医用降温毯技术参数

1.适用范围：在医疗机构临床使用环境下，通过控制毯子温度，具有对人体进行体外物理降温功能，辅助调节人体温度。

2.安全要求：通过质量管理体系认证、通过电磁兼容检测。

3.主机特点：

3.1机箱材质为ABS材质

3.2降温毯、降温帽采用TPU材质，蜂窝状设计，并配有同规格毯套和帽套

3.3体积小巧，移动方便，正面尺寸小于35CM

3.4双通道输出，自动控温、双温双控，控温精准，实时监测

3.5显示方式采用彩色液晶触摸屏，操作简单，安全稳定

4.控制方式：手动控制和自动控制

4.1手动控制：即控制降温毯、降温帽的温度

4.2自动控制：控制人体温度，五种默认工作模式P1、P2、P3、P4、P5，智能选择。

5.技术指标：

5.1毯/帽温度设定范围：－1℃～25℃（通道温度）；步进：0.1℃；温度允差：±1℃

5.2体温设定范围：30℃～40℃，步进：0.1℃

5.3体温传感器监测范围：25℃～45℃，允差：±0.1℃

5.4平均速率：空载平均速率：≥1℃/min；负载最大平均速率≥5℃/h

5.5报警提示功能：低水位提示、传感器功能异常提示

5.6可单独设置人体温度上限/下限报警提示功能。

5.7运行模式：连续运行

5.8计时范围：0～999小时；计时误差：±2％

5.9噪音（A权）≤50dB

5.10毯子承重≥135Kg

5.11设备的输入功率：300VA

6.正常工作条件：

6.1环境温度：5℃～40℃

6.2相对湿度：不大于80%

6.3大气压力：700hPa～1060hPa

6.4使用电源：a.c.220V±22V，50Hz±1Hz

配置：主机1台，降温毯1条，降温帽1个，温度传感器2条