双通道注射泵

- ≥6寸显示触摸屏操作，全中文显示。

- 双通道注射泵，两个通道独立电源控制，方便临床使用。

- 触摸屏、按键灵敏、响应快操作简单易用，具有锁屏功能。

- 有多种数据接口，支持数据交换，可与医院HIS 连接。

- 设备运行时可在无给药中断的情况下更改注射速度。

- IP23防水防尘。

- 可存储≥2000种药物。

- 自动识别注射器：规格为5ml、10ml、20 ml、30 ml、50（60） ml

- 多种输液模式可选：速度模式、时量模式、体重模式、间断模式、梯度模式、序列模式、微量模式、首剂量模式、TIVA模式、级联模式等。

- 速率范围：0.1-2200ml/h（最小0.01 ml/h 递增）。

- 预置量范围：0.1–9999ml（最小0.01 ml/h 递增）。

- 注射总量显示范围：0-9999.99ml。

- 注射精度: ≤±2%，机械精度≤±1%。

- KVO 速度：0.1-5ml/h 可调，默认0.5ml/h

- 阻塞级别：多级可选择，动态显示管路的压力状态。

- 具有快进功能，快进速率50.ml/h—2200ml/h（根据注射器范围可调）。

- 阻塞压力范围：150 mmHg ~1000mmHg。

- 报警功能：无操作报警、电池电量低报警、接近排空报警、压力异常、接近

完成报警、堵塞报警、完成报警、KVO完成、排空报警、针筒脱落报警等

- 再报警功能：高级、中级报警时按静音键，报警静音2分钟，2min后自动恢复报警音，2分钟内如有新报警则静音自动取消；

- 事件记录功能：能够存储、回放超过2000个事件。

- 电池工作时间：≥5h。

- 声音音量0-10级可调。

- 具有夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调。

- 质保三年。