可视喉镜

1、整机参数

1.1 摄像头空间分辨率：≥6.35lp/mm，景深 5~80mm，视场角：≥60°±15%

1.2 显示屏：≥2.8 英寸 电容触摸屏

1.3 显示器前后转动角度：0°-130°，显示器左右转动角度：0°-270°

1.4 摄像头内置的 LED 光源，光照度：＞500LUX ，h=30mm(光源距离照度计探头 30mm 的距离，照度不低于 500LUX)

1.5 图片文件保存格式：JPG, 分辨率≥640x480；视频文件保存格式：MP4，分辨率 640x480

1.6 内置锂电池，工作时间≥3 小时，充满电时间≤3 小时

1.7 软件功能：拍照、录像、图片及视频回放、Type C 接口数据导出，时间设置、语言设置、屏幕亮度设置、待机设置、格式化等功能

2、一次性使用喉镜片

2.1 防雾性能：当温度在 20℃~40℃范围变化时，不得产生影响观察的雾层。

2.2 配备同一厂家的成人款一次性喉镜片，出厂前经过环氧乙烷灭菌

3、工作环境

3.1、温度：-5℃--+50℃

3.2、湿度：10%--85%（非冷凝）

4、存储

4.1、标配≥8G SD 卡：可存储≥3 万张分辨率为 640*480，格式为 jpg 的图片 或可存储最长 4 小时分辨率为 640*480，格式为 mp4 的视频

4.2、可选配≥32G SD 卡：可存储≥12 万张分辨率为 640*480，格式为 jpg 的图片 或可存储最长 16 小时分辨率为 640*480，格式为 mp4 的视频。