制氧机（5L）

主要技术参数:

1、最大推荐流量：5L/min;

- 出口标称压力为零和7kPa时的流量范围：0.5~5L/min;

- 在最大推荐流量时，施加7kPa的背压，流量变化：±10%以内;

- 出口标称压力为零时的氧浓度(在初始开机30min内， 达到规定的浓度水平) ：最大推荐氧流量5L/min时， 氧浓度≥90%;

- 输出压力：40~70kPa

- 压缩机安全阀释放压力：250kPa±50kPa;

- 噪声：≤60dB(A);

- 雾化率：≥0.1mL/min

9、工作电源范围：AC220V±22V，50Hz±1Hz；额定电源：~220V，50Hz;

10、输入功率：500VA;

11、海拔高度：海平面至1828米时不会降低氧浓度，从1828米至4000米时效率低于90%。12、安全系统：a电流过载或连线松脱，报警停机；b压缩机高温，报警停机；c压力、循环故障，报警停机；d压缩机故障，报警停机；e低氧浓度，报警；

13、最短工作时间：不得低于30分钟;

14、电气分类：Ⅱ类设备，BF型应用部分;

15、工作制：连续运行;

16、防进液等级：IPX 0

17、正常工作条件(含氧浓度状态指示器)：a环境温度范围：10℃~40℃；b相对湿度范围：30%~75%；c大气压力范围：860hPa~1060hPa；

18、氧气输出口温度：≤46℃;21、建议：吸氧管长度不得超过15.2米且不能折瘪。

19、贮存和运输环境：环境温度范围：-20℃~+55℃；相对湿度范围：10%~93%，且无冷凝现象；大气压力范围：700hPa~1060hPa；

20、设备类型：非AP/APG设备(不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备)