经络通治疗仪

1、输出通道：采用数码显示，具有6个输出通道

2、治疗仪主要由主机、电极线、电极片等组成。

3、治疗仪工作环境 环境温度：+5℃～+40℃；

相对湿度：≤95%；

大气压力范围：700hPa～1060hPa；

额定电压：交流220V±22V，50Hz±1Hz。

4、额定输入功率：40VA。

5、输出脉冲 治疗仪输出单向脉冲方波；

脉冲频率范围：0.5Hz～60Hz

脉宽范围：0.2ms～2.0ms。

6、输出强度 I档0～850V，0～255级可调

II档：0～1400V，0～255级可调

III档：0～2000V，0～255级可调

IV档：0～2800V，0～255级可调

V档：0～4000V，0～255级可调

7、强度自增和停止：用于控制输出脉冲电压强度的自动增加。

自增级数：0～255级，允差±10℅，

自增时间：16s/级，允差±5s； *

8、浪涌功能：能够产生脉冲宽度循环连续变化的输出波形；

浪涌范围：I档（55Hz，60Hz）：0.2ms～0.8ms；

II档（35Hz，40Hz）：0.4ms～1.0ms；

III档（15Hz，20Hz）：0.4ms～1.0ms；

IV档（10Hz，15Hz）：0.4ms～1.0ms；

浪涌周期：

短浪：3s

长浪：6s

8、治疗时间：治疗时间0～99min可调，

最大允差：±3min，

步长：1min；

开机预置30min，倒计数计时，治疗时间到有蜂鸣音提示。

9、极性转换：控制输出脉冲电压的正负极性；

手动转换，按极性选择键，极性在上、下和自动三种状态中循环，指示灯指示的一方为正极；

自动转换，按极性选择键上方自动灯亮，治疗仪处于自动换极状态，自动转换时间为5min,允差±15℅。