磁振热治疗仪

1、技术参数

▲1.1 温度范围：37～58℃连续可调，误差≤±3℃，最高温度不大于60℃，自动控温装置；

1.2 振动频率：50Hz±2Hz；

1.3 负载时，最大输出电压有效值应小于36V；

▲1.4治疗周期：连续、2.5s、3s、4s四种模式；

1.5热疗垫表面磁场强度应为：0.5mT～100mT；治疗仪工作区域为距离磁体表面1cm处，其输出磁场强度应在0.5mT～38mT。

1.6磁场范围：治疗体上下的安全距离应不小于10cm，环境中磁场强度应在0.5mT以下；

1.7治疗仪输出定时0～90min连续可调，步长为1min，最大值误差为±10%，

1.8 便携式设置，10.4寸超大触摸屏操作；

1.9治疗仪输出最大时，连续工作时间不小于4h；

1.10配置四个热疗垫，可同时四人使用，适应多个部位。

2、正常工作条件

2.1环境温度范围：5℃～40℃；

2.2相对湿度范围：≤80%；

2.3大气压力范围：70.0KPa～106.0KPa；

2.4电源：a.c 220V±22V、50Hz±1Hz；

3、产品获得计算机软件著作权登记证书。

四、适应症：适用于慢性软组织损伤和颈肩腰腿痛的辅助治疗。 适用于康复科、中医科、骨科、老年科的软组织损伤（软组织扭伤、软组织挫伤、肌肉劳损）、颈肩腰腿痛（颈椎病、腰椎间盘突出症、肩周炎）、关节痛（肩关节炎、风湿性关节炎、类风湿性关节炎、骨性关节炎）的辅助治疗起到减轻肿胀、缓解疼痛、改善功能的作用