## Sheet1
康复理疗器械一套清单
序号 | 设备名称 | 数量 | 备注
1 | 电子针疗仪 | 5 | 1、治疗仪额定输入功率：11VA。 2、输出波形：连续波、断续波、疏密波。 3、连续波： a）连续波频率：0.8Hz～100Hz 分11 档可调，允差±15％； b）脉冲宽度：0.5ms±0.1ms； 4、断续波：断续周期：6s，允差±10％。 5、疏密波：疏、密波变换周期：6s，允差±10％。 6、输出脉冲强度 a）毫针电极（额定负载阻抗250Ω），输出强度为0～ 12V，允差±20％； b）皮肤电极（额定负载阻抗500Ω），输出强度为0～ 38V，允差±20％； c）加强电极（额定负载阻抗500Ω），输出强度为0～ 44V，允差±20％。 7、输出通道：6 路输出。 8、治疗时间：10min、15 min、20min、25 min、30min、 40min、50min、60min 八档可调，允差±10％。
2 | 理疗仪电烤灯 | 3 | 万向底盘，温度可调，铝合金材料三段式支臂。满足坐、躺、站多种姿势，脚、腿、头部、肩膀等各个部位的理疗需求。
3 | 火罐 | 3套 | 中号，18罐/套
4 | 医用踝关节固定支具 | 5 | 材质：聚酯纤维；尺寸：各号。
5 | 医用护腰 | 5 | SBR面料；蜂巢式透气网眼布。可拆卸垫片（发热），尺码支持定制，钢板支撑。
6 | 医用护膝 | 4 | 两长两短、自发热。
7 | 运动专业护膝 | 2 | 高端，松紧可调，弹簧支撑，减震护垫、透气、吸湿排汗。
8 | 护膝 | 5 | 普通，松紧可调，透气、吸湿排汗。
9 | 踝靴 | 2 | 材质：聚酯纤维；尺寸：各号。
10 | 肩托 | 2 | 肩部、袖口、胸部采用可调节绑带设计，稳固支撑，均匀受力，减轻肩部压力 松紧可调，穿戴便捷，高粘力魔术贴
11 | 颈托 | 2 | 20°后仰弧度拉伸，分体式设计，加长尼龙粘扣，方便调节颈围大小，粘力持久牢固，不起毛，不脱钩
12 | 自粘式弹性绷带 | 10 | 材质：全棉 尺寸：各号
13 | 非自粘医用弹性绷带 | 10 | 材质：全棉+粘胶+弹力丝 尺寸：10cmx拉伸长度约4.5m
14 | 肌肉贴布 | 10 | 材 质:精棉(含非纤维物质) 规格:非预切款(一盒/一卷;每卷5cm宽，5M长)
15 | 血糖仪 | 1 | 检测范围：血糖：(0.56 -33.33) mmol/L；β-羟丁酸：(0.1-8.0) mmol/L；尿酸：(179-1190)μmol/L。 显示结果类型：血糖：血浆血糖值；β-羟丁酸：血浆β-羟丁酸值；尿酸：血浆尿酸值。 检测时间：血糖：5秒；β-羟丁酸：9秒；尿酸：15秒。 检测需血量：VGS01血糖试纸：约0.5 µL；VGS02/VGS03血糖试纸：约0.8 µL；VKS01β-羟丁酸试纸：约0.8 µL；VUS01尿酸试纸：约1.5μL。 显示结果单位：血糖、β-羟丁酸：mmol/L;尿酸：μmol/L。 内存容量：患者管理10000条数据，临时检测20000条数据，检测数据20000条数据，质控记录10000条数据，室间质评记录10000条数据，操作人员2000条数据。 操作温度：血糖：(5～ 45)℃；β-羟丁酸：(7.5～ 45)℃；尿酸：(10～ 40)℃。 标本红细胞压积范围：VGS01血糖试纸：(20-70)%；VGS02/VGS03血糖试纸：(10-70)%；VKS01β-羟丁酸试纸：( 20- 65)%；VUS01尿酸试纸：(30- 55)%L。 数据传输：蓝牙、4G、LAN、Wi-Fi。 电源：100V-240V～,50Hz/60Hz,0.35A Max 电池：可充电，≥1800mAh，3.7V直流输出锂电池（充电电压5V） 结果可标记餐前餐后。
16 | 血压计 | 5 | 水银，测量范围：0-40kPa(0-300mmHg) 最小分度值：0.5kPa(2mmHg) 允许误差：+0.5kPa(± 3.75mmHg) 1.双刻度显示 2.表面喷塑处理 3.试管顶部加阻汞纸，防止使用不当水银漏出
17 | 听诊器 | 5 | 单面全铜听诊头，高性能单腔听针管并加长设计，铝合金耳挂，旋转式软耳塞
18 | 屏风 | 2 | 蓝色四扇，每扇50cm。加厚铁管，双层尼龙绸布，优质尼龙万向刹车轮
19 | 治疗车（三层） | 3 | 1、规格：约为710*450*860mm。材料：ABS 材质台面，主体结构为加厚镀锌板焊接而成，表面静电喷塑耐腐蚀。 2、车体台面有不锈钢围栏，车身配四大一小五个抽屉， 3、滑道采用三节式高级静音滑道。 4、车体配有1 个污物桶。 5、轮子为双轨全封闭万向超静音面包轮，对角带刹, 车子底板四角装有防撞角。
20 | 清创缝合包 | 2 | 器械盘1个，干棉球6粒纱布块2块，镊子2把，橡胶手套2只，医用缝合针2个缝线2根，洞巾1张，包布1张。