动态血压系统

硬件技术参数：

- 动态血压监测仪。

- 支持长达24小时以上的长时间记录。

3. 多种记录时间间隔可供选择（5,10,15,20,30,45,60,90,120min等九种间隔可调）。

- 测量方法：逐步释压震荡测量法。

- 加压释压方式：自动加压、自动排气。

5. 支持过压保护。当袖带内压力大于40kPa（300mmHg）时，袖带能够自动释压。

6.支持释压保护。袖带加压过程中取掉电池，袖带能够自动释压。

7. 支持掉电数据保护。记录过程中取掉电池，不会丢失已经记录的数据。

8. 袖带气密性，1分钟内压力下降值不大于0.5kPa(4mmHg)。

- 高精度血压测量。5.3kPa~38.7kPa(40mmHg~290mmHg)。

误差不大于±0.4kPa(±3mmHg)

- 精确的心率测量功能。40次/分~200次/分，误差不大于±5%。

11. 支持自动重测功能。对错误数据可进行自动重测。

12. 彩色液晶屏显示。可显示收缩压、舒张压、脉搏及工作状态信息。

13. 电源2节5号电池

14 .储存介质。非易失性闪光存储器。

15.具备实时时钟功能，能够显示当前时间

16.具备加速度传感器技术，能够测定患者体位状态以及运动强度

17.采用模糊时间测量法，最大程度降低某些病人的白大衣综合征，使数据更加准确可靠；

18.血压数据可读至HOLTER软件内，实现动态血压、动态心电数据二合一报告。

（二）软件功能参数

1. 独创的彩色打印报告，可打印彩色心电图报告。

2. 24小时动态血压数据编辑及统计功能。数据可回放至动态心电系统，对24小时动态血压数据及心电图数据同步显示。

3. 支持比较分析功能。可对同一患者进行多次测量，进行不同数据间的比较分析。

4. 支持多种形式显示及打印回访数据，方便医生做出全面诊断。

5. 支持预设功能。可设置九种以上的测量间隔和测量时间，适用于各种不同的测量需求。

6. 趋势图功能。能选择显示心率趋势图、平均动脉压、错误数据、RPP数据趋势图。

7. 数据表功能。能选择显示全部功能、按小时显示、显示小时平均值、显示错误数据。血压异常数据、错误数据需以不同颜色进行标注，并可选择是否显示。

8. 柱状图功能。能选择显示全部、白天、晚上柱状图。

9. 饼状图功能。能选择显示全部、白天、晚上饼状图。

10. 拟合图功能。能选择显示全部、白天、晚上拟合图。

11. 患者信息登记功能，可登录患者的详细信息，避免混淆数据。

12. 提供中文、英文、法文、意大利语等多种语言可供选择，方便不同语言的论文编写与发布。

13. 兼容最新Window 7/windows 8/Vista/XP，并兼容2000/98。

14. 提供业界领先的拟合线数据报告。

15. 可升级至卫星血压系统，实现异地数据会诊分析.

16.支持晨峰血压功能

17.内置重力感应功能，可显示体位信息，（在被检查者在血压打气过程中包括，立位，卧位，静止，运动四中体位状态）