麻醉机呼吸回路消毒机

一、可选用臭氧、复合醇、过氧化氢三种消毒介质对麻醉机、呼吸机内部回路进行消毒灭菌（复合醇与过氧化氢不可混合使用）。

二、工作模式：麻醉机模式、呼吸机模式、其他模式（复合醇模式）

三、消毒级别：

1.必须杀灭芽孢，符合卫生部对消毒设备高水平消毒要求，枯草杆菌黑色变种芽孢第四代杀灭对数值≥3.00（提供检测报告）。

2.大肠杆菌杀灭对数值分：>6.43、（提供检测报告）。

3.金黄色葡萄球菌杀灭对数值分：>6.18、（提供检测报告）。

4.人类冠状病毒229E 灭活对值数：≥4.0（提供检验报告）

5.对龟分枝杆菌脓肿亚种的杀灭对值数：>4.0 （提供检验报告）

6.采用闭环控制技术。在运行过程中对臭氧浓度、温度等进行实时监测, 排放浓度小于等于 0.04mg/m3。

四、采用压缩式雾化，雾化的微粒小（≤5微米）。

五、消毒机运用单循环模式。

六、具备自动加液功能。

七、人机对话模式：不小于 5.6寸彩色触摸屏，一键操作实现全自动消毒程序。

八、快速消毒：复合醇消毒时间：≤30分钟；达到枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭对数值≥3.00（提供检测报告）。

九、采用恒温进行干燥模式。

十、温度检测：温度双循环控制系统，实时温度显示，具有超温报警提示功能。

监控核心部位温度，保证机器低于 55°内部温度运行。

十一、其他：报警声响≥57dB、电源：AC220V±22V/50Hz±1Hz；

★十二、生产厂家需具有有效的《消毒产品生产企业卫生许可证》。