双通道射频控温热凝器

一、性能指标及技术参数：

1、电阻抗模式： 优于人体生物阻抗特性的0-2999欧姆宽频数据显示范围；

2、电刺激模式：具有恒定电流、恒定电压刺激功能；

（1）电压刺激模式：电压刺激幅度：0.00-10.0V，精度0.1V；

（2）电流刺激模式：电流刺激幅度：0.00-15.0mA，精度0.1mA。

3、射频治疗模式：具有单路应用、双极应用、双路应用等功能模式 双路模式下分别实时显示两个电极温度，并分别控制每个电极的温度，保证治疗的安全。 连续射频模式：温度范围： 30℃-95℃；

4、脉冲射频模式：

（1）高温脉冲射频温度：30-95℃

（2）高电压冲射频模式：20-70V

（3）脉宽脉冲射频模式：3-40ms

5、电刺激定位脉冲频率范围1-200Hz,电脉冲宽度范围0.1-3ms。

6、测温范围：20℃-105℃

7、连续射频时间设定0-10min; 脉冲射频时间设定0-30min

8、射频输出功率：≧50W

9、工作模式：正常模式、阶段跳跃连续模式

10、热凝工作频率：488KHZ±1％

二、产品性能：

1、主机操作界面：8寸全触摸屏操控，简便直观，界面简洁、切换自如，配合飞梭旋钮操作更加方便快捷

2、工作显示界面：具有数字式、图示式两种

3.常用参数储存功能：可存储5组常用电刺激和射频参数

4、带有术前测试狗测试功能。

5、人工智能模式：设备根据自动检测并识别电极的连接数量和情况，智能选择进入单极、双极、双路射频模式，并根据射频治疗模式智能选择相应常用参数组，方便操作

6、个性化选择：设备在每次手术前可以通过设定个性化功能进行信息记录、保存、提取等。

7、系统自设安全测试程序，电极功能、自动检测电极功能、断开报警功能。

8、射频控温软件，软件证书一套，控温精度到达1.0度。带有一体化自动控制、数字+中文提示错误信息功能。

9、带有线控控制器，手术中设备的全部操作直接由线控控制器完成，不用接触主机，医生可轻松单手操作仪器。

三、射频电极技术要求：

1、电极能接受高温高压消毒灭菌方式

2、一次性无菌包装套管针完全匹配射频电极，射频针60个（5cm20个，10cm20个，15cm20个）。