脉动真空灭菌器

1、灭菌效果可靠，迅速，非包裹灭菌全过程时间≤9 分钟，适用于多科室器械的连台手术和应急灭菌。

3、操作简便,系统运行情况显示于屏幕;可以随时安全地中断灭菌程序。

4、具备自我检测系统,一旦在运行过程中出现问题,系统自动中止运作,并将故障代码显示于屏幕。

5、适用于含腔器械和实心器械灭菌,可以进行非包裹灭菌。

6、最高工作压力：242kPa。

7、工作压力范围：42 kPa～212kPa。

8、最高工作温度：138℃。

9、工作温度范围：115°C～135℃。

10、灭菌容积：约 6.0 升。

11、水箱容积：3.4 升

12、水源：超纯水、去离子水、实验室用水、

13、电源电压：AC 220V±22V。

14、电源频率：50Hz±1Hz。

15、输入功率：≤1.3kVA。

16、大气压力范围： 70.0kPa～106.0kP

17、环境温度范围：+5℃~+40℃。

18、蒸汽发生器功率：1.2kVA±5%。

19、熔断器： F8AL250V φ5×20mm

20、安全阀整定压力：0.25MPa。

21、设备工作介质：水蒸汽。

22、工作相对湿度：≤85%。

23、正常使用场所：工作室内蒸馏水、纯净水

24、工作方式：间歇运行。（≤6 周期/小时）