附件1

设备的技术性能要求及配置（主要技术参数）

- 1、滤白、灭活监测仪性能参数  （国产）

- 血液去白过滤、血浆病毒灭活处理流程的信息化管理，满足《血站技术操作规程》对血液滤白及病毒灭活操作的要求。

- 工作电压：220V  50Hz

- 功率：1400W

- 称重传感器精度：±1g

- 制备量：最大制备量40袋

- 设备外观

- 6.1设备外观时尚、大气、做工精良，整机配色与血站工作环境协调。

- 6.2具备人机互动显示屏，易于操作。

- 智能化功能

- 7.1血液滤白过程：能够自动监测血液白细胞过滤过程，可记录血液滤白过程信息，包括耗材条码、操作人员条码、献血员条码、过滤过程流量变化、过滤起始时间和结束时间等信息。

- 7.2病毒灭活过程：能够自动监测病毒灭活过程信息，包括耗材条码、操作人员条码、献血员条码、过滤过程流量变化、过滤起始时间和结束时间等信息。记录血浆病毒灭活数据信息包括过滤时间、过滤速度、MB添加、病毒灭活等信息。

- 7.3 条码比对功能，避免转签失误，保证母袋和各个联袋条码一致性。

- 7.4 配置提升装置，可实现去白细胞过滤和病毒灭活处理不同流程的自动切换。

- 7.5 具有声光报警功能，操作过程出现异常时，有声光报警并显示提示声音。

- 7.6 实时显示每袋血液的操作过程，不同操作阶段指示灯颜色不同，实时自动绘制血液过滤图。

- 7.7具备误操作提示功能。

- 可与血站管理系统顺利对接联网，制备数据可实现共享。

- 内置热合机，具有管路分段热合功能，导管封口完整无漏液。

- 7.若有独立的软件系统定期免费维护，需要做接口的承担首次接口费用。

2、血站专用落地式超大容量冷冻离心机（进口）（6L）

一、技术指标：

- 最高转速：不小于4700rpm，最大离心力：不小于7187xg；

- *最大处理量：6L

- *最大血袋处理容量：不小于12x400ml或24x200ml标准三联袋；

- *Auto-Door一键式离心腔盖自动开启及关闭，无需压盖，可带手套进行操作；

- *Auto-Lid可以直接进行转头盖的开启和关闭，无需手动开盖及挂盖进行操作；

- 驱动系统：大力矩无碳刷电机；

- *不平衡耐受：自动补充达125g的不平衡量；

- *绿能技术：腔门开启时压缩机关闭、Eco-Spin风挡转头，必须采用单压缩机来减少仪  器共振及噪音；

- *控制面板：Centri-Touch 高敏感液晶触摸屏幕，可带手套进行操作；

9.  触摸面板功能：设定ACE积分值，转速，时间，温度，预冷温度及加减速曲线等参数；

10. 温度设定范围：-20℃到40摄氏度，1°步进；

11. 定时模式：启动计时；到速计时；定时启动模式选择；

12. 数据连接功能：可通过手机下载应用程序进行离心机管理，通过智能终端（手机或者平板）知道离心机的运行状态或者各台离心机当前的可使用状态；

13. *慢启动/慢刹车模式：11档加速和12档减速曲线，减少样品重悬；

14. 用户权限管理功能，可加密码保护，提高安全性，减少误操作；

15. *中文界面，显示程序，运行状态，报警及维修信息；

16. Centri-Cross 功能，带有USB接口，可直接从其他机器调用离心方案；

17. 转头识别系统：机器瞬时识别转子，无需手动选取转子型号，减少出错几率，提升离心机，样品，操作人员的安全；

18. 离心效果积分功能：可根据每次离心中加速时间的微小变化，自动对离心时间进行调整，保证每次离心不管样品量多少都能有良好的离心效果。

19. 数据记录功能：可记录操作人员，运行状态，出错信息等；

20. *工作高度不高于930mm,取放样品毫不费力；

21. 通过US FDA 认证，符合最新的国际安全要求规范，无需机器锚定即可满足最严格的安全要求，简化了机器安装和移动的工作；

22. 内置操作培训视频及快速操作手册，更容易上手，减少误操作；

23. *质量符合标准：EN 61010-1 第3 版, IEC 61010-2-020 第2 版 &.CDV 61010-2-020 第3 版, IEC 61010-2-101 第 3 版, EN61326-1 Class B

24. *符合中国CFDA认证

二、配置清单：

- 大容量落地离心机主机一台；

- HAEMAFlex 12 （可容纳12x400ml血袋或24x200ml血袋）水平转头血袋风挡转头一套；

- 血袋套筒 1套（一套6个），规格：110x88mm；

3、血站专用落地式大容量冷冻离心机（进口）（8L）

一、技术指标：

- 最高转速：不小于4700rpm，最大离心力：不小于7187xg；

- *最大处理量：8L， 最大血袋处理容量:不小于16x400ml标准三联袋或32x200ml标准三联袋；

- *一键式离心腔盖自动开启及关闭，无需压盖，可带手套进行操作；

- *仪器可直接进行转头盖的开启和关闭，无需手动开盖及挂盖进行操作；

- 驱动系统：大力矩无碳刷电机；

- *不平衡耐受：自动补充达125g的不平衡量；

- 绿能技术：腔门开启时压缩机关闭、风挡转头，必须采用单压缩机来减少仪  器共振及噪音；

- *控制面板：高敏感液晶触摸屏幕，可带手套进行操作；

9.  触摸面板功能：设定ACE积分值，转速，时间，温度，预冷温度及加减速曲线等参数；

10. *温度设定范围：-20℃到40摄氏度，1°步进；

11. 定时模式：启动计时；到速计时；定时启动模式选择；

12. 数据连接功能：可通过手机下载应用程序进行离心机管理，通过智能终端（手机或者平板）知道离心机的运行状态或者各台离心机当前的可使用状态；

13. *慢启动/慢刹车模式：11档加速和12档减速曲线，减少样品重悬；

14. 用户权限管理功能，可加密码保护，提高安全性，减少误操作；

15. *中文界面，显示程序，运行状态，报警及维修信息；

16. 仪器必须带有USB接口，可直接从其他机器调用离心方案；

17. 转头识别系统：机器瞬时识别转子，无需手动选取转子型号，减少出错几率，提升离心机，样品，操作人员的安全；

18. 离心效果积分功能：可根据每次离心中加速时间的微小变化，自动对离心时间进行调\整，保证每次离心不管样品量多少都能有良好的离心效果。

19. 数据记录功能：可记录操作人员，运行状态，出错信息等；

20. *工作高度不高于930mm,取放样品毫不费力；

21. 通过US FDA 认证，符合最新的国际安全要求规范，无需机器锚定即可满足最严格的安全要求，简化了机器安装和移动的工作；

22. 内置操作培训视频及快速操作手册，更容易上手，减少误操作；

23. 质量符合标准：EN 61010-1 第3 版, IEC 61010-2-020 第2 版 &.CDV 61010-2-020 第3 版, IEC 61010-2-101 第 3 版, EN61326-1 Class B

24. 符合中国CFDA认证

二、配置清单：

- 大容量落地离心机主机一台；

- HAEMAFlex 16 水平转头（可容纳16x400ml或32x200ml 血袋）血袋风挡转头一套；

- 血袋套筒一套（8个）规格：110x88mm；