方舱60排螺旋CT参数

| 序号 | 项目 | 要求 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 探测器及扫描架系统 |  |  |
| 1.1 | 滑环类型 | 低压滑环 |  |
| 1.2 | 扫描架孔径 | ≥70cm |  |
| 1.3 | 扫描架倾角 | ≥±30° |  |
| 1.4 | 三维激光定位系统 | 具备 |  |
| 1.5 | 机架按键预设扫描协议功能 | ≥2组 |  |
| 1.6 | 机架冷却方式：风冷 | 风冷 |  |
| 1.7 | 机架控制面板 | ≥4块 |  |
| ★1.8 | 探测器排数 | ＞32排，＜64排 |  |
| *1.9 | 探测器Z轴覆盖宽度 | ≥40 mm |  |
| 1.10 | 探测器头部单圈扫描覆盖宽度 | ≥40 mm |  |
| 1.11 | 探测器冠脉单圈扫描覆盖宽度 | ≥40 mm |  |
| *1.12 | 每排探测器单元数（X-Y轴） | ≥850个 |  |
| 1.13 | 探测器总单元数 | ≥53000个 |  |
| *1.14 | 探测器单元Z轴最小尺寸 | ≤0.6mm |  |
| 1.15 | 数据采样率 | ≥4640views/圈 |  |
| 1.16 | 提供机架内置无线一体化心电监测系统，无需外接心电监测设备 | 提供 |  |
| 2 | X线球管及高压发生器 |  |  |
| *2.1 | 球管阳极实际热容量（不含等效概念）： | ≥7.5MHU |  |
| 2.2 | 球管阳极最大散热率 | ≥1300kHU/min |  |
| 2.3 | 球管最大电流 | ≥660mA |  |
| 2.4 | 球管最小电流 | ≤6mA |  |
| 2.5 | 球管最大电压 | ≥140KV |  |
| *2.6 | 最小球管电压 | ≤70KV |  |
| 2.7 | 球管电压可调档位数量 | ≥5档 |  |
| 2.8 | 球管大焦点 | ≤1.0mm×1.0mm |  |
| 2.9 | 球管小焦点 | ≤0.7mm×0.7mm |  |
| *2.10 | 高压发生器实际功率（不含等效概念） | ≥80kW |  |
| 2.11 | 体部扫描最小球管电压 | ≤70KV |  |
| 2.12 | 增强扫描最小球管电压 | ≤70KV |  |
| 3 | 扫描床系统 |  |  |
| 3.1 | 扫描床长度 | ≥260cm |  |
| 3.2 | 扫描床可扫描垂直升降最低高度 | ≤50cm |  |
| 3.3 | 扫描床可扫描垂直升降最高高度 | ≥95cm |  |
| 3.4 | 扫描床水平移动范围 | ≥210cm |  |
| 3.5 | 扫描床水平可扫描范围 | ≥170cm |  |
| 3.6 | 扫描床水平移动最高速度 | ≥200mm/s |  |
| 3.7 | 扫描床水平移动最小速度 | ≤2mm/s |  |
| 3.8 | 扫描床垂直升降最高速度 | ≥40mm/s |  |
| 3.9 | 扫描床承重量 | ≥205kg |  |
| 3.10 | 扫描床移动精度 | ≤±0.25mm |  |
| 3.11 | 提供扫描床控制脚踏开关 | 提供 |  |
| 3.12 | 一体化扫描床点滴架，方便打点滴患者行CT检查 | 提供 |  |
| 3.13 | 一体化扫描床托盘架，方便患者放置随身物品 | 提供 |  |
| 3.14 | 一体化扫描床纸床单架 | 提供 |  |
| 4 | 扫描参数 |  |  |
| *4.1 | 机架最快旋转扫描时间（不含等效概念） | ≤0.35秒/360° |  |
| 4.2 | 最薄扫描层厚 | ≤0.6mm |  |
| 4.3 | 最薄图像重建层厚 | ≤0.6mm |  |
| 4.4 | 扫描重建视野范围 | ≥50cm |  |
| 4.5 | 定位片扫描长度 | ≥170cm |  |
| 4.6 | 最大螺距 | ≥1.8 |  |
| 4.7 | 最小螺距 | ≤0.1 |  |
| 4.8 | 单次螺旋连续最长扫描时间 | ≥100秒 |  |
| 4.9 | 自动螺旋 | 具备 |  |
| 4.10 | 10毫安低剂量扫描技术，满足临床诊断标准 | 具备 |  |
| 5 | 智能自动定位系统 |  |  |
| 5.1 | 具备AI摄像采集系统 | 具备 |  |
| 5.2 | 具备AI扫描方案 | 具备 |  |
| 5.3 | 摄像头具备看护功能：扫描全程中可实时观察到患者情况 | 具备 |  |
| 5.4 | 人工智能扫描方案具备面部识别功能：患者平躺于检查床后可自动识别面部位置 | 具备 |  |
| 5.5 | 人工智能扫描方案具备面部追踪功能：患者位置移动时，可自动追踪识别新的面部位置 | 具备 |  |
| 5.6 | 人工智能扫描方案具备自动定位功能：根据扫描要求和病人位置，自动设置床高和进床距离；患者位置发生变化时，自动更新床高和进床距离 | 具备 |  |
| 5.7 | 人工智能扫描方案可自动设置扫描计划，根据定位像定出扫描起止位置、扫描角度和FOV；不同患者的定位像会设置不同的扫描起止位置、扫描角度和FOV | 具备 |  |
| 6 | 图像质量 |  |  |
| 6.1 | X-Y轴空间分辨率@0%MTF | ≥20LP/CM |  |
| 6.2 | Z轴空间分辨率@0%MTF | ≥20 LP/CM |  |
| 6.3 | 密度分辨率 | ≤2mm@0.3% |  |
| 6.4 | 各向同性空间分辨率 | ≤0.25mm |  |
| 6.5 | 提供三维锥束重建技术 | 提供 |  |
| 6.6 | CT值范围：-1024HU ~ +8191HU | 具备 |  |
| 6.7 | 图像重建矩阵 | ≥512×512 |  |
| 6.8 | 2mm@0.3%密度分辨率对应辐射剂量 | ≤31mGy |  |
| 6.9 | 图像重建速度： | ≥20幅/秒 |  |
| 7 | 主控制台计算机系统 |  |  |
| 7.1 | CPU | ≥4核 |  |
| 7.2 | 内存 | ≥20GB |  |
| 7.3 | 硬盘容量 | ≥1.0TB |  |
| 7.4 | 图像存储量 | ≥1000,000幅(512矩阵不压缩图像) |  |
| 7.5 | 操作系统 | ≥Windows10 |  |
| 7.6 | 液晶显示器尺寸 | ≥24寸 |  |
| 7.7 | 液晶显示器分辨率 | ≥1920×1200 |  |
| 7.8 | 图像格式和传输存储：DICOM 3.0具有存贮、传输、查询、工作单管理、打印等PACS联接功能 | 具备 |  |
| 7.9 | 自动语音系统及双向语音传输 | 具备 |  |
| 7.10 | 主控制台可以独立完成MPR,SSD,MIP,CTA，三维容积重建等三维后处理功能 | 具备 |  |
| 7.11 | 自动照相功能 | 具备 |  |
| 8 | 原厂高级图像后处理工作站 |  |  |
| 8.1 | CPU | ≥4核 |  |
| 8.2 | 主频 | ≥3.0GHz |  |
| 8.3 | 内存 | ≥24GB |  |
| 8.4 | 硬盘容量 | ≥1.0TB |  |
| 8.5 | 永久贮存刻录方式：DVD | DVD |  |
| 8.6 | 操作系统 | ≥Windows10 |  |
| 8.7 | 液晶显示器尺寸 | ≥24寸 |  |
| 8.8 | 液晶显示器分辨率 | ≥1920×1200 |  |
| 8.9 | 图像格式、传输存储：DICOM 3.0 | 具备 |  |
| 8.10 | 自动照相功能 | 具备 |  |
| 9 | 临床应用软件 |  |  |
| 9.1 | 多平面重建MPR | 提供 |  |
| 9.2 | 最大密度投影(MIP) | 提供 |  |
| 9.3 | 最小密度投影(MinIP) | 提供 |  |
| 9.4 | 曲面重建(CPR) | 提供 |  |
| 9.5 | 容积三维重建 (VR) | 提供 |  |
| 9.6 | 区域生长容积分析功能 | 提供 |  |
| 9.7 | 表面重建（SSD） | 提供 |  |
| 9.8 | 容积漫游（VRT） | 提供 |  |
| 9.9 | 模拟手术刀 | 提供 |  |
| 9.10 | 线束硬化伪影校正软件 | 提供 |  |
| 9.11 | 后颅窝图像优化技术 | 提供 |  |
| 9.12 | 条状伪影消除技术 | 提供 |  |
| 9.13 | 螺旋扫描降噪技术 | 提供 |  |
| 9.14 | 伪影校正软件 | 提供 |  |
| 9.15 | 肺纹理增强技术 | 提供 |  |
| 9.16 | 图像减影功能 | 提供 |  |
| 9.17 | CT电影功能 | 提供 |  |
| 9.18 | CT血管造影（CTA） | 提供 |  |
| 9.19 | CT三维仿真内窥镜显示功能 | 提供 |  |
| 9.20 | 高级血管分析软件包 |  |  |
| 9.20.1 | 零剪影头颈部血管成像功能 | 提供 |  |
| 9.20.2 | 一键自动去除3D重建图像的头颈部骨组织功能 | 提供 |  |
| 9.20.3 | 头颈部血管进行标记追踪功能 | 提供 |  |
| 9.20.4 | 头颈部血管的自动标记、中心线提取、拉直处理、自动测量功能 | 提供 |  |
| 9.20.5 | 一键自动去除3D重建图像的体部骨组织 | 提供 |  |
| 9.20.6 | 体部血管进行标记追踪 | 提供 |  |
| 9.20.7 | 体部血管的自动标记、中心线提取、拉直处理、自动测量 | 提供 |  |
| 9.21 | 灌注软件包 |  |  |
| 9.21.1 | 神经系统灌注软件包 |  |  |
| 9.21.1.1 | 提供Stroke和Tumor两种计算协议 | 提供 |  |
| 9.21.1.2 | 自动/手动执行软组织分割、动脉定义 | 提供 |  |
| 9.21.1.3 | 自动绘制感兴趣区的时间密度曲线 | 提供 |  |
| 9.21.1.4 | 自动计算CBV，CBF，TTP，MTT和PS 等灌注参数，并以伪彩标记显示 | 提供 |  |
| 9.21.1.5 | 自动计算感兴趣区的面积、最大值、最小值、平均值等 | 提供 |  |
| 9.21.1.6 | 缺血半暗带分析 | 提供 |  |
| 9.21.2 | 体部灌注软件包 |  |  |
| 9.21.2.1 | 自动/手动执行软组织分割、肝动脉和门静脉定义，并以伪彩标记显示 | 提供 |  |
| 9.21.2.2 | 进行运动矫正、定义基线、删除/恢复时间点、血管抑制、融合功能操作 | 提供 |  |
| 9.21.2.3 | 自动绘制感兴趣区的时间密度曲线 | 提供 |  |
| 9.21.2.4 | 自动计算BV、BF、HAP、PVP、HPI、MTT、TTP和PS等灌注参数 | 提供 |  |
| 9.21.2.5 | 自动计算感兴趣区的面积、最大值、最小值、平均值等 | 提供 |  |
| 9.21.3 | 肿瘤灌注评估功能 | 提供 |  |
| 9.22 | 心脏冠脉分析软件包 |  |  |
| 9.22.1 | 心电门控扫描技术 | 提供 |  |
| 9.22.2 | 心脏前瞻性门控扫描技术 | 提供 |  |
| 9.22.3 | 心脏回顾性门控采集重建技术 | 提供 |  |
| 9.22.4 | 心脏多扇区重建技术：≥5扇区 | 提供 |  |
| 9.22.5 | 心脏成像提供机架内置一体化心电监测装置，无需外配 | 提供 |  |
| 9.22.6 | 一键式自动提取冠状动脉树 | 提供 |  |
| 9.22.7 | 智能追踪特定冠脉分支 | 提供 |  |
| 9.22.8 | 仿真DSA显示技术，还原冠脉血管高清细节，提供MIP/VR显示技术，提供多个细腻显示模板选择 | 提供 |  |
| 9.22.9 | 智能心电编辑 | 提供 |  |
| 9.22.10 | 冠脉狭窄分析 | 提供 |  |
| 9.22.11 | 识别、标记冠脉狭窄部位 | 提供 |  |
| 9.22.12 | 智能测量冠脉直径、截面积、长度、狭窄容积等 | 提供 |  |
| 9.22.13 | 多点、两点中心线追踪和中心线校正 | 提供 |  |
| 9.22.14 | 冠脉钙化分析 | 提供 |  |
| 9.22.15 | 识别、标记、彩色编码冠脉钙化 | 提供 |  |
| 9.22.16 | 智能分析冠脉的钙化积分，完成钙化积分的风险评估 | 提供 |  |
| 9.22.17 | 冠脉导航式分析钙化与非钙化病变 | 提供 |  |
| 9.22.18 | 自动/手动进行斑块成分分析（包括钙化、纤维、脂质成分分析）：提供 | 提供 |  |
| 9.22.19 | 心脏功能评估 | 提供 |  |
| 9.22.20 | 智能识别收缩末期、舒张末期，自动测量射血分数、左室容积、每搏输出量等心功能指标 | 提供 |  |
| 9.22.21 | 自动标记心内膜、外膜，实现全面心肌分析 | 提供 |  |
| 9.22.22 | 提供牛眼图智能显示室壁运动度、厚度 | 提供 |  |
| 9.22.23 | 电影观察与记录心脏多时相运动，方便评估心肌与瓣膜运动功能 | 提供 |  |
| 9.23 | 三维肺小结节分析评估软件 |  |  |
| 9.23.1 | 支持肺部结节的检测及评估，自动检测、分割、提取可疑结节 | 提供 |  |
| 9.23.2 | 通过编辑结节轮廓线修改结节大小 | 提供 |  |
| 9.23.3 | 自动测量结节直径、体积、CT值等参数 | 提供 |  |
| 9.23.4 | 支持同一患者在不同时间段的多个序列的图像比较，支持评估结节的变化曲线 | 提供 |  |
| 9.23.5 | 自动计算结节内感兴趣成分占病灶整体的体积百分比、CT值等定量分析数据 | 提供 |  |
| 9.23.6 | 支持不同类型结节的提取、评估分析（如实结节、磨玻璃结节、混合性结节） | 提供 |  |
| 9.23.7 | 肺结节CAD分析功能 | 提供 |  |
| 9.24 | 三维肺气肿分析评估软件 |  |  |
| 9.24.1 | 支持肺部气肿的检测及评估，自动检测、标记可疑气肿 | 提供 |  |
| 9.24.2 | 自动分割提取并显示肺组织和气管，支持左肺、右肺和气管的3D查看 | 提供 |  |
| 9.24.3 | 自动完成对肺气肿（体积）的量化测量和颜色标记显示 | 提供 |  |
| 9.24.4 | 自动计算左肺、右肺或双肺的肺气肿所占百分比 | 提供 |  |
| 9.24.5 | 支持肺气肿体积数值分析和密度曲线图展示 | 提供 |  |
| 10. | 铅屏蔽扫描间 |  |  |
| 10.1 | 扫描间长度 | ≥6米 |  |
| 10.2 | 扫描间宽度 | ≥3米 |  |
| *10.3 | 扫描间面积 | ≥18平方米 |  |
| *10.4 | 扫描间四周防护标准 | ≥4mm/pb |  |
| 10.5 | 扫描间地面防护标准 | ≥4mm/pb |  |
| 10.6 | 扫描间顶部防护标准 | ≥4mm/pb |  |
| 10.7 | 铅玻璃观察窗面积 | ≥0.9平方米 |  |
| *10.8 | 铅玻璃观察窗防护标准 | ≥4mm/pb |  |
| 10.9 | 扫描间-患者等候区防护门宽度 | ≥0.9米 |  |
| 10.10 | 扫描间-患者等候区防护门高度 | ≥2米 |  |
| 10.11 | 扫描间-患者等候区防护门防护标准 | ≥4mm/pb |  |
| 10.12 | 扫描间-操作间防护门宽度 | ≥0.7米 |  |
| 10.13 | 扫描间-操作间防护门高度 | ≥2米 |  |
| 10.14 | 扫描间-操作间防护门防护标准 | ≥4mm/pb |  |
| 10.15 | 机房外人员可能受到照射的年有效剂量小于0.25mSv（相应的周有效剂量小于5μSv） | 满足 |  |
| 10.16 | 在距离机房的外表面0.3m处，空气比释能率小于2.5μSv/h | 满足 |  |
| 10.17 | 扫描间外射线警示灯 | 具备 |  |
| 10.18 | 扫描件外射线标志 | 具备 |  |
| 10.19 | 独立空调 | ≥3P |  |
| 10.20 | 紫外线消毒灯 | 具备 |  |
| 10.21 | 除湿机 | 具备 |  |
| 10.22 | 电控箱 | 具备 |  |
| 11. | 操作间 |  |  |
| 11.1 | 操作间长度 | ≥2米 |  |
| 11.2 | 操作间宽度 | ≥3米 |  |
| *11.3 | 操作间面积 | ≥7平方米 |  |
| 11.4 | 操作间-外部隔离门宽度 | ≥0.9米 |  |
| 11.5 | 操作间-外部隔离门高度 | ≥2米 |  |
| 11.6 | 独立空调 | ≥1.5P |  |

其他：1.要求将阿图什市人民医院新院区放射科40排螺旋CT迁移至新院区发热门诊方舱内，将招标CT安装至新院放射科指定机房。

2.提供方舱至我院配电室电缆并满足设备正常工作，配备设备稳压电源；主机及后处理工作站ups，按照设备功率要求配备

3.品牌高压注射器系统及配套设施软硬件兼容本CT检查（双通道）1套

4.医生报告电脑及打印机，必须兼容我院his系统及报告系统（品牌设备1套）要求在方舱操作间出具诊断报告

5全套防护设施包含(铅衣，铅帽，铅围脖，手套，铅眼镜)2套 要求：保障医护患者个人防护使用