伽师县人民医院生物反馈仪、胰岛素泵等设备招标采购技术参数

(第三标段)

一、商务要求

1、设备保修期：≥36个月（全保）

2、交货日期：收到中标通知书后30日内

3、交货地点：伽师县人民医院

4、如遇协商解决不了的纠纷，由采购方所在地仲裁机构裁决

5、开机率：≥98%（按工作日计算），累计故障不超过6天，每超过一天，按医院该设备上月日均全部收费为标准计算直接损失，收费标准按照新疆维吾尔自治区发改委相关物价标准执行

6、投标方所提交的所有投标文件、现场承诺等均与合同具有同等效力

7、列入强制检定目录范围内的产品验收时需提供检测合格证书或由交货地点当地的技术检测机构进行质量和性能检测，检测费用由投标方承担（包括射线装置的卫生、环保等行政部门的技术检测、监测和竣工验收等的全部费用）。

8、提供产品合格证书、检测证书，进口产品还需提供商检证、报关单等证书

9、培训：现场不限次培训

10、投标方须保证提供的货物是合同生效后由原厂生产的、全新的（近期生产）、未使用过的设备，所采用的技术和软件是全新的、并符合规定的质量、规格和性能

11、技术服务（零配件价格、售后服务点、联系人及方式等）；装机时使用培训和维护培训各不少于一周时间，并提供使用和维修的电子版资料并开放维修密码。

12、在采购方所在地区有维修工程师

13、负责运输、装卸、仓储、安装、调试、验收等相关费用。

14、付款：设备安装验收合格支付中标总金额的90%，预留中标总金额的5％在设备使用一年后支付。剩余5%以验收日为准三年后若无质量问题一次性付清，不计利息。

15、若该设备使用中涉及有关耗材，请提供维持该设备正常使用的耗材明细及报价（单价），并注明序号、产品名称、注册证名称、生产厂家、单价、单位， 同时提供耗材制造商授权书、生产许可证（进口产品除外）以及所投产品的医疗器械注册证， 开标时须携带样品。若未按照上述要求提供耗材明细及报价，视为未实质性响应招标文件要求。（耗材报价需提供相应证明材料，如合同、中标通知书或其他证明材料）

二、采购项目及详细技术参数

| 序号 | 设备名称 | 是否进口 | 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸痰器 | 否 | 7 |
| 2 | 抗栓系统 | 否 | 9 |
| 3 | 高流量湿化治疗仪 | 否 | 2 |
| 4 | 胰岛素泵 | 否 | 10 |
| 5 | 糖尿病足感觉神经定量检测仪 | 否 | 1 |
| 6 | 生物反馈仪 | 否 | 1 |
| 7 | 心理测评系统 | 否 | 1 |
| 8 | 视频脑电图 | 否 | 1 |
| 9 | 心电图机 | 否 | 1 |
| 10 | 床单位消毒机 | 否 | 1 |

（一）、电动吸痰器（7台）参数

1.采用无油润滑活塞泵作为负压源，无油雾污染，压力系统不会产生正压

2．负压调节系统，可根据粘液的粘稠度作无级调压；

3.设有溢流保护装置能有效的阻止液体进入中间管道和泵内；

4.配置的空气过滤器也可以防止负压泵受到污染。

5.极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg)

6.负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值

7.抽气速率：≥20 L/min

8.贮液瓶：1000mL（PC塑料）

9.电源：～220V 50Hz

（二）、抗栓系统（9台）招标参数

- 具有间歇脉冲加压抗栓系统功能、空气压力波治疗仪功能、足底泵功能（单独使用足底部位）功能。

- ★治疗模式：具有梯度治疗、标准治疗、组合治疗、高级治疗等30种治疗方案可选，满足不同的临床需求。（提供证明文件）

- ★治疗压力：0mmHg-280mmHg可调，误差：±5mmHg。（提供证明文件）

- 治疗时间：0min-600min可调。（提供证明文件）

- 手动选择静脉再充盈时间，范围在20s-70s可调，根据每个病人年龄段的不同，选择更为合适的充盈时间。

- 充气速度：1-6级可选，能适应对充气速度快慢不同耐受度的病人使用。

- 支持手掌，臂部（又分手腕、前臂、上臂），脚掌，腿部（又分脚踝、小腿、大腿）4个治疗部位，各治疗部位可以组合使用，也可单独使用，使用灵活。

- 治疗部位演示功能，便于医护人员对治疗模式的选择。（提供证明文件）

- 主机具有≥4.0英寸彩色触摸屏，可显示当前治疗的肢体、治疗时间、治疗模式。

- 超静音设计，自动化程度高，一键式操作，操作简单，不会影响其他病人的休息。

- 附件具有重复性和单人型可选，根据患者实际情况有不同规格与型号可自行选择使用。

- 具有过压、欠压、系统低压、系统高压、加压套脱落等报警提示。

- 维护功能：压力检验、漏气检测、气密性检测、硬件检测。

- ★具有软件过压保护和硬件过压保护双重保护措施，保证治疗安全。

- 可充电的锂电池，在断电的情况下可连续工作≥2小时。

- 标配升降式移动台车，固定平稳，便于移动，方便附件收纳。

17、标配基础上增加配置一套可重复使用下肢加压套。

- 18、支持在线升级功能。

- 19、通过CFDA和CE认证，设备使用寿命为8年以上。

（三）、呼吸湿化治疗仪（2台）招标参数

- 适用人群：成人、小儿。

- ★≥4英寸触摸显示屏，支持触摸、飞梭双重操作，简便快捷。（提供证明文件）

- ★流量设置范围不小于：2～80L/Min。（提供检验报告证明）

- 内置电子空氧混合系统，氧浓度设置和监测范围：21%～100%，测量精度：设定值的±3%。

- 采用高性能涡轮驱动，无需压缩空气源。

- 温度设置范围：儿童模式：34℃，成人模式：31℃-37℃（七档调节）。（提供检验报告证明）

- 标配血氧饱和度监测，便于评估高流量氧疗的治疗效果，方便医生实时优化治疗方案。

- 具有待机界面、通气界面、配置界面三种不同的显示界面。

- 具有快氧通气功能，快速提升氧浓度，提高患者氧储备，便于吸痰、纤支镜、插管等护理操作。（提供证明文件）

- 具有计时功能。具有过滤棉更换提示和更换过滤棉剩余时间显示功能。

- 可选配辅助流量计，辅助氧流量输出范围：0～30L/Min；

- ★可存储≥160小时趋势图/趋势表数据回顾，≥1500条日志记录信息。（提供证明文件）

- 配置轻质、紧凑的医用推车，便于院内转运。

- 产品使用寿命不少于8年。

- （四）、胰岛素泵（10台）技术参数

- 1	★适用全人群，注册证不限于成人使用

- 2	报警模式蜂鸣加振动

- 3	★低液量报警显示剩余单位和时间两种方式，设置范围为≤5单位

- 4	具备自动暂停功能可设置1-24小时

- 5	★大剂量输注速率可选择要有两种模式可选，标准速率要求≥1.5单位/分钟，快速速率要求≥15单位/分钟

- 6	胰岛素输注闭塞报警，用于检测设备发生闭塞时触发输注受阻报警，要求标准大剂量不低于2.23单位时触发闭塞报警，快速大剂量不低于1.97单位时触发闭塞报警

- 7	储药器药量显示≥8种彩色图标显示胰岛素剩余量，保证输注安全

- 8	★临时基础率设置以不低于15分钟为增量

- 9	★活性胰岛素时间设置范围在2-8小时，以不低于15分钟为增量

- 10	碳水化合物系数分段设置可以使用不同时间段设置不低于8个系数，系数值在5-50克/单位或0.3至3单位/交换分范围外设备报警

- 11	胰岛素敏感系数可以使用不同时间段设置不低于8个系数，系数值在每单位1.1至5.6毫摩尔/升范围外设备报警

- 12	基础率模式：≥8种

- 13	基础率最小步长：≤0.025单位/小时

- 14	常规大剂量范围：0.025单位-75单位

- 15	大剂量向导目标血糖值设置报警，目标血糖设置在5.0-7.8mmol/l以外设备报警

- 16	储药器：3ml

- 17	防水级别:IPX8

（五）、糖尿病足神经数字震动感觉阈值检查仪

一、基本参数

1、震动电路电压：

震动电路电压范围≤30V，连续可调，步进0.6V，误差范围±10%。

★2、震动频率：

检测手柄震动头震动频率≤50HZ，误差±1%。

★3、震动头振幅

震动头振幅位移范围≤25μm,误差±15%。

4、主机重量：5kg±0.5kg。

★5、同一脚底检测6个部位

（六）、多通道生物反馈参数

1、同时采集10人的脑电EEG、皮电/皮温TEMP等数据，并进行分析与处理，进行多媒体影音训练；可调节脑电反馈的频段，α、β、θ、δ四个波段的柱形图，线性图

- 信号数据传输模式： 国际IEEE802.11b/g/n标准

★3、采集功能：实时采集脑电EEG、皮电/皮温TEMP等心理生理信号。

★4、高精度生物反馈仪：AD采样位数≥16bit，AD采样率1000Hz

★5、脑电(EEG): 噪声电平：≤1uV； 共模抑制比：≥100dB，电压测量误差不超过±10%。

时间间隔：误差不超过±3%，高通道截止频率：1Hz，截止频点处的信号至少衰减3.2dB

耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，偏差为±2%。低通滤波器，根据输入信号频率，产品可以设置低通滤波截至频率90HZ，截至频点处的信号至少衰减10dB,产品有50HZ陷波滤波器，衰减后幅值应不大于3uV,输入阻抗不小于5MΩ （提供医疗器械检测中心报告）

★6、皮温TEMP：信号输入范围:15℃--25℃，精度：±0.5℃，信号输入范围:25℃--40℃，精度：±0.01℃-0.08℃, 信号输入40℃ 精度：-0.2℃  （提供医疗器械检测中心报告）

7、 放大器通频带：25～450Hz，放大器共模抑制比：＞100dB

8、放大器阻抗测试：具备

9、软件系统：心理检测分析应用系统

（1）生物反馈采集，分析软件

（2）数据通道编辑软件

（3）界面编辑软件

（4）训练方案编辑软件

（5）通道数据统计打印输出软件

（6）脑电伪迹处理软件

（7）数据库管理软件：管理方便，可回放训练、进行分析并生成报告，支持多次训练趋势报告分析。

（8）心理训练多媒体反馈软件：支持DVD、MPEG,AVI,CD、MP3、WAV、WMA、MID、Flash、等通用媒体格式。

（9）可调节脑电反馈的频段，针对某一频段或某几个频段的脑电波进行增强或减弱训练视觉反馈，可采用各种动画和形态画像进行，对于不同的对象，可采用不同的画面实时显示各导监测信号的波形。

（10）支持视频实时采集、反馈功能。可生成训练结果趋势报告，评估治疗效果。

（11）数据采集滤波软件

（12）心理学中文应用软件：含焦虑、抑郁、失眠、儿童多动症、抽动症、物质依赖等治疗软件

（13）具有最新心理训练游戏“Macro马可游戏”,左右脑协调平衡训练 —曼佗罗技术

（14）系统训练时每次可同时采用5个训练界面，并可输出直方图、数字或模拟指标、两维频谱图、三维频谱图。

10、 基线测试多人：实时显示每个人的脑电、皮电/皮温等数据自动生成测试数据报告，内置通用参考常模。

11、 脑电参数可进行单独反馈，以达到通过不同病症的脑电图的改变而采取不同治疗方案的点对点的直接治疗及训练。

12、个性化训练：可根据临床需要，以游戏的形式进行一对一地进行训练；

13、每人一台一体化电脑，设备既可以一对一使用，也可以团体使用，既可以放在一个科室，也可以放到不同科室使用。

（七）、心理测评技术参数

系统适用范围：检查内容包括感知觉、思维、焦虑、抑郁、人格、睡眠、心理发育、性心理、人际关系、学习能力、个人风格、职业倾向、婚恋和家庭问题、心理防御机制、心身疾病和心理疾病等方面，可以对心理健康和心理素质进行全面的测量。

| 1 | 产品资质 |
| --- | --- |
| ★1.1 | 系统服务流程与数据格式符合并执行“中国心理学会心理学标准与服务研究委员会”所制定的国家标准，通过“中国心理学会心理学标准与服务研究委员会”专家委员会审核，并取得项目成果认证证书（提供认证证书复印件） |
| 1.2 | 系统取得国家版权局颁发的软件著作权登记证书 |
| 1.3 | 公司通过GB/T19001-2016/ISO9001：2015 医疗软件销售认证范围并取得认证证书（提供认证证书复印件） |
| 1.4 | 系统严格遵循并使用《医院信息系统软件基本功能规范》、《ICD-11》和《DSM-5》等标准 |
| 2 | 数据库量表 |
| 2.1 | 量表数量不少于100个，测量指标不少于300个，涵盖各种心理测量所需内容。量表常模为2012年修正后常模 |
| ★2.2 | 自评量表管理模块，他评量表管理模块，方案库管理模块（含精神病性障碍、双相障碍、抑郁障碍、焦虑障碍、应激和适应障碍、强迫和成瘾障碍、进食和睡眠障碍、性心理和性功能障碍、冲动和自杀、老年心理行为障碍、不良反应障碍、临床用护士量表、健康心理方案管理等） （提供系统截图） |
| 2.3 | 自评管理任务量表库必须包含以下量表：BECK自杀意念量表、简易应对方式问卷（SCSQ）、耶鲁布朗强迫量表、艾森克问卷、焦虑自评量表（SAS）、抗抑郁剂副反应量表（SERS）、酒精依赖筛查量表（MAST）、Conners教师用量表、流调中心用抑郁量表（CES－D）、焦虑状态特质询问表（STAI）、国际不宁腿综合征研究组评估量表、卡特尔16种人格因素问卷、N－S内－外控制量表、精神分裂症病人生活质量量表（SQLS）、突发公共卫生事件心理问卷、匹玆堡睡眠质量指数（PSQI）、明尼苏达多项人格测验399题版、明尼苏达多项人格测验566题版、明尼苏达多项人格测验200题版等 |
| 2.4 | 他评管理任务量表库必须包含以下量表：汉密尔顿焦虑（HAMA）、汉密尔顿抑郁（HAMD）、简明精神病评定量表（BPRS）、躁狂状态评定量表（BRMS）、简易智力检测量表（AMTS）、阳性和阴性精神症状评定量表（ PANSS）、锥体外系副作用量表（ RESES）、简易智力状态检查量表（MMSE）、不自主运动量表（AIMS）、痴呆简易筛查量表（BSSD）、性自我防卫能力评定量表、长谷川痴呆量表（HDS）、Krawiecka症状量表、功能活动调查表（FAQ）、成人智残适应能力评定量表、住院精神病人社会功能评定量表（SSFPI）、哈佛群体催眠感受性量表A式、额叶与蒙卡测验、抑郁症状问卷等。 |
| 3 | 系统技术特点 |
| 3.1 | 系统部署方案多样，可实现固定电脑端、移动平板端等多位一体的测量模式，满足不同用户需求 |
| 3.2 | 系统最大可支持开放100个以上测评端口，支持并发用户数每批次不少于100人，满足所有用户 |
| 3.3 | 数据库具备百万以上数据承载量，全面记录每一位患者的治疗流程及数据 |
| 3.4 | 系统支持断点续测，避免数据丢失 |
| 3.5 | 系统支持数据备份，保障数据安全 |
| 4 | 系统功能特点 |
| 4.1 | 系统提供人性化的操作界面，医生管理端界面简洁，操作简便，测试端支持无干扰测评，提高医生及受测者的使用舒适度 |
| 4.2 | 系统预置多种临床测查方案，内置常见精神心理障碍方案库和特定群体方案库；且支持添加自定义方案，便于用户使用 |
| 4.4 | 系统支持智能语音读题，方便文化程度较低及学龄前儿童操作 |
| 4.5 | 对于心理指标或测量分数异常，具备预警提示功能 |
| 4.6 | 系统支持根据不同的性别、姓名、手机号等对数据进行分类检索、整体状况查询。 |
| 4.7 | 系统支持添加科研组，并根据不同的科研组、性别、年龄、文化程度等人口学因素对数据进行筛选。科研数据及结果导出，可与统计软件直接对接 |
| 4.8 | 系统支持进行测评数据统计和科研数据统计。数据可以导入到专业统计软件或以 Excel 格式导出，进行更深入的统计分析 |
| 4.9 | 系统支持对人口学资料、预警人数、疾病分类与占比进行自动统计。提供多种类型的统计数据，满足不同用户需求 （提供系统截图） |
| 4.10 | 系统提供WORD、PDF两种格式的测查报告，同时提供个性化报告，医院可根据临床实际需求自行选择相应报告模块，包括测试目的、图片展示、结果建议、重点提示、趋势图，满足临床、科研等不同需求 （提供系统截图） |
| 4.11 | 系统支持报告修改功能，医生或心理治疗师可依据与受测者的面诊情况及自身治疗经验，对受测者的系统评估报告进行个性化的修改 |
| 4.12 | 系统支持报告预览、下载及批量下载 |
| 5 | 系统配置 |
| 5.1 | 电脑管理终端2台 |
| 5.2 | 操作管理软件一套 |
| 5.3 | 打印机一台 |
| 6 | 支持软件定期升级 |

（八）无线视频脑电图技术参数

一. 技术参数及配置要求

(一)功能要求：

1. 通道配置：≥36 通道

2. ★功能概述：具有常规、视频脑电图、脑电地形图等功能，同时可开展床旁视频脑功能监护，一个动态脑电图监测。

3. 附件设计：符合国际标准的电极接口设计，单根线插拔，更换维修便捷

4. ★传输方式：采用无线传输功能，患者与主机之间无线连接，做检查记录时可自由活动，更加方便，对无法配合的病人更有利；

5. 数据库管理：病例数据库可分类管理，并可导入、导出病例，方便医生对病例存档、备份

6. 导联编辑：支持单极、双极、平均、自定义任意导联模式的编辑，满足医生不同的检查方式

7. 测量：具有快捷测量、局部波形放大测量、比例尺测量等多种测量功能

8. 棘波分析：具备棘波分析功能，可自动识别并标记出癫痫病理波，方便医生判断

9. 地形图分析：可对任意病例数据进行地形图分析并显示成三维地形图，可直观的了解脑区中的异常放电状况

10. 地形图能量图谱：具备将地形图图谱转换成曲线图、百分比图、直方图、数字地形图等能量频谱，便于医生量化分析脑功能的变化情况，有利于数据分析及科研

11. ★实时能量频谱定量分析: 具备实时能量频谱定量分析功能，包括：能量曲线、相对能量、峰值频率、能量峰频、中频指数、边频指数等，通过量化数据反映患者脑功能状态，可直接通过这些能量指数的变化了解患者脑功能活动状况

12. 播放: 多档位倍速播放功能，可选择不同倍速快速浏览病例

13. 打印: 波形、地形图、诊断结论等多种模板化设计报告，可预设多种报

告模板，方便检查时快捷出具诊断结果

14. 教学: 病例数据支持导出到任意电脑上回放，方便用户教学使用

15. 数据转化: 所有脑电病例支持数据格式转化功能，方便用户在后期的数据分析和科研

二. 技术规格要求:

1. 灵敏度误差: 50μV/div、100μV/div、200μV/div 、500μV/div 、1000μV/div、2000μV/div、5000μV/div、10000μV/div、20000μV/div。

2. 噪声电平: ≤0.4μVrms

3. ★共模抑制比: ≥110dB

4. ★幅频特性: 0.2Hz~10kHz，0.2Hz~0.5Hz ≤电压测量>0.5Hz~10kHz

5. 耐极化电压: 加±300mV 的直流极化电压

6. 输入阻抗: 不小于 1000MΩ

7. 扫描速度测量: 1ms/div-5000ms/div 时：误差≤±10%

8. 采集频率：128Hz、256Hz、512Hz、1KHz、2KHz、4 KHz、8KHz

9. 采样分辨率：16bit/24bit

10. 阻抗测试：以具体阻抗阈值显示

三. 配置要求:

1. 主控计算机：2 套

2. 液晶显示器 2 台

3. 彩色喷墨打印机 1 台

4. 专用操作台及文档附件 2 套

5. 专用电极线系统部分 2 套

6. 脑电放大盒 2 个 其中一个动态脑电图盒子

7. 视频系统部份 1 套

（九）、心电图机技术参数

- 一、工作条件：

1.1 产品可在电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温5—40℃和相对湿度25%RH~80%RH的环境下正常工作

1.2  产品的电源插头符合中国标准，无需适配器

- 二、 ECG输入

2.1  ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集

2.2 导联选择：手动/自动可选,（支持Nehb、Cabrera导联体系）

2.3  输入阻抗：≥100M Ω（10Hz）

2.4  频率响应：0.01Hz ~ 300Hz （+0.4dB~-3.0dB）

2.5  定标电压：1mV±2%

2.6  耐极化电压：±900mV（±5%）

2.7  内部噪声：≤12.5µVp-p

2.8  时间常数：≥3.2 s

2.9  共模抑制比：≥140dB（AC滤波开启）；≥123dB（AC滤波关闭）

2.10 输入电流：≤0.01μA

2.11 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能

2.12 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能

2.13中文输入及中文操作提示和中文报告语言

- 三、波形处理：

3.1  A/D转换：24bit

3.2   采样率：16kHz，每导联

3.3  灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV

3.4  抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能

3.5  自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR分析功能

3.6  自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能

- 四、存储器

4.1  设备内置存储器，存储病历800例

4.2  数据可通过SD卡、USB口导入导出

4.3  支持外接U盘和SD卡可扩展存储空间

五、 显示器：

5.1  7英寸以上彩色触摸液晶显示屏，倾斜角设计，支持显示背景网格

- 5.2  显示信息：同屏显示12导同步心电波形

5.3  显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等

- 六、记录器：

- 6.1  热敏式点阵打印机

6.2  走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s （±3%）

6.3  记录通道：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1

6.4  记录纸规格：支持折叠纸打印，打印纸宽度为：210mm

6.5  打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印

6.6  记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等

6.7 可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告

6.8具备在无网格纸上打印网格功能

- 七、功能

7.1  具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率

7.2  可准确判定接触不良的电极并予以指示

7.3  拥有自动测量功能和自动诊断功能

7.4  手动、自动、节律、R-R四种工作模式可供选择。

7.5  自动模式下可以支持10-60s时间的采集，记录，存储，传输。

7.6  支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测自动延时打印报告

7.7  长时间波形冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录

7.8  具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息

7.9 可以选配心电向量功能

7.10可以通过使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量

- 八、外部输入接口：

8.1  USB接口，网络接口功能，外部输入输出端口，SD卡接口

8.2  支持内置WIFI（选配），支持使用有线、无线的方式进行联网

8.3  支持DAT、PDF、SCP(选配)、FDA-XML(选配)、DICOM(选配)格式，满足医院信息化需求

8.4  支持一维码，二维码扫描仪获取病人信息

- 九、便携：外部隐藏式提手可方便机器移动

- 十、电源：交直流两用　自动转换

10.1 交流电源：交流 100V~240V  50Hz/60Hz

10.2 直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间4小时

（十）、床单位消毒机参数

一、可以同时对两张床消毒灭菌，单、双床自主选择。

二、具有抽真空功能，消毒彻底。一键开机，自动完成抽真空——充臭氧——消毒——解析——消毒完毕，消毒完后报警并自动关机。

三、臭氧发生器使用寿命长、质保期长。本公司经多年研发，开发出具有自主知识产权的高性能的搪瓷臭氧发生器，其使用寿命在20000小时以上。

四、消毒器具有解析还原剩余臭氧的功能。消毒完成后还原成氧气再排入室内。

五、液晶触摸屏控制面板，中文显示。抽气、消毒、解析还原等各流程可预先设置，全程自动完成。液晶面板显示北京时间、星期、室内温度等功能。

六、主要技术参数

| 项 目 | 参 数 |
| --- | --- |
| 适用环境温度 | -5℃~40℃ |
| 大气压力 | 86kPa---106kPa |
| 环境相当湿度 | 60%-80% |
| 额定电压 | 220±10% 50Hz |
| 额定功率 | ≤300W |
| 臭氧浓度 | ≥1000mg/m3 |
| 臭氧最低产量 | 5g/h |
| 床罩密闭时臭氧泄漏量 | ≤0.02 mg/m3 |
| 输出风量（每路） | ≥0.6 m3 /h |
| 消毒时间选择范围 | 0min—120min |
| 臭氧作用还原时间 | ＞30min |
| 臭氧解析还原时间 | 10min—20min |
| 消毒床罩尺寸 | 2200mm×1300mm |
| 臭氧输送硅胶管长度 | ≥2m |
| 杀灭微生物类别 | 大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌及自然菌等 |
| 臭氧输送气管4根 | 配备 |
| 永久性消毒床罩：4条 | 配备 |