伽师县人民医院电子支气管镜及消毒设备招标采购技术参数

(第三标段)

基本要求：

- 质保期及售后服务：所有设备质保期均为三年。

1.1、在设备交付使用后，卖方应对设备质保期三年内及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的措施,不能及时兑现服务承诺内容而影响买方使用，卖方应怎样给予补偿，在投标书中均应明确说明。

1.2、维护为主，维修为辅，定期巡视维护，先在出现故障前解决问题；

1.3、在疆内有固定的售后服务点，随时响应，24小时内排除故障；

1.4、所有设备质保期三年内免费维修及更换配件。

2、验 收：需要提供进口产品报关单、检验检疫证明。

3、付款方式：合同约定。

## 4、供货时间：中标公示期满后三日内签订合同，签订合同后60天必须供货到位。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸电子内窥镜（原装进口产品） | 1套 | 核心产品 |
| 2 | 全自动消毒机设备 | 1套 |  |

呼吸电子内窥镜（原装进口产品）招标参数

- *设备要求：原装进口产品

二、图像处理装置一套

*1、主机光源分体设计，有标清和HDTV数字高清信号双线路输出模式,数字信号输出支持1080P

2、具有≥13档色彩强调功能，能选择性地使红白对比加强，使肉眼不能分辨的细微变化得到充分的显示。

3、具有色图显示功能，突出强调细微病灶。

*4、具有物理特殊光检查功能,可充分显示浅表层黏膜的血管分布状态,可突出强调黏膜构造的细微变化，可充分利用血色素对光的吸收性；

5、有快速实时冻结功能，便于从连续图片中选择所需图像。

6、有电子放大功能，有利于提高操作性与诊断率。

7、具有全自动测光功能，使图像的整体亮度达到最均匀的效果。

8、可通过面板上的按键进行自动白平衡。

*9、有构造强调功能，≥6档可调。

10、有轮廓强调功能，≥6档可调。

11、内镜信息记忆功能可以预设白平衡及操作参数。

12、数字接口输出HD-SDI、DVI，双路输出，可实现与外挂2套存储设备的同步传输。

*13、具备静态图像存储接口。

*14、兼容电子十二指肠镜、电子胃肠镜。

三、内窥镜冷光源一套

1、300W氙气灯（连续使用寿命≥500小时），双灯设计。

*2、配有物理特殊光成像专用滤光系统。

3、送气压力分≥4档。

4、自动亮度控制，自动曝光≥13档。

5、调光方式同时有自动/手动两种。

6、具有过热保护功能。

7、具有强透光定位功能。

8、前面板有指示专用滤光片设定。

9、使用专用滤光片可实现颜色转换。

10、关闭光源后，设定（滤光片设定除外）仍可被保存。

四、高清晰度液晶监视器一套

1、与主机兼容达到高清显示

*2、屏幕尺寸≥25英寸

3、分辨率≥1920×1080

4、有画中画和画外画显示功能

5、输入/输出  HD-SDI，DVI（仅输入），VGA（仅输入），RGBS，Y/C

*6、扫描线数：1080P

五、电子支气管内窥镜一套

1、镜身渐软性设计

2、视野角:≥110º

3、视野方向：0º直视

4、景深：≤2-100 mm

5、软性部外径：≤6.1 mm，先端部外径:≤6.0 mm

6、钳子管道直径：≥2.8 mm

7、弯曲角度：上≥170º，下≥130º，

8、有效长度:≥600 mm

9、有内镜信息记忆功能

*10、插入管具有旋转功能，左右各旋转≥110º

*11、一触式防水接头，无须防水盖

12、最小可视距离为≤3.0mm

六、配备测漏器、图文工作站一套、设备台车1辆、工作站座椅1套

消毒设备

一、全自动消毒机1台

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一：设备参数及配置 |
| 1 | 技术要求 |
| 1.1 | 结构配置 |
| 1.1.1 | 消毒剂储存箱容量 | ≥12L |
| 1.1.2 | 适酶储存箱容量 | ≥2.5L |
| 1.1.3 | 酒精储存箱容量 | ≥1L |
| 1.1.4 | 测漏压力传感器 | 采用进口SMC压力传感器 |
| 1.1.5 | 电磁阀 | 采用进口SMC电磁阀 |
| 1.1.6 | 排水装置 | 采用泵强制排水的方式，避免重力排水的弊端。 |
| 1.1.7 | 水过滤器 | 设置3级水过滤器，过滤精度分别为1.0μm、0.45μm和0.2μm |
| 1.1.8 | 清洗液、酒精计量装置 | 采用蠕动计量泵，计量精度≤1% |
| 1.2 | 技术性能 |
| 1.2.1 | 每次处理镜子数量 | 单槽：可处理1条胃肠镜或者2条支气管镜 |
| 1.2.2 | 全程清洗消毒时间 | 戊二醛:20-23分钟 |
|  |  | 邻苯二甲醛:15-18分钟 |
|  |  | 过氧乙酸:15-18分钟 |
| 1.2.3 | 测漏功能 | 全程适时内镜测漏监控装置 |
| 1.2.4 | 消耗水量 | 每清洗消毒循环水耗量≤50L |
| 1.2.5 | 自身消毒功能 | 不仅能够对设备全管道、槽体进行消毒而且能够对终末漂洗水过滤器反向消毒； |
| 1.2.6 | 加强消毒功能 | 延长消毒时间，可用于阳性传染病人检查后的内镜，强化消毒效果； |
| 1.2.7 | 软镜内通道循环泵 | 设有独立的内镜管腔增压泵，能够持续洗消注气、注水官腔，活检、吸引管腔，辅助送水官腔和抬钳器官腔等； |
| 1.2.8 | 干燥功能 | 有空气干燥功能、酒精干燥功能 |
| 1.2.9 | 内镜内腔清洗接头 | 可提供奥林巴斯、宾得、富士能三大品牌内镜内腔清洗接头，详见接头明细； |
| 1.2.10 | 双级旋转喷淋清洗 | 设有底部和顶部两级旋转喷淋装置，消除槽内清洗死角； |
| 1.2.11 | 消毒剂加热 | 可对消毒剂自动加热并显示加热温度，提高消毒效果和效率；独立消毒剂加热控制系统 |
| 1.2.12 | 消毒剂自动取样功能 | 有 |
| 1.2.13 | 消毒剂添加排放 | 设备自动对消毒液进行添加和排放 |
| 1.2.14 | 全封闭消毒 | 洗消槽采用全封闭结构，消毒剂气味不向外泄露，最大限度保护操作人员健康。 |
| 1.2.15 | 无菌水漂洗 | 内置0.2μm无菌水过滤器；消毒后使用0.2μm过滤器过滤的无菌水漂洗，避免不干净的漂洗水再次污染消毒好的内镜。 |
| 1.2.16 | 报警 | 有消毒剂不足报警、清洗液不足报警、酒精不足报警、水压低报警 |
| 1.2.17 | 消毒次数记录 | 每完成一次清洗消毒流程，自动记录洗消次数； |
| 1.2.18 | 过程数据打印 | 打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：操作员编号、程序名称、洗消日期、洗消时间、阶段名称、阶段时间，并提供打印样品扫描件； |
| 1.2.19 | 控制系统 | 采用PLC控制； |
| 1.2.20 | 中文触摸屏显示 | ≥5寸彩色触摸屏显示； |
| 1.2.21 | 显示屏显示内容 | 显示屏显示运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时并提供运行界面实物照片； |
| 1.2.22 | 管理员权限设置 | 产品控制系统设有三级权限设置；操作人员拥有一级权限，可完成日常洗消工作；管理员拥有二级权限，可进行程序参数调整；维护人员拥有三级权限，可更改设备内部参数； |
| 1.2.23 | 自动门 | 自动门，避免手动开门后，拿取消毒完毕的内镜时产生二次感染 |
| 1.2.24 | 玻璃门 | 采用钢化玻璃门，可以清晰观察镜子的清洗消毒情况； |
| 1.2.25 | 门脚踏开关 | 设有门脚踏开关； |
| 1.2.26 | 管路材质证明 | 采用进口经FDA认证的食品级软管，并提供认证证书 |
| 1.2.27 | 消毒效果检测报告 | 分别提供中国疾病预防控制中心(或其它权威第三方机构)出具的产品与使用循环型消毒剂（戊二醛、邻苯二甲醛、过氧乙酸）的消毒效果检测报告； |
| 1.2.28 | 医疗器械注册证 | 提供二类医疗器械注册证 |
| 1.2.29 | 电磁兼容报告 | 提供电磁兼容报告 |
| 1.3 | 整体参数 |  |
| 1.3.1 | 设备功率： | 3.0Kw |
| 1.3.2 | 进水水源 | 压力:0.2-0.5Mpa |
|  |  | 硬度:碳酸钙浓度＜120mg/L |
|  |  | PH值:6.5～9 |
| 二： | 标准配置 |  |
| 2.1 | 主机 | 1台 |
| 2.2 | 内镜接头 | 1套 |
| 2.3 | 外置双级滤壳 | 1个 |
| 2.4 | 1.0μm过滤器滤芯 | 2个 |
| 2.5 | 0.45μm过滤器滤芯 | 2个 |
| 2.6 | 0.1μm过滤器滤芯 | 1个 |
| 2.7 | 内镜专用清洗液 | 1桶（2.5L/桶） |
| 2.8 | 水源连接金属软管 | 2条（2.5米、450mm各一条） |
| 2.9 | 排水用增强型包塑钢塑管 | 1条（3米） |
| 2.10 | 溢流用蛇皮管 | 1条（3米） |
| 2.11 | 1/2’不锈钢球阀 | 1个 |

- 、内镜转运车1辆（一次性可转运条镜子）

- 、内镜储存柜 1台（可以储存2条以上镜子）

4）、每小时产水量500L水处理设备1套