## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：三层实验柜台 |  | 标段：2025年健康伽师建设项目—疾控中心能力提升项目实验室能力提升项目装修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 三层实验台柜
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三层实验柜台 |  |  |  | 标段：2025年健康伽师建设项目—疾控中心能力提升项目实验室能力提升项目装修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
三层实验台柜
1 | 01B001 | 气瓶柜 | 1.规格:900*450*1900 2.备注:气瓶柜 1.主要设计制作工艺（提供材料检测报告） |  | 套 | 3
2 | 01B002 | 边台 | 1.规格:1750*900*830 2.备注:实验台 1.台面：材料为12.7mm厚实芯理化板。台面边缘通常采用同质材 |  | 套 | 2
3 | 01B003 | 角柜 | 1.规格:1150*1150*830 2.备注:角柜 1.台面：材料为12.7mm厚实芯理化板。台面边缘通常采用同质材 |  | 套 | 3
4 | 01B004 | 电源盒 | 1.备注:电源盒 电源盒 PP外壳、实验室专用5孔插座、配国标品牌4㎡电线，不易导电，具有良好的绝缘效果。符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限定》、检测项目：多环芳烃检测：苯并[a]芘、16种多环芳烃总量，检测方法：SN/T 1877.2-2007第一法气相色谱-质谱联用法。限值：≤1.0，检测结果：未检出，结论：符合 |  | 套 | 87
5 | 01B005 | 边台 | 1.规格:4475*900*830 2.备注:实验台 1.台面：材料为12.7mm厚实芯理化板。台面边缘通常采用同质材 |  | 套 | 1
6 | 01B006 | 试剂柜 | 1.规格:900*450*1900 2.备注:试剂柜 1 主要设计制作工艺（提供材料检测报告） |  | 套 | 13
7 | 01B007 | 安全柜 | 1.规格:1090*460*1690 2.备注:安全柜 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三层实验柜台 |  |  |  | 标段：2025年健康伽师建设项目—疾控中心能力提升项目实验室能力提升项目装修改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 整体材质： 采用厚度1 0mm优质钢板经过点焊接 使用寿
8 | 01B008 | 毒品柜 | 1.规格:1090*460*1690 2.备注:毒品柜 1 整体材质： 采用厚度1 0mm优质钢板经过点焊接 使用寿 |  | 套 | 1
9 | 01B009 | 废液柜 | 1.规格:860*490*890 2.备注:废液柜 1 柜体6面双层防火钢板构造 两层钢板之间相隔有38 mm |  | 套 | 1
10 | 01B010 | 器皿柜 | 1.规格:900*450*1900 2.备注:柜体6面双层防火钢板构造 两层钢板之间相隔有38 mm |  | 套 | 3
11 | 01B011 | 通风柜（带 水） | 1.规格:1500*850*2350 2.备注:通风柜 主柜体：分为上下箱体 |  | 套 | 8
12 | 01B012 | 通风柜（带 水） | 1.规格:1800*850*2350 2.备注:通风柜 主柜体：分为上下箱体 |  | 套 | 2
13 | 01B013 | 通风柜 | 1.规格:1200*850*2350 2.备注:通风柜 主柜体：分为上下箱体 |  | 套 | 1
14 | 01B014 | 水槽龙头 | 1.备注:水槽：550*450*310mm 1)材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发（无异味），不会对实验环境的空气造成污染，不会危及实验人员的身体健康。 2)抗老化性能：PP新料抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。 3)韧性：PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 4)平整度：采用超大压力机械注塑，工艺精 |  | 套 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三层实验柜台 |  |  |  | 标段：2025年健康伽师建设项目—疾控中心能力提升项目实验室能力提升项目装修改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
良，产品整体平整度高，与实验台面高度契合，易于安装。 5)底部：水槽底部排水顺畅，绝无积水困扰。 6)去水：配置高密度PP去水，包含阻水盖、PP提笼。 7)槽沿：表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致。 ①腐蚀性试验：检测依据GB/T 11547-2008 及委托单位要求将切好的小样，放到以下试剂中：氯仿（试剂浓度99%）、二甲基甲酰胺、硫酸铜（试剂浓度10%）、硝酸银（试剂浓度1%）、苯酚（试剂浓度90%）、乙醇（试剂浓度99%）、乙醚（分析纯≥99.7%）、乙酸乙酯（分析纯≥99.7%）、苯、77%硫酸与70%硝酸的混合物（等体积比例）、乙酸（试剂浓度99.5%）、盐酸（试剂浓度40%）、氢氟酸（试剂浓度48%）、硝酸（试剂浓度70%）、硫酸（试剂浓度98%）、氢氧化钠（试剂浓度40%），完全浸泡48小时，样品表面无腐蚀和变色。 ②▲光老化试验：根据GB/T16422.3-2022标准测试， 试验时间168h，试验后，样品外观无可视变化；色差（Δ E*）≤0.21。
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三层实验柜台 |  |  |  | 标段：2025年健康伽师建设项目—疾控中心能力提升项目实验室能力提升项目装修改造工程 |  |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
3、▲水槽：通过抽样检测（非委托送检），依据GB/T37866-2019标准，邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯、可分解芳香胺染料含量、二甲基甲酰胺含量、氯乙烯单体残留含量等均未检出。 4、▲耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的表面耐污染检测报告，检测项目包含48%氢溴酸、50%氟硼酸、氢氧化铵、冰醋酸、丙酮、碘、单宁酸、碘酸钾、次氯酸钠、二硫化碳、甘油、高碘酸钾、酚酞、二氯甲烷等60种有机、无机试剂，检验结果为5级。 三口水龙头：环保等级：实验室水龙头获得中国节水产品认证，达到国家级的节能环保高标准，节水认证对产品的流量均匀性、抗水压机械性和阀芯密封性等性能进行多维度的检测。 1）※生产工艺：采用锻造工艺（非铸造，俗称翻砂），产品坚固致密，经久耐用。 2）材质：主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 3）涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三层实验柜台 |  |  |  | 标段：2025年健康伽师建设项目—疾控中心能力提升项目实验室能力提升项目装修改造工程 |  |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
腐蚀，抗紫外线辐射。 4）过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 5）旋钮/肘动把手：材质为高密度PP（HDPP），非ABS，耐强酸碱腐蚀。 6）螺纹：产品外接非密封管螺纹符合GB/T 7307的要求，其中外螺纹不低于GB/T 7307的B级精度。 7）螺纹：符合GB/T 18145-2014标准，螺纹表面光洁，无凹痕、断牙等明显缺陷。 8）外观质量：符合GB/T 18145-2014标准，涂层表面组织细密、光滑、色泽均匀，无流挂、露底及明显的划伤和磕碰等缺陷。 9）装配：符合GB/T 18145-2014标准，装配好的手柄或手轮动作应轻便、平稳、无卡阻。 10）装配：符合GB/T 18145-2014标准，转换开关提拉轻便、平稳、无卡阻，转换开关提拉部位与提拉杆应连接牢固 11）装配：符合GB/T 18145-2014标准，单柄单控水嘴手柄或手轮逆时针方向转动为开启，顺时针方向转动为关
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三层实验柜台 |  |  |  | 标段：2025年健康伽师建设项目—疾控中心能力提升项目实验室能力提升项目装修改造工程 |  |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
闭。 12）抗水压机械性能：符合GB/T 18145-2014标准，阀芯上游关闭阀芯，出水口打开，在静压（2.5±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯上游的任何部件无永久变形。 13）抗水压机械性能：符合GB/T 18145-2014标准，出水口不带流量调节器的水嘴阀芯下游打开阀芯，出水口打开，水嘴流量为（0.4±0.04）L/s时的压力下保压（60±5）s，阀芯下游的任何零部件无永久变形。 14）密封性能：符合GB/T 18145-2014标准，阀芯及阀芯上游阀芯关闭，出水口打开，在静压（1.6±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯及上游过水通道无渗漏。 14）密封性能：符合GB/T 18145-2014标准，出水口能够被堵住的水嘴阀芯下游，阀芯打开，堵住出水口，在静压（0.4±0.02）Mpa下保压（60±5）s，减压至（0.05±0.01）Mpa下保压（60±5）s，阀芯下游任何密封部位无渗漏。 15）抗安装负载：符合GB/T 18145-2014标准，螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三层实验柜台 |  |  |  | 标段：2025年健康伽师建设项目—疾控中心能力提升项目实验室能力提升项目装修改造工程 |  |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
损坏。 16）抗使用负载：符合GB/T 18145-2014标准，手柄或手轮在开启和关闭方向上施加（6±0.2）N·m后应无变形货损坏等削弱水嘴功能的情况出现。 17）抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。 18）抗使用负载：符合GB/T 18145-2014标准，手柄或手轮在开启和关闭方向上施加（6±0.2）N·m后阀芯关闭，在出水口打开，在静压（1.6±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯及上游过水通道无渗漏。 19）镀层附着强度：符合GB/T 18145-2014标准，样品进行划格试验，达到1级。 20）循环寿命测试：符合GB/T 18145-2014标准的开关在2×105个循环寿命试验中，阀芯及阀芯上游：阀芯关闭，出水口打开，在静压（1.6±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯及上游过水通道无渗漏。 21）循环寿命测试：符合GB/T 18145-2014标准的开关在2×105个循环寿命试验中，零部件没有出现断裂、卡阻和渗漏现象。 22）流量：普通洗涤水嘴动压为（0.1±0.01
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三层实验柜台 |  |  |  | 标段：2025年健康伽师建设项目—疾控中心能力提升项目实验室能力提升项目装修改造工程 |  |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
）Mpa ，3.0L/min≤Q≤9.0L/min。 23）循环寿命测试：开关在2×105个循环寿命试验中，阀芯下游出水口能够被堵住的水嘴阀芯下游，阀芯打开，堵住出水口，在静压（0.4±0.02）Mpa下保压（60±5）s，减压至（0.05±0.01）Mpa下保压（60±5）s，阀芯下游任何密封部位无渗漏。 20、▲抗菌性：依据JC/T897-2014标准，要求≥13种细菌的检测，检测值≥99.99%；（菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，肺炎克雷伯氏菌，表皮葡萄球菌等）。 24）阀芯寿命：阀芯进行6×10⁵次循环寿命试验后，符合密封性能合格的要求。 25）▲高温试验：根据GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2 部分：试验方法试验B：高温》进行测试，在100℃的环境下放置100小时，样品外观无明显变化。 26）重金属污染物析出试验：水龙头铅析出统计值为未检出，非铅元素的析出量不大于GB 18145-2014 中表1 规定的限值。 28)▲防霉性能：依据GB/T24128-2018标准，
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三层实验柜台 |  |  |  | 标段：2025年健康伽师建设项目—疾控中心能力提升项目实验室能力提升项目装修改造工程 |  |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
检测≥10种霉菌，包括黑曲霉CGMCC3.3928、土曲霉CGMC3.15736、宛氏拟青霉CGMC3.04253、绳装青霉CGMCAS3.3875、出芽短梗霉CGMC3.00837、球毛壳霉CGMC3.4254等，检测结果值达到0级。 29）▲耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的表面耐污染检测报告，检测项目包含48%氢溴酸、50%氟硼酸、氢氧化铵、冰醋酸、丙酮、碘、单宁酸、碘酸钾、次氯酸钠、二硫化碳、甘油、高碘酸钾、酚酞、二氯甲烷等60种有机、无机试剂，检验结果为5级。 30）需提供文件
15 | 01B015 | 滴水架 | 1.备注:PP 滴水架 材质：高密度 PP ，款式新颖，有现代感； 类型：单面； 底部托盘中间设有排水孔； 可拆卸式滴水棒，滴水棒27根，有三种不同功能及长度的滴水棒，方便不同规格 的器皿挂放； 安装方式：壁挂式/台式； 颜色：白色、灰色； 尺寸：500*450*120。 经测试干架应能承受 19.6N 挂重测试,面板应能承受 100N 拉力测试 |  | 套 | 8
16 | 01B016 | 洗眼器 | 1.备注:洗眼器 |  | 套 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三层实验柜台 |  |  |  | 标段：2025年健康伽师建设项目—疾控中心能力提升项目实验室能力提升项目装修改造工程 |  |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
1、产品概述：实验室台式洗眼器，必须根据GB/T 38144.1-2019标准生产，用于在紧急情况下冲洗眼睛和面部，防止大量实验试剂进入眼睛造成伤害。为避免产品静态漏水，并满足甚至超越现代实验室标准压力的承受度，台式洗眼器配备止逆阀门及工业软性PVC管，使产品不会因为静态时管内积水导致阀门生锈老化漏水，同时也不会因为水压过高导致软管破裂、漏水。 2、设计参数： （1）水流开关按压后自动锁定，持续出水，一步到位，绝无因开关失灵而无法关闭水流的困扰，使用方便快捷，环保卫生.。 （2）采用限流型止逆阀门，防止管道里可能存在的污水回流到洗眼器管件里，对眼睛造成污水污染眼睛的二次伤害。 （3）洗眼喷头为优质铜材外覆环氧树脂涂层，外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止因水压过大二次伤害眼睛。 （4）进水管采用软性PVC管外覆不锈钢编织网，外层包裹PE管，耐强腐蚀，有效防止生锈、渗漏，避免造成身体伤害或水管爆裂。
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三层实验柜台 |  |  |  | 标段：2025年健康伽师建设项目—疾控中心能力提升项目实验室能力提升项目装修改造工程 |  |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
（5）三通阀门及阀芯采用不锈钢材质，耐腐蚀性更强。 3、性能参数：符合国标GBT38144.1标准规定 （1）在标准水压下，15分钟内洗眼喷头流量可达到6升/分钟 （2）冲淋开关能在1秒内开启 （3）洗眼开关能在1秒内开启 *（4）需根据GB/T38144.1标准，提供第三方检测机构出具的产品检测报告，报告中需至少具有水流量要求、冲洗范围、冲洗高度等检测内容。 *（5）防霉性能：依据GB/T24128-2018标准，检测≥10种霉菌，包括黑曲霉CGMCC3.3928、土曲霉CGMC3.15736、宛氏拟青霉CGMC3.04253、绳装青霉CGMCAS3.3875、出芽短梗霉CGMC3.00837、球毛壳霉CGMC3.4254等，检测结果值达到0级。 （6）力学性能：依据GB/T 228.1-2021 标准要求试验，抗拉强度≥492MPa、断裂伸长率≤20%。 （7）为确保产品质量，落实绿色环保理念，投标单位需提供厂家绿色产品认证证书复印件。 4、所有提供文件需注明项目名称、编号等字样，厂家加盖公章方可有效。
17 | 01B017 | 记录台 | 1.规格:900*750*830 |  | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三层实验柜台 |  |  |  | 标段：2025年健康伽师建设项目—疾控中心能力提升项目实验室能力提升项目装修改造工程 |  |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
18 | 01B018 | 天平台 | 1.规格:900*750*830 2.备注:1 台面：材料为12 7mm厚实芯理化板。 台面边缘通常采用同 |  | 套 | 3
19 | 01B019 | 边台 | 1.规格:3000*750*830 |  | 套 | 6
20 | 01B020 | 边台试剂架 | 1.规格:3000*300*750 |  | 套 | 3
21 | 01B021 | 万向罩 | 1.备注: A 采用优质高密度PP材料，具有高机械强度，耐有机化工试剂腐蚀等特点。 B 杯型集气罩采用透明度较高的PP或纯透明PC材料，具有试验时能看清实验现象等特点。 C 关节密封圈采用EPDM材料具有密封性好，不易老化等优点。 D 伸缩导管采用直径为75mmPP材料，固定在结合处独有可360度旋转装置，以固定架为中心， 活动半径可达1300mm近集气罩端有风门开关钮，供气流调节之用。 |  | 套 | 6
22 | 01B022 | 货架 | 1.规格:1500*500*2000 2.备注:全钢结构 |  | 套 | 5
23 | 01B023 | 货架 | 1.规格:1500*600*2000 2.备注:全钢结构 |  | 套 | 1
24 | 01B024 | 边台 | 1.规格:2800*750*830 |  | 套 | 1
25 | 01B025 | 高温台 | 1.规格:3900*800*830 2.备注:高温台 1.‌台面：材料为15mm厚大理石台面，达到耐高温≥300℃，台面边缘进行小圆弧倒圆处理‌。 2.主要设计制作工艺参 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三层实验柜台 |  |  |  | 标段：2025年健康伽师建设项目—疾控中心能力提升项目实验室能力提升项目装修改造工程 |  |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
数（提供材料检测报告） 1）主柜框架为全钢结构，柜体采用≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，内部加强筋结构，提高整体承重性及抗冲击性。 2）结构：单门单抽基柜+空位挡板+单门单抽/双门双抽基柜+侧围版和后背板组合而成，柜体深度500mm，侧围版宽度250mm. 3）层板：与柜体同等材质，柜内设有调节装置，可以任意设置高度。 4）金属件外观：金属喷漆(塑)涂层理化性能：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，符合GB/T 3325-2017中 6.3。涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷符合GB/T 3325-2017中 6.3。 5）结构安全：符合GB/T 3325-2017中6.4，符合：人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角，固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)。 6）金属电镀层理化性能：附着力达到GB/T
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三层实验柜台 |  |  |  | 标段：2025年健康伽师建设项目—疾控中心能力提升项目实验室能力提升项目装修改造工程 |  |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
9286-2021应不低于2级(优于2级)本产品为0级。 7）力学性能-垂直加载稳定性试验，符合GB/T10357.7-2013中4.1.应无倾翻（符合）。 8）抗菌性能：抑菌率较好的抗菌效果、大肠杆菌≥99.8%,符合QB/T4371-2012附录B 99.8% 9）a)所有部件、连接件应无断裂损坏: b)无严重影响使用功能的磨损或变形: c)用手揿压证实，紧固件应无松动:d)五金连件应无松动:e)活动部件(门、抽屉等)开关应灵活。 ‌配件和细节‌： 滑轨：采用DTC三节静音导轨，附设有止滑装置，表面经EPOXY 静电粉未喷涂，耐腐蚀、伸缩自如、承重力强，抽屉可以全部向外拉出，方便存取物品,破坏性实验达10万次‌。（提供材料检测报告） 铰链：采用DTC品牌105度全开式铰链，防腐蚀，无噪音，不回弹，强度好，使用寿命长‌,开式 90-115 度高质镀铬钢铰链，与柜体面水平角度<15 度时，柜门即可自行关闭，弹性好， 外形美观，使用过程中无噪音，可自由
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三层实验柜台 |  |  |  | 标段：2025年健康伽师建设项目—疾控中心能力提升项目实验室能力提升项目装修改造工程 |  |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
开合5万次以上。（提供材料检测报告） 拉手：采用一字型隐形拉手或铝合金拉手，保证抽面、门板不变形，美观实用‌。 地脚：采用优质高强度ABS组合地脚，具有防滑减震和高低可调功能，可调高度30-50mm，防酸、碱腐蚀，承重力强‌。 ★通过省级及以上国家家具产品质量监督检验中心 2019 年以来出具的通过 CMA 计 量认证的合格检测报告，检测依据：GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》。
26 | 01B026 | 原子罩 | 1.规格:600*600 2.备注:原子吸收罩 1.采用优质304不锈钢经激光裁剪。经折边焊接而成密封性良好， 四方型集气罩。 具有密封性好，抗腐蚀、不易老化等特点。 2.通风管采用直径为160mmPP材料. 3.风机采用PP材质的管道。具有抗腐蚀不易老化等特点。 |  | 套 | 1
27 | 01B027 | 边台 | 1.规格:1925*900*830 |  | 套 | 1
28 | 01B028 | 边台 | 1.规格:3350*750*830 |  | 套 | 1
29 | 01B029 | 边台 | 1.规格:3675*750*830 |  | 套 | 1
30 | 01B030 | 更衣柜 | 1.规格:900*450*1900 2.备注:更衣柜 1.主要设计制作工艺（提供材料检测报告） |  | 套 | 3
31 | 01B031 | 立式紧急冲淋 洗眼装置 | 1.备注:立式紧急冲淋洗眼装置 1、产品概述：紧急冲淋装置是当眼睛或身体 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三层实验柜台 |  |  |  | 标段：2025年健康伽师建设项目—疾控中心能力提升项目实验室能力提升项目装修改造工程 |  |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
裸露部位接触到有毒有害或腐蚀性化学物质时，工作区域必须配备的快速冲洗的紧急救援设备。紧急冲淋洗眼装置必须按照GB/T38144.1标准生产。 2、设计参数 （1）安装角度：进排水口能够在安装时达到360度任意定位，冲淋和洗眼也能够在安装时任意选用角度。 （2）材质：主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用304不锈钢材料，主体不锈钢管采用CNC工艺生产，内壁光洁镜面，性能远超普通工业304不锈钢管；强度及耐腐蚀性能出众。 （4）生产工艺：所有部件均为我们自己工厂生产，无任何市场上采购的零配件，以保证每一个零件达到304标准。 时间：根据GB/T38144.1标准，洗眼器手推阀开启时间≦1s。 （8）极限耐压不小于5Mpa. （9）抗菌性：依据JC/T897-2014标准，要求≥12种细菌的检测，检测值≥99.99%；（菌种包括单核细胞增生李斯特菌，福氏志贺氏菌，痢疾志贺氏菌，乙型溶血性链球菌等）。
32 | 01B032 | 污水处理设备 | 1.规格:1T/24h 1800*750*1800mm |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三层实验柜台 |  |  |  | 标段：2025年健康伽师建设项目—疾控中心能力提升项目实验室能力提升项目装修改造工程 |  |  |  | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.备注:设备配置要求 (1)设备控制方式:全自动智能控制. (2)处理水质要求:综合污水排放标准 排放标准符合GB8978-1996中的三级排放标准 (3)处理污水类型为实验室污水废水。设备尺寸不小于长*宽*高=1600*750*1700㎜，处理水量:≥1000L/D(升/天)
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三层实验柜台 |  |  | 标段：2025年健康伽师建设项目—疾控中心能力提升项目实验室能力提升项目装修改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001005 | 安全文明施工
2 | 011707001006 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001007 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001008 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002002 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004002 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 011707005002 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007002 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
9 | X011707008002 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
10 | X011707010004 | 检验试验费
11 | X011707010005 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X011707010006 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11
13 | X011707011002 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三层实验柜台 |  |  | 标段：2025年健康伽师建设项目—疾控中心能力提升项目实验室能力提升项目装修改造工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991002 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：三层实验柜台 |  | 标段：2025年健康伽师建设项目—疾控中心能力提升项目实验室能力提升项目装修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：三层实验柜台 |  | 标段：2025年健康伽师建设项目—疾控中心能力提升项目实验室能力提升项目装修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 0
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13