政府采购公开招标

采购文件

项目名称：新疆维吾尔自治区计量测试研究院高压环道气体流量标准装置（一期）采购

项目编号:XJHY-JLY2022-GYZZCG-01

采购人：新疆维吾尔自治区计量测试研究院

采购代理机构：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

2022年11月

目	录

- 招标公告

招标公告

第二部分 投标须知

投标须知前附表

第三部分 招标说明

第四部分 投标说明

第一章 对投标人的资质要求

第二章 投标文件的编写

第三章 投标文件的递交

第四章 评标委员会

第五部分 开标 评标 定标说明

第一章 开	标

第二章 评	标

第三章 定	标

第四章 授予合同

第六部分 货物需求、技术规格说明

第一章 货物需求、技术规格说明

第七部分 商务合同部分

第八部分 投标文件的编制装订

# 第一部分 招标公告

新疆维吾尔自治区计量测试研究院高压环道气体流量标准装置（一期）采购 的公开招标公告

项目概况

新疆维吾尔自治区计量测试研究院高压环道气体流量标准装置（一期）采购招标项目的潜在投标人应在乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦14楼1401室获取招标文件，并于2022年12月14日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJHY-JLY2022-GYZZCG-01

项目名称：新疆维吾尔自治区计量测试研究院高压环道气体流量标准装置（一期）采购

采购方式：公开招标

预算金额（元）：12000000.00

最高限价（元）：/

采购需求：

标项1：

标项名称:新疆维吾尔自治区计量测试研究院高压环道气体流量标准装置（一期）采购

数量:不限

预算金额（元）:12000000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：高压环道气体流量标准装置（一期）采购及安装，具体详见采购文件。

备注：

合同履约期限：详见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有有效的营业执照；有能力提供合同项下所需货物及服务；

（2）凡拟参加本次招标项目的投标人须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次招标活动；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或个人不得参与投标，违反规定的相关投标均无效。

（4）本项目不接受联合体。

（5）本项目只接受有计量装置生产资质的厂商投标，不接受经销商、代理商、流通商投标。

三、获取招标文件

时间：2022年11月23日至2022年11月30日，每天上午10:00至13:00，下午16:00至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：中国政府采购网新疆分网（政府采购云平台）

方式：凡有意参加投标者，请于获取时间内，前往中国政府采购网新疆分网（政府采购云平台）获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年12月14日11:00（北京时间）

投标地点：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司会议室（乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦13楼会议室）

开标时间：2022年12月14日11:00（北京时间）

开标地点：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司会议室（乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦13楼会议室）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆维吾尔自治区计量测试研究院

地 址：乌市河北东路188号

联系方式：0991-3191512

2.采购代理机构信息

名 称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

地 址：乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号

联系方式：18899517090

邮箱：410029289@qq.com

3.项目联系方式

联系人：杨猛

联系电话：18899517090

新疆维吾尔自治区计量测试研究院高压环道气体流量标准装置（一期）采购的更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：XJHY-JLY2022-GYZZCG-01

原公告的采购项目名称：新疆维吾尔自治区计量测试研究院高压环道气体流量标准装置（一期）采购

首次公告日期：2022年11月23日

二、更正信息

更正事项：采购公告,采购文件

更正内容：

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标截止时间(开标时间)、投标保证金缴纳截止时间 | 2022年12月14日上午11:00（北京时间） | 2022年12月16日上午11:00（北京时间） |
| 2 | 原招标文件第六部分 货物需求、技术规格说明--高压环道气体流量标准装置（一期）招标技术要求--2、标准流量计技术要求-- | ▲（3）DN25mm标准流量计采用直通式三转子无脉动结构型式设计，DN150mm标准流量计采用四转子无脉动结构型式设计； | ▲(3）DN150mm标准流量计采用四转子结构型式设计，DN25mm、DN150mm标准流量计运行时应有降低或抑制脉动影响的设计 |

更正日期：2022年11月30日

三、其他补充事宜

无

四、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：新疆维吾尔自治区计量测试研究院

地 址：河北东路188号

联系方式：0991-3191512

2.采购代理机构信息

名 称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

地 址：乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦1401

联系方式：18899517090

3.项目联系方式

项目联系人：杨猛

电 话：18899517090

# 第二部分 投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：新疆维吾尔自治区计量测试研究院 联系人：张波 联系电话：0991-3191512 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司 地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号1栋1401号 联系人：杨猛 联系电话：18899517090 邮箱：410029289@qq.com |
| 3 | 项目编号 | XJHY-JLY2022-GYZZCG-01 |
|  | 项目名称 | 新疆维吾尔自治区计量测试研究院高压环道气体流量标准装置（一期）采购 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | - 资金来源 | - 财政资金 |
|  | 资格审查方式 | - 资格后审 |
|  | 采购内容 | - 具体详见采购文件。 |
|  | 是否允许采购进口产品 | - 不允许 |
| 4 | 采购预算 （最高限价） | - 12000000.00元。供应商投标报价超过采购预算的按无效投标处理。 |
| 5 | 供货安装期 | - 合同签订后360日历日内完成； |
|  | 质保期 | 1年 |
|  | 供货地点 | 新疆维吾尔自治区计量测试研究院（招标人指定地点） |
|  | 质量要求 | 合格 |
|  | 所属行业 | 工业（工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。） |
|  | 核心设备 | 标准表法正压式气体流量多功能标准试验装置 |
|  | 付款方式 | 合同签订后支付不低于合同价款的30%，合同签订后30日内乙方提供高压环道气体流量标准装置详细设计方案及图纸，乙方在合同约定的时间内将所供设备运至甲方指定地点，甲方收到设备，乙方在约定时间内开始对设备进行安装调试，经甲方验收合格后，支付至价款的 90 %，剩余 10%，质保期满后经甲方再次验收，无问题后，甲方无息支付给乙方。质保期自甲方书面验收合格之日起计算。（具体付款方式以双方签订的合同为准）。 |
| 6 | 投标资格 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业 3.本项目的特定资格要求： （1）具有有效的营业执照；有能力提供合同项下所需货物及服务； （2）凡拟参加本次招标项目的投标人须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次招标活动； （3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或个人不得参与投标，违反规定的相关投标均无效。 （4）本项目不接受联合体。 （5）本项目只接受有计量装置生产资质的厂商投标，不接受经销商、代理商、流通商投标。 |
| 7 | 信用情况 | 信用记录查询时间及方式： - 查询时间：投标截止时间后1小时内。 - 查询方式：投标人自行通过“信用中国”及“中国政府采购网”、新疆税务局失信惩戒企业名单查询，并按采购文件要求提供网页材料。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标文件将被视为无效投标。 备注：本项目不接受失信企业投标。 |
| 8 | 投标有效期 | 90天 |
| 9 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 10 | 是否接受 联合体投标 | 不接受 |
| 11 | 投标保证金 | 投标保证金： 标项1：:200000.00元 投标保证金缴纳账号： 开户名称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司 开户银行：中国银行乌鲁木齐南湖东路支行 开户行行号：104881006151 账 号： 107083025521 注：汇款单上需注明项目编号或项目名称。 投标保证金缴纳期限：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前前将投标保证金汇入指定账户。 注：供应商缴纳投标保证金时，须备注所投项目编号或项目名称。 保证金退还：请携带法人授权委托书及委托人的身份证复印件（加盖公章及法人章）、汇款凭证，找采购文件中的采购代理项目联系人办理。 |
| 12 | 采购文件发放 | 详见采购公告 |
| 13 | 采购文件售价 | 免费 |
| 14 | 开标查验证件 | 开标查验：按以下要求不符合做废标处理 1.企业法人营业执照原件或加盖公章的复印件； 2.委托代理人的身份证和法人授权委托书（或法定代表人身份证明说和法定代表人的身份证）； 3.信用中国及中国政府采购网查询截图；（现场进行查询） 4.保证金汇款凭证； 5.中小企业声明。 |
| 15 | 开标地点及投标文件递交 | （1）开标地点：乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦13楼会议室。 （2）投标人应于2022年12月16日 11:00（北京时间）前递交。 |
| 16 | 投标文件份数 | 正本壹份、副本肆份，开标一览表1份（单独密封），电子版投标文件1份（单独密封） |
| 17 | 采购代理机构 服务费 | 参照（2002）1980号文计取代理费，由中标单位支付。 |
| 18 | 低于成本价 不正当竞争预防措施 | 在评标过程中，投标人报价低于其他有效投标人报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者委托代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 19 | 政府采购政策支持 | 1、本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目。 2、政府采购强制采购：标记★符号的节能产品：符合《节能产品政府采购清单》(最新一期)目录内的强制采购节能产品。 3、政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品； 采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新一期) 内非标记★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(最新一期)内的产品： 投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予折扣优惠。 |
| 20 | 履约保证金 | 履约保证金：无 |
| 21 | 质疑 | 针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出 |
| 备注 | 1、采购文件中部分标▲、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的主要条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合采购文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 |  |
| 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目实施。 |  |  |

# 第三部分 招标说明

1.适用范围

本采购文件仅适用于在新疆维吾尔自治区计量测试研究院高压环道气体流量标准装置（一期）采购，采购文件中所叙述的本采购项目的合格投标人（包括生产商或销售商）。

2.投标资格

2.1凡在中华人民共和国境内注册的合法的法人且有承担本项目的能力以及能够提供资格必备条件和审查项目条件且均合格的供应商（生产商或销售商）。

2.2投标人应遵守中华人民共和国法律、法规和行政规章。

2.3本项目不接受联合体投标。

3.定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1“招标方”系指采购人和采购代理机构的统称。

3.2 “投标人”系指有资格的供应商（生产商或销售商）及投标表现人。

3.3“货物”系指采购文件规定的，投标人须向采购人提供的一切设备、附件、备品备件、工具、手册及其它有关资料和材料。

3.4“服务”系指采购文件规定投标人须承担的保修、技术协助、培训及其他类似的责任。

4.投标费用

无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

5.采购文件的构成

采购文件由招标公告、投标须知、招标说明、投标说明、开标评标及定标说明、货物需求及技术规格说明、合同部分、投标文件的编制装订等组成。

6.采购文件的澄清或修改

采购人或者采购代理机构对采购文件澄清或者修改的，在投标截止时间至少15日前，通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

投标人对采购文件如有疑点，可在投标截止日的15日前按采购文件中载明的地址以书面形式通知采购人要求澄清。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题， 但不包括问题的来源）分发给所有拟投标人。

7.采购文件的修改或补充

在投标截止日15日前的任何时间，采购人可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充采购文件，并以书面或公告等形式通知所有投标人。

为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，采购人有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以书面或公告等形式通知所有投标人。

采购文件的修改和补充文件将构成采购文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

8.廉洁自律承诺要求：

8.1 按照《预防职务违法违纪工作规程》规定要求，在本次招标活动中，新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司保证不接受任何投标单位送的礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金；不与投标单位及其工作人员私下接触、参与宴请和娱乐活动；不向投标单位及其工作人员索要好处费、赞助费和宣传费；不在投标单位支付旅游费用、报销各种消费凭证；同时，采购人要求参加本次项目的采购人专家、评标专家要填写和提交《廉洁自律承诺书》，所有投标人必须现场提交“信用中国”及“中国政府采购网”、中国裁判文书网网站无任何不良记录的查询截图并加盖公章；凡不填写和不提交的将视为无效招标或无效投标处理。

9.设备、材料性能要求

9.1为贯彻落实《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的知》， 扩大节能产品范围，发挥政府机构节能的表率作用，降低政府机构能源费用开支， 促进节能技术进步，扩大节能产品市场，根据《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国法》等相关政策法规规定，属于环境标志产品、节能产品和计算机、印机、空调、照明产品（包括双端荧光灯、自镇流荧光灯、单端荧光灯、管型荧光灯镇流器）、电视机、电电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类强制采购产品的采购，必须优先选择国家财政部、国家环保部、国家发展和改革委员会等有关部门最新发布的《节能产品清单》和《环境标志产品清单》中的产品。

9.2 按照上述国家政策规定，凡本次招标产品涉及国家强制采购节能、环保产品，生产制造商必须使用节能环保材料，并要将纳入节能产品清单的产品作为投标产品，要以 “”作标注，对于获得中国环境标志认证证书的产品要以 “”作标注。否则，届时经核实情况后，其投标将可能被拒绝。

10.招标会场纪律及要求

10.1 会议按照“公开、公平、公正、诚信”的原则，招标采取全封闭现场开评标程序进行。

10.2 凡没有在开标时间（投标截止时间）准时进入开标现场的投标人，其投标将被拒绝。

10.3 评标活动结束前，评标委员会各成员严禁与外界及投标人有任何形式的联系，确有特殊原因需要外出或其他方面的，必须由监标人提交采购人后，方可离开评标现场，外出时须有监标人员陪同。

10.4 非特殊原因（如需要供应商进行必要澄清、说明或者纠正等）除外，投标截止时间后，对投标方的所有投标资料及评标所需的资料证明等均不接受二次提供，否则，将直接取消其投标资格。

10.5 参加本次评标的专家成员及其他与会人员如果与其他投标人有利害关系的，可以现场申请其回避。如不申请其回避的，则视同无利害关系。

10.6 对各投标人的资质审查、开标、报价、评标、询标（答疑）、澄清、定标等工作逐一进行；评标期间各投标人务必保持通讯工具的畅通，以便及时联络和不延误工作。若发生通讯工具不通或备案通讯工具号码有误，无法实现联络的，或无理拒绝或不执行采购人工作安排的，将视同自愿放弃本次投标权利。

10.7 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并记录。

10.7 招标评标须在监标人的监督下由采购人组织进行。评标委员会各成员、采购人代表、投标人、特邀代表、工作人员等与会人员如有违纪、违规行为，监标人有权予以纠正或制止。

11.与评标活动有关的工作人员。是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

# 第四部分 投标说明

第一章 对投标方的资质要求

1.1投标人必须提交能够证明其具有履行本招标项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分。

1.2投标时资质审查的必要条件（如果不能提供或有缺项则视为对采购文件资格审查内容的不响应，其投标将被拒绝）。

1.2.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.2.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业

1.2.3.本项目的特定资格要求：

（1）具有有效的营业执照；有能力提供合同项下所需货物及服务；

（2）凡拟参加本次招标项目的投标人须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次招标活动；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或个人不得参与投标，违反规定的相关投标均无效。

（4）本项目不接受联合体。

1.2.4.按采购文件要求缴纳投标保证金；

1.3 投标时的评审审查项目。投标人如果不能提供或有缺项的，则相应本项目不得分，且本项目将做为是否中标的重要因素。

（1）产品配置及性能指标、质量保证措施等；

（2）货物供应、售后服务、项目业绩等；

（3）利于投标方的其它证明材料；

1.4 开标对投标人资质中的所有投标资质及评标所需的资料证明等， 严格遵循“第四部分”中 1.2、1.3条款之规定。

1.5 投标方保证和承诺所投产品报价不存在恶意或有意压价、恶意或有意虚报报价，也不存在恶意或有意抬高报价等行为。

1.6 投标方保证和承诺不存在与其它投标人有串标、陪标等行为。

第二章 投标文件的编写

2.要求

2.1投标人应详细阅读采购人的采购文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按采购文件的要求编制投标文件和按时上传投标文件，并保证所提供全部材料的真实性；投标文件必须对采购文件提出的要求和条件做出实质性响应。否则，其投标可能将被拒绝。

2.2允许投标人对采购文件中的所有包投标，也可根据本企业生产或本企业销售产品的情况对部分包进行投标，但不允许投标人对某一包中的一项或部分项进行投标。采购人可选择一家投标人为所有包的成交人，也可选择若干个分别中标。

3.投标文件语言和度量单位

3.1采购文件及投标人和采购人就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2除在采购文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4.投标文件的组成

4.1投标人编写的投标文件应主要包括下列内容：（包含但不限于）

1、投标函（格式附后）

2、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书（格式附后）

3、开标一览表（格式附后）

4、产品规格报价明细表（格式附后）

5、核心设备规格型号一览表（格式附后）

6、投标人资质证明文件，包括：（但不限于）

（1）关于资格的声明函

（2）法人营业执照或其他资格证明

（3）法定代表人授权书

（4）供应商财务状况报告（提供上年度财务审计报告）

（5）社会保障资金缴纳记录（提供近半年社保缴纳凭证）

（6）依法缴纳税收的证明材料（提供近半年完税证明）

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（8） 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（9）未参与本项目整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务、与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在法人(单位负责人)为同一人或者直接控股、管理关系的（提供承诺书）

（10）投标保证金（提供汇款凭证）

（11）信用信息查询截图（包含不限于信用中国网站（重大税收违法案件当事人名单查询）、中国政府采购网（政府采购严重违法失信名单查询）、中国执行信息公开网（失信被执行人名单查询）、国家企业信用信息公示系统（行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单（黑名单）信息）、裁判文书网（行贿犯罪记录查询））；

（12）投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》；

（13）未组成联合体进行投标的声明。

（14）其它补充资料

7、货物性能指标；

8、技术及商务响应（偏离）表；

9、货物供应方案；

10、质量、进度、安全保证措施；

11、售后服务；

12、项目的业绩；

13、提供其它有利于投标的资料；

具体编制顺序严格按附件中投标文件编制顺序进行编制。

5．投标文件格式

5.1 投标方应按采购文件范本格式中提供的投标文件格式认真填写投标函、开标一览表、产品规格报价明细表等，并按表格要求注明投标货物的名称、货物规格及型号、原产地、数量和价格等。

6.投标报价

6.1投标人须在产品规格报价明细表上标明单价和总价。

投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照规定的顺序修正。修正后的报价按照规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

投标人应标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，采购人不接受有任何选择性的报价。

6.2投标时应注意下列几点：

6.2.1采购文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

6.2.2采购文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

6.2.3投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中包括但不限于以下费用:货物制造、运输、包装、保险、安装调试、后期服务、利润、税金等全部费用。

7.投标报价的货币单位

7.1投标报价单位为人民币。

8．投标文件规定的技术文件

8.1投标人须提交证明拟供货物和服务符合采购文件规定的技术文件，作为投标文件的一部分。

8.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物的详细资料，包括检验报告等；

9.投标有效期

### 投标有效期90天；

10.1　投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处必须由投标人的法定代表人或委托代理人在修改的每一页上签字或盖投标单位公章后方才有效。

10.2　投标文件应由法定代表人或委托代理人在每一页逐一签署或加盖投标单位公章，投标文件方为有效。

10.3  电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

11．投标保证金

11.1 投标保证金的有效期应不低于投标有效期。

11.2投标保证金：在投标截止时间前将本项目投标保证金提交至采购代理机构。

投标保证金提交形式：转  账

备注：办理投标保证金退付手续须提交的资料：1、授权委托书（附身份证复印件）；2、转账凭证。请各投标人在开标结束后尽快提交以上资料到我公司办理保证金退还事宜。

11.3 采购人应在《中标通知书》发出后5个工作日内无息退还未成交供应商的投标保证金；在采购合同签订后5个工作日内无息退还中标人的投标保证金。

11.4 未按采购文件规定提交投标保证金的，采购人应当拒绝接受投标人的投标文件，视为无效投标。

11.5 下列任何情况发生时，投标报价保证金将被没收。

11.5.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

11.5.2 中标方在规定期限内未能按规定与采购人签订合同的。

11.5.3 投标人串通投标，其投标无效。

投标文件的递交

12. 投标文件的标记

12.1　任何不完整或不满足采购文件要求的投标文件采购人有权拒绝。

13. 投标截止时间

13.1  投标文件的递交不得迟于采购文件规定的投标截止时间，本次投标为线下投标；在投标截止时间后递交的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。

13.2  如出现因采购文件的修改而推迟投标截止时间的，投标人应在采购文件变更中重新规定的投标截止时间前现场递交投标文件。

第四章 评标委员会

15、评标委员会组成

15.1 由采购人将根据《中华人民共和国政府采购法》规定，依法组建本次招标的评标委员会，负责组织本次招标的评标活动。评标委员会负责向采购人推荐拟中标人或者根据采购人的授权直接确定中标人。

本采购文件中所指的评标委员会及其成员，适用于公开招标（或邀请招标）的采购方式。本采购文件中对评标委员会及其成员的要求，同时适用于采取公开招标、竞争性谈判、询价或单一来源采购方式时依法组成的评审小组及其成员。

15.2 评标委员会的成员于开标前，从政府采购专家库中采取随机抽取的方式确定；对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，抽取的专家不能满足评标工作需要时，将采取直接确定的方式选定评标委员会的人选；评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

15.3 评标委员会由有关技术、经济等方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为五人及以上的单数，其中技术、经济等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。

评标委员会专家的条件和回避规定

16.1 评标委员会专家应符合下列条件：

16.1.1 熟悉有关和招标投标的法律法规；

16.1.2 在相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平；

16.1.3 熟悉有关招标投标的法律法规，并具有与招标项目相关的实践经验；

16.1.4 能够认真、公正、诚实、廉洁的履行职责。

16.2 有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

16.2.1 与投标人或者投标人主要负责人有近亲关系的或有利害关系的；

16.2.2 与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的或有利害关系的；

16.2.3 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评标的；

16.2.4 曾因在招标、评标以及其他与招标、投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

17. 评标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

18. 评标委员会成员应熟悉并认真研究采购文件，至少应了解和熟悉以下内容：

18.1 招标目的。

18.2 招标项目的范围、性质。

18.3 采购文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款。

18.4 采购文件规定的评标原则、评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

19. 采购人应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

20. 评标委员会及其成员应当履行的义务：

20.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

20.2 按照采购文件规定的评标方法和标准进行评标，严格履行签字确认手续， 对评标意见承担个人责任；

20.3 对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

20.4 参与评标报告的起草；

20.5 配合财政部门的投诉处理工作；

20.6 配合采购人答复投标人提出的质疑。

21. 评标委员会及其成员应注意事项：

21.1 评标委员会应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，须响应前款“第三部分”中

8.1 条款之规定要求。

21.2 评标委员会应当遵循独立评标的原则，按照《中华人民共和国政府采购法》，要以采购文件为评标的唯一依据，不做标书以外无关问题讨论和将采购文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。应本着“实事求是、公正诚信”的原则，根据采购文件规定的评标标准和方法，对投标人的投标文件进行系统地评标和比较。并按要求做好相关书面原始署名记录。

21.3 评标委员会应当客观、公正地履行职责。评标时，严禁存在个人印象、个人关系或带有明显倾向性的行为发生。否则，经核实后，采购人将有权予以制止此类行为的发生，责成其修正不果的，将做为不良记录记录在案，并按相关政策法规的规定和程序，向财政监管部门提出处罚建议意见。

21.4 评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

21.5 除法律需要外，自开标直至宣布中标及签订合同为止，有关投标文件的审查、澄清、评定及关于评标的建议等情况，评标委员会及其成员任何人均不得以任何形式泄露，评标过程中如有不明事宜，需要投标人进行解释的，只能由评标委员会各成员进行询标（答疑）。

22. 与评标活动有关的工作人员，自开标之日期起至定标日止，在此期间任何监标人、采购人代表、特邀代表、工作人员及供应商不得干扰评标委员会正常及其它评标工作，否则，采购人将有权取消其权利资格。

# 第五部分 开标 评标 定标说明

## 第一章 开	标

23. 开标

23.1 本次招标按采购文件中规定的时间和地点进行公开开标，允许投标人的法定代表人或其委托代理人参加现场开标、定标会。

23.2 为了体现投标人的合法权益，和确保评标工作的公平、公正，如果评标委员会成员及其他与会人员与其他投标人有利害关系的，在开评标现场以举手示意的方式向采购人申请其回避。如现场不提请采购人申请其回避的，则视同无利害关系。

23.3 各投标人如对本次招标过程存有异议，应及时提出以便进行答疑回复；如待评标结果产生后发生的恶意质疑或投诉事项，新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司将不予采信。

23.4 投标人资格审查

23.4.1 各投标人的资格审查资料交由招标人或招标代理机构审核，审核合格后为有效投标人。

23.4.2 依据采购文件规定对各投标人的投保保证金缴纳情况等进行审查。凡不符合前款“第四部分”中 1.2 条款之规定要求的， 其投标将被直接拒绝。

23.4.4 投标人资格审查合格后方可进入到投标文件初步审查审查阶段。

23.4.3 资格审查合格的供应商不足法定数量时，可以比照“第五部分” 中 23.6 条款中的 23.6.2 条款和 23.6.3 条款之规定执行。

23.5 投标文件响应性审查

23.5.1 开标后，采购人将组织对投标文件进行审查，包括响应程度初步审查阶段（资格性审查和符合性审查）和技术商务详细评审阶段；投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段；具体评审详见投标文件《响应程度初步审查表》、《详细评审明细表》。

23.5.2 评标委员会将确定每一投标人是否对投标文件的要求做出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指符合采购文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。

23.5.3 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

23.5.4 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标。投标人不能通过修正或撤回不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

23.6 投标登记确认的审查

23.6.1 投标人应按采购文件要求递交投标文件，否则，其投标将直接被拒绝；对符合要求准时参加的投标人进行现场通报。

23.6.2 通报后，在采购文件及程序符合法律规定的前提下，对采购文件做出实质性响应的供应商只有两家时，且是第一次开标，采购人应中止谈判，重新组织采购；如果是第二次开标，按照公开、公平和竞争的原则，采购人可以书面提出转竞争性谈判方式进行，采购人同意且提交批准后，按批准后的采购方式继续开标。反之，则应直接作废标处理，并依法重新组织采购。

23.6.3 通报后，如果合格供应商只有一家时，且是第一次开标，采购人应中止谈判，重新组织采购；如果是第二次开标，采购人和投标商既没有过不良行为记录，也不存在明显或恶意的投标倾向性行为，采购人可以书面申请单一来源方式采购，经批准后，按批准后的采购方式依法按程序组织采购。反之，则应直接作废标处理，并依法重新组织采购。

23.7 评标前的意见征求

23.7.1 严格在采购文件的规定范围内，由采购人现场以书面的方式，征求采购人代表对本次评标委员会评标时应注意的事项及意见建议，并签字确认。

23.7.2 由采购人本次项目承办责任人严格按照采购文件的规定范围，核实并提出是否采信的意见并签字确认。

23.7.3 由采购人将可采信的上述意见建议，现场向评标委员会及成员提出可以予以采纳的决定。反之，则不予采纳。

## 第二章 评	标

24. 开标报价

24.1 评标依据

24.1.1 采购文件是评标的唯一依据。评标委员会评标要依据采购人的采购文件和投标人的投标文件进行比较与评标。

24.1.2 采购文件中的主要产品（核心产品），提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

24.1.3 当发现投标人的投标文件有以下情形时，将认定为有串标嫌疑而对其予以废标：总报价相近，但其中分项报价不合理，且没有合理解释的；总报价相近， 且其中款项报价雷同，又提不出计算依据的；总报价相近，数项子目单价完全相同， 且提不出合理的单价组成的；总报价相近，主要材料设备价格极其相近的；总价相同，没有成本分析，分项乱调的；几个投标人的技术标都雷同的。

24.1.4 本次评标采取综合评分法。

24.2 评标过程的保密性

24.2.1  所有与本次招标及评标有关的人员，均不得向供应商及与招标项目无关的其他人员，透露与评标有关的资料以及授予合同的意见等。

24.2.2 在评标过程中，供应商试图在投标文件审查、报价、询标（答疑）、

澄清、比较及授予合同方面向采购人员施加影响的任何行为，都可能导致其投标文件被拒绝。

24.2.3 开标后直到授予投标人合同为止，凡是属于审查、报价、询标（答疑）、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

24.2.4 投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《政府采购法》及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

24.3 评标有关规定要求

24.3.1 参加本次评标的专家成员及其他与会人员应严格遵守前款“第三部分”中10.4条款之规定进行评标。

24.3.2 评标、报价、询标（答疑）、澄清应按照投标人递交投标文件的正顺序进行。

24.3.3 评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，应遵循前款“第四部分”“第四章”中 21 条款和 22.条款之规定。

24.3.4 评标现场凡供应商提供所涉及的投标资料，严格按照前款“第三部分” 中 10.4 条款执行。

24.3.5 采购人要对当事双方的评标、报价、询标（答疑）、澄清等，做好书面记录，经评标委员会、投标人确认的记录与采购文件、投标人投标文件具有同等法律地位；也是供应商一旦中标后，与采购人签订中标合同和发生质疑或投诉事项时的重要法律依据。

24.3.6 评标委员会各成员应在采购人规定时间内阅读和熟悉采购文件，当要提出采购文件疑问事项时，应由采购人本次招标项目的责任人作为主体解答者，解答不清的，由会议主持进行补充解答。

24.4 报价

24.4.1 投标报价的审查和原则要求

24.4.1.1 采购人应须对评标委员会确定为实质上响应采购文件要求的投标文件中的价格进行审核，检查看其是否有计算和累加上的错误。

24.4.1.2 修正错误的原则。如大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述原则调整后的价格为评标价，对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝，其投标报价保证金将被没收。

24.4.1.3 开标时进行公开唱标并由各投标人进行确认；报价采用一次性报价方式，不接受二次提供，否则，将直接取消其投标报价资格。

24.4.1.4 投标人的报价均应报出拟提供货物的单价和总价。

24.4.1.5 各投标人须在采购人规定的时间内进行报价，严格遵守前款“第三部分”中10.6条款之规定。

24.4.2 唱标、记标

24.4.2.1 采购人对投标报价登记确认、资格资质审查合格，及对采购文件做出实质性响应的供应商的报价，要给予每个正在参加评标的供应商相同的机会，并对报价采取公开的方式，按照供应商现场递交投标文件的正顺序，采取书面记录方式，在现场开标现场当场进行唱标公布。该报价只允许有一个报价，投标人任何有选择性的报价将不予接受。

24.4.2.2 报价以供应商提交的投标文件中“开标一览表”的内容为准。

24.4.2.3 唱标和记标的顺序，按照投标人现场递交投标文件的正顺序依次进行。

24.4.3 最终报价是否均超过采购预算的审查确认

24.4.3.1 报价唱标结束后，采购人须根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规、采购文件的规定，按照最终报价不接受超过采购预算的原则，对最终报价是否均超过采购预算进行审查确认，并在开标现场公布结果。

24.4.3.2 唱标结束后，如所有报价均超过采购预算，且采购人不能支付时，采购人现场应宣布本次招标废标。出现此种情况时，评标委员会有权决定拒绝所有的投标文件。

24.5 评标程序

24.5.1 评标委员会及其成员应当遵循独立评标的原则，按照独立初审、单独（或集中）询标（答疑）、独立综合评审、独立推荐拟中标候选人、集体定标、出具评标报告的工作程序进行。

24.5.2 评标委员会应单独（或集中）与资格资质审查合格的投标人分别进行技术和商务评审与比较。

24.5.3 按照采购人规定程序，评标当事双方应本着“实事求是、公正诚信” 的原则，以采购人的采购文件为评标的唯一依据，不允许做采购文件以外无关问题讨论；评标委员会成员可以采取单独（或集中）的方式与供应商分别逐一进行评标、询标（答疑）、澄清。

24.5.5 询标（答疑）、澄清

24.5.5.1 在评标过程中，评标委员会各成员如对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，需要供应商进行必要澄清、说明或者纠正的，各投标人应按采购人的规定作出必要的澄清、说明或者补正，和分别单独（或集中）进行询标（答疑）。

24.5.5.2 为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会及其成员将对认为需要投标人进行询标（答疑）、澄清等时，投标人有责任按照采购人通知的时间、地点进行询标（答疑）和澄清。询标（答疑）和澄清时，投标人代表应作书面记录，并对重要内容做出书面答复。

24.5.5.3 评标委员会在初步评审的基础上，单独（或集体）讨论、分析、综合各种因素后，可决定是否与各投标人再次进行询标（答疑）。

24.5.5.4 采购人要对供应商的澄清、说明或者补正采用现场递交形式，由采购人做好书面记录，并由其法定代表人或授权的代表签字或加盖公章，其澄清、说明或者补正不得超出投标报价文件的范围或者改变其实质性内容，并作为投标文件的组成部分。

24.5.5.5投标人拒不进行澄清、说明或者补正的，或者不能在采购人规定时间内做出书面澄清、说明或者补正的，评标委员会将取消其继续参加评标的资格。

24.5.5.6参加投标的供应商应当对评标（审）的承诺和最终报价以书面形式确认，并由其法定代表人（或其授权人）签署或加盖公章。

24.5.6 符合性审查

24.5.6.1 评标委员会应依据采购文件的规定，对投标人报价文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的要求做出实质性响应，对采购文件的要求未做出实质性响应的投标人，不得进入具体评标程序。

24.5.6.2 评标委员会应当根据采购文件，审查并逐项列出每一个投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

（1）细微偏差是指投标实质上响应了采购文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

（2）应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒绝补正的，在综合评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

（3）重大偏离或保留系指影响到采购文件规定的供货、服务范围和质量，或限制了采购人的权力和义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应的投标人的公平竞争地位。主要表现有投标文件没有按照采购文件要求提供投标保证金的， 投标文件没有按采购文件要求进行签章或盖章的，投标文件中附有采购人不能接受的条件的，和不符合采购文件中规定的其他实质性要求的等。

（4）发现有重大偏差时，评标委员会及其成员应按采购文件中的规定，可以取消其投标的权利。

24.5.6.3 进行符合性审查时，评标委员会应当审查每一个投标文件是否对采购文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能实质上响应的，视情况按照采购文件的规定，应不得进入综合评审程序。主要有下列情况：

1、投标文件组成是否完整，主要内容是否齐全；

2、投标文件是否按采购文件要求进行签字或盖章；

3、投标报价是否高于采购文件公布的采购预算金额（或最高限价）；

4、投标文件载明的投标有效期是否满足采购文件要求；

5、投标文件载明的供货期限、质量要求、质保期是否满足采购文件要求；

6、投标文件是否附有招标人不能接受的条件；

7、是否符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求。

24.5.7 评标委员会根据上述规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》及采购文件的相关规定，可以作出废标处理，并由采购人依法重新组织采购活动。

综合评审

评标委员会各成员应当遵循独立评审原则，按照采购文件的评标方法和标准，对资质资格资质检查和复合性检查合格的投标文件的商务和技术进行评估，综合比较与评价。并应当以书面方式发表各自（或集体）的具体综合评审意见。

评估和综合比较与评价，应当严格按照采购人设计格式要求，做好书面原始署名记录，连同书面评标报告提交采购人。

“公开招标”应当载明投标人的投标项目、所作的任何修正、对商业偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估，以及对每一投标的最终评标结果。

综合评审记录要突出重点、抓住关键（核心）、真实准确、简明扼要，体现公平、公正、合理。否则，经核实后，将按前款“第四部分”中“第四章” 的21.3条款之规定执行。

24.5.8.5 比较与评价

综合评标时，评标委员会各成员应当独立对每一个有效投标人投标文件， 根据采购文件中要求的产品价格、产品配置及性能指标、质量保证措施、货物供应、售后服务、类似项目业绩等因素进行比较与及具体评估。

公开招标的原则、方法和标准

采用公开招标，是指在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评分得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

公开招标：评标委员会成员应按照独立综合评审原则，根据对采购文件的响应程度和具体评标情况，独立对具体投标文件的商务和技术指标进行评估和综合比较与评价后，独立（或集体）发表综合评审（议）意见，对每一个投标人做出打分决定；经采购人核对和汇总后，按得高分原则，由高到低进行排序后，最后根据评标委员会各成员签署的打分结果，得出评标结论。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后由采购人核对汇总出每个投标人每项评分因素的得分。

综合评分，应严格遵守前款“24.5.8 综合评审”条款之规定。否则， 经核实后，将按前款“第四部分”中“第四章”的21.3条款之规定执行。

评标委员会各成员要按照采购人规定格式，将每一个投标人的综合评审意见、打分结果、推荐理由等进行署名原始记录。

综合评分主要包括技术、商务、报价等指标

1、技术部分主要包括：技术参数、质量管理与措施、售后服务等指标。

2、商务部分主要包括：企业实力、项目业绩等指标。

3、报价：有效投标人的投标报价。

4、综合评分具体指标和标准，见《详细评审明细表》。

综合评分原则

（1）评标委员会对所报产品价格、产品配置及性能指标、质量保证措施、货物供应、售后服务、类似项目的业绩等因素进行比较与及具体评估等因素进行比较与评价，并进行打分和汇总。详见《详细评审明细表》。

（2）评标委员会小组成员评标、打分时不得协商，应独立完成。

（3）未满足采购文件要求的投标人，不予评分。

（4）评标打分应当按照技术商务部分、报价部分的顺序进行，打分可保留两位小数。

（5）技术、商务部分应按各小项分档打分，投标文件中各小项指标相近的，打分应属同一档次。在采购人同意的情况下，允许评标委员会小组各成员根据采购文件部分要求的技术、功能和《详细评审明细表》表格部分的性能指标要求，可以按各投标文件（投标书和产品技术说明书）实际情况在档次打分范围内调整分值。

（6）打分采取百分制：详见详细评审明细表；

（7）采购人核对汇总评标委员会各成员评分时，将计算出每一个投标人技术部分和商务部分所得分数的合计数后，再计算出其合计数的算术平均数，加上该投标人报价部分的得分后，即为该投标人的最后综合得分。

（8）由采购人核对录入和汇总计算出每一个投标人的所得分数值，并由高到底排序后，须有评标委员会小组各成员署名确认。如出现得分相同的，应按投标人的报价由低到高顺序排列；得分且其报价相等的，则按核心技术指标优劣顺序排列。价格、技术指标的高低或优劣由评标委员各成员确认评定。

（8）若发现打分有误或者有差错的，或发现存在个人印象或带有明显倾向性时， 采购人将按前款“第四部分”中“第四章”的21.3条款之规定执行。

《详细评审明细表》

1、明细表包括技术部分、商务部分、报价部分、评审分标准、具体评审意见、综合评审意见、分数标准、得分、其他等组成。

2、评标委员会各成员记录原则上不允许有涂改、划擦等，如有应按规定修正。不允许在采购人核对汇总且确认之后，在未经许可时，不能再要回重新记录。

### 投标文件初步审查表

1.资格性审查

| 评审内容 |  | 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 是否符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定； |  |  |  |  |
| 2 | 是否提供有效的委托代理人的身份证和法人授权委托书（或法定代表人身份证明说和法定代表人的身份证）； |  |  |  |  |
| 3 | 是否具有有效的营业执照； |  |  |  |  |
| 4 | 是否在信用中国、中国政府采购网等渠道查询后，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； |  |  |  |  |
| 5 | 是否按采购文件要求缴纳投标保证金； |  |  |  |  |
| 6 | 是否提供中小企业声明函。 |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |  |

2.符合性审查

| 评审内容 |  | 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 投标文件组成是否完整，主要内容是否齐全； |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件是否按采购文件要求进行签字或盖章； |  |  |  |  |
| 3 | 投标报价是否高于采购文件公布的采购预算金额（或最高限价）； |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件载明的投标有效期是否满足采购文件要求； |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件载明的供货期限、质量要求、质保期是否满足采购文件要求； |  |  |  |  |
| 6 | 投标文件是否附有招标人不能接受的条件； |  |  |  |  |
| 7 | 是否符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求； |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |  |

备注：投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

### 详见详细评审明细表

| 评审因素 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） |  | 30分 | 1、在评审过程中，评审小组发现投标供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标供应商做出书面说明并提供相关证明材料。投标供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评审小组认定该投标供应商以低于成本报价竞标，其投标将被否决。 2、投标的最低报价，不作为是否成交的保证。 3、价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/最终投标报价）×价格权值×100 本项目的价格权值为30%。 项目评审过程中，不得去掉最终报价中的最高报价和最低报价。 |
| 评审因素 |  | 分值 | 评分标准 |
| 商务部分（10分） | 类似业绩 | 7分 | 投标人提供近五年以来（2018年1月1日至今）具有同类（中高压气体环道检测装置）销售业绩的，每个项目需要提供中标通知书或合同等证明材料。每提供一项得2分，满分7分。 |
|  | 体系认证 | 3分 | 投标人或厂家具备具有ISO质量体系、ISO环境管理体系、ISO职业健康安全管理体系资质认证证书（有效期内），每提供一项得1分，满分3分，不提供不得分。 |
| 技术部分（60分） | 技术参数 | 40分 | 所投服务的性能、特点满足采购需求，技术参数全部满足得25分，主要参数每正偏离一项加1分，最高得分40分；一般参数每负偏离一项扣1分，主要参数每负偏离一项扣2分；最低得分0分。（产品技术要求中标▲的均为主要参数） 注：投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本招标文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。 投标参数不得照抄招标文件参数，照抄按无效标处理。 |
|  | 实施方案 | 10分 | 投标人提供本项目的实施方案（包括但不限于整体实施方案综合评审。实施准备计划、总体布置及工期安排计划、应急管理预案、实施过程中的协调沟通、实施进度计划、质量保证措施和体系、工期保证措施和体系、安全保证措施和体系等内容）： 实施方案内容全面、完整、详细、完全符合项目实际需求，细节考虑完善的，得10分； 实施方案内容较全面、较完整、较详细、较符合项目实际需求，细节考虑较完善，得8分； 实施方案内容不全、细节有一定考虑、基本符合项目需要的，得6分； 实施方案内容不全、细节欠考虑、部分符合项目需要的，得2分； 未提供或不符合项目实际需求得 0 分。 |
|  | 售后服务方案 | 5分 | 售后服务方案制定完善，包括但不限于售后服务内容、方式、人员及其他资源保障等，后续保障措施可行性强，遇到问题时能迅速响应，并能及时解决，得5分； 售后服务方案制定较为完善，主要包括售后服务内容、方式、人员及其他资源保障等，后续保障措施可行性较强，遇到问题时响应较为迅速，得4分； 售后服务方案一般，未能重点突出售后服务内容、方式、人员及其他资源保障等关键方面，后续保障措施可行性一般，遇到问题时响应速度一般，得3分； 售后服务方案制定较简单，对售后服务内容、方式、人员及其他资源保障等方面的叙述过于简略，后续保障措施可行性较差，遇到问题时响应速度较慢，得1分； 未制定售后服务方案，或售后服务方案制定不完整，后续保障措施可行度差，不能解决问题或未提供的，得0分。 |
|  | 培训方案 | 3分 | 根据培训方案（包括但不限于：培训方案、培训时间、培训计划及培训人员等）的完整性、可行性、科学性等方面进行综合评审： 培训方案的完整性、可行性、科学性好得3分； 培训方案的完整性、可行性、科学性一般得2分； 培训方案的完整性、可行性、科学性较差得1分； 未提供不得分。 |
|  | 质保期后的维修 | 2分 | 1.质保期结束后硬件设备能够提供终身维修且明确承诺只能收取零配件费（零部件保证按采购人设备安装地市场最低价供应），免人工费、交通费等的，可得1分；能够提供终身维修服务，但承诺收费标准完全参照市场价格的，可得0.5分；不能提供终身维修服务的，得0分。 2.质保期结束后软件提供永久有偿升级、维护和技术支持服务且明确承诺按市场最低价收费的，可得1分，不能提供承诺的，得0分。 |

25. 推荐拟中标候选人

25.1 由评标委员会集体按照经署名确认的汇总得分排序顺序，推荐拟中标候选人。

25.2 推荐拟中标候选人数量应当根据采购需要确定，应当限定在一至三人，并标明排列顺序。排序第一位的为推荐的第一拟成交供应商。

25.3 投标人最低投标报价不是唯一中标条件。对资格资质审查和符合性审查合格的投标报价文件完整无缺、最大限度的满足采购文件需求的投标人，中标机会均等。

25.4 如汇总得分排序后出现推荐拟中标候选人得分相同的，评标委员会只对取得得分前三位供应商，按照其报价由低到高顺序排列；得分且其报价相等的，则按核心技术指标优劣顺序排列。价格、技术指标的高低或优劣由评标委员会集体进行综合确认评定。排序在前三位之后的，按原排序不变，允许排序并列。

25.5 由采购人对未推荐拟中标候选人、确认废标的，进行核对汇总后，由评标委员会各成员签署确认。

26. 编写评标报告

26.1 评标委员会根据全体成员签字的评标（评审）原始记录和结果，编写评标报告，并现场提交给采购人。编写的评标报告要符合采购文件的要求。

27. 评标结束

27.1 采购人应按规定时间，通知各有效投标人开始进入定标议程，宣布本次评标委员会推荐的第一中标候选人名单。

27.2 评审小组各成员名单不公开。

27.3 由采购人宣读有关招标信息公告、中标确认原则及质疑（投诉）事项等说明。

27.4 在宣布会议结束后，采购人均有义务告知所有投标人办理投标保证金的退付手续。

27.5 评标和定标一般应当在开标后 7 个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评标工作应当在 30 个工作日内完成。不能在开标后 30 个工作日内完成评标和定标的，招标人应当提前 3 天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改其投标文件的实质性内容。

## 第三章 定	标

28. 定标标准

28.1 采购人应在评标结束后2个工作日内，以书面形式向采购人发出《中标人确认函》，采购人在收到后5个工作日内，应按照评标报告确定的中标候选人名单中的顺序确认中标人。

28.2 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订合同，以此类推。

28.3 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

28.4 合同将授予被确定为实质上响应采购文件要求，经评定认为具备履行合同义务能力、报价合理、技术和商务条件都符合采购文件要求的、对买方最为有利的投标人。

28.5 如果采购人确定该中标人无条件圆满履行合同，应由采购人将对下一个可能成交的投标人资格做出类似的审查。

29. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

29.1 为维护国家利益，评标委员会在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标的权力。

30. 中标通知书

30.1 中标人确定后，采购人应当将中标结果在省级以上财政部门指定的信息发布媒体上公告1个工作日，在公告中标结果的同时，采购人向中标人发出《中标通知书》 。

30.1.1 投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。质疑供应商对答复不满意或者采购人未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

30.1.2 采购人在收到《中标人确认函》5个工作日内，如不按规定确认中标人，应在规定的5个工作日期限内，以书面方式回函提出异议，经过财政监管部门同意后，由采购人直接向中标首选供应商发出《中标通知书》。如逾期既不确认也不回函提出异议的，则视同采购人认可评标委员会推荐的中标首选结果，由采购人直接向拟中标首选供应商发出《中标通知书》。一经发出即发生法律效力。

30.1.3 中标人领取《中标通知书》后，须向采购人提交合同履约保证金，拒绝提交的，视为放弃成交项目。

30.1.3.1 合同履约保证金与投标保证金同等额。待合同执行期满、货物验收合格及办理货款结算时，由采购人无息退还。

30.1.3.2 合同履约保证金可采用银行汇票、银行保函等形式交纳，成交供应商须将履约保证金交到采购人指定帐户。指定账户与投标报价保证金同账户。

30.1.3.3 中标人提交的合同履约保证金，其有效期限应不低于合同有效期。

30.2 在发布中标公告后，招标采购人应当向中标人发出中标通知书， 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃成交，应当承担相应的法律责任。

30.3 《中标通知书》要作为采购人、中标人签订的由采购人监章的合同的依据。

## 第四章 授予合同

31.签订合同

31.1 中标人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照采购文件的约定和中标方投标文件中的承诺与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对采购文件和中标方的投标文件作实质性修改。

31.2 采购人不得向中标人提出任何不合理要求作为签订合同的条件， 不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

31.3 合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

31.4 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的， 在不改变其他条款的前提下，经采购人审查后，可以与供应商签订补充合同，补充合同须有采购人监章，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

31.4.1 采购人在签订合同时，有权对采购文件中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加或减少，并要在合同中增加条款进行说明。

31.5 如中标人拒签合同，则按违约处理。采购人将没收其合同履约保证金。

31.6 采购人的采购文件、中标方的投标文件及其澄清、询标（答疑）文件等， 均做为签订合同的法律依据。

31.7 在未经采购人允许的情况下，不允许中标人将成交项目分包或转交他人承担。而且，采购人也不得直接指定分包人。

# 第六部分 货物需求、技术规格说明

## 标项1：采购清单及技术要求

（一）标准表法正压式气体流量多功能标准试验装置

采购需求表

主要设备采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 是否允许使用进口设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准表法正压式气体流量多功能标准试验装置 | 1套 |  |
| 1.1 | 装置运行管线及检定管段（常用及替用直管段） | 1套 | 否 |
| 1.2 | 标准气体容积式流量计 | 3台 | 否 |
| 1.3 | 高准确度温度变送器 | 按方案配备 | 否 |
| 1.4 | 高准确度压力变送器 | 按方案配备 | 否 |
| 1.5 | 装置用气动DBB球阀 | 按方案配备 | 否 |
| 1.6 | 环道压力提供及调节系统 | 1套 | 否 |
| 1.7 | 环道温度调节系统 | 1套 | 否 |
| 1.8 | 高压风机循环驱动与调节系统 | 1套 | 否 |
| 1.9 | 检定测控系统 | 1套 | 否 |
| 1.10 | 气动拆卸设备 | 1套 | 否 |
| 1.11 | 行 吊 | 1套 | 否 |

## 高压环道气体流量标准装置（一期）招标技术要求

- 标准表法正压式气体流量多功能标准试验装置

- （一）技术指标

- 1.检定方法：标准表法

- 2.检定介质：洁净压缩空气

- ▲ 3.装置不确定度：U≤0.33% （k=2）

- 4.可开展检测口径：DN（25-200）mm

- ▲ 5.设计压力：1.6MPa （PN16）

- 6.常用压力：（0.2-0.7）MPa（可调）

- ▲ 7.流量范围：（0.5-2000）m3/h

- 8.流量稳定性：0.1%

- ▲ 9.温度稳定性：在每个流量点的每一次检定过程中介质温度变化不超过±0.3℃，整个检定过程小于2℃；

- 10.压力稳定性：在每个流量点的每一次检定过程中介质压力变化不超过±0.3%；

- 11.被检流量计适用范围：适用于本标准装置开展检定范围内的各种规格型号的超声流量计、涡轮流量计、气体容积式流量计、质量流量计、旋进漩涡流量计、涡街流量计。

- （二）、装置的构成

- 试验装置由高压风机、标准流量计、空气压缩机、压力调节系统、带内漏检测的开关球阀、不同口径的不锈钢管道组、温控系统、高准确度温度、压力测量系统、装置测量管道及控制系统软硬件等组成。

- 1、装置管路要求

- （1）装置工艺连接管道部分全部为304不锈钢材质，包括管道和法兰，连接管道使用无缝钢管，材质符GB/T14976-2012标准要求。

- ▲（2）装置的压力管道设计强度按PN16设计，供货商应根据直管段的设计或操作压力、温度、材质等参数，按照标准 GB50251 中的计算公式和规定进行管段强度（厚度）计算选型。

- ▲（3）法兰应采用锻件制造，材质为304不锈钢，按HG/T20615-2009标准。

- （4）标准流量计前后直管段长度满足前10D、后5D要求。

- （5）超声波流量计前后直管段

（a）直管段的内表面粗糙度：直管段经车床、镗床等加工、研磨后，内表面粗糙度应优于▽3.2（Ra=3.2μm）

（b）直管段内直径圆度的公差

测量内直径平均值 DP 与任意一次内径测量值 DPi 之差，其绝对值不应超过内径平均值 DP 的0.3%，计算式为：

│（DPi–DP）×100%│ ≤ 0.3%│DP│或

│（最大测量内径–最小测量内径）×100%│≤ 0.5%│DP│。

- （6）装置设置一个DN200mm固定被检表台位，被检表安装台位部分应包括直管段、长度补偿器和检定台位移动小车，要分别提供DN200mm、DN150mm、DN100mm、DN80mm、DN50mm、DN40mm、DN32mm、DN25mm共8个口径的被检表安装管路，投标方应根据装置安装场地的实际情况提供行吊设备及气动拆卸设备，应确保换管快捷、安全、方便。

- ▲（7）长度补偿器采用法兰连接，伸缩行程不低于200mm，长度补偿器应自带有机械限位、密封性检测功能。

（8）阀门内漏密封性检测功能：为了保证装置的性能和使用安全，标准表选择阀门及被检表台位前后阀门应具有阀门内漏检测功能。

（9）管路上加装低流阻的过滤器过滤杂质，过滤器应配置差压表，以监测使用过程中压损情况。

2、标准流量计技术要求

试验装置采用高准确度气体流量计作为标准流量计，包括1台DN25mm气体容积式流量计和2台DN150mm口径气体容积式流量计，详细技术参数要求如下：

▲（1）DN25mm口径标准流量计校准结果满足以下要求：

测量误差： E≤±0.2%，（0.4～25）m3/h;

测量重复性：Er≤0.04%，（0.4～25）m3/h;

标准流量计测量不确定度: U≤0.20%，（k=2）。

▲（2）DN150mm口径标准流量计测量结果满足以下要求：

测量误差： E≤±0.5%，（6～25）m3/h;

E≤±0.2%，（25～1250）m3/h;

测量重复性：Er≤0.10%，（6～25）m3/h;

Er≤0.04%，（25～1250）m3/h;

标准流量计校准结果不确定度：U≤0.20%（k=2）；

▲(3）DN150mm标准流量计采用四转子结构型式设计，DN25mm、DN150mm标准流量计运行时应有降低或抑制脉动影响的设计；

（4）标准流量计信号输出类型为高频脉冲。

3.高准确度温度变送器

- ▲ （1）装置选用智能型温度变送器，测量范围为0～50℃，其测量准确度优于±0.1℃，变送器的输出稳定性不得超过其基本误差绝对值。

- （2）输出信号为4～20mA（二线制），并能输出基于HART通信协议的数字信号，供电电源为24VDC。

- （3）温度变送器应具有自诊断功能，应具有长期的稳定性，在环境温度变化1℃时，温度漂移不得超过其基本误差绝对值的1/10。

- （4）变送器应能接收4线制RTD输入信号； 温度检测元件采用4线制 Pt100 铂热电阻，PT100热电阻应符合IEC60751 A 级标准，校验应符合IEC 60751标准。

- ▲ （5）温度调节系统使用的温度测量仪表应采用高精度数字温度计，支持数字化现场总线通讯，测量准确度优于0.05摄氏度，具备多点插值修正或曲线修正功能。

4、高准确度压力变送器

- ▲ （1）装置根据使用位置选用智能绝压、差压变送器，正常工作范围应在满量程的1/3～2/3之间，测量最大允许误差优于±0.075%。

- （2）输出信号为4～20mA（二线制），输出基于HART通信协议的数字信号，动态响应时间应≤100ms，供电电源应为24VDC。

- （3）变送器应具有自诊断功能，可用支持HART通信协议的仪器或设备对其进行零点及量程调整。

- （4）变送器应具有承受超过最大量程1.5倍的过载能力。

- （5）压力调节系统使用的压力测量仪表采用高精度数字压力计，支持数字化现场总线通讯，压力测量范围覆盖（0～1.6）MPa，测量准确度优于0.1%FS，具备多点插值修正或曲线修正功能。

5、装置用球阀

▲ 试验装置采用双活塞效应（DBB）密封球阀和截止阀用于工艺流路开关和流量调节。

5.1阀门技术要求

- 球阀应为全通径阀体，阀门与管线的连接采用法兰连接。公称直径大于或等于DN25mm 的球阀应为固定球结构。阀门应为双截断功能，具备双活塞效应的阀座。

5.2 阀门材料

- 制造阀门的材料均应符合 API 6D 和有关阀门材料标准的要求，使阀门的性能能适应气候条件、环境温度、工作介质及操作条件的要求，并能保证使用寿命。

- 阀杆的材料应为 AISI4140、AISI1040 或 AISI4130，球体和阀座应是锻钢。球体、 阀座、阀杆和其他内件表面应化学镀镍，涂层厚度不小于75μm（0.003INCH），硬度达到 HV 500~700，涂层厚度均匀，阀球与阀座间保持适当硬度差。不锈钢阀座表面硬化处理可不限于镀镍方式。

- 阀座软密封材料采用防压力爆破橡胶材料、PTFE 或 NYLON。

- 阀座柱状预紧弹簧应采用 INCONEL X－750 材料制作；阀座板式预紧弹簧应采用 AISI 4130 材料制作，并进行化学镀镍防腐处理。

6、环道压力提供及调节系统

装置采用1套空压机及配套储气罐用于压力提供，采用一套压力调节系统用于装置内气体压力调节，主要技术要求如下：

- （1）空压机、储气罐及调压系统单次储气量满足最大压力、最大管径下一次用气量的要求；

- ▲（2）空压机、储气罐及系统满足不低于PN16的耐压等级；

- ▲（3）压力调节范围：（0.1～1.0）MPa；

- （4）压力调节系统包括完整的干燥、增压、存储和调压功能。

7、	环道温度调节系统

装置内采用1套液冷式温度调节系统用于装置内气体温度调节，主要技术要求如下：

- （1）温度调节范围：（15～35）℃；

- ▲（2）温度稳定性：单个流量点波动小于±0.3℃，整个检定过程小于2℃；

- （3）温度调节系统单流量点调节时间小于稳定时间10min，系统可以7×24小时工作。

- （4）温度调节系统包括完整的启停控制、自动调节和安全保护功能。

8、高压风机循环驱动与调节系统

8.1 高压风机循环驱动与调节系统

其主要技术要求如下：

- ▲（1）使用压力范围：（0.1～0.8）MPa；

- ▲（2）单台高压风机流量调节范围：(0.5～2500)m³/h；

- （3）循环驱动风机为变频设计，其有效变频范围不小于5～50Hz。

- （4）高压风机循环驱动与调节系统所有承压设备的设计压力，在环境条件和工况条件下应符合≥2.0MPa 的设计要求。

- ▲（5）高压循环风机应为结构紧凑、气流进出口在同一轴线的轴流式离心风机，电机散热方式为风冷设计。

8.2 高压风机循环驱动与调节系统测控单元

- （1）系统要配备完善的散热系统，确保实现7×24小时工作。

- （2）对单流量点流量调节时间小于1分钟。

- （3）变频器的有效变频范围不小于5～50Hz。

- （4）具备远程开关控制、远程停车和远程急停功能。

- （5）机柜内应内置抗干扰隔离滤波器，以消除电磁干扰。

- （6）具备快速刹车相关的硬件和功能。

9、检定测控系统

- （1）采用数据库存储检定过程参数和检定数据，具有完善的数据存储、统计及报表、原始记录生成（原始记录格式及内容应完全符合相应检定规程或校准规范的要求）和打印等方面功能。

- ▲（2）应具有全自动检定功能，检定方案应可由用户根据需要修改，具有开放性；

- （3）数据采集系统能采集温度和压力变送器的所有报警信息和实时数据，并且能够依据实时数据显示实时趋势图。

- （4）数据采集系统能直接生成Excel格式报告。

新疆计量院高压环道气体流量标准装置总体技术指标

- 1.检定介质：洁净压缩空气；

- 2.检定方法：标准表（涡轮流量计）法；

- 3.流量范围：(20～7500)m³/h；

- 4.装置工作压力范围：（0.2～4.0）MPa；（可调）

- 5.介质温度范围：（15～25）℃；

- 6.装置整体扩展不确定度： 工作级标准（U≤0.33%，k=2）；

- 次级标准  （U≤0.25%，k=2）；

- 7.口径范围：DN50mm～DN300mm；

- 8.检表台位：数量5个（DN100mm、 DN150mm、 DN200mm、 DN250mm、DN300mm），前置直管段长度≥20D，后置直管段长度≥5D；其他口径流量计采用变径方式，应确保换管快捷、安全、方便，每个口径包含对应压力下的直管段和整流器；

- 9.流量稳定性：0.1%；

- 10.温度稳定性：在每个流量点的每一次检定过程中介质温度变化不超过±0.2℃，整个检定过程小于2℃；

- 11.压力稳定性：在每个流量点的每一次检定过程中介质压力变化不超过±0.3%；

- 12.被检流量计适用范围：适用于本标准装置开展检定范围内的各种规格型号的超声流量计、涡轮流量计、气体容积式流量计、质量流量计、旋进漩涡流量计、涡街流量计；

- 13.管道材质：工艺连接管道部分全部为304不锈钢；

- 14.总用电负荷：3相5线380 V，总功率≤1200KW；

- 15.使用环境要求：温度（15～35）℃，相对湿度（10～95）%，大气压（86～103）kPa；

- 备注：此处总体技术指标仅供投标方参考，不作为评分项。

（二）高压环道气体流量标准装置（一期）项目采购需求表

主要设备采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 是否允许使用进口设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压环道气体流量标准装置（一期）项目 | / |  |
| 1.1 | 装置运行管线及检定管段（常用及替用直管段） | 1套 | 否 |
| 1.2 | 环道空压机及压力调节系统 | 1套 | 否 |
| 1.3 | 台位补偿器 | 16套 | 否 |
| 1.4 | 设备运行大功率电路控制系统 | 按方案配备 | 否 |
| 1.5 | 多头液压扳手 | 1套 | 否 |

二、高压环道气体流量标准装置（一期）工艺管道及设备技术要求

1、标准装置管路要求

- ▲ （1）高压环道检定装置工艺连接管道部分全部为304不锈钢材质，包括管道和法兰，连接管道使用无缝钢管，材质符GB/T14976-2012标准要求。

- ▲ （2）法兰应采用锻件制造，法兰材质为304不锈钢（Ⅲ级锻件），质量满足HG/T20615-2009标准。

- （3）标准流量计前后直管段长度满足前10D、后5D要求，核查流量计和被检流量计前后直管段长度满足前10D+整流器+10D、后5D要求。

- （4）超声波流量计前后直管段要求

（a）直管段的内表面粗糙度：直管段经车床、镗床等加工、研磨后，内表面粗糙度应优于▽3.2（Ra=3.2μm）

（b）直管段内直径圆度的公差

测量内直径平均值 DP 与任意一次内径测量值 DPi 之差，其绝对值不应超过内径平均值 DP 的0.3%，计算式为：

│（DPi–DP）×100%│ ≤ 0.3%│DP│或

│（最大测量内径–最小测量内径）×100%│≤ 0.5%│DP│。

- （5）被检表安装台位部分包括直管段、长度补偿器和检定台位移动小车。

- （6）装置主管线管径设计为DN400mm，装置应设置DN100mm、DN150mm、DN200mm、DN250mm和DN300mm五个固定被检表台位，DN50mm和DN80mm口径直管段使用变径安装到DN100mm台位上，每个口径包含1套直管段和其他压力等级的直管段，装置管路支架部分设置合理，并设置防静电接地点。

- （7）装置在被检表台位、标准表位置及高压风机处加装长度补偿器以确保设备安装及平稳运行，长度补偿器采用法兰连接，伸缩行程不低于200mm，长度补偿器应自带有密封性检测功能、机械限位功能。

- ▲（8）环道部分的压力管道设计强度按Class400（PN63）设计，供货商应根据直管段的设计或操作压力、温度、材质等参数，按照GB50251标准中的计算公式和规定进行管段强度（厚度）计算选型。投标方应至少提供 DN50mm、DN80mm、DN100mm、DN150mm、DN200mm、 DN250mm和DN300mm口径的被检表用前后直管段，直管段压力范围至少涵盖 PN16、PN25、CLASS150、CLASS300和CLASS600，法兰规格PN16和PN25采用GB/T 20592 标准，CLASS150、CLASS300和CLASS600采用美标法兰，被检表前直管段长度≥20D，后直管段长度≥5D。

- 2、高压环道气体流量标准装置环道压力调节系统

高压环道标准装置内采用1套压力调节系统用于环道内气体压力调节，主要技术要求如下：

- （1）储气罐及系统单次储气量满足最大压力、最大管径下一次用气量的要求。

- ▲（2）压力调节范围：（0.1～5）MPa。

- ▲（3）空压机、储气罐及系统满足不低于PN63的耐压等级。

- （4）压力调节系统包括完整的干燥、增压、存储和调压功能。

- 3、特别说明

- 1、投标人应当根据高压环道气体流量标准装置总体技术指标及采购方实验室平面图（见附件1）要求，充分考虑房屋结构、进场通道以及其他现场安装限制等因素，提供本项目所有装置摆放布置图和场地改造设计方案，开展实验室安装前施工，施工内容包含装置主管道埋地、管线穿墙，高压风机、冷却机组基础建设及实验室重型设备防沉降处理等，涉及费用均由投标人自行承担。

- 2、投标人应当根据高压环道气体流量标准装置总体技术指标中对装置用电总功率的技术指标要求，同时根据采购方实验室配电位置平面示意图（见附件2）进行规划设计，提供电力改造设计图和改造方案，涉及费用均由投标人自行承担。

三、质量保证及售后服务

1、投标方应该按合同规定的设备性能、质量标准向采购方提供未经使用的全新设备。

2、投标方提供设备的质量保证期为验收合格之后 3年。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，投标方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理：投标方应退回采购方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。

（2）更换设备：投标方承担所发生的相关费用。

3、投标方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知采购方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有投标方承担责任。

5、项目中所有标准装置管件及设备应按照设计方案及图纸安装装配完毕后方能调试验收。

6、在设备调试阶段，根据采购方要求，投标方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对采购方人员免费进行培训。

7、在保证期内，如设备出现质量问题，投标方在接到采购方通知后应在  24   小时提供解决方案。

8、质保期：验收合格后3年。

（六）、验收

1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。

2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。

3、仪器现场安装、调试后，供方通知需方共同组织对仪器进行性能验收，其中三台标准流量计必须提供上海计量院出具的检定或校准证书报告作为验收依据，温度、压力等测量设备由新疆计量测试研究院出具的检定或校准证书报告作为验收依据，溯源费用均由乙方承担。

4、仪器安装调试完成后，经验收确认合格后，由供方和需方共同在验收报告上签字，仪器的安装调试工作方可完成。

方法：根据技术要求和相关规程规范的要求进行验收。

（七）、交货时间

1、交货时间：360 日历日内

# 第七部分 合同部分

本合同为参考合同，最终以与甲方实际签订的为准。

甲   方：新疆维吾尔自治区计量测试研究院

乙   方：

按照20  年  月   日组织的招标文件编号为             的               项目，经评定，乙方                     为第   包中标方。根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方授权代表就所供设备的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。

- 设备名称、型号、数量及价格

| 序号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 总计：大写人民币 元整，小写¥ 元（包括但不限于运输费、保险费及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等所有相关费用） |  |  |  |  |  |  |

二、报价币种、合同总价

1、本合同总金额为¥    元，大写人民币       元整，含税及运费、安装、调试等所有相关费用。

三、付款方式

1、合同签订后支付合同价款的50%，乙方在合同约定的时间内将所供设备运至甲方指定地点，甲方收到设备，乙方在5日内对设备进行安装调试，经甲方验收合格后，支付至价款的 90 %，剩余 10%，质保期满后经甲方再次验收，无问题后，甲方无息支付给乙方。质保期自甲方书面验收合格之日起计算。（具体付款方式以双方签订的合同为准）。

乙方账户信息如下：

开户名称：

账    号：

开 户 行：

2. 本合同约定价款为含税价，乙方应在甲方付款前提供符合甲方财务做账需求的等额增值税专用发票，否则甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

四、交货地点、时间

甲方指定的地点：新疆维吾尔自治区计量测试研究院（学院/部门名称：    ）；具体以甲方通知时指定交货地点为准。

交货时间：

五、产品质量保证

1、乙方保证提供的合同内全部产品为全新的产品。

2、乙方所提供的合同内全部产品的型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足招标文件要求。

3、乙方保证提供的合同内全部产品设备按国家标准要求制作，质量完全满足用户的要求并能满足甲方的使用需求。

4、乙方的安装调试人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。

六、质量保证期

1、合同内设备质保期至少为   年，具体质保期以相关产品生产厂家提供的质保期为准。生产厂家提供的质保期少于   年的，以   年为准；生产厂家提供的质保期长于   年的，以生产厂家提供的质保期为准。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新机，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。

2、质保期内，如产品发生质量问题，乙方应在【24小时】内到场进行维修。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

七、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：

所供设备的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、使用说明书等。

八、包装及验收

1、所提供设备必须进行包装，免收包装费，包装物不回收。

2、因包装原因造成合同标的物在运输过程中丢失的、损坏的，乙方承担全部责任。

3、验收标准：按甲方规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商的《产品合格证》《出厂清单》《技术文件》进行现场验收，并由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，各方应当在验收后七天内以书面形式通知对方。合同标的物验收合格后由甲方提供设备的存放地点，并负责设备的保管和安全。

4、验收期限：甲方需在乙方交货、安装调试完毕后    日内完成验收，如遇特殊情况，双方应另行协商确定验收时间。

5、设备风险自通过甲方书面验收并交付甲方之后转移。

九、甲、乙双方的权利及义务

1、若甲方对订购的设备有任何更改，包括设备的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，应书面通知乙方，交货期从变更之日起顺延。若乙方接到通知后不予更改，由此造成的甲方损失，由乙方承担。

2、若乙方在交货时，由于甲方的原因或要求，不能及时将设备送达指定地点和验收时，则乙方可按甲方要求延期交货，甲方向乙方出具书面确认书。

3、若甲方在验收后的质量保证期内，发现设备内有部分出现质量问题，应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换。

4、乙方须按合同要求提供质量合格的设备，如期交付至甲方指定的交货地点。合同标的物需安装调试的，乙方提供免费的安装调试。

5、乙方对售予甲方的设备提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及甲方的违规使用。

十、合同变更、违约及其它

1、合同的变更需甲、乙双方协商一致签订补充协议，并由法定代表人或授权代理人签字（盖章）且加盖单位公章后立即生效。补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准。

2、乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部责任。乙方逾期交货的，按日承担合同总额千分之五的违约金；逾期交货超过【 15 】天的，甲方有权单方解除合同，乙方除退还货款外还应当另行承担合同总额【 20】%的违约金。

3、乙方应严格按甲方规定的产品规格、型号名称、数量和质量提供相应的产品及服务。乙方提供的产品或服务不符合合同约定的，甲方有权选择要求乙方重新供货或单方解除合同。甲方选择要求重新供货的，乙方逾期送达的，按照本条上一款承担违约责任；甲方选择单方解除合同的，乙方除退还货款外还应当另行承担合同总额【20】%的违约金。合同生效后，乙方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按给甲方造成的损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额20%的违约金；甲方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按实际损失向乙方支付赔偿金，向乙方支付合同总金额10%的违约金。

4、除不可抗力及乙方违约外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，应事先告知乙方，并征得乙方同意，否则甲方应向乙方支付违约金，每迟延付款一日，违约金就应付未付款按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，违约金数额不得超过应付未付金额的10%。

5、合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件，方能生效。

6、招标文件、投标文件、询价文件、报价文件及谈判会议上的答疑记录等均作为合同的附件，是本合同不可分割的组成部分，均与本合同具有同等法律效力，本合同未述及和不详之处，以附件为准。

7、合同经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字（盖章）并加盖单位公章后立即生效。

8、甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商不能达成协议时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

9、合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。

10、乙方向甲方提供专业的售后服务工程师并提供专人长期驻扎甲方（发生的所有相关费用均由乙方自行承担），保证第一时间解决问题。

11、一方违约，还应赔偿守约方因此遭受的其他损失，包括为主张权益所支付的律师费、交通费、公证费、鉴定费、评估费等全部费用。

12、乙方违约的，甲方有权将相应违约金从应给乙方支付的货款中直接予以扣除。

13、本合同尾部载明的双方地址、电话等信息，系双方有效联系方式，如发生变更，应提前书面通知另一方，否则依该联系方式送达相关文书的，视为送达成功。

14、本协议中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。

15、未经另外一方的事先书面同意，任何一方均不得向第三方或其关联企业转让本协议项下的权利义务。

| 甲方： |  | 乙方: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： | 新疆维吾尔自治区计量测试研究院 | 单位名称: |  |
| 公章： |  | 公章: |  |
| 法定代表人或授权代理人签字： |  | 法定代表人或授权代理人签字： |  |
| 电话： |  | 电话: |  |
| 传真： |  | 传真: |  |
| 联系人： |  | 联系人: |  |
| 通讯地址: |  | 通讯地址: |  |
| 开户银行: |  | 开户银行: |  |
| 帐 号： |  | 帐 号： |  |

二〇      年    月    日

合同签订地点：新疆乌市河北东路188号新疆维吾尔自治区计量测试研究院

以上为合同模板，具体以甲方提供模板为准。

# 第八部分 投标文件的编制装订

### 一、投标文件应包含以下内容（包含但不限于）

1、投标函（格式附后）

2、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书（格式附后）

3、开标一览表（格式附后）

4、产品规格报价明细表（格式附后）

5、核心设备规格型号一览表（格式附后）

6、投标人资质证明文件，包括：（但不限于）

（1）关于资格的声明函

（2）法人营业执照或其他资格证明

（3）法定代表人授权书

（4）供应商财务状况报告（提供上年度财务审计报告）

（5）社会保障资金缴纳记录（提供近半年社保缴纳凭证）

（6）依法缴纳税收的证明材料（提供近半年完税证明）

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（8） 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（9）未参与本项目整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务、与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在法人(单位负责人)为同一人或者直接控股、管理关系的（提供承诺书）

（10）投标保证金（提供汇款凭证）

（11）信用信息查询截图（包含不限于信用中国网站（重大税收违法案件当事人名单查询）、中国政府采购网（政府采购严重违法失信名单查询）、中国执行信息公开网（失信被执行人名单查询）、国家企业信用信息公示系统（行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单（黑名单）信息）、裁判文书网（行贿犯罪记录查询））；

（12）投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》；

（13）未组成联合体进行投标的声明。

（14）其它补充资料

7、货物性能指标；

8、技术及商务响应（偏离）表；

9、货物供应方案；

10、质量、进度、安全保证措施；

11、售后服务；

12、项目的业绩；

13、提供其它有利于投标的资料；

二、投标文件顺序及格式范本

1、凡须要签字盖章的，必须有符合采购文件规定要求的人员签字，公章必须是单位印章。

2、凡有备注说明的，必须符合说明的要求。

3、凡采购文件要求提供的，必须提供。否则，将视为不响应采购文件的实质性要求，可能投标文件将会被拒绝。

### 二、投标文件格式范本

投标函

致：招标人

根据贵方为 （项目名称，项目编号）   项目招标采购货物的投标邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

- 开标一览表

- 产品规格报价明细表

- 核心设备规格型号一览表

- 技术、商务偏离表

- 按采购文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

- 资格证明文件

- 投标保证金，金额为 	。

- 所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为  （注明币种     ，	并用文字和数字表示的投标总价）。

2、投标人将按采购文件的规定履行合同责任和义务；

3、投标人已详细阅读并理解了采购文件的全部，包括修改文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标有效期自开标之日起 	个日历日。

5、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

地 址：

电话：

年        月       日

法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书格式

法定代表人资格证明书

（采购人名称）                ：

兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：                   性别：

年龄：                   职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

投标人名称（盖章）：

法人代表人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我系（供应商名称）                   的法定代表人，现授权委托          的为我的代理人，以 （供应商名称）                    的名义参加（项目名称和项目编号）                招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：                 性别：                年龄：

部  门：                 职务：

代理人身份证复印件

（正面）

代理人身份证复印件

（背面）

投标人名称（盖章）：

法人代表人（盖章）：

身份证号码：

委托代理人（签字）：

身份证号码：

日期：           年           月           日

注：法人代表本人参加现场投标的，投标人可以不提供此项证明文件。

开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 项目名称 | 投标总价 | 交货期 | 交货地点 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

备注：1、总价已包括与本次所报产品和伴随服务相关的所有税费以及投标人为完成本项目所发生的一切费用。本表中的总价金额应与分项报价表中的总价金额一致。

2、此表需密封后再单独提交一份。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

日期：      年    月     日

产品规格报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 规格型号及主要技术参数 | 零件 编号 | 数量 （标明单位） | 产地 及品牌 | 单价 （元） | 总价 （元） | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （所投的全部货物、服务内容） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ....... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表需详列投标的每种产品，此表可按投标人实际情况修改填写。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

日期：      年    月     日

核心产品品牌型号一览表

投标人名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 零件编号 | 规格型号 | 制造商 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

注：1. 此表中的信息应予报价明细表中的信息一致，否则按废标处理。

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

年    月   日

投标人（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目编号、项目名称）       招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

承诺日期：            年        月       日

关于资格的声明函

致：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司：

关 于 贵 方    年     月     日 第 （ 招 标 编 号 ） 招 标 公 告 关 于“	”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供 （项目名称）    项目中的（包号及货物名称）招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人（盖章）： 投标人名称

授权签署本资格文件人（签字）：授权人姓名、职务

签字人姓名、职务：被授权人姓名、职务

地址：投标人地址

传真： 	电话： 		邮编：

声明日期：       年   月  日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

致：招标人

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

技术及商务响应（偏离）表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件要求部分 | 投标文件响应部分 | 偏离 | 说明 （证明材料） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应对照采购文件要求列出并在偏差内容“偏离情况”栏注明“正

偏离”、“负偏离”或“无偏离”。技术参数须投标人每种设备逐条参数进行偏离对比，不允许直接复制招标文件中技术参数，否则按无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

日期：      年    月     日

类似项目业绩表

投标人名称  ：	项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 招标单位 | 时间 | 金额 | 招标方负责人及联系电话 | 供货方负责人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：业绩须附有中标通知书或合同复印件。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

日期：      年    月     日

附件资料：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入 为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

监狱、戒毒企业声明函

（如为监狱、戒毒企业，须提供声明函）

本公司为______（请填写：监狱、戒毒）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.本公司为______（请填写：监狱、戒毒）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：监狱、戒毒）企业制造的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日           期：

注：

(1)不符合上述情形的供应商无须提供上述声明函件。

(2)提供市监狱管理局、市教育矫治局出具的监狱企业的证明文件。

(3)在政府采购活动中，监狱、戒毒企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的相关政策。向监狱、戒毒企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

残疾人福利性单位声明函

（如为残疾人福利性单位，须提供声明函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：不符合上述情形的供应商无须提供上述声明函件。