政府采购公开招标

采购文件

项目名称：新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院2022年设备仪器采购项目

项目编号:XJHY-TJY2022-SBYQCG-01

采购人：新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院

采购代理机构：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

2022年5月

目	录

- 招标公告

招标公告

第二部分 投标须知

投标须知前附表

第三部分 招标说明

第四部分 投标说明

第一章 对投标人的资质要求

第二章 投标文件的编写

第三章 投标文件的递交

第四章 评标委员会

第五部分 开标 评标 定标说明

第一章 开标

第二章 评标

第三章 定标

第四章 授予合同

第六部分 货物需求、技术规格说明

第七部分 商务合同部分

第八部分 投标文件的编制装订

# 第一部分 招标公告

新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院2022年设备仪器采购项目的公开招标公告

项目概况

新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院2022年设备仪器采购项目 招标项目的潜在投标人应在乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦14楼1401室获取招标文件，并于2022年6月21日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJHY-TJY2022-SBYQCG-01

项目名称：新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院2022年设备仪器采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（万元）：681.49万元

最高限价（万元）：/

采购需求：

标项1：

标项名称:新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院2022年设备仪器采购项目（1包）

数量:1批

预算金额（万元）: 374.67万元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购及安装金相检测仪、便携式多功能电梯安全性能评估系统（直梯）、多功能直梯综合性能评估系统、手持式工业声学成像仪、锅炉水处理考试模拟机、多功能测量尺、原子吸收光谱仪、紫外可见分光光度计、恒磁小一体旋转磁探仪、恒磁小一体磁轭探伤仪、管道防腐层检测仪+检测仪A字架连接线、相控阵检测仪、便携式光谱仪等仪器设备，具体详见采购文件。

备注：

标项2：

标项名称:新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院2022年设备仪器采购项目（2包）

数量:1批

预算金额（万元）: 306.82万元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购及安装脉冲涡流保温层下腐蚀成像仪、红外热成像仪、考试人证对比设备、电梯作业VR实操考试系统、大型游乐设施VR实操考试系统、锅炉水样自动滴定处理器、便携式电导率仪、钠离子计、便携式溶解氧分析仪、透涂层测厚仪、复合相关仪、超声波探伤仪、土壤电阻率测试仪、埋地管道防腐层探测检漏仪、手持式紫外线灯、测厚仪、高清视频内窥镜等仪器设备，具体详见采购文件。

备注：

合同履约期限：标项 1和标项2，合同签订后60日历日内完成

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有有效的营业执照；有能力提供合同项下所需货物及服务；

（2）供应商应有良好的信誉；

（3）凡拟参加本次招标项目的投标人须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次招标活动；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或个人不得参与投标，违反规定的相关投标均无效。

（5）本项目不接受联合体。

三、获取招标文件

时间：2022年5月31日至2022年6月8日，每天上午10:00至13:00，下午16:00至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦14楼1401室

方式：现场购买

售价（元）：200

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年6月21日 11:00（北京时间）

投标地点：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司会议室（乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦13楼会议室）

开标时间：2022年6月21日 11:00（北京时间）

开标地点：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司会议室（乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦13楼会议室）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

购买采购文件时须提供：法定代表人身份证明或法人授权委托书、法定代表人身份证或委托代理人身份证、营业执照、“信用中国”查询失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、“中国政府采购网” 查询政府采购严重违法失信行为记录名单、新疆税务局失信惩戒企业名单截图。以上证件需提供原件备查及复印件壹份加盖公章。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院

地 址：乌鲁木齐市河北东路188号

联系方式：0991-6611940

2.采购代理机构信息

名 称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

地 址：乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号

联系方式：18899517090

3.项目联系方式

联系人：杨猛

联系电话：18899517090

# 第二部分 投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院 联系人：仲芳 联系电话：0991-6611940 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司 地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号1栋1401号 联系人：杨猛 联系电话：18899517090 |
| 3 | 项目编号 | XJHY-TJY2022-SBYQCG-01 |
|  | 项目名称 | 新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院2022年设备仪器采购项目 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | - 资金来源 | - 财政资金 |
|  | 资格审查方式 | - 资格后审 |
|  | 采购内容 | - 具体详见采购文件。 |
|  | 是否允许采购进口产品 | - 不允许 |
| 4 | 采购预算 （最高限价） | - 681.49万元 （其中标项1为374.67万元，标项2为306.82万元）。供应商投标报价超过采购预算的按无效投标处理。 |
| 5 | 供货安装期 | 合同签订后60日历天。 |
|  | 质保期 | 除有特殊要求外1年，具体详见产品技术要求 |
|  | 供货地点 | 招标人指定地点 |
|  | 质量要求 | 合格 |
|  | 所属行业 | 制造业 |
|  | 核心设备 | 标项1： 金相检测仪、原子吸收光谱仪、相控阵检测仪 标项2： 脉冲涡流保温层下腐蚀成像仪、锅炉水样自动滴定处理器 |
|  | 付款方式（分三次） | 1、合同签订后，甲方支付给乙方30%的设备预付款。2、乙方在合同约定的时间内将所供设备运至甲方指定地点，甲方收到设备，乙方在5日内对设备进行安装调试，并经甲方书面验收合格后一个月内且乙方给甲方开具合同全额发票后，甲方支付至合同总金额65%的货款，金额为¥ 元（人民币大写： 元整）。剩余的合同总金额5%的货款，金额为¥ 元（人民币大写： 元整）作为质量保证金，质保期满后经甲方再次验收，无质量问题后，甲方无息支付给乙方。质保期自甲方书面验收合格之日起计算。 |
| 6 | 投标资格 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求： （1）具有有效的营业执照；有能力提供合同项下所需货物及服务； （2）供应商应有良好的信誉； （3）凡拟参加本次招标项目的投标人须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次招标活动； （4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或个人不得参与投标，违反规定的相关投标均无效。 （5）本项目不接受联合体。 |
| 7 | 信用情况 | 信用记录查询时间及方式： - 查询时间：投标截止时间后1小时内。 - 查询方式：采购代理机构通过“信用中国”及“中国政府采购网”、新疆税务局失信惩戒企业名单查询，查询结果交由监督人审核。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标文件将被视为无效投标。 备注：本项目不接受失信企业投标。 |
| 8 | 投标有效期 | 90天 |
| 9 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 10 | 是否接受 联合体投标 | 不接受 |
| 11 | 投标保证金 | 投标保证金： 标项1：: 60000.00元，标项2：60000.00元， 投标保证金缴纳账号： 开户名称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司 开户银行：中国银行乌鲁木齐南湖东路支行 开户行行号：104881006151 账 号： 107083025521 注：汇款单上需注明项目编号或项目名称。 投标保证金缴纳期限：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在投标文件递交截止时间之前将投标保证金汇入指定账户（以到账为准）。 注：供应商缴纳投标保证金时，须备注所投项目编号或项目名称。 保证金退还：请携带法人授权委托书及委托人的身份证复印件（加盖公章及法人章）、汇款凭证，找采购文件中的采购代理项目联系人办理。（开标时可以同时递交保证金退还手续。） |
| 12 | 采购文件发放 | (1)时间：2022年5月31日至2022年6月8日 (2)方式：现场购买 |
| 13 | 采购文件售价 | 200元/标项 |
| 14 | 开标原件 | 开标查验：查验合格为有效投标人 1.企业法人营业执照； 2.法人授权委托书，投标代表身份证； 3.信用中国及中国政府采购网、新疆税务局失信惩戒企业名单查询记录；（现场可联网进行查询） 4.保证金汇款凭证。 |
| 15 | 投标文件递交截止时间和递交地点 | 递交截止时间：2022年6月21日 11:00（北京时间） 递交地点：乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦13楼会议室。 |
| 16 | 开标时间及地点 | 开标时间：2022年6月21日 11:00（北京时间） 开标地点：乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦13楼会议室。 |
| 17 | 投标文件份数 | 正本壹份、副本肆份，电子版投标文件1份（单独密封） |
| 18 | 采购代理机构 服务费 | 参照（2002）1980号文计取代理费，由中标单位支付。 |
| 19 | 低于成本价 不正当竞争预防措施 | 在评标过程中，投标人报价低于其他有效投标人报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者委托代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 20 | 政府采购政策支持 | 1、本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格6%的优惠，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。 2、政府采购强制采购：标记★符号的节能产品：符合《节能产品政府采购清单》(最新一期)目录内的强制采购节能产品。 3、政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品； 采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新一期) 内非标记★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(最新一期)内的产品： 投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予折扣优惠。 |
| 21 | 履约保证金 | 履约保证金： 第一中标候选人收到中标通知书后10日内（签订合同前）向采购人缴纳履约保证金。否则视为自动放弃中标，由第二中标候选人中标，以此类推。收取履约保证金比例如下: 货物类：签约合同价款的5％ 履约保证金递交:中标单位收到中标通知书后10日内（签订合同前）向采购人缴纳履约保证金形式：银行保函或现金或支票形式 中标单位未按本文件规定纳履约保证金的，其投标保证金将不予退还。 履约保证金的退还:合同履约完成，验收合格后10日内，采购人无息退还履约保证金。中标单位未按照合同、法律法规、招标文件等相关规定履行责任，采购人有权扣除履约保证金，并解除合同，由此造成的一切损失，由中标单位自行承担。 |
| 22 | 质疑 | 针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出 |
| 23 | 所有设备交货验收时均须提供权威计量机构出具的检定证书或报告（此项费用包含在总报价中，不在另行支付），否则不予验收。 |  |
| 备注 | 1、采购文件中部分加粗、标★、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，着重提醒各投标人注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成其他的后果，招标人概不负责。 2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合采购文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 |  |
| 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目实施。 |  |  |

备注：采购文件中其它内容与须知前附表不一致的情形下，以须知前附表内容为准。

# 第三部分 招标说明

1.适用范围

本采购文件仅适用于在新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院2022年设备仪器采购项目采购文件中所叙述的本采购项目的合格投标人（包括生产商或销售商）。

2.投标资格

2.1凡在中华人民共和国境内注册的合法的法人且有承担本项目的能力以及能够提供资格必备条件和审查项目条件且均合格的供应商（生产商或销售商）。

2.2投标人应遵守中华人民共和国法律、法规和行政规章。

2.3本项目不接受联合体投标。

3.定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1“招标方”系指采购人和采购代理机构的统称。

3.2 “投标人”系指有资格的供应商（生产商或销售商）及投标表现人。

3.3“货物”系指采购文件规定的，投标人须向采购人提供的一切设备、附件、备品备件、工具、手册及其它有关资料和材料。

3.4“服务”系指采购文件规定投标人须承担的保修、技术协助、培训及其他类似的责任。

4.投标费用

无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

5.采购文件的构成

采购文件由招标公告、投标须知、招标说明、投标说明、开标 评标及定标说明、货物需求及技术规格说明、商务部分、投标文件的编制装订、询标（答疑）记录等组成。

6.采购文件的澄清或修改

采购人或者采购代理机构对采购文件澄清或者修改的，在投标截止时间至少15日前，通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

投标人对采购文件如有疑点，可在投标截止日的15日前按采购文件中载明的地址以书面形式通知采购人要求澄清。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题， 但不包括问题的来源）分发给所有拟投标人。

7.采购文件的修改或补充

在投标截止日15日前的任何时间，采购人可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充采购文件，并以书面或公告等形式通知所有投标人。

为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，采购人有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以书面或公告等形式通知所有投标人。

采购文件的修改和补充文件将构成采购文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

8.廉洁自律承诺要求：

8.1 按照《预防职务违法违纪工作规程》规定要求，在本次招标活动中，新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司保证不接受任何投标单位送的礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金；不与投标单位及其工作人员私下接触、参与宴请和娱乐活动；不向投标单位及其工作人员索要好处费、赞助费和宣传费；不在投标单位支付旅游费用、报销各种消费凭证；同时，采购人要求参加本次项目的采购人专家、评标专家要填写和提交《廉洁自律承诺书》，所有投标人必须现场提交“信用中国”及“中国政府采购网”、中国裁判文书网网站无任何不良记录的查询截图；凡不填写和不提交的将视为无效招标或无效投标处理。

9.设备、材料性能要求

9.1为贯彻落实《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的知》， 扩大节能产品范围，发挥政府机构节能的表率作用，降低政府机构能源费用开支， 促进节能技术进步，扩大节能产品市场，根据《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国法》等相关政策法规规定，属于环境标志产品、节能产品和计算机、印机、空调、照明产品（包括双端荧光灯、自镇流荧光灯、单端荧光灯、管型荧光灯镇流器）、电视机、电电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类强制采购产品的采购，必须优先选择国家财政部、国家环保部、国家发展和改革委员会等有关部门最新发布的《节能产品清单》和《环境标志产品清单》中的产品。

9.2 按照上述国家政策规定，凡本次招标产品涉及国家强制采购节能、环保产品，生产制造商必须使用节能环保材料，并要将纳入节能产品清单的产品作为投标产品，要以 “”作标注，对于获得中国环境标志认证证书的产品要以 “”作标注。否则，届时经核实情况后，其投标将可能被拒绝。

10.招标会场纪律及要求

10.1 会议按照“公开、公平、公正、诚信”的原则，招标采取全封闭现场开评标程序进行。

10.2 凡没有在开标时间（投标截止时间）准时进入开标现场的投标人，其投标将被拒绝。

10.3 评标活动结束前，评标委员会各成员严禁与外界及投标人有任何形式的联系，确有特殊原因需要外出或其他方面的，必须由监标人提交采购人后，方可离开评标现场，外出时须有监标人员陪同。

10.4 非特殊原因（如需要供应商进行必要澄清、说明或者纠正等）除外，投标截止时间后，对投标方的所有投标资料及评标所需的资料证明等均不接受二次提供，否则，将直接取消其投标资格。

10.5 参加本次评标的专家成员及其他与会人员如果与其他投标人有利害关系的，可以现场申请其回避。如不申请其回避的，则视同无利害关系。

10.6 对各投标人的资质审查、开标、报价、评标、询标（答疑）、澄清、定标等工作逐一进行；评标期间各投标人务必保持通讯工具的畅通，以便及时联络和不延误工作。若发生通讯工具不通或备案通讯工具号码有误，无法实现联络的，或无理拒绝或不执行采购人工作安排的，将视同自愿放弃本次投标权利。

10.7 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并记录。

10.7 招标评标须在监标人的监督下由采购人组织进行。评标委员会各成员、采购人代表、投标人、特邀代表、工作人员等与会人员如有违纪、违规行为，监标人有权予以纠正或制止。

11.与评标活动有关的工作人员。是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

# 第四部分 投标说明

第一章 对投标方的资质要求

1.1投标人必须提交能够证明其具有履行本招标项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分。

1.2投标时资质审查的必要条件（如果不能提供或有缺项则视为对采购文件资格审查内容的不响应，其投标将被拒绝）。

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次招标活动；

（三）营业执照；

（四）法人身份证明或法定代表人授权委托书及被授权人身份证；

（五）本项目不接受联合体投标。

（六）按采购文件要求缴纳投标保证金；

1.3 投标时的评审审查项目。投标人如果不能提供或有缺项的，则相应本项目不得分，且本项目将做为是否中标的重要因素。

（1）产品选型、配置及性能指标、质量保证措施等；

（2）货物供应、售后服务、项目业绩等；

（3）利于投标方的其它证明材料；

1.4 开标对投标人资质中的所有投标资质及评标所需的资料证明等， 严格遵循“第四部分”中 1.2、1.3条款之规定。

1.5 投标方保证和承诺所投产品报价不存在恶意或有意压价、恶意或有意虚报报价，也不存在恶意或有意抬高报价等行为。

1.6 投标方保证和承诺不存在与其它投标人有串标、陪标等行为。

第二章 投标文件的编写

2.要求

2.1投标人应详细阅读采购人的采购文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按采购文件的要求编制投标文件和按时上传投标文件，并保证所提供全部材料的真实性；投标文件必须对采购文件提出的要求和条件做出实质性响应。否则，其投标可能将被拒绝。

2.2允许投标人对采购文件中的所有包投标，也可根据本企业生产或本企业销售产品的情况对部分包进行投标，但不允许投标人对某一包中的一项或部分项进行投标。采购人可选择一家投标人为所有包的成交人，也可选择若干个分别中标。

3.投标文件语言和度量单位

3.1采购文件及投标人和采购人就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2除在采购文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4.投标文件的组成

4.1投标人编写的投标文件应主要包括下列内容：（包含但不限于）

1、投标函；

2、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书；

3、开标一览表；

4、投标人资质证明文件；

5、产品规格报价明细表；

6、产品选型；

7、配置及性能指标；

8、技术及商务响应（偏离）表；

9、质量保证措施；

10、货物供应；

11、售后服务；

12、项目的业绩；

13、提供其它有利于投标的资料；

具体编制顺序严格按附件中投标文件编制顺序进行编制。

5．投标文件格式

5.1 投标方应按采购文件范本格式中提供的投标文件格式认真填写投标函、开标一览表、产品规格报价明细表等，并按表格要求注明投标货物的名称、货物规格及型号、原产地、数量和价格等。

6.投标报价

6.1投标人须在产品规格报价明细表上标明单价和总价。

投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照规定的顺序修正。修正后的报价按照规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

投标人应标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，采购人不接受有任何选择性的报价。

6.2投标时应注意下列几点：

6.2.1采购文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

6.2.2采购文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

6.2.3投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中包括但不限于以下费用:货物制造、运输、包装、保险、安装调试、后期服务、利润、税金等全部费用。

7.投标报价的货币单位

7.1投标报价单位为人民币。

8．投标文件规定的技术文件

8.1投标人须提交证明拟供货物和服务符合采购文件规定的技术文件，作为投标文件的一部分。

8.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物的详细资料，包括检验报告等；

9.投标有效期

### 投标有效期90天；

10.1　投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处必须由投标人的法定代表人或委托代理人在修改的每一页上签字或盖投标单位公章后方才有效。

10.2　投标文件应由法定代表人或委托代理人在投标文件规定的位置逐一签署或加盖投标单位公章，投标文件方为有效。

10.3  电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

11．投标保证金

11.1 投标保证金的有效期应不低于投标有效期。

11.2投标保证金：在投标截止时间前将本项目投标保证金提交至采购代理机构。

投标保证金提交形式：转  账

备注：办理投标保证金退付手续须提交的资料：1、授权委托书（附身份证复印件）；2、转账凭证。请各投标人在开标结束后尽快提交以上资料到我公司办理保证金退还事宜。

11.3 采购人应在《中标通知书》发出后5个工作日内无息退还未成交供应商的投标保证金；在采购合同签订后5个工作日内无息退还中标人的投标保证金。

11.4 未按采购文件规定提交投标保证金的，采购人应当拒绝接受投标人的投标文件，视为无效投标。

11.5 下列任何情况发生时，投标报价保证金将被没收。

11.5.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

11.5.2 中标方在规定期限内未能按规定与采购人签订合同的。

11.5.3 投标人串通投标，其投标无效。

投标文件的递交

12. 投标文件的标记

12.1　任何不完整或不满足采购文件要求的投标文件采购人有权拒绝。

13. 投标截止时间

13.1  投标文件的递交不得迟于采购文件规定的投标截止时间，本次投标为线下投标；在投标截止时间后递交的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。

13.2  如出现因采购文件的修改而推迟投标截止时间的，投标人应在采购文件变更中重新规定的投标截止时间前现场递交投标文件。

第四章 评标委员会

15、评标委员会组成

15.1 由采购人将根据《中华人民共和国政府采购法》规定，依法组建本次招标的评标委员会，负责组织本次招标的评标活动。评标委员会负责向采购人推荐拟中标人或者根据采购人的授权直接确定中标人。

本采购文件中所指的评标委员会及其成员，适用于公开招标（或邀请招标）的采购方式。本采购文件中对评标委员会及其成员的要求，同时适用于采取公开招标、竞争性谈判、询价或单一来源采购方式时依法组成的评审小组及其成员。

15.2 评标委员会的成员于开标前，从政府采购专家库中采取随机抽取的方式确定；对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，抽取的专家不能满足评标工作需要时，将采取直接确定的方式选定评标委员会的人选；评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

15.3 评标委员会由有关技术、经济等方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为五人及以上的单数，其中技术、经济等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。

评标委员会专家的条件和回避规定

16.1 评标委员会专家应符合下列条件：

16.1.1 熟悉有关和招标投标的法律法规；

16.1.2 在相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平；

16.1.3 熟悉有关招标投标的法律法规，并具有与招标项目相关的实践经验；

16.1.4 能够认真、公正、诚实、廉洁的履行职责。

16.2 有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

16.2.1 与投标人或者投标人主要负责人有近亲关系的或有利害关系的；

16.2.2 与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的或有利害关系的；

16.2.3 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评标的；

16.2.4 曾因在招标、评标以及其他与招标、投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

17. 评标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

18. 评标委员会成员应熟悉并认真研究采购文件，至少应了解和熟悉以下内容：

18.1 招标目的。

18.2 招标项目的范围、性质。

18.3 采购文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款。

18.4 采购文件规定的评标原则、评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

19. 采购人应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

20. 评标委员会及其成员应当履行的义务：

20.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

20.2 按照采购文件规定的评标方法和标准进行评标，严格履行签字确认手续， 对评标意见承担个人责任；

20.3 对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

20.4 参与评标报告的起草；

20.5 配合财政部门的投诉处理工作；

20.6 配合采购人答复投标人提出的质疑。

21. 评标委员会及其成员应注意事项：

21.1 评标委员会应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，须响应前款“第三部分”中

8.1 条款之规定要求。

21.2 评标委员会应当遵循独立评标的原则，按照《中华人民共和国政府采购法》，要以采购文件为评标的唯一依据，不做标书以外无关问题讨论和将采购文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。应本着“实事求是、公正诚信”的原则，根据采购文件规定的评标标准和方法，对投标人的投标文件进行系统地评标和比较。并按要求做好相关书面原始署名记录。

21.3 评标委员会应当客观、公正地履行职责。评标时，严禁存在个人印象、个人关系或带有明显倾向性的行为发生。否则，经核实后，采购人将有权予以制止此类行为的发生，责成其修正不果的，将做为不良记录记录在案，并按相关政策法规的规定和程序，向财政监管部门提出处罚建议意见。

21.4 评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

21.5 除法律需要外，自开标直至宣布中标及签订合同为止，有关投标文件的审查、澄清、评定及关于评标的建议等情况，评标委员会及其成员任何人均不得以任何形式泄露，评标过程中如有不明事宜，需要投标人进行解释的，只能由评标委员会各成员进行询标（答疑）。

22. 与评标活动有关的工作人员，自开标之日期起至定标日止，在此期间任何监标人、采购人代表、特邀代表、工作人员及供应商不得干扰评标委员会正常及其它评标工作，否则，采购人将有权取消其权利资格。

# 第五部分 开标 评标 定标说明

## 第一章 开	标

23. 开标

23.1 本次招标按采购文件中规定的时间和地点进行公开开标，允许投标人的法定代表人或其委托代理人参加现场开标、定标会。

23.2 为了体现投标人的合法权益，和确保评标工作的公平、公正，如果评标委员会成员及其他与会人员与其他投标人有利害关系的，在开评标现场以举手示意的方式向采购人申请其回避。如现场不提请采购人申请其回避的，则视同无利害关系。

23.3 各投标人如对本次招标过程存有异议，应及时提出以便进行答疑回复；如待评标结果产生后发生的恶意质疑或投诉事项，新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司将不予采信。

23.4 投标人资格审查

23.4.1 各投标人的资格审查资料交由招标人或招标代理机构审核，审核合格后为有效投标人。

23.4.2 依据采购文件规定对各投标人的投保保证金缴纳情况等进行审查。凡不符合前款“第四部分”中 1.2 条款之规定要求的， 其投标将被直接拒绝。

23.4.4 投标人资格审查合格后方可进入到投标文件初步审查审查阶段。

23.4.3 资格审查合格的供应商不足法定数量时，可以比照“第五部分” 中 23.6 条款中的 23.6.2 条款和 23.6.3 条款之规定执行。

23.5 投标文件响应性审查

23.5.1 开标后，采购人将组织对投标文件进行审查，包括响应程度初步审查阶段（资格性审查和符合性审查）和技术商务详细评审阶段；投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段；具体评审详见投标文件《响应程度初步审查表》、《技术商务部分评分记录明细表》。

23.5.2 评标委员会将确定每一投标人是否对投标文件的要求做出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指符合采购文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。

23.5.3 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

23.5.4 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标。投标人不能通过修正或撤回不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

23.6 投标登记确认的审查

23.6.1 投标人应按采购文件要求递交投标文件，否则，其投标将直接被拒绝；对符合要求准时参加的投标人进行现场通报。

23.6.2 通报后，在采购文件及程序符合法律规定的前提下，对采购文件做出实质性响应的供应商只有两家时，且是第一次开标，采购人应中止谈判，重新组织采购；如果是第二次开标，按照公开、公平和竞争的原则，采购人可以书面提出转竞争性谈判方式进行，采购人同意且提交批准后，按批准后的采购方式继续开标。反之，则应直接作废标处理，并依法重新组织采购。

23.6.3 通报后，如果合格供应商只有一家时，且是第一次开标，采购人应中止谈判，重新组织采购；如果是第二次开标，采购人和投标商既没有过不良行为记录，也不存在明显或恶意的投标倾向性行为，采购人可以书面申请单一来源方式采购，经批准后，按批准后的采购方式依法按程序组织采购。反之，则应直接作废标处理，并依法重新组织采购。

23.7 评标前的意见征求

23.7.1 严格在采购文件的规定范围内，由采购人现场以书面的方式，征求采购人代表对本次评标委员会评标时应注意的事项及意见建议，并签字确认。

23.7.2 由采购人本次项目承办责任人严格按照采购文件的规定范围，核实并提出是否采信的意见并签字确认。

23.7.3 由采购人将可采信的上述意见建议，现场向评标委员会及成员提出可以予以采纳的决定。反之，则不予采纳。

## 第二章 评	标

24. 开标报价

24.1 评标依据

24.1.1 采购文件是评标的唯一依据。评标委员会评标要依据采购人的采购文件和投标人的投标文件进行比较与评标。

24.1.2 采购文件中的主要产品（核心产品），提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

24.1.3 当发现投标人的投标文件有以下情形时，将认定为有串标嫌疑而对其予以废标：总报价相近，但其中分项报价不合理，且没有合理解释的；总报价相近， 且其中款项报价雷同，又提不出计算依据的；总报价相近，数项子目单价完全相同， 且提不出合理的单价组成的；总报价相近，主要材料设备价格极其相近的；总价相同，没有成本分析，分项乱调的；几个投标人的技术标都雷同的。

24.1.4 本次评标采取综合评分法。

24.2 评标过程的保密性

24.2.1  所有与本次招标及评标有关的人员，均不得向供应商及与招标项目无关的其他人员，透露与评标有关的资料以及授予合同的意见等。

24.2.2 在评标过程中，供应商试图在投标文件审查、报价、询标（答疑）、

澄清、比较及授予合同方面向采购人员施加影响的任何行为，都可能导致其投标文件被拒绝。

24.2.3 开标后直到授予投标人合同为止，凡是属于审查、报价、询标（答疑）、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

24.2.4 投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《政府采购法》及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

24.3 评标有关规定要求

24.3.1 参加本次评标的专家成员及其他与会人员应严格遵守前款“第三部分”中10.4条款之规定进行评标。

24.3.2 评标、报价、询标（答疑）、澄清应按照投标人递交投标文件的正顺序进行。

24.3.3 评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，应遵循前款“第四部分”“第四章”中 21 条款和 22.条款之规定。

24.3.4 评标现场凡供应商提供所涉及的投标资料，严格按照前款“第三部分” 中 10.4 条款执行。

24.3.5 采购人要对当事双方的评标、报价、询标（答疑）、澄清等，做好书面记录，经评标委员会、投标人确认的记录与采购文件、投标人投标文件具有同等法律地位；也是供应商一旦中标后，与采购人签订中标合同和发生质疑或投诉事项时的重要法律依据。

24.3.6 评标委员会各成员应在采购人规定时间内阅读和熟悉采购文件，当要提出采购文件疑问事项时，应由采购人本次招标项目的责任人作为主体解答者，解答不清的，由会议主持进行补充解答。

24.4 报价

24.4.1 投标报价的审查和原则要求

24.4.1.1 采购人应须对评标委员会确定为实质上响应采购文件要求的投标文件中的价格进行审核，检查看其是否有计算和累加上的错误。

24.4.1.2 修正错误的原则。如大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述原则调整后的价格为评标价，对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝，其投标报价保证金将被没收。

24.4.1.3 开标时进行公开唱标并由各投标人进行确认；报价采用一次性报价方式，不接受二次提供，否则，将直接取消其投标报价资格。

24.4.1.4 投标人的报价均应报出拟提供货物的单价和总价。

24.4.1.5 各投标人须在采购人规定的时间内进行报价，严格遵守前款“第三部分”中10.6条款之规定。

24.4.2 唱标、记标

24.4.2.1 采购人对投标报价登记确认、资格资质审查合格，及对采购文件做出实质性响应的供应商的报价，要给予每个正在参加评标的供应商相同的机会，并对报价采取公开的方式，按照供应商现场递交投标文件的正顺序，采取书面记录方式，在现场开标现场当场进行唱标公布。该报价只允许有一个报价，投标人任何有选择性的报价将不予接受。

24.4.2.2 报价以供应商提交的投标文件中“开标一览表”的内容为准。

24.4.2.3 唱标和记标的顺序，按照投标人现场递交投标文件的正顺序依次进行。

24.4.3 最终报价是否均超过采购预算的审查确认

24.4.3.1 报价唱标结束后，采购人须根据《中华人民共和国政府采购法》及采购文件的规定，按照最终报价不接受超过采购预算的原则，对最终报价是否均超过采购预算进行审查确认，并在开标现场公布结果。

24.4.3.2 唱标结束后，如所有报价均超过采购预算，且采购人不能支付时，采购人现场应宣布本次招标废标。出现此种情况时，评标委员会有权决定拒绝所有的投标文件。

24.5 评标程序

24.5.1 评标委员会及其成员应当遵循独立评标的原则，按照独立初审、单独（或集中）询标（答疑）、独立综合评审、独立推荐拟中标候选人、集体定标、出具评标报告的工作程序进行。

24.5.2 评标委员会应单独（或集中）与资格资质审查合格的投标人分别进行技术和商务评审与比较。

24.5.3 按照采购人规定程序，评标当事双方应本着“实事求是、公正诚信” 的原则，以采购人的采购文件为评标的唯一依据，不允许做采购文件以外无关问题讨论；评标委员会成员可以采取单独（或集中）的方式与供应商分别逐一进行评标、询标（答疑）、澄清。

24.5.5 询标（答疑）、澄清

24.5.5.1 在评标过程中，评标委员会各成员如对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，需要供应商进行必要澄清、说明或者纠正的，各投标人应按采购人的规定作出必要的澄清、说明或者补正，和分别单独（或集中）进行询标（答疑）。

24.5.5.2 为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会及其成员将对认为需要投标人进行询标（答疑）、澄清等时，投标人有责任按照采购人通知的时间、地点进行询标（答疑）和澄清。询标（答疑）和澄清时，投标人代表应作书面记录，并对重要内容做出书面答复。

24.5.5.3 评标委员会在初步评审的基础上，单独（或集体）讨论、分析、综合各种因素后，可决定是否与各投标人再次进行询标（答疑）。

24.5.5.4 采购人要对供应商的澄清、说明或者补正采用现场递交形式，由采购人做好书面记录，并由其法定代表人或授权的代表签字或加盖公章，其澄清、说明或者补正不得超出投标报价文件的范围或者改变其实质性内容，并作为投标文件的组成部分。

24.5.5.5投标人拒不进行澄清、说明或者补正的，或者不能在采购人规定时间内做出书面澄清、说明或者补正的，评标委员会将取消其继续参加评标的资格。

24.5.5.6参加投标的供应商应当对评标（审）的承诺和最终报价以书面形式确认，并由其法定代表人（或其授权人）签署或加盖公章。

24.5.6 符合性审查

24.5.6.1 评标委员会应依据采购文件的规定，对投标人报价文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的要求做出实质性响应，对采购文件的要求未做出实质性响应的投标人，不得进入具体评标程序。

24.5.6.2 评标委员会应当根据采购文件，审查并逐项列出每一个投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

（1）细微偏差是指投标实质上响应了采购文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

（2）应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒绝补正的，在综合评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

（3）重大偏离或保留系指影响到采购文件规定的供货、服务范围和质量，或限制了采购人的权力和义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应的投标人的公平竞争地位。主要表现有投标文件没有按照采购文件要求提供投标保证金的， 投标文件没有按采购文件要求进行签章或盖章的，投标文件中附有采购人不能接受的条件的，和不符合采购文件中规定的其他实质性要求的等。

（4）发现有重大偏差时，评标委员会及其成员应按采购文件中的规定，可以取消其投标的权利。

24.5.6.3 进行符合性审查时，评标委员会应当审查每一个投标文件是否对采购文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能实质上响应的，视情况按照采购文件的规定，应不得进入综合评审程序。主要有下列情况：

1、投标文件组成是否完整，主要内容是否齐全；

2、投标文件是否按采购文件要求进行签字或盖章；

3、投标报价是否高于采购文件公布的采购预算金额（或最高限价）；

4、投标文件载明的投标有效期是否满足采购文件要求；

5、投标文件载明的质量要求、质保期是否满足采购文件要求；

6、投标文件是否附有招标人不能接受的条件；

7、是否符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求。

24.5.7 评标委员会根据上述规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》及采购文件的相关规定，可以作出废标处理，并由采购人依法重新组织采购活动。

综合评审

评标委员会各成员应当遵循独立评审原则，按照采购文件的评标方法和标准，对资质资格资质检查和复合性检查合格的投标文件的商务和技术进行评估，综合比较与评价。并应当以书面方式发表各自（或集体）的具体综合评审意见。

评估和综合比较与评价，应当严格按照采购人设计格式要求，做好书面原始署名记录，连同书面评标报告提交采购人。

“公开招标”应当载明投标人的投标项目、所作的任何修正、对商业偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估，以及对每一投标的最终评标结果。

综合评审记录要突出重点、抓住关键（核心）、真实准确、简明扼要，体现公平、公正、合理。否则，经核实后，将按前款“第四部分”中“第四章” 的21.3条款之规定执行。

24.5.8.5 比较与评价

综合评标时，评标委员会各成员应当独立对每一个有效投标人投标文件， 根据采购文件中要求的产品价格、产品选型、配置及性能指标、质量保证措施、货物供应、售后服务、类似项目业绩等因素进行比较与及具体评估。

公开招标的原则、方法和标准

采用公开招标，是指在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评分得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

公开招标：评标委员会成员应按照独立综合评审原则，根据对采购文件的响应程度和具体评标情况，独立对具体投标文件的商务和技术指标进行评估和综合比较与评价后，独立（或集体）发表综合评审（议）意见，对每一个投标人做出打分决定；经采购人核对和汇总后，按得高分原则，由高到低进行排序后，最后根据评标委员会各成员签署的打分结果，得出评标结论。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后由采购人核对汇总出每个投标人每项评分因素的得分。

综合评分，应严格遵守前款“24.5.8 综合评审”条款之规定。否则， 经核实后，将按前款“第四部分”中“第四章”的21.3条款之规定执行。

评标委员会各成员要按照采购人规定格式，将每一个投标人的综合评审意见、打分结果、推荐理由等进行署名原始记录。

综合评分主要包括技术、商务、报价等指标

1、技术部分主要包括：技术参数、质量管理与措施等指标。

2、商务部分主要包括：标函质量、财务能力和状况、售后服务、项目业绩等指标。

3、报价：有效投标人的投标报价。

4、综合评分具体指标和标准，见《评标（分）记录明细表》。

综合评分原则

（1）评标委员会对所报产品价格、产品选型、配置及性能指标、质量保证措施、货物供应、售后服务、类似项目的业绩等因素进行比较与及具体评估等因素进行比较与评价，并进行打分和汇总。详见《评标（分）记录明细表》。

（2）评标委员会小组成员评标、打分时不得协商，应独立完成。

（3）未满足采购文件要求的投标人，不予评分。

（4）评标打分应当按照技术部分、商务部分、报价部分的顺序进行，打分可保留两位小数。

（5）技术、商务部分应按各小项分档打分，投标文件中各小项指标相近的，打分应属同一档次。在采购人同意的情况下，允许评标委员会小组各成员根据采购文件部分要求的技术、功能和《评标（分）记录明细表》表格部分的性能指标要求，可以按各投标文件（投标书和产品技术说明书）实际情况在档次打分范围内调整分值。

（6）打分采取百分制：详见详细评审明细表；

（7）采购人核对汇总评标委员会各成员评分时，将计算出每一个投标人技术部分和商务部分所得分数的合计数后，再计算出其合计数的算术平均数，加上该投标人报价部分的得分后，即为该投标人的最后综合得分。

（8）由采购人核对录入和汇总计算出每一个投标人的所得分数值，并由高到底排序后，须有评标委员会小组各成员署名确认。如出现得分相同的，应按投标人的报价由低到高顺序排列；得分且其报价相等的，则按核心技术指标优劣顺序排列。价格、技术指标的高低或优劣由评标委员各成员确认评定。

（8）若发现打分有误或者有差错的，或发现存在个人印象或带有明显倾向性时， 采购人将按前款“第四部分”中“第四章”的21.3条款之规定执行。

《评标（分）记录明细表》

1、明细表包括技术部分、商务部分、报价部分、评审分标准、具体评审意见、综合评审意见、分数标准、得分、其他等组成。

2、评标委员会各成员记录原则上不允许有涂改、划擦等，如有应按规定修正。不允许在采购人核对汇总且确认之后，在未经许可时，不能再要回重新记录。

### 投标文件初步审查表

1.资格性审查

| 评审内容 |  | 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 是否符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定； |  |  |  |  |
| 2 | 是否提供有效的法定代表人的身份证或委托代理人的身份证和法人授权委托书； |  |  |  |  |
| 3 | 是否具有有效的营业执照，且具备所投标的经营范围； |  |  |  |  |
| 4 | 是否在信用中国、中国政府采购网等渠道查询后，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，新疆税务局未被列入失信惩戒企业名单； |  |  |  |  |
| 5 | 是否按采购文件要求缴纳投标保证金； |  |  |  |  |
| 6 | 是否提供《反商业贿赂承诺书》； |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |  |

2.符合性审查

| 评审内容 |  | 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 投标文件组成是否完整，主要内容是否齐全； |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件是否按采购文件要求进行签字或盖章； |  |  |  |  |
| 3 | 投标报价是否高于采购文件公布的采购预算金额（或最高限价）； |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件载明的投标有效期是否满足采购文件要求； |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件载明的质量要求、质保期是否满足采购文件要求； |  |  |  |  |
| 6 | 投标文件是否附有招标人不能接受的条件； |  |  |  |  |
| 7 | 是否符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求； |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |  |

备注：投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

### 详见详细评审明细表

| 评审因素 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） |  | 30分 | 1、在评审过程中，评审小组发现投标供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标供应商做出书面说明并提供相关证明材料。投标供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评审小组认定该投标供应商以低于成本报价竞标，其投标将被否决。 2、投标的最低报价，不作为是否成交的保证。 3、价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/最终投标报价）×价格权值×100 本项目的价格权值为30%。 项目评审过程中，不得去掉最终报价中的最高报价和最低报价。 备注： 1、根据财库〔2020〕46号的规定，对小微企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱企业视同中小微型企业，享受同等优惠政策。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 评审因素 |  | 分值 | 评分标准 |
| 商务部分（10分） | 类似业绩 | 7分 | 投标人提供近三年以来（2019年5月1日至今）类似的项目业绩，每个项目需要提供中标通知书或合同等证明材料。每提供一项得1分，满分7分。 |
|  | 体系认证 | 3分 | 投标人或厂家具备具有ISO质量体系、ISO环境管理体系、ISO职业健康安全管理体系资质认证证书，每提供一项得1分，满分3分，不提供不得分。 |
| 技术 部分（60分） | 技术参数 | 30分 | 所投服务的性能、特点满足采购需求，技术参数全部满足得30分，一般参数每负偏离一项扣1分；最低得分0分。主要参数每负偏离一项扣5分；最低得分0分。（产品技术要求中标★、*、＊的均为主要参数） 注：投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本招标文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。 #### 投标参数不得照抄招标文件参数，照抄按无效标处理。 |
|  | 实施方案 | 10分 | 投标人提供本项目的实施方案（包括但不限于整体实施方案综合评审。实施准备计划、总体布置及工期安排计划、应急管理预案、实施过程中的协调沟通、实施进度计划、质量保证措施和体系、工期保证措施和体系、安全保证措施和体系等内容）： 实施方案内容全面、完整、详细、完全符合项目实际需求，细节考虑完善的，得10分； 实施方案内容较全面、较完整、较详细、较符合项目实际需求，细节考虑较完善，得8分； 实施方案内容不全、细节有一定考虑、基本符合项目需要的，得6分； 实施方案内容不全、细节欠考虑、部分符合项目需要的，得3分； 未提供或不符合项目实际需求得 0 分。 |
|  | 售后服务方案 | 10分 | 售后服务方案制定完善，包括但不限于售后服务内容、方式、人员及其他资源保障等，后续保障措施可行性强，遇到问题时能迅速响应，并能及时解决，得10分； 售后服务方案制定较为完善，主要包括售后服务内容、方式、人员及其他资源保障等，后续保障措施可行性较强，遇到问题时响应较为迅速，得8分； 售后服务方案一般，未能重点突出售后服务内容、方式、人员及其他资源保障等关键方面，后续保障措施可行性一般，遇到问题时响应速度一般，得6分； 售后服务方案制定较简单，对售后服务内容、方式、人员及其他资源保障等方面的叙述过于简略，后续保障措施可行性较差，遇到问题时响应速度较慢，得3分； 未制定售后服务方案，或售后服务方案制定不完整，后续保障措施可行度差，不能解决问题或未提供的，得0分。 |
|  | 培训方案 | 5分 | 根据培训方案（包括但不限于：培训方案、培训时间、培训计划及培训人员等）的完整性、可行性、科学性等方面进行综合评审： 培训方案的完整性、可行性、科学性好得5分； 培训方案的完整性、可行性、科学性一般得3分； 培训方案的完整性、可行性、科学性较差得1分； 未提供不得分。 |
|  | 质保期后的维修 | 5分 | 1.质保期结束后硬件设备能够提供终身维修且明确承诺只能收取零配件费（零部件保证按采购人设备安装地市场最低价供应），免人工费、交通费等的，可得3分；能够提供终身维修服务，但承诺收费标准完全参照市场价格的，可得1分；不能提供终身维修服务的，得0分。 2.质保期结束后软件提供永久有偿升级、维护和技术支持服务且明确承诺按市场最低价收费的，可得2分，不能提供承诺的，得0分。 |

注：1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 6 %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2.（本项目不接受联合体投标）联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3 %的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

25. 推荐拟中标候选人

25.1 由评标委员会集体按照经署名确认的汇总得分排序顺序，推荐拟中标候选人。

25.2 推荐拟中标候选人数量应当根据采购需要确定，应当限定在一至三人，并标明排列顺序。排序第一位的为推荐的第一拟成交供应商。

25.3 投标人最低投标报价不是唯一中标条件。对资格资质审查和符合性审查合格的投标报价文件完整无缺、最大限度的满足采购文件需求的投标人，中标机会均等。

25.4 如汇总得分排序后出现推荐拟中标候选人得分相同的，评标委员会只对取得得分前三位供应商，按照其报价由低到高顺序排列；得分且其报价相等的，则按核心技术指标优劣顺序排列。价格、技术指标的高低或优劣由评标委员会集体进行综合确认评定。排序在前三位之后的，按原排序不变，允许排序并列。

25.5 由采购人对未推荐拟中标候选人、确认废标的，进行核对汇总后，由评标委员会各成员签署确认。

26. 编写评标报告

26.1 评标委员会根据全体成员签字的评标（评审）原始记录和结果，编写评标报告，并现场提交给采购人。编写的评标报告要符合采购文件的要求。

27. 评标结束

27.1 采购人应按规定时间，通知各有效投标人开始进入定标议程，宣布本次评标委员会推荐的第一中标候选人名单。

27.2 评审小组各成员名单不公开。

27.3 由采购人宣读有关招标信息公告、中标确认原则及质疑（投诉）事项等说明。

27.4 在宣布会议结束后，采购人均有义务告知所有投标人办理投标保证金的退付手续。

27.5 评标和定标一般应当在开标后 7 个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评标工作应当在 30 个工作日内完成。不能在开标后 30 个工作日内完成评标和定标的，招标人应当提前 3 天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改其投标文件的实质性内容。

## 第三章 定	标

28. 定标标准

28.1 采购人应在评标结束后2个工作日内，以书面形式向采购人发出《中标人确认函》，采购人在收到后5个工作日内，应按照评标报告确定的中标候选人名单中的顺序确认中标人。

28.2 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订合同，以此类推。

28.3 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

28.4 合同将授予被确定为实质上响应采购文件要求，经评定认为具备履行合同义务能力、报价合理、技术和商务条件都符合采购文件要求的、对买方最为有利的投标人。

28.5 如果采购人确定该中标人无条件圆满履行合同，应由采购人将对下一个可能成交的投标人资格做出类似的审查。

29. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

29.1 为维护国家利益，评标委员会在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标的权力。

30. 中标通知书

30.1 中标人确定后，采购人应当将中标结果在省级以上财政部门指定的信息发布媒体上公告1个工作日，在公告中标结果的同时，采购人向中标人发出《中标通知书》 。

30.1.1 投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。质疑供应商对答复不满意或者采购人未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

30.1.2 采购人在收到《中标人确认函》5个工作日内，如不按规定确认中标人，应在规定的5个工作日期限内，以书面方式回函提出异议，经过财政监管部门同意后，由采购人直接向中标首选供应商发出《中标通知书》。如逾期既不确认也不回函提出异议的，则视同采购人认可评标委员会推荐的中标首选结果，由采购人直接向拟中标首选供应商发出《中标通知书》。一经发出即发生法律效力。

30.1.3 中标人领取《中标通知书》后，须向采购人提交合同履约保证金，拒绝提交的，视为放弃成交项目。

30.1.3.1 合同履约保证金与投标保证金同等额。待合同执行期满、货物验收合格及办理货款结算时，由采购人无息退还。

30.1.3.2 合同履约保证金可采用银行汇票、银行保函等形式交纳，成交供应商须将履约保证金交到采购人指定帐户。指定账户与投标报价保证金同账户。

30.1.3.3 中标人提交的合同履约保证金，其有效期限应不低于合同有效期。

30.2 在发布中标公告后，招标采购人应当向中标人发出中标通知书， 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃成交，应当承担相应的法律责任。

30.3 《中标通知书》要作为采购人、中标人签订的由采购人监章的合同的依据。

## 第四章 授予合同

31.签订合同

31.1 中标人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照采购文件的约定和中标方投标文件中的承诺与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对采购文件和中标方的投标文件作实质性修改。

31.2 采购人不得向中标人提出任何不合理要求作为签订合同的条件， 不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

31.3 合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

31.4 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的， 在不改变其他条款的前提下，经采购人审查后，可以与供应商签订补充合同，补充合同须有采购人监章，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

31.4.1 采购人在签订合同时，有权对采购文件中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加或减少，并要在合同中增加条款进行说明。

31.5 如中标人拒签合同，则按违约处理。采购人将没收其合同履约保证金。

31.6 采购人的采购文件、中标方的投标文件及其澄清、询标（答疑）文件等， 均做为签订合同的法律依据。

31.7 在未经采购人允许的情况下，不允许中标人将成交项目分包或转交他人承担。而且，采购人也不得直接指定分包人。

# 第六部分   货物需求、技术规格说明

## 标项1：采购清单及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金相检测仪 | 1 | 核心产品 |
| 2 | 便携式多功能电梯安全性能评估系统（直梯） | 1 |  |
| 3 | 多功能直梯综合性能评估系统 | 1 |  |
| 4 | 手持式工业声学成像仪 | 1 |  |
| 5 | 锅炉水处理考试模拟机 | 1 |  |
| 6 | 多功能测量尺 | 4 |  |
| 7 | 原子吸收光谱仪 | 1 | 核心产品 |
| 8 | 紫外可见分光光度计 | 1 |  |
| 9 | 恒磁小一体旋转磁探仪 | 7 |  |
| 10 | 恒磁小一体磁轭探伤仪 | 6 |  |
| 11 | 管道防腐层检测仪+检测仪A字架连接线 | 3 |  |
| 12 | 相控阵检测仪 | 1 | 核心产品 |
| 13 | 便携式光谱仪 | 1 |  |

备注：总价中包括但不限于税费、运输费、保险费、权威计量机构出具的检定证书或报告及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等所有相关费用。

（1）金相检测仪

★1控制系统：采用智能化控制方式，手机或平板电脑等智能终端APP遥控操作；

★2对焦功能：具有智能图像识别功能，自动对焦，现场观察非常方便；

★3景深功能：具有智能图像算法功能，超大景深，可以容忍被测面倾斜20度斜角。适合检测弯管、斜面、台阶、焊缝或打磨不平整的物体；

★4防震防抖功能：具有智能图像算法和纠偏纠错功能，可以防震防抖。适合现场有震动的工作环境；

★5整体结构设计：电气控制系统、机械传动系统、电源系统、软件系统高度浓缩。使全套轻便易带；

6光路系统：无限远光路系统，放大倍率100X-500X，可以根据要求增大或减小；

7照明方式：LED光源，DC 4.2V，无极调节；主机连续工作不少于40小时；

8自锁装置：特殊的螺杆移位结构，保证磁座在吸附于竖立表面时不自滑；

9底座磁力大小：倒吸于天花板也不会跌落；

10镜头指标：目镜10X 视场范围不小于18mm，超大景深物镜10X，WD16.0，景深4.0um； 超大景深物镜20X, 景深2.5um, WD10.5，超大景深物镜50X, WD5.1, 景深1.8um；

11采集系统：图像采集采用5G高速无线摄像头，智能手机、平板可作为接收器；采集图片自带标尺；

12移动行程：X轴行程≥10mm、Y轴行程≥10mm、z轴行程≥22mm；

13吸附形状要求：底部带V型槽，能吸附于各种大小的管道(如Φ38㎜、Φ57㎜、Φ159㎜、Φ219㎜等)之上；

14仪器大小：全套仪器小巧轻便，可装载于小包，肩背至高空；

15提供厂家针对项目的授权及售后服务承诺。

16研磨工具参数：

1） 微型抛磨机转速和方向大小：手持式钢笔大小，带90度转角，15000转/分，无极调速，能正反转；

2） 打磨耗材：由专用材料制作，可免去常规金相制样中打磨和抛光工序；

3） 微型抛磨机供电方式：直流0-30V，

4） 拋磨机电源容量：保证工作不少于8小时；

5） 拋磨机电源工作电压：输入直流33.6V，输出0-30V，无极调节；

6） 专用金相打磨盘粒度及尺寸： 120目，直径20mm；

7）专用金相抛光盘粒度及尺寸： 1600目，直径20mm；                                                                                           17设备应包含：

智能现场金相显微镜  1只

目镜10X 1只；目镜20X 1只；物镜10X 1只；物镜20X 1只；物镜50X 1只；显微镜充电器专用 1只；磁性底座 1只；深孔转接环1只；智能电气自动化控制系统内置1套；智能app1套；专用显微图像采集器 1只；图像采集器适配器F 1只；图像接收器 1只 ；专用仪器箱包1只；技术资料1套；充电式微型快速金相抛磨机 1只；抛磨机专用可充电电源  1只；抛磨机电源专用充电器  1只；专用金相抛磨盘（磨）；专用金相抛磨盘（抛）；研磨膏 ；专业版金相分析软件 1套、权威计量机构出具的检定证书或报告。

（2）便携式多功能电梯安全性能评估系统（直梯）

一、性能要求：

能够轻松完成有机房、无机房、钢带、蜗轮蜗杆等电梯平衡系数检测；电梯乘运质量(电梯运行品质分析)检测；电梯速度、加减速度及制动性能（制停距离，制停时间，制停减速度）检测；自动扶梯同步率及制动性能检测；电梯/扶梯多功能测量规；电梯钢丝绳张力；电梯轨距；缓冲器复位等多项涉及常规安全性指标的在线快速检测。集成化高强度工具箱设计，便于携带及现场使用，无需笔记本电脑协助，是电梯检验及安全性能评估必备的常规检测仪器。

二、技术参数要求：

★1.手持控制器技术参数：

1.1独立显示测量原始数据，不小于2.4寸彩屏，可存储不少于1000条检测结果，长时间无操作自动关机保护等功能。

1.2手持控制器使用ucos-III操作系统。

1.3★手持控制器采用塑胶与钢化玻璃结合（非手机或pad），防尘抗摔。

1.4★测量数据有线传输而非手机或pad无线数据传输，不会因现场强磁强电环境导致数据传输丢失。

1.5★背光按键操作，操作过程具有背光按键指示操作功能，按键背光提示时操作按键有效，无背光按键提示时操作无效。

1.6★内置3节可拆卸镍氢电池，同时充电接口与安卓充电接口通用，现场缺电时，可用外置充电宝供电使用。

1.7所有检测结果存储为TXT格式，既可本机查看也可导入电脑查看，以保证测量数据在任何电脑上方便查看，即插即用无需安专用软件。

1.8★手持控制器与功率采集器通过TUV CE认证，安全性能达到了国际化水准。

1.9具有现场测量数据无线蓝牙打印功能。

2.电梯平衡系数检测技术参数：

2.1★平衡系数测量所使用的手持控制器即速度测量单元。

2.2★平衡系数测量精度：±0.02

2.3功率测量精度：≤ 1%

2.4★功率采集器尺寸≤110*65*30mm重量≤135g ，功率采集器与手持控制器有线连接，背部带磁条可吸附于电控柜面板或门上，便于携带，方便操作。

2.5★功率采集器上无任何显示装置，采集器面板须有接线连接指示图。

2.6交流电压范围：100V ～ 600V

2.7交流电流范围：1A ～ 100A

2.8★平衡系数测量原理：空载功率法测量。

2.9★在有/无机房的情况下均可以进行测试，测速过程在轿厢和机房内均可完成。

3.速度、加减速度、制动性能及自动扶梯同步率测量技术参数：

3.1★速度测量精度：≤1%

3.2加速度测量精度：≤2%

3.3制动性能触发模式：外部同步触发或自动触发两种模式

3.4★手持控制器独立完成此项功能

4.电梯乘运质量检测技术参数：

4.1测量频率：256Hz，精度<1mg；

4.2★加速度传感器非线性度 : < 0.5%，量程：±2g，全量程线性标定。

4.3★加速度传感器频率响应 :(0～400Hz) <3db，(400～1000Hz) < 15db。

4.4配套软件可实现对测量XYZ三轴数据进行RMS、矢量和、ISO、低通滤波和高通滤波的曲线变换，其中低通滤波的截止频率范围为4～127Hz。

4.5配套软件可独立实现对XYZ三轴的FFT分析，将时域曲线图形化转成频域曲线，频率范围0～127Hz。

4.6★配套测量软件可实现电梯运行时间、最大速度、起动加速度、制动减速度、X轴峰峰值、Y轴峰峰值、Z轴峰峰值、A95加速度、A95减速度、X峰峰A95、Y峰峰A95、Z峰峰A95、V95速度、加加速度、平均加速度、平均减速度、运行距离等指标测量分析，具有图形显示，现场直接打印测量结果并在测量结果中直接判定以上测量指标的合格与否。

4.7★测量的过程数据可导入电脑端，可使用其它如EVA625软件打开进行分析。

4.8★手持控制器独立完成此项功能。

5.电梯/扶梯多功能测量规技术参数：

5.1★只用一把量规即可对轿厢门地坎与层门地坎的水平距离、层门关闭后门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙、层门锁锁紧元件咬合距离、轿门门刀与层门地坎间隙、层门锁滚轮与轿厢地坎的间隙、扶梯踏板表面与围裙板下端所测得的垂直间隙、钢丝绳磨损程度等项目进行检测；

5.2★测量精度：±0.02mm；

5.3★测量高度范围：2～10mm；

5.4★测量宽度范围：30～35mm；

5.5可测量钢丝绳直径：6、8、10、13、16mm；

6.微力型钢丝绳张力测试技术参数：

6.1★供电：手持控制器供电

6.2★测力精度：≤2%

6.3轿厢及对重的重量：＜5000kg

6.4通讯方式：串口通讯

6.5★仪器操作模式：同一界面可显示10根检测钢丝绳张力数据，手持控制器可独立固定于钢丝绳上，单人可完成全部操作等功能。

6.6★探头直径8、10、12、13、16mm

6.7★测力量程：0～200N

7.电梯轨距激光测量技术参数：

7.1轨距测量精度：≤0.5mm

7.2供电：手持控制器供电

7.3激光波长：650nm

7.4出瞳功率：≤1mW

8.电梯缓冲器复位测试技术参数：

8.1精度：≤0.5秒

8.2★量程范围：0～1000秒

9.工作环境要求：

9.1工作湿度：5%～95%，无凝结

9.2工作温度：-10～50℃

三、配置要求：

手持控制器1个（可独立完成电梯运行速度、加速度、乘运质量、自动扶梯同步率、制动性能等功能的检测），配套专用充电器1个；电梯平衡系数检测单元1套：含功率采集器1套；电梯/扶梯多功能测量规1把；钢丝绳张力测试单元1套：含测力主机一台，直径8、10、12、13、16mm探头各一个；电梯轨距测量单元1套；电梯缓冲器复位测试单元1套：同步触发开关1个；通用数据采集线1根（手持控制器与各测量单元连接用）；蓝牙打印机1个；权威计量机构出具的检定证书或报告1份。

四、售后服务：

质保期1年，终身免费提供技术支持。

（3）多功能直梯综合性能评估系统

一、性能要求：

1、能够对电梯运行中的三轴加速度、A95加速度、最大加速度、A95峰峰值、噪声、最大声压等级、运行速度、开门力、功率法平衡系数、多功能速度测试仪（制停距离、扶梯同步率）、多功能测量尺（电梯曳引轮轮槽磨损量、钢丝绳直径、各种常见间隙）。

2、三操作系统配置：IOS、Windows及Android 均可安装数据采集测量特种设备检测专用综合测量APP。

二、技术参数要求：

1、Android版三防专用触控终端及配置软件：（1）wifi，蓝牙，GPS，4g全网通，TYPE-C接口实现5V安全电压（2）触控操作，外壳防护，防刮花，握感舒适材质轻盈，前后双置摄像头（3）存储容量：不小于64 G；

2、乘运质量探头、速度测量探头、环境测量探头、距离测量探头：

（1）无线手持多功能测量主机：单手可完成测量，不低于3.5寸彩色电容触摸屏，与测量主机集成一体；

（2）乘运质量探头测量范围：+/-2g,频率范围：100Hz；

（3）噪声探头测量范围：30~110dB,噪音测量精度＜5%；

（4）速度探头测量范围（一键切换转速和速度）：0～10m/s，速度测量精度：≤1%，制停距离测量精度：≤±1%；

3、无线电梯平衡系数及能效检测：

（1）无线手持功率测量主机：不低于4.3寸高亮触摸电容屏，分辨率：1280*720，壳体开模设计无须外接天线，WIFI传输；

（2）连接线集成一体：连线方便，易于操作。

4、电梯多功能测量尺：一个测量主机可对各种电梯曳引轮轮槽磨损量、梳齿板啮合深度（基准面为梳齿板）、门锁啮合深度、各种扶梯梳齿板啮合深度检测功能、斜塞尺功能、并具备宽口游标卡尺的功能。

5、打印：电脑端配合专用软件可打印检测报告。

三、产品配置要求：

1、多功能测量主机及电梯综合检测系统 1台；

2、多功能集成测量主机1套；

3、电梯多功能测量尺1套；

4、无线功率法平衡系数及能效功能测量装置1个；

5、多功能速度测量装置1套

6、多功能测量尺 1套；

7、一体化设计箱体1个。

8、权威计量机构出具的检定证书或报告。

（4）手持式工业声学成像仪

传感器：麦克风数量 64 个 MEMS 数字麦克风；频带 2 kHz 至 100 kHz

工作距离范围 0.5米至120米（1.6至393英尺）；视场 63 ° ± 5 ；额定帧速率 25 FPS

内置数字相机（可见光）；视场角 (FOV) 63 ° ± 5°

对焦 定焦镜头

显示屏 7" LCD，带背光，阳光下清晰可读；分辨率 1280 x 800（1,024,000 像素）

触摸屏 电容式；声像图 是，SoundMap™ 技术

图像存储：

存储容量：内存可容纳 999 个图片文件或 20 个视频文件

图像格式 可见光图像与 SoundMap™.JPG 或 .PNG 的混合图像

视频格式 可见光视频与 SoundMap™.MP4 的混合视频

视频时长 最长5分钟

数字导出 通过 USB-C 兼容接口进行数据传输

声学测量

测量范围 12.1 dB SPL 至 114.6 dB SPL (± 1 dB SPL 2 kHz)

4.4 dB SPL 至 101.2 dB SPL (± 2 dB SPL 19 kHz)

12.8 dB SPL 至 119.2 dB SPL (± 1 dB SPL 35 kHz)

19.8 dB SPL 至 116.1 dB SPL (± 3 dB SPL 52 kHz)

41.4 dB SPL 至 129.0 dB SPL (± 1 dB SPL 80 kHz)

54.4 dB SPL 至 135.5 dB SPL (± 1 dB SPL 100 kHz)

最大/最小 (dB) 自动增益 自动或手动，用户可选

频带选择 用户可选（通过用户预设或手动输入）

软件：趋势图 频标和 dB 刻度；点标记 图像中心点的噪音级 (dB) 读数

电池（可现场更换、可充电） 可充电锂离子电池，Fluke BP291；电池续航时间 6 小时（产品含备用电池）；电池充电时间 3 小时

电池充电系统 外部双槽充电器，EDBC 290

标准调色板 3：灰阶、铁红色、蓝红色；工作温度 -10 °C 至 40 °C（14 °F 至 104 °F）；存放温度 -20 °C 至 70 °C（-4 °F 至 158 °F）不含电池

相对湿度 10 % 至 95 % 无冷凝；尺寸（高 x 宽 x 长） 186 mm x 322 mm x 68 mm±10mm

重量（含电池） 2.15 kg±0.1kg

主机额定防护等级 IP40 防护等级，可防止粒径大于等于 1mm 的微粒及水滴进入

传感头额定防护等级 IP51

保修年限 2 年

自诊断通知 阵列运行状况检测，用于确定何时需对麦克风阵列进行维护

支持的语言 荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文

符合 RoHS 指令 是

安全性

一般安全 IEC 61010-1

电磁兼容性 (EMC) 国际 IEC 61326-1：便携式电磁环境 IEC 61326-2-2

CISPR 11：第 1 组，A 类

配件 

交流电源和电池组充电器（包括通用电源适配器）

两个耐用智能型可充电锂离子电池组

USB 线

坚固的硬质携带包

可调节腕带和颈带

泄露分析软件

服务 厂家金牌服务（不低于每个季度一次的现场专业培训）

厂家售后服务承诺书

权威计量机构出具的检定证书或报告。

（5）锅炉水处理考试模拟机

1.水处理装置附件：树脂罐、压力表、截止阀及连接管道等，让学员直观的了解水处理装置的附属设备结构和安装位置；

2.要求能够实现正常操作、故障设置、应急操作等科目考试的要求，所有科目考试内容应与考核大纲一致；

3.要求满足国家培训考核的要求，软件系统具有题库管理、随机组卷、自动限时计时、自动判卷评分、自动记录存档、统计、查询、汇总报表、建档和存档等数据库管理功能；

4.实际操作培训考核机采用信号采集、信号传输集中控制技术，计算机软件应用技术，模拟水处理装置运行中工作参数（压力、水位）的逻辑关系和设备运行的状态，配备声光技术等给水处理装置操作人员营造水处理装置运行现场的真实环境；

5.要求充装台与附属设备操作的安全附件和阀门为信号采集点。系统能将采集到的信号，利用信号传递技术输送到电控柜内，由PLC可编程序控制系统对信号进行处理。利用网络通信模块将PLC可编程序控制系统处理的信息传递到系统计算机。计算机内利用组态软件应用技术将处理的数据体现在模拟系统客户端；

6.系统需采用电磁传感技术安装在充装台及附属设备内安全附件和操作阀门。安全附件和操作阀门内部设计加工良好，配置传感器安装部件，以方便传感器的调试、维修、更换；

功能模块：

根据人员培训考核的需要，应用软件上应具备如下模块：

1.动画模拟教学模块

2.训练模块

3.考核模块

4.数据库管理模块

5.用户管理模块

6.帮助模块

软件功能：

应用软件应具备的功能：

1.水处理装置工作流程与正确操作演示功能

2.上机操作训练功能

3.考核功能

4.试题自选试题、随机选题、自动组卷功能

5.考试计时功能

6.考核自动打分功能

7.学员信息管理功能

8.学员数据库管理功能

9.学员信息导入导出功能

10.数据库维护功能

11.备份数据库功能

配置参数

1.水处理 不小于1800x550x1600mm 1台

2.设备安全附件及阀门  1套

树脂罐	    直径不小于300mm，高度不小于1100mm

连接管道	DN20

连接管道	DN25

截止阀      DN25

截止阀      DN15

截止阀      DN15

压力表      Y100

3.电控箱

以太网编程器  1套

4.以太网编程器 1台（配合软件使用）

5.软件系统 1套

6权威计量机构出具的检定证书或报告。

（6）多功能测量尺

一、性能要求：一个测量主机可对各种电梯曳引轮轮槽磨损量、梳齿板啮合深度（基准面为梳齿板）、门锁啮合深度（基准面为锁钩上缘）、各种限速器节圆直径、各种扶梯梳齿板啮合深度检测功能，并具备宽口游标卡尺的功能。

二、技术参数要求：1、显示模式：测量单元独立数字显示，置零功能；2、精度：≤0.02mm；3、★可升级无线功能远程控制软件；手持控制终端与测量单元实现无线传输，省去接线困扰，操作方便；4、★测量探头根据曳引机槽轮整体宽度左右可调移动范围：0-40mm，可以测量所有槽位置；5、量程范围：电梯规格内的钢丝绳8/10/12/13/16mm（其他规格可定制）；

三、产品配置：多功能测量规1台、权威计量机构出具的检定证书或报告1份，说明书保修卡等文件资料1套，专用包装箱体1个。

（7）原子吸收光谱仪

1 . 用 途

适用于检测样品中微量、痕量元素的定量分析

2 . 工作条件

2.1	环境温度：		0 - 40℃

2.2	相对湿度：		20-80%

2.3	适用温度：		220V ( AC ). 50Hz

3.   技术规格

★3.1 仪器主机		火焰/石墨炉一体化，无需机械切换

3.2 	测量方式		原子吸收和火焰发射模式

★3.3 背景校正		火焰使用氘灯校正，石墨炉具有氘灯与交流塞曼两种校正技术。 可校正高达3A的背景，对2A的背景，误差小于2%，对1A的背景，误差小于1%（提供官方彩页证明）

3.4	光源

★3.4.1灯座              6灯座以上，配备独立电源，可同时点亮预热，自动选择并准直

★3.4.2空心阴极灯		220Hz电调制，3-5mA工作电流，可直接插国产灯无须转接头

3.5	光学系统

★3.5.1 光路			 对称的真正光学双光束系统（提供示意图或光路图）

★3.5.2 单色器	       3.5.2	色散率		 0.5nm/mm

★3.5.3 波长			 180－900nm，自动选择

3.5.5 狭缝			 0.1、0.2、0.5、1.0nm狭缝，自动选择

3.5.5	吸光度范围		 -0.150－3.000A

3.6	火焰系统

3.6.1	点火方式		高频自动点火

★3.6.2	雾化室		全聚四氟乙烯材料雾化室，耐酸耐碱，标配撞击球与扰流器

★3.6.3	雾化器		Pt/Ir合金毛细管与四氟乙烯喷嘴雾化器

3.6.4	燃烧头		100mm空冷全钛燃烧头，耐酸耐碱，高度可自动优化

3.6.5	气体控制		燃气流量自动控制并优化

3.6.6	安全监控系统	有火焰状态监控及防回火的安全连锁系统

★3.6.7	灵敏度		5mg/L Cu吸光度≥1.0A

3.6.8	稳定性		火焰法 RSD ≤0.5%

3.7	石墨炉系统

3.7.1	控温方式		精密光纤与电压反馈两种温度控制方式，过流保护

★3.7.2 温度范围		室温-3000℃，3500℃/S瞬间升温（提供官方彩页证明）

3.7.3 程序升温          20段线性与非线性程序升温，有灰化/原子化温度自动优化功能

★3.7.4 石墨管            有多达5种石墨管可供选择，长寿命石墨管（可选件）2800℃

温下保证可使用2000次

★3.7.5	检出限		 Cd检出限  0.2pg

3.7.6	精密度		 2ppbCd溶液连续测定七次的RSD≤3%

3.8	石墨炉自动进样器

3.8.1	样品杯个数		至少60个

3.8.2	进样量		1-70μl，最小增量0.5μl

3.8.3	进样精度		≥10μl，精度优于1%

3.8.4	样品注入速度	可调

3.8.5	热注射功能		200℃热 注射

3.8.7	样品浓缩和稀释功能	自动智能化浓缩和稀释

★3.9   石墨炉可视系统    截面观察石墨炉可视系统，可在线观察石墨管安装位置，自动进

样针位置，以及样液在石墨管中的干燥和灰化状况

3.10  分析软件：WindowsXP操作环境下的多任务、多用途分析32位软件；具有Wizard引导功能，数据包符合GLP/GLAP规范，有自动QC检查功能

4.  必备的附件、备件和专用工具

4.1	启动工具包  4.2	静音无油空气压缩机  4.3	带冰箱制冷式循环水系统  4.4	数据工作站与打印机  4.5  石墨管10根（长寿命达2000次以上）  4.6 元素空心阴极灯6个  4.7氩气钢瓶及减压阀  4.8乙炔气体钢瓶及减压阀。

5.  文件资料

提供样本、中文用户操作手册及安装维护手册、提供制造厂家授权书及售后服务承诺书、权威计量机构出具的检定证书或报告。

6.  技术服务和培训

6.1卖方须在交货后到买方现场免费安装、调试设备并验收。直至技术指标与标书符合。

6.2提供厂家针对项目的授权及售后服务。

（8）紫外可见分光光度计

1、产品技术指标

1.1. 光源：氘灯（2000小时以上）

1.2. 测定波长范围：190nm-900nm

★1.3. 光谱带宽：0.1nm/0.2nm/0.5nm/1.0nm/2.0nm/5.0nm六档可调

★1.4. 杂散光：≤0.010%T，（220nm，Nal;340nm,NaNO2)   ≤0.050%T（360nm,NaNo2）

1.5. 波长准确度：±0.3nm(开机自动校准)

1.6. 波长重复精度：±0.15nm

1.7. 光度准确性：±0.002A(0-0.5Abs)

1.8. 光度重复性：≤0.001A(0-0.5Abs)

1.9. 漂移：≤0.2%h(500nm)

1.10. 基线平直度：±0.001Abs

1.11. 分辨率：0.1nm

★1.12光度噪声：±0.2%

1.13. 光度范围：吸光度-4.0--4.0Abs

1.14. 最大扫描速率：3200nm/min

1.15. 光栅：高分辨率衍射全息光栅

1.16. 检测器：光电倍增管

1.17.光源转换:自动切换(可在320nm～380nm波段范围内任意设定，)

1.18.光度方式:透过率，吸光度，反射率，能量

1.19.光源：插座型长寿命钨灯（3000小时以上），氘灯（2000小时以上）更换灯后无须调整。

★1.20.可增配和主机同一品牌的，三维坐标式紫外自动进样器代替手动操作，辅助主机实现自动化测试，实现软件反控。指标：19.1三维直角坐标式自动进样器，可以作为所有常规紫外可见分光光度计通用的附件，代替手动操作，辅助主机实现自动化测试。

1.20.1全机身采用防腐蚀性能材料，有效防止试剂危害，保证长期工作的可靠性；

1.20.2一体化取样针设计及清洗液在线更新功能，保证清洗充分，避免交叉污染，降低测量误差。

1.20.3自动进样器有3个独立的样品区，提供2种不同的样品盘支架，可任意组合使用，最大可支持54个样品连续，样品盘可以任意更换；操作软件简单实用，方便用户灵活自定义检测方法并保存。

2、功能指标：

2.1软件系统

windows多文档界面，UVWin控制软件，能够实现多模式同时显示，测量方式切换瞬间完成。由于使用Windows系统管理资源，所以对输出设备的选择更加灵活，可选用激光、喷墨、点阵等各种打印机。

2.2光度测量 ：测量1-10个波长处的吸光度或透过率并可按设定的公式进行数学计算。可计算平均值及四则运算结果。

2.3光谱扫描 ：按设定的波长范围进行吸光度或透过率的谱图扫描并可进行各种数据处理，如峰值检出，导数光谱，谱图运算等。 多通道光谱测量，彩色曲线显示与打印，配各种数据处理功能，能满足各行各业的需求。

2.4定量计算 ：单波长，双波长，三波长及微分定量，定量测定的工作曲线制作更加方便，可实现多达20点的1-4次曲线回归，对吸光度非线性样品也可实现准确测定。

2.5时间扫描 ：在设定的1-10个波长处进行吸光度或透过率的时间扫描并可进行各种数据处理，如峰值检出，谱线微分，谱线运算等。

2.6结果输出 ：数据文件和参数文件存取；测量结果可输出至其它文档编辑器或电子表格，用以生成测量报告。

2.7操作软件具有三维图谱功能，软件遵循GLP规范，具有多用户管理功能，日志记录功能，质量控制功能等。

3、配置

3.1紫外可见分光光度计：1台

3.2长样品池架：1套

3.3UVWIN专业软件：1套

3.4电脑：1套

3.5打印机：1套

3.6权威计量机构出具的检定证书或报告。

4、关于售后服务工作的承诺

4.1仪器保修期为验收合格后3年，提供终身的维修服务。

4.2厂家在新疆设有售后服务办事机构并配备专职售后人员2-3名（提供相关证明材料），免费现场培训2～3名相关人员至掌握仪器设备操作及日常维护；

4.3 ★厂家具备NTC培训和考核资质，以保证用户现场设备的正确使用。

（9）恒磁小一体旋转磁探仪

技 术 参 数：

提升力(任何电量时)：＞118N

灵敏度(任何电量时)：A1-15/100

一体化探头体积：200×165×140mm ±5mm

一体化探头重量：≤2.8kg

磁极间距：98×98mm

白光强度≥2000LUX

黑光辐照度：≥6000uW/cm2

锂电池重量：≥600g

锂电池体积：165×90×80mm ±5mm

锂电池容量：92wh×2

锂电池工作温度：-20℃～60℃

工作时间：8h

电池配备方式：可更换

工作暂载率：100%

充电时长：4～6h

专用充电器：16.8V/3A/100～240VAC

标准配置：

一体化旋转探头(无电池） 1 个

专用电池 2 个

专用充电器 2 个

专用工作包 1 个

使用说明书 2 份

合格证 1 份

仪器箱 1 只

权威计量机构出具的检定证书或报告。

（10）恒磁小一体磁轭探伤仪

技术参数：

提升力(任何电量时)：＞70N

灵敏度(任何电量时)：A1-15/100

一体化电磁探头体积：175×165×45mm ±5mm

一体化电磁探头重量：≤1.3kg

磁极间距：35～220mm

磁极垂直内间距：110mm

白光强度：≥2000LUX

黑光辐照度：≥6000uW/cm2

锂电池重量：≥200g

锂电池体积：86×52×45mm ±5mm

锂电池容量：55whx2

锂电池工作温度：-20℃～60℃

工作时间：16h

电池配备方式：可更换

工作暂载率：100%

充电时长：4～6h

专用充电器：16.8V/1A/100～240VAC

标 准 配 置：

一体化磁轭(无电池) 1 个

专用电池 2 个

专用充电器 2 个

调脚工具 1 个

正斜脚 1 对

专用工作包 1 个

使用说明书 2 份

合格证 1 份

仪器箱 1 个

权威计量机构出具的检定证书或报告。

（11）管道防腐层检测仪+检测仪A字架连接线

概述：一体化管道防腐层状况检测仪能在非开挖状况下对埋地管道进行检测，实现对埋地管道的外防腐层的破坏情况进行定量评估，并能对管道进行精确定位、测深，该检测技术既可作为新竣工管道的检测、验收手段，也可对正在运行的管道进行定期监测。检验埋地管道的防护层状况、有针对性的更换修补，延长管道使用寿命，可以节省大量维修改造资金。广泛适用于石油、天然气、城市燃气和自来水等防腐管道的外防腐层质量评估。

特点：

超窄带通0.2HZ锁相环DSP数字滤波器；

高灵敏度接收机，检测深度和检测距离大大提高；

独立ACVG（A字架）检测仪，无需与接收机连接，可靠性高；

A字架具有电池电压显示、防腐层破损点大小dB值测量、防腐层破损点方向指示功能；

GPS定位功能，管道走向自动成图；

左右箭头指示管道位置，快速定位管线；

数据分析软件可导出原始记录数据，自动生成检测报告；

数据分析软件可计算出电流衰减率Y值、防腐层破损点密度P值和防腐层绝缘电阻率Rg值；

数据分析软件导出结果符合国家标准（GB/T 19285-2014）；

数据分析软件具有软件著作权登记证书。

技术参数

接收机:

定位模式：谷值模式、峰值模式、宽峰模式、峰值箭头模式

测深方式：直读深度、80%法测深、50%法测深

工作频率：128Hz、512Hz、1kHz

定位精度：深度的±2.5% （无邻近管线干扰）

电流精度：实际电流的±2.5%（无邻近管线干扰）

深度精度：深度的±2.5%（无邻近管线干扰）

测量范围： 0-20米

电流测绘：可准确地测量多种信号电流的大小和防腐层破损的方向

灵 敏 度：埋深1米时10 mA

数据记录：管道位置、埋深、管中电流大小、测点间距离

数据下载：记录的数据可下载到电脑

电    池：锂电，可连续工作24小时

壳体材料：ABS工程塑料

发射机:

频率选择：128Hz+8Hz+4Hz、512Hz+8Hz+4Hz、1kHz+8Hz+4Hz、128Hz、512Hz、1kHz

输出电流：100mA  300mA、600mA、1A、1.5A、2A、2.5A、3A

输出电压：最大120V

输出功率：最大150W

发射距离：最大30Km

交流电源：220V/50Hz交流

直流输入: 24V、20AH锂电池

工作温度：-20℃ - +50℃

壳体材料：ABS工程塑料

检测仪（A字架）：

接收频率：LF低频

增益控制：自动增益，范围：0-140dB

定位精度：≤5cm

破损定位:定位防腐层破损点位置、方向，精度在2厘米之内

电    源：7.4V锂电池组

工作时间：≥24小时

（12）相控阵检测仪

1.设备要满足32通道并行数模转换，实时相位控制，同时同步发射接收。

2.设备具备集全聚焦功能、常规相控阵功能和TOFD功能于一体，且应为一体化设计，可通过设备软件直接切换。

★3.设备支持64阵元实时TFM全聚焦扫查成像功能，在投标文件中提供支持相关技术文件，并在交货验收时演示该项功能。

4.设备大量开放式工件模型，可模拟各类焊缝坡口形式快速制定检测工艺，包括但不限于平板焊缝、“T”型焊缝、角接焊缝、管道焊缝、锻件、板材。

5.设备应可按相关要求导入被检工件CAD设计图自动生成检测模型。

6.设备应提供双TOFD通道功能，支持双相控阵TOFD一体成像（PAUT），聚焦法则可支持多组PA扫查方式，同时扫描成像。

★7.离线分析软件能一键生成报告，需能同时显示A、S、C、D扫查图像，能标注焊缝中心和宽度位置，并能自动分析测定缺陷长度、深度、高度、水平等定位定量参数，无需手动测量寻找。

8.设备设置有楔块校准功能，能根据磨损情况在不借助试块的条件下在现场快速校正相关参数。

★9.设备具备使用双晶面阵探头检测奥氏体不锈钢焊缝的能力，应开放满足该项检测能力的软件，在投标文件中提供相应实验数据。

10.设备具备双轴编码器接口，支持二维腐蚀C扫和轮式探头检测。

11.设备支持视频实时监控功能。

★12.设备支持相控阵导波螺栓检测功能，可实现64位晶片环阵探头循环全激发，满足一次性检测范围不低于2000mm，此功能要求仅显示缺陷信号，滤除侧壁及螺纹信号，可应用于带中心孔、无中心孔螺栓，也可适用单头螺纹、双头螺纹等螺栓，在投标文件中提供检测数据图片。

13.图谱分析软件要求可以不限次数的在多个终端安装，且无密匙限制。

三、设备技术要求

1.设备显示屏为满足现场检测要求，方便检测人员作业，应采用不低于10.1英寸分辨率、不低于1280×800真彩显示的防尘防泼溅电容式触摸。

2.为满足检测连续性要求，设备的供电方式应采用安全环保的锂电池供电，要求配置两电两充，持续供电时间不小于8个小时。

★3.为满足现场检测要求，方便检测人员作业，设备主机尺寸不大于350×250×120（mm），重量不大于4.5Kg。

★4.设备支持多路视频显示信号输出到不同屏幕显示，其中可扩展的带分屏显示器的多功能扫查器，其真彩显示的防尘防泼溅电容式触摸屏尺寸不小于5英寸，分辨率不小于640×480，应保证在分屏上可进行独立操控完成主机的操作功能，即在进行检验工作时可脱离主机进行工作，在投标文件中提供带分屏显示器的多功能扫查器图片予以证明。

★5.设备支持高速无线网络传输，检测数据可实时传输、查看、分析，可远程实时更新设备软件，在投标文件中提供支持高速无线网络传输图片。

★6.设备支持通过移动端配套软件进行远程实时多重定位，实时获取设备位置，防止设备丢失，在投标文件中提供设备实时定位图片。

7.数据储存：不低于64G固态硬盘

8.外部接口：USB3.0、USB2.0、1000Mb/s以太网、HDMI、双路编码器

四、相控阵功能要求

1.阵元数:不低于32发射/ 128接收2.系统带宽：至少满足0.5-20MHz3.采样率：不低于100MHz4.最大A扫长度：不低于8192 5.脉冲重复频率：至少满足0.2KHz-10KHz 8.延时线精度：不高于2.5ns 9.发射电压：至少满足50V-100V连续可调 10.聚焦模式：至少满足常规、动态、全范围 11.扫描类型：至少满足扇扫、线扫、复合扫 12.显示模式：A/B/C/L/S/3D 13.脉冲宽度：至少满足30-500ns/2.5ns

五、TOFD功能要求

1.采样率：不低于100MHz 2.最大A扫长度：不低于2048 3.发射电压：至少满足100V-350V连续可调 4.脉冲重复频率：至少满足0.2KHz-1KHz 5.通道数：双通道TOFD，满足一次检测不大于100mm焊缝 6.脉冲宽度：至少满足30-500ns/2.5ns 7.显示模式：A/B/C 8.发射阻抗：25Ω/500Ω 9.脉冲宽度：至少满足30-500ns/2.5ns

★六、技术服务要求

1、中标供应商应能根据采购方要求，在中标结果发布后5个工作日内提供相关设备上门演示、验证功能参数，如无法满足招标文件要求，采购方将上报相关主管部门处理。

2、中标供应商应提供离线分析软件的免费使用和升级服务。

3、中标供应商应提供主机、电池、充电器、扫查器主架及编码器二年免费保修服务（工具及耗材除外）。

★七、配置要求

1 便携式超声相控阵检测仪  1套

2 小径管管扫查器 满足φ21mm-o114mm管道检测 1套

3 中径管链式扫查器 可检测o150mm-q406mm的管道检测 1套

4 平板球罐手动扫查器 满足φ400mm以上的管板球罐检测 1套

5 相控阵双晶面阵探头 DMA2.5M-4*8*2-1.81可检测6mm-30mm不锈钢 1套

6 相控阵自聚焦探头 7.5L-16-0.5 1只

7 相控阵线阵探头 5L-32-0.6 1只

8 相控阵线阵探头 10L-32-0.375 1只

9 相控阵平面楔块 SA30-60S(匹配5L-32-0.6探头) 2只

10 相控阵平面楔块 SA6-68S(匹配10L-32-0.375)

11 相控阵不锈钢专用楔块 SD26(匹配DMA2.5M-4*8*2-1.81探头) 2只

12 小径管弧度楔块 SA16-60S-39°匹配7.5L-16-0.5探头。(包含以下规格楔块:φ21、φ32、φ42、q48+60、φ72、φ89、φ108、φ114、φ139、φ159φ168、φ219、φ273、φ325、φ377、φ406 平板楔块各一个) 1套(18只)

13 A型试块，B型试块，奥氏体不锈钢专用对比试块（适用范围10-20mm和20-40mm，40-80mm）以及参照NB/T47013.3-2015附录K的RB-C试块（3.5-10mm）

八、文件资料

提供厂家针对项目的授权及售后服务承诺、权威计量机构出具的检定证书或报告。。

（13）便携式光谱仪

设备用途

用于合金材料中元素含量的分析测定和钢材牌号匹配。

1 配置要求：

检测设备主机1台、电池2个、充电器1个、USB数据线1条、316SS标准样品1个、权威计量机构出具的检定证书或报告。。

2 技术参数要求：

2.1检测元素：

可分析Ti，V，Cr，Mn，Fe，Co，Ni，Cu，Zn，Se，Zr，Nb，Mo，Rh ，Pd，Ag，Cd，Sn，Au,Sb，Hf，Ta，W，Re，Pb，Bi,等26多元素或以上。

2.2可以储存和显示重金属的种类、含量和测试时间等。储存数据及图谱超过100000个。

2.3数据传输与处理：蓝牙、USB数据线

2.4安全系统：设备前端设有红外和可见光双探测器，环保性能极佳；硬件保护（非软件感应到X光后再关闭）；测试窗口无样品时，自动关闭X射线，（无需外加防辐射罩，具有散热和防辐射泄露的功能），保障使用安全（提供高清图片证明材料）。

2.5防辐射：不含放射性同位素激励源，环保性能强；X射线辐射剂量≤0.06μSV/h。

2.6无需样品前处理，进行非破坏性分析，短时间快速分析，现场直接分析测定。

2.7显示屏：

2.7.1屏幕尺寸：4.0-4.8英寸，高亮度彩色固定电阻屏，野外带手套也可操作，不采用直接嵌入PDA和手机的人机交互方式。

2.7.2屏幕与主机一体化固定角度设计（显示屏不可活动旋转），屏幕使用寿命更长，不易损坏，更适合现场应用。

2.8操作系统：中文操作界面，专用分析级Android嵌入式实时操作系统，非Windows操作系统，运行速度更快，无病毒侵入隐患，保障数据安全。

2.9工作条件：

2.9.1激发源：高性能微型X射线管，标配银靶，最大电压≥50kV。

2.9.2探测器: 检测器，能量分辨率≤145ev。

2.9.3工作温度：-20℃～+50℃。

2.9.4工作湿度：相对湿度＜95%。

2.9.5仪器具有自动求平均值功能，方便客户现场求平均值。

2.9.6仪器具有声音提示功能和灯光提示功能，工作时有明显灯光提示。

2.9.7散热性：仪器除前端散热头散热以外，仪器自带专用铝合金T型槽式散热装置提高仪器散热性能，无需频繁等待探测器冷却，提高效率（提供高清图片证明材料）。

2.10 指标要求：

2.10.1测量时间：≤15s。

2.10.2检出限：ppm级别

2.10.3电池一次充电可连续工作8小时以上，具有CE认证、UN认证。

2.10.4电池具有剩余电量显示功能，方便现场随时查看电池电量；智能电池、实时监控电池：电池不插入设备可在电池上直接查看电池电量，且插入设备也可在电池上直接查看电池电量。

2.10.5仪器外置标准片，开机免校准。

2.10.6仪器可建立有针对性的校正曲线。

2.10.7全中文集成化软件,便于操作。

2.11含电池重量:≤1.65 Kg。

## 标项2：采购清单及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉冲涡流保温层下腐蚀成像仪 | 1 | 核心产品 |
| 2 | 红外热成像仪 | 1 |  |
| 3 | 考试人证对比设备 | 1 |  |
| 4 | 电梯作业VR实操考试系统 | 2 |  |
| 5 | 大型游乐设施VR实操考试系统 | 2 |  |
| 6 | 锅炉水样自动滴定处理器 | 1 | 核心产品 |
| 7 | 便携式电导率仪 | 2 |  |
| 8 | 钠离子计 | 2 |  |
| 9 | 便携式溶解氧分析仪 | 3 |  |
| 10 | 透涂层测厚仪 | 2 |  |
| 11 | 复合相关仪 | 1 |  |
| 12 | 超声波探伤仪 | 2 |  |
| 13 | 土壤电阻率测试仪 | 2 |  |
| 14 | 埋地管道防腐层探测检漏仪 | 1 |  |
| 15 | 手持式紫外线灯 | 10 |  |
| 16 | 测厚仪 | 10 |  |
| 17 | 高清视频内窥镜 | 2 |  |

备注：总价中包括但不限于税费、运输费、保险费、权威计量机构出具的检定证书或报告及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等所有相关费用。

（1）脉冲涡流保温层下腐蚀成像仪

1、具有不拆包覆层，能检测出“带有非铁磁性覆盖层(保温层、保冷层、保护层等)”金属壁厚的腐蚀或其它厚度减薄缺陷的功能。

2、具备能在设备处于运行状态(高温、低温、内有物料等)且无需停车时，进行检测的功能。

★3、被检材质：铁磁性金属材料和非铁磁性金属材料。设备可在不拆包覆层的情况下，进行碳钢、低合金钢等铁磁性金属材料均匀壁厚减薄的检测。设备同时具备检测不锈钢、铝合金等非铁磁性金属材料均匀壁厚减薄的功能。

4、要求可检测工况形状：板材、直管、弯头、罐体、容器等。

5、具备穿透被检材质包覆层材料功能，可穿透材料包含：不导电、不导磁材料（石棉、泡沫等、橡胶海绵、聚乙烯保温材料等）、金属网、铁皮、铝皮等金属保护层。

★6、要求具备两种检测模式：高精度检测模式和高穿透力检测模式；检测过程中，可以根据被检工件的参数，智能推荐探头型号选取及检测模式选择。

★7、设备可对包覆层内结构件（如铁丝、伴热管）智能识别和提示，并能够一键抑制此类结构件对检测结果的影响，同时对检测结果进行优化修正；

★8、设备可识别空间电磁干扰频率成分，设备可对检测环境中的电磁干扰做智能识别和提示，并能够一键抑制电磁干扰对检测结果的影响，同时对检测结果进行优化修正

9、具备裸管高精度扫查功能，可对高温、麻坑、腐蚀产物垢结等复杂工况管道实施快速、高精确检测。

10、探头采用NSFT技术，对局部腐蚀缺陷的空间分辨率更高、识别度更大，抗干扰能力更强，同时对裸管有高精度扫查功能具备位置触发的B扫和C扫功能，可对局部腐蚀区域边界进行准确定位和成像，对检测结果有修正功能。

★11、具备保温层厚度大幅变化工况下的检测能力，可实时显示当前检测点保温层厚度变化量，且当保温层厚度在±50%以内变化时，检测结果偏差能抑制在±2%以内。

12、检测探头能同步显示检测结果和状态，方便检测人员查看及操作。

★13、设备主机具有可拓展功能，可搭载爬壁机器人在大型容器、管道内外壁爬行检测并可编程探头检测路线做直线、矩形、面积扫查，以此实现非铁磁性材料壁厚减薄的自动化检测；多通道探测，可沿管道轴向人工推拉进行连续扫描，实时呈现C扫描成像，自动分析出剩余壁厚和并呈现出警示区域，同时选中疑似缺陷区域时，会自动显示出剩余壁厚值。

★14、具备温度补偿功能，输入温度，自动计算温度对检测对象的影响系数，使检测结果更精确。

★15、最大包覆层厚度：带不锈钢或铝皮保护层200mm，带铁皮保护层150mm

16、最小管道直径检测范围：50mm（带包覆层），20mm（裸管）

17、外部金属保护层厚度：最大1mm

18、检测壁厚范围：1mm～100mm

19、重复检测精度：2%

20、检测灵敏度：探头足底体积的5%

21、检测速度：15～0.1次/s（根据壁厚变化）

22、编码器：距离编码器，编码器随时可通过主机清零也可通过探头清零

23、扫查模式：点检和连续B扫(可自动生成多行B扫厚度值列表图）

24、探头线缆长度：1.5米和5米

★25、主机参数要求：

★25.1 专业一体化主机产品设计（非分体的，以及外购的工业笔记本、平板电脑、工控箱等形式），10寸触控屏，且所有产品功能可通过触屏完成；

25.2交直流混和供电、内置可充电锂电池，三防设计，全密封IP64防尘防溅水设计、硅胶护套抗跌落防振设计，更适合恶劣工况使用；

★25.3主机采用专用操作系统，预装铁磁性材料和非铁磁性材料检测软件且软件终身免费使用和维护。为方便操作使用，要求主机界面至少具有全中文操作模式，同时为了保证检测数据安全性，主机内置固态硬盘且储存空间不小于228GB；

★25.4主机界面显示：至少具有信号感应电压曲线、壁厚、壁厚变化量、位置坐标的数据显示；视图显示：具有B扫视图、C扫视图，至少有256种颜色可作为视图成像的选择。

★26、铁磁性材料检测探头要求：

★26.1针对碳钢、低合金钢等铁磁性金属材料均匀壁厚减薄的检测，一组不少于3种规格探头，用于覆盖不同被检工况；

★26.2探头上有液晶显示壁厚值或壁厚百分比，方便检测人员查看数据及操作；

★26.3探头上需配有独立的快捷控制键，具有可控制标定、开始、停止、更改扫查轨迹等操作功能；

★27、非铁磁性材料检测探头要求：

★27.1针对不锈钢、铝合金等非铁磁性金属材料均匀壁厚减薄的检测，一组不少于2种规格。

★27.2探头上有液晶显示壁厚值或壁厚百分比，方便检测人员查看数据及操作；

★27.3探头上需配有独立的快捷控制键，具有可控制标定、开始、停止、更改扫查轨迹等操作功能；

★28、检测探头与主机同步显示检测数据，并可通过探头按钮切换壁厚值或变化量的显示

29、交直流混和供电、内置可充电锂电池可连续工作≥8小时

30、铁磁性材料检测探头尺寸重量：/小探头L160×W85×H95mm 0.7kg，/中探头L190×W90×H100mm 0.9kg，/大探头L230×W110×H105mm 1.3kg

31、非铁磁性材料检测探头尺寸重量：/小探头L160×W85×H95mm 0.7kg，/中探头L190×W90×H100mm 0.9kg

32、被检温度：-150～600℃

33、工作温度：-20℃～60℃、湿度：≤85%R.H

34、适配器电源：单相AC100～240V、50Hz±1%、功耗：≤100VA

★35、设备配置要求：触屏便携检测主机 1台、铁磁性材料检测探头3个、非铁磁性材料检测探头 2个、专用检测软件 1套、 延长杆检测装置                 1套、数据线缆 1根、可拆卸编码器 1个、辅助检测垫 1个、电源适配器                      1个、使用说明书1本、出厂检测报告 1份、仪器箱 1个、权威计量机构出具的检定证书或报告。

★36、计量院出具的第三方检测计量报告；

★37、腐蚀成像功能，一键对扫描结果再次智能分析，使基于位置C扫结果

更贴近于腐蚀真实值而非平均值。

★38、红外热成像功能，快速检测腐蚀减薄带来的温度变化、快速定位减薄位置。

★要求所投标产品厂家（国内）注册资本不能低于1000万（或3000万），并需要提供厂家能够证明具备生产能力的证照经营范围以及生产企业型的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、高新企业等相关证明

★投标方所投厂家该产品应至少上市三年，并在本行业系统有不少于五个的采购业绩

★由权威第三方出具的该产品成果鉴定证书和测试报告

★具备自主知识产权，以及软硬件定制开发和功能拓展延伸的能力

投标方要具备所投厂家授权证明和售后服务承诺。

（2）红外热成像仪

★1、IFOV（空间分辨率）：标准镜头≥0.95 mRad，广角镜头拓展至1.85mRad，视场角68°H*48°V，最小聚焦距离≤0.15m，具备≥500万可见光数字照相机；

★2、探测器分辨率：≥640 x 480（76,800 像素）；超像素模式下拓展到1280 x 960

★3、激光自动对焦：有，获得一致对焦清晰的图像，同时可测试距离，并显示在屏幕；

4、手动对焦：有

★5、触摸屏：≥3.5 英寸（横向）640 x 480 LCD

6、温度测量范围 ：-20 °C 至 +1000 °C；

★7、精度：≤±2 °C 或 2% （在标称温度 25 °C 下，取较大数值）；

★8、热灵敏度 (NETD)：≤0.05 °C(50 mK)，目标温度 30°C；

9、屏显发射率校正：是（数值和表格）；

★10、具备包括但不限于屏显反射背景温度补偿、屏幕上透射率校正、画中画 (PIP)、手动模式下的快速自动重新调节、文本附注、激光指针、LED 灯（手电筒）；支持smartview 数据分析

★11、连接和软件：连接至 PC、iPhone® 和 iPad®（iOS 4s 及更新版本），Android™ 4.3 及更新版本，WiFi 连接至 LAN；兼容应用程序：将热像仪连接到智能手机，会自动拍摄图像并将图像上传到应用程序以供保存和共享；支持connect程序对设备的历史温度趋势进行分析，同时进行设备数据库管理和温度趋势的自动记录，并自动匹配和生成设备温度分析报告。

13、软件即时上传：有，将热像仪连接到建筑中的 WiFi 网络，会自动拍摄图像并将图像上传到系统以供您在智能手机或 PC 上查看；

14、红外融合技术：红外图像增添可视细节；

★15、红外融合过度模式：Min、Mid、Max IR 为热像仪增加全面可视性，在软件中连续可变；

16、多种存储选择：①可移动 4 GB 微型 SD 存储卡，②4 GB 内置闪存，③可保存到 U 盘，④可上传到APP云端永久存储；另，可通过无线方式连接至支持具备无线连接功能的选定工具并在热像仪屏幕上显示测量，支持五个同时连接；

★17、图像文件格式：非辐射 (.bmp 或 .jpeg) 或全辐射.is2 ；对于非辐射（.bmp、.jpeg 和 .avi）文件，无需分析软件；支持is3格式红外视频录制功能；红外数据流开放功能，可以拓展smartview R&D软件分析功能。

18、内存查看：缩略图和全屏查看；

19、软件:软件 - 全面分析和报告软件及APP系统；

20、语音附注:每幅图像最长 60 秒的录音；可在热像仪上回放查看；

21、可见光注释图像:是（5个图像）；

★22、支持云端数据远程分析和历史比对

23、省电功能:用户可选睡眠和关机模式；

★24、颜色报警（温度报警）:高温、低温和等温线（量程内）；

25、点温度:热点和冷点标记；

26、中间框:可扩展/收缩的测量箱，具有 MIN-AVG-MAX（低-中-高）三档温度显示；

27、红外光谱带:7.5 μm 至 14 μm（长波）；

28、工作温度:-10 °C 至 +50 °C（14 °F 至 122 °F）；

29、存放温度:-20°C 至 +50°C（-4°F 至 122°F），无电池；

30、相对湿度:10% 至 95% 无冷凝；

31、掉落：承受≤2 米（6.5 英尺）的掉落高度；

★32、重量（含电池）：≤1.04 kg (2.3 lb)；

★33、壳体防护等级IEC 60529：≥IP54（防尘封口保护，全方位防水）；

34、服务与质保：产品质保期≥2年，投标方需提供制造商授权及售后服务说明文件，并提供厂家技术人员现场技术服务指导；

★35、支持的语言：包括但不限于捷克语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、朝鲜语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文和土耳其语等。

36、供货清单及配置：

A.含标准红外镜头的红外热像仪；

B.交流电源和电池充电器( 含通用交流适配器)；

C.两块坚固耐用的智能锂电池；

D.USB电缆；HDMI 视频电缆；

E.4GB micro-SD 存储卡；

F.便携式携带箱

G.分析软件

H.权威计量机构出具的检定证书或报告。

（3）考试人证对比设备

分辨率：≥264*2448

介质类型：二代身份证

拍摄速度：≤1s

对焦方式：自动对焦

人脸识别：有

活体对比：有

像素≥800万

图像色彩24位

图像控制：亮度、曝光度、锐利度、色彩、增益

图片格式：JPG

感光器件：COMS

二代证读卡器：有

USB扩展口: 有

接口:USB2.0

电源:USB 5V

（4）电梯作业VR实操考试系统

一、总体架构

电梯作业VR实操考试系统要求支持裸眼模式，操作方便直观，可以满足固定考场和企业现场服务的多种需求。系统使用了VR（虚拟现实）和unity3D技术，拍摄了大量电梯部件、环境、操作等多方面真实场景的图像，通过先进的技术把真实场景的图像编制到计算机中，形成具有真实感的3D虚拟场景，考生可通过电脑实现360度*360度，即上、下、左、右全方位视角的观察，犹如身临其境，打破了场地空间限制，同时操作人员可通过触控屏任意放大缩小、随意拖动场景进行部件的识别，也可以通过虚拟工具（如万用表等）与系统实现3D交互，进行故障排除。

项目分为电梯作业VR实操考试系统管理软件和触屏版考试系统等两部分组成。

考试管理软件采用主流的j2EE、Node.js技术框架开发软件，B/S访问模式，通过浏览器+web中间件+数据库实现；web中间件能支持weblogic、websphere、tomcat；数据库采用大型数据库Oracle和内存数据库Redis。系统集中部署在统一服务器上，考试机构通过互联网以B/S方式访问使用本系统；考试机构在使用本系统的过程中各机构之间逻辑上相互独立。客户端与服务器端数据交互式应提供数据加密等措施保证数据数据安全。

触屏版VR考试系统采用VR（虚拟现实）和unity3D技术，同时采用缓存加速技术，题库自动更新，krpano技术框架开发软件，B/S访问模式，通过html+Api实现；主要开发语言为Java。系统集中部署在指定的触屏版一体机上，考试机构通过在触屏版一体机中打开指定网站以B/S方式访问使用本系统。

二、电梯作业VR实操考试系统管理软件

实现对抽提规则的管理和对考试活动的管理。实现考生报名、批次管理、考生考场管理等功能

（一）抽提规则设置

电梯作业VR实操考试抽题规则设置

设置电梯作业VR实操考试机构自定义抽提规则。如果系统默认抽提规则不满足机构要求，则可以自定义抽提规则；如果考试机构设置了自定义抽提规则，则优先使用机构自定义的抽提规则。

（二）考生报名

要求：新考证、电梯作业（T）。

选择单个报名或者批量报名，填写考生信息并报名。

（三）考生资格审查

对考生进行资格审核操作；

（四）电梯作业VR实操批次管理

新建电梯作业VR实操批次

允许考试时间（开始）-（结束）为考生可以登录考试的时间段。

为电梯作业VR实操批次分配考生

选择要分配考生的电梯作业VR实操批次，点击为批次分配考生按钮：选择理论考试结果、选择理论批次，查询分配条件的考生，点击确定分配考生。

（五）电梯作业VR实操批次开始考试、考生授权开始考试、考场管理

电梯作业VR实操批次授权考试

选择要授权考试的批次，点击考试批次授权按钮，授权批次开始考试。

考生手动授权考试

点击手动授权考试按钮授权考生开始考试；

人脸识别考试授权

安装相关插件，安装成功后刷取身份证，自动读取考生信息，可以点击 开启刷卡自动考试授权 自动授权开考，也可以点击 确认照片考生开考 按钮手动开考。

考生考场管理

可以查看考生基本信息，及考试状态；

1 记录作弊：记录该考生作弊

2 现场补考：考试结束的考生可以进行现场补考

3 取消考试：考试过程中取消考生继续考试

三、触屏版考试系统

触屏版考试软件需运行在支持触屏操作的一体机中，考虑到在线考试对图片视频等资源有网速要求，资源文件需加密存储在本地。

（一）题库

触屏版考试系统包含对应的题库，题库符合电梯安全管理人员和作业人员考

核大纲要求，为电梯修理（T）。

电梯修理（T）包含以下知识点：

主要零部件识别、基本操作能力、应急救援处置。

（二）题型

系统题型分为连线题、拖拽题、VR全景题、VR视频题以及3D交互题。

其中连线题和拖拽题用于仪表的识别以及基本流程的掌握；VR全景题和VR视频题用于电梯全景场景中零部件的识别及错误操作的识别等；3D交互题则是用户通过观看一段故障现象视频，分析可能导致故障现象的原因，然后选择使用万用表、电路图等工具，通过3D虚拟出的电梯场景进行故障点的测量及排除操作，实现人机互动。

（三）考生登录考试

输入身份证号后，点击确定登录考试，选择考试项目。

（四）开始答题

界面中显示考生基本信息和操作按钮，需要有帮助提示信息，方便考生操作答题。

支持针对每个考生计算考试时间并倒数提示。支持逐题答题模式，支持区别显示已答和未答题。

（五）交卷

支持考试完成后对客观题的自动计分和提示功能，考试完成后，考生点击交卷按钮进行交卷，管理员也可以进行强制交卷。交卷完成后会显示考试结果及格 / 不及格。

（六）硬件要求

1、操作系统支持windows 7以上,   2、CPU 4核 , 3、内存容量8GB,  4、显示器27英寸,   5、支持触摸屏操作   6、支持无线蓝牙，无线鼠标

四、运行环境要求

考试软件应具有很强的开放性和可配置性，以便于后期维护。

本项目的集成操作系统建成后，必须满足以下性能需求：

（一）数据处理响应指标

考试管理系统能够同时管理3000名考生；

考试系统可以和江苏省特种设备作业人员考核管理平台实现集成，平台可以对考试系统进行统一管理；

（二）系统可获性需求

提供访问服务及技术支持服务；

后台作业（数据质量检查作业）；

（三）总体技术要求（验收的总体要求）

应用系统必须具备在线考试；

具有很强的开放性，便于后期维护；

应用系统用户操作要简便，响应速度快，容错能力强；

应用系统部署要方便，维护简单，操作界面友好等。

（四）建设进度要求

本包应用软件建设要求在合同签定后一个月内完成整个系统的全部建设工作并完成试运行。

（五）集成平台安全运行需求。

平台软件应具有很强的开放性和可配置性，以便于后期维护；应具有可移植性，可在多种主机和操作系统环境下运行。

（5）大型游乐设施VR实操考试系统

（一）系统概况

大型游乐设施操作人员VR实操信息化考试系统用于大型游乐设施操作人员的实际操作考试，考试系统各项功能、内容及技术指标必须符合大型游乐设施作业人员考试大纲等相关规定要求。

（二）系统构成

大型游乐设施操作人员VR实操信息化考试系统由大型游乐设施操作人员VR实操信息化考试系统管理软件、触屏版VR实操考试软件两部分构成。其中，大型游乐设施操作人员VR实操信息化考试系统管理软件用于考试机构对抽题规则以及考试的组织和管理，触屏版VR实操考试软件安装在相应的考试硬件终端上用于考生考试。

（三）系统要求

各个考试机构在使用本系统的过程中，数据必须相互独立。系统必须按要求对新疆特种设备作业人员考核管理平台。数据交互应采用数据加密等技术措施保证数据安全。

（四）大型游乐设施操作人员VR实操信息化考试系统管理软件

该软件用于对抽题规则的管理以及对考试的组织和管理，应具备抽题规则设置、大型游乐设施操作人员VR实操考试批次（班级）管理、考试现场管理、实操考试情况统计功能。

（1）抽题规则设置

抽题规则设置用于管理系统自动生成的考试试卷题目的组成，可以设置规则名称、考试时长（分钟）、试卷总分、及格分数、各知识点对应各题型的抽题数量和每题分数。

系统支持按采购人要求制定默认抽题规则，同时需提供抽题规则自定义功能，支持采购人进行自定义抽题规则。自定义抽题规则后，系统优先使用自定义的抽题规则。

（2）大型游乐设施操作人员VR实操考试批次（班级）管理

大型游乐设施操作人员VR实操考试批次（班级）管理用于机构对学员进行班级化管理，按批按班进行考试，便于后期的查询、导出。

新建大型游乐设施操作人员VR实操考试批次。

允许考试的时间段：支持设置考生可以登录考试的开始时间和结束时间。

分配考生：选择相应的大型游乐设施操作人员VR实操考试批次（班级），查询具备实操考试条件的考生，将考生分配至班级。

（3）考试现场管理

考试现场管理主要包括授权大型游乐设施操作人员VR实操批次开考、授权考生开考（手动授权和通过证件采集器进行人脸识别开考均要支持）以及考场管理，用于对考生考试过程进行管理。

（a）授权大型游乐设施操作人员VR实操批次开考。

查询实操批次信息，授权批次开始考试，只有批次授权开考以后，才能对该批次下考生进行授权开考。

（b）手动授权考生开考

查询考生，授权考生开始考试，同时系统自动生成考卷。

(c) 证件采集器人脸识别授权考生开考

对接采购人现有证件采集器设备。

通过证件采集器，刷身份证并拍照进行人脸识别，通过后可授权单个或批量考生开始考试，同时系统自动生成考生考卷。

（d）考生考场管理

记录作弊：记录考生作弊。

现场补考：考试结束且成绩不合格的考生可以进行现场补考。

取消考试：考试过程中取消考生继续考试。

查看考生基本信息及考试状态。

（4）实操考试情况统计

支持按批次（班级）查询及导出考生实操考试情况统计表。

(5)对接接口

查询接口：对接采购人提供的信息查询接口，单个或批量获取可以进行考试的考生信息。

照片接口：对接采购人提供的照片接口，推送拍摄的人脸照片。

考生状态接口：对接采购人提供的考生状态接口，实时推送考生状态，如开始考试、作弊、取消考试、现场补考状态。

（五）触屏版VR实操考试软件

触屏版VR实操考试软件能满足支持裸眼模式，操作方便直观，能满足固定考场和企业现场服务的不同场合下使用需求。系统需要具备先进的图形合成技术使得图像的视角达到360度*360度，即上、下、左、右全方位视角，操作人员需要具备可通过触控屏任意放大缩小、随意拖动。

（1）题库

题库包含水上游乐设施、观览车类、滑行车类、架空游览车类、陀螺类、飞行塔类、转马类、自控飞机类、赛车类、小火车类、碰碰车类、滑道类、无动力游乐设施（蹦极系列、滑索系列、空中飞人系列、系留式观光气球系列）。题库需要符合大型游乐设施操作人员的考核大纲要求。题库包含知识点如下：安全保护装置及其附件（安全压杠操作与检查、安全带操作与检查、其他安全保护装置操作与检查）、安全运行（运行前的检查及开机操作、运行中的规范操作、运行结束后的检查及其关机流程、运行记录）、应急救援处置（常见故障和异常情况辨识、常见应急救援措施演练、常用急救方法演练、大型游乐设施事故处理演练）。

题库题型需要包含:选择题、连线题、拖拽题，全景题，视频题。

（2）考生登录考试

考生通过身份证号码登录系统考试。

（3）考生答题

进入考试答题页，需有帮助提示信息，方便考生操作答题。

支持考试过程中考试剩余时间倒计时。

系统默认按序答题，支持学员按题号选题作答。

区别显示已答和未答题。

（4）交卷

考试完成后，考生交卷，系统自动计分后显示考试结果（及格 / 不及格）。管理员也可以进行强制交卷。

（5）接口对接

对接采购人提供的数据推送接口，将考生考试的全部过程数据推送至新疆特种设备作业人员考核管理平台，包括考生考试的试卷、考生答题的答案、考生考试的分数。

（6）系统部署要求

触屏版VR实操考试软件必须支持部署至采购人现有电梯作业VR实操考试系统配套的触屏版一体机上（配置：内存：RAM 8GB及以上，硬盘：SSD 128GB  HDD 1TB，CPU: i5及以上，屏幕尺寸：27寸触摸屏，操作系统：win10）。

（六）运行环境要求

本项目的集成操作系统建成后，必须满足以下性能需求：

（1）数据处理响应指标

系统能够同时管理3000名考生。

（2）系统可获性需求

大型游乐设施操作人员VR实操信息化考试系统需支持采购人本地部署，系统提供访问服务及技术支持服务。

后台作业（数据质量检查作业）。

（3）对接需求

系统对接新疆特种设备作业人员考核管理平台，实现一体化管理。

（6）锅炉水样自动滴定处理器

1.用途：

用于锅炉水样检测，要求能对14个样品进行自动连续测定，每个样品的测定项目总碱度、氯离子、硬度等。

2．功能及要求

全自动滴定分析系统，主机能自动进行pH和电导率的测量，酸碱滴定，沉淀滴定，氧化还原滴定，络合滴定，液体处理等功能，通过配备的机器人样品处理器实现批量化样品自动分析处理，实现加液，滴定，自动清洗电极/搅拌桨，自动排出废液，自动活化电极，自动评估曲线，计算结果，打印报告等自动完成，最大限度的降低人工分析的强度。

3.技术参数：

1.1滴定系统主要技术指标

1.1.1工作模式：具备DET动态滴定、MET等量滴定、SET终点设定滴定、MEAS测量、CAL校正、手工滴定、连续大体积加液或手动加液等。

★1.1.2具备“If…Then…”条件的逻辑判断功能

★1.1.3主机双通道,具备平行滴定功能，A和B两个不同样品同时分析，具备4个及以上滴定通道。基于以上一机多用的实验目的出发，主机可控的滴定管驱动器用于滴定控制的个数为12个。多通道独立滴定，无需换电极，滴定单元和加液器。

1.1.4每个方法中内部循环的个数不得少于6个，以便完成样品分析中酸值、过氧化值等测定过程中的电极校准、标定、测空白、测样等实验过程。可直接测定温度、电压、pH值、极化电流、极化电压；

★1.1.5测量分辨率：pH值：±0.001pH；电位：±0.1mv；温度：0.1℃；电流：0.01μA；电极带有温度传感器具有温度补偿功能。

1.1.6滴定搅拌器，搅拌速度调节由主机控制，正反双向搅拌控制，15档变速

1.1.7滴定管内置智能芯片，可读取或写入滴定管的规格、编号、体积、分辨率及标准溶液的浓度、配制日期、标准溶液有效期、过期报警信息等，实现数据的可溯源性，使用方便安全。

3.1无死体积加液系统

★3.1.1驱动器类型：无死体积加液驱动器，保证无死体积（利于试剂清洗和更换），可连接用于滴定和加液的驱动器12个；

3.1.2滴定管类型：四通路设计，可自由设定液体的在多个通道中的运动方向（可吸液移液并可加液排液），具有吸入空气以完全排空定量管及管路等类式技术；

★3.1.3具备50ml大体积加液单元，四通阀口通路技术（用于滴定、配液）。

3.1.4定量管及管路可通过软件界面一键排空、并可自动从空闲的端口吸入清水清洗定量管，所有过程无需任何手工操作；加液驱动器可通过外接的软管定量（定量环技术）取样，实现样品完全不接触定量管的无污染定量取样；

4.1 滴定控制终端

4.1.1硬件：品牌电脑，全中文界面，4G内存，500G以上硬盘。

4.1.2完全符合GLP、GMP、FDA 21 CFR-11要求：软件可以自动识别已经连接的软硬件设备；

★4.1.3 可以自动通过Email发送数据，可以连接和组建LIMS实验室网络系统，可以实现实验数据和报告批量处理转存等，可以控制均质器等第三方设备；可以控制多台滴定仪，多台自动进样器，支持多个工作界面同时进行滴定；

4.1.4软件需兼容现有产品，并提供免费升级。

5.2样品处理器

5.2.1样品盘样品盘：22 x 120 mL

5.2.2可控制机械臂，在样品盘任意位点（共计999个点）进行滴定

5.2.3滴定体系：2－250mL

5.2.4可以自动识别可换式样品盘的种类

5.2.5带光学样品杯识别探头：当某样品位没有放置滴定杯或样品杯时，主机自动识别并跳过，寻找下一个样品位。

5.2.6预置方法程序，可随意编程和储存999个方法

5.2.7每个方法含开始、样品测定和结束三个程序，每个程序可编制99个 操作步骤

5.2.8可进行方法的混编，如在同一个方法中执行多种滴定实验。

6.1工作条件

工作电源：220V，50Hz；环境温度：5-45℃；相对湿度：25-60%。

4．仪器配置

4.1  电位滴定仪主机1台；4.2  独立滴定台和专用螺旋搅拌器1套；4.3  传感器测量模块1个；

4.4  机器人样品处理器（含1个升降塔和1个清洗泵）1套；4.5  样品处理器用螺旋搅拌器1套；

4.6  排液泵1套；4.7  16位×200mL样品盘(或更大规格) 1个；4.8  聚丙烯滴定杯(200ml规格，1000个/包)1包；

4.9  电导率测定模块1套；4.10  滴定管驱动器 5套；4.11  20ml滴定管单元4套；4.12  50ml滴定管单元1套；

4.13  数字长寿命水相pH复合电极（酸碱滴定）1支；4.14  电导率电极1支；4.15  长寿命银复合电极（氯含量的滴定） 1 支；

4.16  复合钙电极1支（硬度测定）；4.17  铂环电极1支（亚硫酸根滴定）；4.18  2M指示电极电缆3根；4.19  1L棕色试剂瓶5个；

4.20  防扩散阀5个；4.21  专业版滴定软件1套；4.22  电脑及打印机各1台；4.23 权威计量机构出具的检定证书或报告。

5． 验收标准和程序要求

5.1供方提供该设备出厂检测报告或合格证书；

5.2供方在设备到货并具备正常安装调试后两周内完成安装调试工作，由使用方根据设备的规格书和合同规定对设备的功能进行验收，并由使用方认可的部门检验，同时进行操作、维护等技术培训，对照合同逐项验收，产品最终验收合格后供需双方签字确认，仪器质保期自验收之日起为期12个月。

（7）便携式电导率仪

1、技术参数：

测量范围：电导率： S/cm-500ms/cm

TDS_0.00 mg/L ... 300 g/L

电阻率：0.00-100.00

盐度：0.00-80.00ppt

温度：-5 °C...105 °C

分辨率：电导率：可变

TDS：0.01mg/l-1g/l自动可变

盐度/电阻率：0.00…1.0

温度：0.1°C

精度：电导率：±0.5%

TDS：±0.5%

盐度/电阻率：±0.5%

温度：±0.2 °C

2、自动校正，自动或手动温度补偿，使用方便。

3、电导率，电阻率，TDS，盐度，四种测量模式直接显示，无需繁琐计算。

4、符合USP/EP的超纯水测量要求。

5、带有电导电极（S/cm-1000ms/cm 环氧树脂材质0°C...100 °C），纯水，污水，有机溶剂等多种电导电极可选。

6、可存储30个符合GLP要求的数据，包括时间/日期，电极ID，样品ID等。

7、IP67防尘防水等级。

8、主仪表一台，电极一支，便携箱一个。

9、配套隔绝空气流通池、权威计量机构出具的检定证书或报告。

（8）钠离子计

电子单元

显示	192x64点阵液晶，可选择显示中文或英文

量程	(0.00~9.36)pNa，0.01μg/L~23.0g/L

分辨力	0.01pNa，0.01μg/L、

电子单元误差	±0.01pNa或±1个字符

电子单元稳定性	±0.01pNa/4h

电器输入抗阻	≥1x1012Ω

温度测量范围	(0.0~99.9)℃

测温精度	±0.5℃

测温分辨力	0.1℃

整机

量程	(1.00~8.00)pNa，0.23μg/L~2.30g/L

仪表示值误差	±0.03pNa或±5μg/L，取大值

响应时间(T90)	2min (25℃)

温度传感器	Pt1000

温度测量范围	(0.00~99.9)℃

测温精度	±0.5℃

温度分辨力	0.1℃

温度补偿范围	(0.1~60.0)℃(手动或自动)

水样温度	(5~60)℃

环境温度	(5~45)℃

相对温度	≤90%(无冷凝)

储运温度	(-20~55)℃(不含电极，电极要高于0℃)

供电电源	AC(100~240)V，频率(50~60)Hz

功率	3W

配置

主机    1台

钠测量电极    1支

钠参比电极    1支

标准温度电极    1支

pNa2钠标准液   1瓶

参比电极填充液    1瓶

电极支架(伸缩支架)包括底座    1套

塑料烧杯    2个

标准电源线    1根

电极活化液    1瓶

权威计量机构出具的检定证书或报告

（9）便携式溶解氧分析仪

显示	发送器：段码液晶

测量范围	(0~20)μg/L，(0~200)μg/L，(0~20)mg/L(自动切换)

分辨力	0.1μg/L、0.01mg/L

基本误差	±0.3%FS或1μg/L (取大者)

温度补偿范围	(0~50)℃(手动或自动)

温度测量精度	±0.5℃

温度测量分辨率	0.1℃

响应时间(T90)	≤60s (25℃)

工作电源	DC3.7V可充电锂离子电池(内置)

发送器使用时间	一次充电可工作时间不少于40h

储运温度	(-20~55)℃(不包含电极，电极应高于0℃)

手机	标配1台

配置

主机  1台

手操器 1台

充电器 1套

电解液 1瓶

膜片   2片

权威计量机构出具的检定证书或报告。

（10）透涂层测厚仪

功能特点：

自动测定仪器和探头性能，仪器校准自动化，可测量材料声速。日历时钟，仪器能自动记录工作日期和时间。

灵活可调的增益与探测声程，可是任意厚度的波形显示于屏幕可视范围。

位移可调，调整显示在屏幕上的波形的起始位置，可将波形的任何一部分放大显示在屏幕上。

回波至回波（Echo to Echo）功能，可忽略涂料或涂层厚度，将工件的真实厚度精确测量。

A扫描波形显示和数字显示自由切换，现场灵活使用，便捷工作。

闸门可调，杂波消隐，更加有利于复杂测量。只有回波高于闸门时，仪器才认为接收到了回波，才会有测量值。可见闸门高度可调的重要性，尤其是在应对低回波信号的应用中更是如此（比如超薄板、超厚板的测量）。

可设置报警上限值和下限值，字体颜色和蜂鸣报警实时提醒。

低功耗设计，三节AA干电池可连续工作36小时以上。低电压工作报警和自动保护关机。

全中文真彩显示，高清晰宽视角，不受电磁场干扰。在强阳光下无需遮光罩，就能获得满意的观察效果。

技术参数

增益范围0～52dB（1.0步进）P-E模式探测范围 0.75～1000.0MM频带宽度0.5～15.0MHz可穿透涂层厚度1MME模式穿透涂层后

可测范围2～200MM声速范围1000～10000m/s位移范围0.00～1000.0mm探头方式双晶测量精度0.01mm显示模式全屏数显、AScan、BScan测量单位                  公制（mm）/英制（in）闸   门                   门高连续可调输出端口Mini USB打印输出存储波形和数据显 示 器2.4"真彩显示320×240电池工作时间>3小时工作温度-20℃～50℃电源三节AA型碱性干电池

权威计量机构出具的检定证书或报告

（11）复合相关仪

技术参数：1、音频放大增益：100dB内可调；2、频率范围：50～5000Hz，覆盖全部漏水噪声范围；3、频率分档：31个中心频率和常用频段可供操作者选择

（12）超声波探伤仪

无需携带试块。

国内领先TFT真彩显示器，屏幕亮度清晰，适应各种操作环境，多种颜色任意调节符合个性化的操作设计。

独特的按键背光设计，满足不同检测环境需求。

缺陷回波参数（距离、垂直、水平、波幅、dB或当量孔径值）实时显示；多次波探测缺陷的实际深度可直接显示。

DAC、AVG曲线自动生成，取样点不受限制，并可进行补偿与修正。DAC曲线随增益自动浮动、随声程自动扩展、随延时自动移动；可实现指定回波的距离波幅补偿。能显示任意孔径的AVG线。

进波门和失波门读数及报警，门位、门宽、门高任意可调；双门可同时进波读数。独具DAC/AVG门功能。

0.1、1.0、2.0、6.0四种增益步进，独特的可输入式增益及可输入式声程，使探伤既快捷又准确。

具有峰值记忆、回波包络、波形冻结、曲面修正等功能；还具有GB/T11345-2013智能评定功能。

滤波频带可调，并具有射频显示，适用于各种工件的精确探伤。

可利用端点衍射波实现缺陷裂纹的自动测高。

数据处理能力强，可按日期、存储编号和序号进行检索和处理，高可靠数据保护，高速数据接口，快速实现报告打印。

具有智能拼音输入法，可方便快捷地输入汉字，国内首创。

实现SD卡存储，实时连续记录动态波形，采用国际标准USB接口，具有VGA接口可外接投影仪、显示器，方便培训和教学。

技术参数：

频带范围：0.4—20MHz

采样频率：160MHz（硬件实时采样）

增益范围：120dB，0.1，1.0，2.0，6.0步进

探测范围：0—10000 mm（钢中纵波）

动态范围：≥42dB

垂直线性：≤2%

水平线性：≤0.1%

分 辨 力：≥32dB

灵敏度余量：≥65dB（200mm—Ф2平底孔，2.5PФ20）

衰减精度：<±1dB/20dB

探头方式：单晶、双晶、穿透

显    示：5.7”TFT  LCD，640×480

电    源：16V DC；220V AC高性能锂电池

工作环境温度：（-20 ～ 50）℃

工作时间：约8小时(锂电池供电)

（13）土壤电阻率测试仪

技术规格

接地电阻(R)测量范围：0.00Ω～30.00Ω

分辨力：0.01Ω

精度：±2%rdg±3dgt测量范围：30.0Ω～300.0Ω

分辨力：0.1Ω

精度：±2%rdg±3dgt测量范围：300Ω～3000Ω

分辨力：1Ω

精度：±2%rdg±3dgt 测量范围：3.00kΩ～30.00kΩ

分辨力：10Ω

精度：±4%rdg±3dgt接地电压测量范围：AC 0.0～600V

分辨力：0.1V

精度：±2%rdg±3dgt土壤电阻率(ρ)

测量范围：0.00Ωm～99.99Ωm

分辨力：0.01Ωm精度：根据R的测量精度而定

(ρ=2πaR；a:1 m～100m；π=3.14)测量范围：100.0Ωm～999.9Ωm

分辨力：0.1Ωm测量范围：1000Ωm～9999Ωm         分辨力：1Ωm测量范围：10.00kΩm～99.99kΩm

分辨力：10Ωm测量范围：100.0kΩm～999.9kΩm

分辨力：100Ωm测量范围：1000kΩm～9000kΩm

分辨力：1kΩm电   源DC 9V 2号碱性干电池LR14 1.5V 6节测量方法接地电阻：额定电流变极法，测量电流20mA Max。土壤电阻率：四极法(温纳法)。对地电压：平均值整流测试频率128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC)测试电压波形正弦波短路测试电流AC 20mA max开路测试电压AC 40V max数据存储300组

（14）埋地管道防腐层探测检漏仪

一、发射机的技术参数：

1、工作频率： 1KHz

2、发射机功率：0～30W，可自动调节

3、输出阻抗匹配：5-500Ω，自动匹配

4、发射距离：0.03-5Km，可逐渐向5Km外移动

5、工作电源：14.8V锂电池

6、工作温度：－20℃～ +50℃

二、探管仪的技术参数：

1、定位精度：管道埋深±5%；

2、测深精度：管道埋深±5%；

3、测深范围：≤6m；

4、工作电源：7.4V锂电池；

5、工作温度：－20℃ ～ +50℃

三、检测仪的技术参数：

1、检漏精度：≥0.25mm2

2、工作电源：7.4V锂电池；

3、工作温度：-20℃ ～ +50℃

（15）手持式紫外线灯

一、功能特点:

1、便于携带，手持式设计，方便荧光探伤;

2、操作方便，一键开关，既开既亮，无需等待，配有照明灯，在阴暗环境可提供照明;

3、电池供电，内置6节高容量锂电池，无需外接电源，可连续工作20 小时;

4、光斑直径，38cm 处光斑直径为75mm;

5、紫外强度高，采用LED紫外线灯珠为光源，紫外线强度:8000uW/cm(38cm处);

6、散热性能好，铝合金机壳，散热性能好;

7 采用防爆紫外透过滤光片，安全可靠，紫外线透光率高，白光成分低，探伤效果好;

8、高效驱动恒流技术光源，保证探伤过程中紫外线强度稳定。

二、技术参数:

1、中心波长:365nm;

2、紫外线强度:8000μW/cm(38cm处);

3、光斑直径:75mm(38cm处);

4、光源寿命:≥3500小时;

5、电池电压:3.7V;

6、电池容量:≥132000mAh;

7、功率:3W;

8 连续工作时间:20小时;

9、灯头直径:105mm;

10、尺寸:175mm*200mm*105mm;±5mm

11、重量:664g。±10g

三、配置清单:

1、紫外线灯主机1台;

2、护目镜1副;

3、充电器1个;

4、说明书、合格证、保修卡、权威计量机构出具的检定证书或报告1份。

（16）测厚仪

频率范围2.25  MHz  ～ 10  MHz（–3  dB）一般规格操作温度范围–10°C  ～ 50°C键区密封、以色彩区分功能的键区，带有触感及声音反馈。外壳

防撞击、防水、装有密封垫的机壳，机壳上的接口密封。 设计符合IP65评级标准。 电源3节AA碱性电池电池工作时间电池供电时间一般为150小时； 如使用背光，可连续供电30个小时。爆炸性气氛通过了MIL-STD-810F  511.4程序I中的测试。标准设计符合EN15317标准。报警模式可编置高/低报警设定点，带有声音和视觉指示器。显示显示屏的保持/空白模式测量完成后，屏幕上可以继续显示测到的数据， 或显示为空白。背光场致发光背光，可以选择“开启”或者“自动开启”。接收器带宽1  MHz  ～ 18  MHz（–3  dB）公制/英制模式公制或英制单位显示语言英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、俄 语、波兰语和瑞典语标准配置

• 数字式超声测厚仪

• 双晶探头

• AA碱性电池

• 试块和耦合剂

• 便携箱

• 手腕带

• 《用户手册》，存于CD盘上

• 《简易入门说明书》、权威计量机构出具的检定证书或报告。

• 测量功能：最小值/最大值模式、差 值模式、增益调整、冻结模式、自动 探头识别和零位补偿。

（17）高清视频内窥镜

图片/视频分辨率：≥1280×720；

仰视角：90°/120°；

视向：直视、侧视、直侧视；

光源：前置超亮陶瓷光源/后置光纤冷光源；

照度：最大 100000+Lx 可手动 10 级调节；

有效长度：3.0m/10.0m

持久使用装置：插入管和手柄连接用 42mm 缓冲保护装置；

弯曲方向：单方向/2 方向/360°全向弯曲；

弯曲角度：最大 190°；

探头定位：带阻尼自动定位、配紧固锁定装置；

无线图传：无线传输图像到手机、电脑等终端；

显示器：5.1 寸彩色 IPS 液晶显示屏全视角、镀膜保护、遮阳设计；

放大功能： 最大 8 倍放大

菜单语言选择： 中文，英文，俄文等八国语言可选

曝光抑制： 5 档曝光抑制调节

白平衡： 自动白平衡，不同场景下自动调节消除光斑，实现最佳成像

图像特效： 负片、黑白、标准

探头温度显示： 探头温度显示、高温报警

防水、防尘等级： 探头、物镜、管线能承受 IP67 防水

软件功能： 支持回看、图像参数调节、翻转、镜像

整机结构： 手持一体化主机

照片/录像文件格式： JPEG/MOV

对比测量： 测量用测针和模拟标尺，可实现对物体内部缺陷、物体尺寸做尺寸分析

数据接口： HDMI 视频输出接口、Micro USB 端口、接口带密封设置防尘防水溅

续航时间： ≥8 小时，内置电源可达 8 个小时

电池容量： ≥双组3.7V，3200mAh×2

充电： DC5V，最大电流 1A

整机重量： ≤0.8Kg          备注：分别配备3米和10米两条检测摄像头管线

兼容性： 可自主更换/升级主机，兼容更换不同直径的探头

标准配置：

专用仪器箱 1 个、内窥镜主机 1 台、电池２节、读卡器 1 个、16G 储存卡 1 个、充电装置 1 个、数据线 1 条、使用说明书、合格证各 1 份、权威计量机构出具的检定证书或报告。

# 第七部分 商务合同部分

本合同为参考合同，最终以与甲方实际签订的为准。

新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院(设备类招标采购）合同

甲   方：新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院

乙   方：

按照20  年  月   日组织的招标文件编号为             的               项目，经评定，乙方                     为第   包中标方。根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方授权代表就所供设备的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。

- 设备名称、型号、数量及价格

| 序号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 总计：大写人民币 元整，小写¥ 元（包括但不限于运输费、保险费及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等所有相关费用） |  |  |  |  |  |  |

二、报价币种、合同总价

1、本合同总金额为¥    元，大写人民币       元整，含税及运费、安装、调试等所有相关费用。

三、付款方式

1、乙方在合同约定的时间内将所供设备运至甲方指定地点，甲方收到设备，乙方在5日内对设备进行安装调试，并经甲方书面验收合格后，甲方支付至合同总金额95%的货款，金额为¥     元（人民币大写：     元整）。剩余的合同总金额5%的货款，金额为¥     元（人民币大写：     元整）作为质量保证金，质保期满经甲方再次验收，无质量问题后，甲方无息支付给乙方。质保期自甲方书面验收合格之日起计算。

乙方账户信息如下：

开户名称：

账    号：

开 户 行：

2. 本合同约定价款为含税价，乙方应在甲方付款前提供符合甲方财务做账需求的等额增值税专用发票，否则甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

四、交货地点、时间

甲方指定的地点：新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院；具体以甲方通知时指定交货地点为准。

交货时间：

五、产品质量保证

1、乙方保证提供的合同内全部产品为全新的产品。

2、乙方所提供的合同内全部产品的型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足招标文件要求。

3、乙方保证提供的合同内全部产品设备按国家标准要求制作，质量完全满足用户的要求并能满足甲方的使用需求。

4、乙方的安装调试人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。

六、质量保证期

1、合同内设备质保期至少为   年，具体质保期以相关产品生产厂家提供的质保期为准。生产厂家提供的质保期少于   年的，以   年为准；生产厂家提供的质保期长于   年的，以生产厂家提供的质保期为准。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新机，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。

2、质保期内，如产品发生质量问题，乙方应在【24小时】内到场进行维修。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

七、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：

所供设备的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、使用说明书等。

八、包装及验收

1、所提供设备必须进行包装，免收包装费，包装物不回收。

2、因包装原因造成合同标的物在运输过程中丢失的、损坏的，乙方承担全部责任。

3、验收标准：按甲方规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商的《产品合格证》《出厂清单》《技术文件》进行现场验收，并由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，各方应当在验收后七天内以书面形式通知对方。合同标的物验收合格后由甲方提供设备的存放地点，并负责设备的保管和安全。

4、验收期限：甲方需在乙方交货、安装调试完毕后    日内完成验收，如遇特殊情况，双方应另行协商确定验收时间。

5、设备风险自通过甲方书面验收并交付甲方之后转移。

九、甲、乙双方的权利及义务

1、若甲方对订购的设备有任何更改，包括设备的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，应书面通知乙方，交货期从变更之日起顺延。若乙方接到通知后不予更改，由此造成的甲方损失，由乙方承担。

2、若乙方在交货时，由于甲方的原因或要求，不能及时将设备送达指定地点和验收时，则乙方可按甲方要求延期交货，甲方向乙方出具书面确认书。

3、若甲方在验收后的质量保证期内，发现设备内有部分出现质量问题，应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换。

4、乙方须按合同要求提供质量合格的设备，如期交付至甲方指定的交货地点。合同标的物需安装调试的，乙方提供免费的安装调试。

5、乙方对售予甲方的设备提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及甲方的违规使用。

十、合同变更、违约及其它

1、合同的变更需甲、乙双方协商一致签订补充协议，并由法定代表人或授权代理人签字（盖章）且加盖单位公章后立即生效。补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准。

2、乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部责任。乙方逾期交货的，按日承担合同总额千分之五的违约金；逾期交货超过【 15 】天的，甲方有权单方解除合同，乙方除退还货款外还应当另行承担合同总额【 20】%的违约金。

3、乙方应严格按甲方规定的产品规格、型号名称、数量和质量提供相应的产品及服务。乙方提供的产品或服务不符合合同约定的，甲方有权选择要求乙方重新供货或单方解除合同。甲方选择要求重新供货的，乙方逾期送达的，按照本条上一款承担违约责任；甲方选择单方解除合同的，乙方除退还货款外还应当另行承担合同总额【20】%的违约金。合同生效后，乙方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按给甲方造成的损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额20%的违约金；甲方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按实际损失向乙方支付赔偿金，向乙方支付合同总金额10%的违约金。

4、除不可抗力及乙方违约外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，应事先告知乙方，并征得乙方同意，否则甲方应向乙方支付违约金，每迟延付款一日，违约金就应付未付款按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，违约金数额不得超过应付未付金额的10%。

5、合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件，方能生效。

6、招标文件、投标文件、询价文件、报价文件及谈判会议上的答疑记录等均作为合同的附件，是本合同不可分割的组成部分，均与本合同具有同等法律效力，本合同未述及和不详之处，以附件为准。

7、合同经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字（盖章）并加盖单位公章后立即生效。

8、甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商不能达成协议时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

9、合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。

10、乙方向甲方提供专业的售后服务工程师并提供专人长期驻扎甲方（发生的所有相关费用均由乙方自行承担），保证第一时间解决问题。

11、一方违约，还应赔偿守约方因此遭受的其他损失，包括为主张权益所支付的律师费、交通费、公证费、鉴定费、评估费等全部费用。

12、乙方违约的，甲方有权将相应违约金从应给乙方支付的货款中直接予以扣除。

13、本合同尾部载明的双方地址、电话等信息，系双方有效联系方式，如发生变更，应提前书面通知另一方，否则依该联系方式送达相关文书的，视为送达成功。

14、本协议中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。

15、未经另外一方的事先书面同意，任何一方均不得向第三方或其关联企业转让本协议项下的权利义务。

| 甲方： |  | 乙方: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： |  | 单位名称: |  |
| 公章： |  | 公章: |  |
| 法定代表人或授权代理人签字： |  | 法定代表人或授权代理人签字： |  |
| 电话： |  | 电话: |  |
| 传真： |  | 传真: |  |
| 联系人： |  | 联系人: |  |
| 通讯地址: |  | 通讯地址: |  |
| 开户银行: |  | 开户银行: |  |
| 帐 号： |  | 帐 号： |  |

二〇      年    月    日

以上为合同模板，具体以甲方提供模板为准。

# 第八部分 投标文件的编制装订

### 一、投标文件应包含以下内容（包含但不限于）

1、投标函（格式附后）

2、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书（格式附后）

3、开标一览表（格式附后）

4、投标人资质证明文件，包括：（但不限于）

（1）关于资格的声明函

（2）法人营业执照或其他资格证明

（3）法定代表人授权书

（4）供应商财务状况报告（提供上年度财务审计报告）

（5）社会保障资金缴纳记录（提供近半年社保缴纳凭证）

（6）依法缴纳税收的证明材料（提供近半年完税证明）

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（8） 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（9）未参与本项目整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务、与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在法人(单位负责人)为同一人或者直接控股、管理关系的（提供承诺书）

（10）投标保证金（提供汇款凭证）

（11）信用信息查询截图（包含不限于信用中国网站（重大税收违法案件当事人名单查询）、中国政府采购网（政府采购严重违法失信名单查询）、中国执行信息公开网（失信被执行人名单查询）、国家企业信用信息公示系统（行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单（黑名单）信息）、裁判文书网（行贿犯罪记录查询））；

（12）投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》；

（13）未组成联合体进行投标的声明。

（14）其它补充资料

5、产品规格报价明细表（格式附后）

6、核心设备规格型号一览表（格式附后）

7、配置及性能指标

8、技术及商务响应（偏离）表（格式附后）

9、质量保证措施

10、货物供应

11、售后服务

12、项目的业绩（格式附后）

13、提供其它有利于投标的资料

二、投标文件顺序及格式范本

1、凡须要签字盖章的，必须有符合采购文件规定要求的人员签字，公章必须是单位印章。

2、凡有备注说明的，必须符合说明的要求。

3、凡采购文件要求提供的，必须提供。否则，将视为不响应采购文件的实质性要求，可能投标文件将会被拒绝。

### （二）投标文件格式范本

投标函

致：招标人

根据贵方为 （项目名称）   项目招标采购货物的投标邀请（项目编号） ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

- 开标一览表

- 产品规格报价明细表

- 技术、商务偏离表

- 按采购文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

- 资格证明文件

- 投标保证金，金额为 	。

- 所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为  （注明币种     ，	并用文字和数字表示的投标总价）。

2、投标人将按采购文件的规定履行合同责任和义务；

3、投标人已详细阅读并理解了采购文件的全部，包括修改文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标有效期自开标之日起 	个日历日。

5、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

地 址：

电话：

年        月       日

### 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书格式

法定代表人资格证明书

（采购人名称）                ：

兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：                   性别：

年龄：                   职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

投标人名称（盖章）：

法人代表人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我系（供应商名称）                   的法定代表人，现授权委托          的为我的代理人，以 （供应商名称）                    的名义参加（项目名称和项目编号）                招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：                 性别：                年龄：

部  门：                 职务：

代理人身份证复印件

（正面）

代理人身份证复印件

（背面）

投标人名称（盖章）：

法人代表人（盖章）：

身份证号码：

委托代理人（签字）：

身份证号码：

日期：           年           月           日

注：法人代表本人参加现场投标的，投标人可以不提供此项证明文件。

开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 项目名称 | 投标总价 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |

备注：总价中包括但不限于设备费、税费、运输费、保险费、权威计量机构出具的检定证书或报告费及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等所有相关费用。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

日期：      年    月     日

投标人（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目编号、项目名称）       招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

承诺日期：            年        月       日

关于资格的声明函

致：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司：

关 于 贵 方    年     月     日 第 （ 招 标 编 号 ） 招 标 公 告 关 于“	”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供 （项目名称）    项目中的（包号及货物名称）招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人（盖章）： 投标人名称

授权签署本资格文件人（签字）：授权人姓名、职务

签字人姓名、职务：被授权人姓名、职务

地址：投标人地址

传真： 	电话： 		邮编：

声明日期：       年   月  日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

致：招标人

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

产品规格报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 规格型号及主要技术参数 | 执行标准 | 数量 （标明单位） | 产地 及品牌 | 单价 （元） | 总价 （元） | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （所投的全部货物、服务内容） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ....... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物制造、运输、包装、保险、后期服务、利润、税金、权威计量机构出具的检定证书或报告及其它费用均含在单项报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：￥ 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表需详列投标的每种产品，此表可按投标人实际情况修改填写。

表后所附资料可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物的详细资料，包括检验报告等；

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

日期：      年    月     日

核心产品品牌型号一览表

投标人名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

注：1. 此表中的信息应予报价明细表中的信息一致，否则按废标处理。

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

年    月   日

技术及商务响应（偏离）表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件要求部分 | 投标文件响应部分 | 偏离 | 说明 （证明材料） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应对照采购文件要求列出并在偏差内容“偏离情况”栏注明“正

偏离”、“负偏离”或“无偏离”。技术参数须投标人每种设备逐条参数进行偏离对比，不允许直接复制招标文件中技术参数，否则按无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

日期：      年    月     日

类似项目业绩表

投标人名称  ：	项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 招标单位 | 时间 | 金额 | 招标方负责人及联系电话 | 供货方负责人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：业绩须附有中标通知书或合同复印件。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

日期：      年    月     日

附件资料：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入 为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

监狱、戒毒企业声明函

（如为监狱、戒毒企业，须提供声明函）

本公司为______（请填写：监狱、戒毒）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.本公司为______（请填写：监狱、戒毒）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：监狱、戒毒）企业制造的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日           期：

注：

(1)不符合上述情形的供应商无须提供上述声明函件。

(2)提供市监狱管理局、市教育矫治局出具的监狱企业的证明文件。

(3)在政府采购活动中，监狱、戒毒企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的相关政策。向监狱、戒毒企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

残疾人福利性单位声明函

（如为残疾人福利性单位，须提供声明函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：不符合上述情形的供应商无须提供上述声明函件。