新疆大学新校区通风橱等设备采购项目

招  标 文 件

项目编号：HNSXXJ-2021-05004

招标人（盖章）：新疆大学

联系人：于睿

联系电话：0991-8588030

招标代理机构（盖章）：湖南三湘工程管理有限公司

联系人：姬建伟

联系电话：0991-2308167、15599611252

地址：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2107

二〇二一年六月

目    录

第一部分  招标公告	2

第二部分  投标人须知	5

第三部分  合同（参考）	26

第四部分  采购设备清单及技术参数	36

第五部分  投标文件格式	61

# 第一部分      招标公告

项目概况

新疆大学新校区通风橱等设备采购项目的潜在投标人应在乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2107获取招标文件，并于2021年07月09日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HNSXXJ-2021-05004

项目名称：新疆大学新校区通风橱等设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：6271918

招标范围：

通风柜、全钢通风柜、桌上型通风柜、整体通风间、原子吸收罩、万向吸风罩等（供货、运输、安装、调试、验收、质保及售后等）。具体详见招标文件。

合同履约期限：详见招标文件

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格，须具备承担采购项目的能力；具备有效的营业执照（三证合一）；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4. 凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）有近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、提供假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次政府采购活动；

5.本项目的特定资格要求：其他要求：①与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效；

6.本项目不接受联合体投标

三、获取招标文件

时间：2021年06月18日至2021年06月25日，每天上午10:00至13:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2107

方式：线下获取

售价（元）：200元/本，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年07月09日 11:00（北京时间）

投标地点：乌鲁木齐市天山区延安路新疆大学家属区老干处

开标时间：2021年07月09日11:00（北京时间）

开标地点：乌鲁木齐市天山区延安路新疆大学家属区老干处

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

法定代表人授权委托书及被授权人身份证原件，营业执照（或三证合一）、组织机构代码证、税务登记证，以上资料复印件一份加盖公章装订成册。证件及资料提供不齐全者，否则将不予接受。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆大学

联系方式：0991-8588030

2.采购代理机构信息

名 称：湖南三湘工程管理有限公司

地 址：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2107

联系方式：0991-2308167、15599611252

3.项目联系方式

项目联系人：姬建伟

电 话：0991-2308167、15599611252

# 第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：新疆大学 联系人：于睿 联系电话：0991-8588030 |
| 2 | 采购代理机构：湖南三湘工程管理有限公司 联系人：姬建伟 联系电话：0991-2308167、15599611252 |
| 3 | （1）项目名称：新疆大学新校区通风橱等设备采购项目采购项目 （2）项目编号：HNSXXJ-2021-05004 （3）招标内容：通风柜、全钢通风柜、桌上型通风柜、整体通风间、原子吸收罩、万向吸风罩等（供货、运输、安装、调试、验收、质保及售后等）。具体详见招标文件第四部分采购设备清单及技术参数。 （4）项目预算金额：6271918元（投标人投标报价不得高于招标控制价，高于招标控制价作废标处理） |
| 4 | 资金来源：财政资金 |
| 5 | 投标人资格条件： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格，须具备承担采购项目的能力；具备有效的营业执照（三证合一）； 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单； 4. 凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）有近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、提供假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次政府采购活动 5.本项目的特定资格要求：其他要求：①与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效； 6.本项目不接受联合体投标 |
| 6 | 投标保证金：银行转账（必须由投标人的基本账户转出） 户名：湖南三湘工程管理有限公司新疆分公司； 开户行：新疆银行股份有限公司 银行账号：0801230000003449 行号：313881088887 金额：120000元（壹拾贰万元整） 1.投标人应保证投标保证金在开标前到账，并在湖南三湘工程管理有限公司新疆分公司财务处凭汇款凭证领取收款收据。投标人须携带银行汇款凭证及基本户开户许可证或银行出具的基本账户信息证明复印件加盖公章开具收据，资料不全者不予受理。（收据扫描件需放入标书） 2. 投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间。各投标单位缴纳投标保证金时须在附加信息及用途栏内注明“XXX项目投标保证金（以投标保证金接收方银行到账信息为准）。 3. 若投标人未按照上述规定缴纳投标保证金,投标文件将被拒绝评审。 4..投标保证金退还：①未中标人开标结束五个工作日之后携带投标保证金收据原件以及投标人对开的收据办理退保证金事宜②中标人签订合同之后携带投标保证金收据原件、投标人对开的收据、加盖公章的合同复印件、中标服务费汇款凭证办理退保证金事宜。 |
| 7 | 招标文件费用：200元/本，售后不退。 |
| 8 | 到货及安装地址：新疆大学 |
| 9 | 联合体投标：不接受 |
| 10 | 投标文件份数：正本壹份，副本肆份，报价一览表壹份（单独密封），电子版（U盘）1份（Word及PDF扫描版本）。 |
| 11 | 投标时须携带资料：所有投标人在开标时都应提供以下原件资料： （1）投标文件； （2）营业执照 (三证合一)、税务登记证、组织机构代码证； （3）投标保证金收据原件； （4）法定代表人授权委托书（法定代表人授权委托书应当单独提供，并与投标文件中所提供的相一致）； （5）法定代表人身份证复印件和被授权人身份证原件及复印件； （6）招标文件中要求的其他需要提供原件备查的资料。 上述资料审查不合格将被认为资格审查不合格，将取消其投标资格。 |
| 12 | 1、投标文件的装订要求：投标文件不得以活页方式装订，不可拆装。装订应牢固、胶粘不易拆散和换页。正副本可以密封在同一投标文件袋中，投标文件正本必须逐页加盖公章。密封袋封口处加盖单位公章。注：投标人需提供盖章后的投标文件正本扫描电子档（需逐页扫描，制成一个PDF文档与word版同时放入U盘），u盘与投标文件正副本一起封存在投标文件密封袋中。（u盘封面请载明项目名称、项目编号、公司名称）。u盘与投标文件递交后留档不予退还。 正本须逐页加盖公章，副本可为正本的复印件。 2、投标文件的密封要求： (1)投标人应将报价一览表单独密封提交，并在封面上标明"报价一览表"字样； (2)投标人应将投标文件封面应注明文件的投标人的名称、地址、项目名称、招标人名称、联系电话等。 |
| 13 | 投标文件递交时间：2021年07月09日11：00（北京时间）止，之后所提交的文件将被拒绝接收。 递交地点：乌鲁木齐市天山区延安路新疆大学家属区老干处 |
| 14 | 投标文件有效期：自递交投标文件截止之日起90日 |
| 15 | 开标日期：2021年07月09日11：00（北京时间） 开标地点：乌鲁木齐市天山区延安路新疆大学家属区老干处 |
| 16 | 交货期：接到甲方通知后50日内交付 |
| 17 | 付款方式：完成供货安装调试，经甲方验收合格后支付合同价款的95%，质保期满一年经甲方再次复验合格后无息支付剩余5%价款。 |
| 18 | 投标报价： 投标人的报价应为所确定的设备清单参数内以及项目实施过程中所涉及的工作内容的全部价格体现（包含设备成本、运输费用、安装费用、测试费用、培训费用等，招标人不再另行支付其它任何费用）。 |
| 19 | 维保期：产品免费维保期 8年。（免费维保期自通过甲方验收合格之日起计）。 |
| 20 | 现 场 踏 勘：采购人不组织，投标人自行踏勘。踏勘联系人：刘老师，联系电话：18097684281。要求投标人，尤其是技术负责人、安装人员，要到现场勘察详细情况，根据采购清单的标准和要求，必须有效地配合VAV及排风系统进行操作等要求；如有异议可提出申请答疑；如有异议于2021年06月28日前以加盖单位公章后的扫描件发送邮件至3406701334@qq.com，未提出异议的投标单位就认为对招标文件、设备采购清单及技术参数内容全部认可。如因投标人原因造成后期不能对接的，投标人自行承担相关责任。 |
| 21 | 政府政策：响应政府采购关于节能、减排、环境标志产品，中小型企业生产或销售的产品或服务的政府采购政策。 （1）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库{2016}125号）的要求，投标人须登录“信用中国”、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。查询结果页面截图，执行财库[2016]125 号文，查询结果打印网页并加盖单位公章，代理机构存档。信用信息查询期限自公告发布之日至投标文件递交截止时，若有不良记录报名无效， 中国政府采购网：www.ccgp.gov.cn 信用中国：www.creditchina.gov.cn 特别提示1：投标人须提供信用记录查询资料； 查询时间为：自招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间止。 查询渠道为：“信用中国”网站、“中国政府采购网”。 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合条件的供应商，其投标文件将被拒绝。 （2）采购产品为《节能产品政府采购清单》(第24期)内非标记*符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(第22期)内的产品： 响应文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等） 政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品； 采购产品为《节能产品政府采购清单》(第24期)内非标记★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(第22期)内的产品： 1、投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予折扣优惠。 （3）本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格6%的优惠，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。供应商为中小企业的，需提供下列等证明文件： ①《中小企业声明函》； |
| 22 | 评标原则： 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选投标人的评审方法。 |
| 23 | 中标服务费：中标供应商应向招标代理机构交纳中标服务费，由成交供应商领取成交通知书时向采购代理机构缴纳。根据发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费标准下浮50%。 |
| 24 | 合同签订：中标通知书发出之日起30日内 |
| 25 | 履约保证金：第一成交候选人收到成交通知书后10日内（签订合同前）向缴纳履约保证金。否则视为自动放弃中标，由第二候选人中标，以此类推。 户 名：新疆大学 账 号：30704301040002348 开户行：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐胜利路（兵团）支行 行 号：103881070432 统一社会信用代码：12650000457601471G 类别; 合同金额（万元）; 履约保证金比例. 工程类; 100万元以下; 合同金额*5%. 100-200万元（含200万）; 合同金额*4%. 200-300万元（含300万）; 合同金额*3%. 300万元以上; 合同金额*2%. 货物类; 不限; 合同金额*2%. 服务类; 不限; 合同金额*2%. |
| 26 | 特别说明： (1)投标企业严格遵守国家的法律法规及招标纪律，无违法违纪及商业贿赂行为。 (2)不管投标结果如何，投标人均应自行承担投标所需一切费用(应包括：劳务、管理、材料、制作、安装、调试、维修、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用以及垃圾处理、环保费、保险费、检验费、仓储费等；现场安全措施、交货期保证、质量保证、各种不利因素的影响产生的措施和风险费用以及设备的装卸费)。 (3)为保证本项目产品质量，良好的售后服务；最低报价不作为中标的唯一依据。 (4)本项目积极响应政府采购政策，支持中小企业参与竞标并给予一定的优惠条件，投标人为中小企业的，需提供下列等证明文件： ①《中小企业声明函》； （5）各投标人的调研费、差旅费等费用自理。无论投标结果如何，投标人均应自行承担投标所需一切费用。 （6）投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，招标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单。 （7）本次项目需要投标人提供所投所有产品的彩页设备仪器照片。 （8）本项目需要投标人提供样品，样品标准和要求按照：全钢台式通风柜1500*900*2350mm 一台、PP药品柜一台。样品需随附样品检测报告。未提供样品的，评分相关内容不得分。 样品递交地点：新疆大学家属区老干处 联系人：刘老师 联系电话：18097684281；递交时间2021年07月05日-2020年07月08日（上午10：00-13：30，下午15：30-19：30） 采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考. （9）招标文件如出现不一致情况，以前附表为准。 |

一、总则

1.采购方式

本项目采取公开招标方式采购。

2.合格的投标人

2.1合格的投标人必须是具有独立法人资格且营业执照在有效期内，并且有能力按照本招标文件规定的要求提供服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织，

本次招标不接受联合体投标。

2.2合格的投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合招标文件第一部分的规定，且具备独立完成本项目的能力，成交后不允许分包、转包。

2.3合格的投标人必须是参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

2.4合格的投标人应遵守中华人民共和国《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.适用法律

本次评标及由本次评标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

- 4.招标费用

投标人应自行承担所有参加投标、评标有关的费用。

5.招标文件的约束力

投标人一旦报名参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件

- 1.招标文件构成

第一部分 招标公告；

第二部分 投标人须知；

第三部分 合同（参考）；

第四部分 采购设备清单及技术参数；

第五部分 投标文件格式。

投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件页数和附件数量，如发现有缺漏，请及时与采购人联系补全。如果投标人不按上述要求操作而造成不良后果，采购人不承担责任。

- 2.招标文件的澄清

- 2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在开标之前15日前以书面形式通知招标代理机构，招标代理机构负责联络采购人，并将以书面形式答复所有投标人，答复中包括所提问题，但不包括问题的来源。

- 2.2 招标文件的澄清内容可能影响投标文件编制且澄清发出时间距投标截止时间不足15日的，为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的澄清，采购人/招标代理机构可顺延投标截止时间。

- 3.招标文件的修改

3.1在投标文件接收截止日期前，采购人可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

3.2招标文件的修改将以书面形式通知所有已报名投标人，并对投标人具有约束力。投标人收到修改文件后，应于1个工作日内回复代理机构，逾期不回的，视同已收。

3.3采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的所有已经报名的投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.4代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

三、投标文件的编制

- 1.投标文件的编制要求

投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，投标文件应用中文编写。投标文件的书面内容不得有加行、涂抹或改写。投标文件应当采用书面方式；采购人及招标代理机构不接受电报、电话、传真投标。投标人应按“招标文件”的要求编制“投标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，投标文件可能被拒绝。对同一标段以同一投标人名义，递送两套或以上的投标文件，其投标无效。

- 2.投标文件构成

- 2.1商务文件

（1）投标函（附件一）；

（2）法定代表人授权委托书（附件二）；

（3）报价一览表（附件三）；

（4）明细报价表（附件四）；

（5）投标人概况（附件五）；（附营业执照等证明材料）

（6）投标人递交投标保证金收据及汇款凭证证明复印件；

（7）近三年（2018年1月1日至今）以来类似项目业绩一览表（附件六）；

（8）项目负责人简历；（附件七）

（9）团队实施人员一览表；

（10）服务要求承诺书；（附件十）

（11）企业实力（认证证书、荣誉奖项）

（12）产品检测报告；

（13）所投产品的彩页照片；

（14）中国政府采购网及信用中国网站查询结果网页截图并加盖单位公章；

（15）如提供环保节能型产品需提供产品报价及响应的证明文件；

（16）投标人为中小企业的，需提供《中小企业声明函》等证明文件；（附件十二）

（17）商务偏差表（附件八）；

（18）反商业贿赂承诺书（附件十一）；

（19）投标人认为适宜的其他商务资料。（详见评标办法）

2.2技术文件

（1）设备说明；

（2）核心技术说明；

（3）实施方案；

（4）备品备件；

（5）培训方案；

（6）售后服务方案

（7）额外增值服务承诺

（8）打分项技术偏离表（只罗列与参数打分相关偏离情况）

（9）技术偏差表（参数响应程度）（附件九）；

（10）投标人认为适宜的其他技术资料。（详见评标办法）

- 3.投标文件格式

投标人需按照上述投标文件构成顺序编制投标文件，并按招标文件中提供的格式填写投标函、授权委托书、报价一览表等材料。

- 4. 投标报价

- 4.1投标报价为“设备采购清单及技术参数”内的总报价。

- 4.2凡要求投标人考虑在报价中的内容投标人在投标文件中没有考虑、没有计入的或未单独列出，采购人认为投标人已将此项费用涵盖在其它费用价格中。

- 4.3投标人的报价明细应列明设备的品牌、型号等详细参数。

- 4.4投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件以人民币形式进行报价。投标报价应为完税价。投标人应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其完成本项目相关工作范围内所有费用的总价，招标人不接受有任何选择性报价。供应商漏报的单价或单价中漏报、少报的费用，均视为此项费用已隐含在其他报价中，中标后不予调整。投标报价应包含项目实施过程中涉及到的一切费用。

- 4.5投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受可变动性报价、赠送及“零”报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

- 4.6报价注意事项：

- （1）价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

- （2）投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的报价因素，一旦招标结束最终成交，总价将固定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

- 5.投标保证金

5.1投标人需提交投标保证金，并作为参与招标的组成部分之一。

5.2对于未按要求提交投标保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

5.3采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

5.5成交投标人的投标保证金，在成交投标人按规定签订合同并交纳中标服务费后退还。

5.6下列任何情况发生时，投标保证金将被没收:

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）成交投标人未在规定期限内及时签订项目合同的；

（3）其它违反政府采购法律法规的有关情况。

6.投标有效期

6.1投标有效期为招标文件规定的投标人提交投标文件截止之日起90天。投标有效期不满足招标文件要求的将视为非响应性文件而予以拒绝。

6.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，投标保证金予以退回；同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

7.投标文件份数和签署

7.1投标人应严格按照投标人须知的要求准备投标文件，每份投标文件封面显著处必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。投标文件的正本和副本均需打印，正本和副本不符的，以正本为准。投标文件包括：电子版: U盘（一份），纸质版正本1份，副本4份，报价一览表1份单独密封。

7.2除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处必须有投标单位法定代表人或其授权委托人签字并盖公章。

- 8.投标文件装订

8.1除特别说明外，全套投标文件的书面部分均使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得不带页码。

8.2密封件外层正面应注明投标人名称、投标项目名称、联系人及联系方式、项目编号、开标时才能启封等字样，并在骑缝处加盖公章，因标注不清而产生的一切后果由投标人自负。

8.3投标人应按每个标段分别装订、标记、密封投标文件。

若投标文件未按要求密封和加写标记，将作为无效标处理。

四、投标文件的递交

- 1.投标文件递交截止日期及方式

1.1所有投标文件都必须在招标文件规定的递交截止时间前送达指定评标地点，采购人对误投或过早启封概不负责。

1.2采购代理机构将在招标文件规定的时间和地点组织评标会议，投标人必须派法定代表人或其授权的委托人出席会议。

1.3采购人可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 2.迟交的投标文件

采购人将拒绝接收在规定的截止日期后递交的任何投标文件。

- 3.投标文件的修改

投标人在递交投标文件截止时间之前，对所递交的投标文件可以补充、修改，补充、修改的内容为投标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

五、无效标、废标条款

- 1.无效投标条款

1.1投标人资格不符合招标文件规定或未按规定提交资质证件的；

1.2投标人未在规定的时间内提交投标保证金收据的；

1.3投标文件出现重大偏差，未对招标文件进行实质性响应；

1.4被授权人不参加评标仪式及质询事宜的；

1.5其它评标委员会认为有必要取消的投标；

1.6法律、法规规定的其他情况。

- 2.废标条款

2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家；

2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

2.4因重大变故，采购任务取消的。

- 3.投标人不足三家情形处理

如出现投标截止时间结束后参加的投标人不足三家的，采购单位应当报告财政部门，按照以下原则处理：

3.1有效投标人不足三家的，除采购任务取消外，可废标后重新组织采购。

3.2投标文件存在不合理条款的，采购公告时间及程序不符合规定的，应予以废标。

- 4.取消中标人资格条款

4.1提供虚假材料谋取成交的；

4.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

4.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

4.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

4.5在规定的时间内未与采购人签订采购合同的；

4.6法律、法规规定的其他情况。

六、开标和评标

- 1.开标程序

1.1采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门视情况参与。

1.2投标人应委派法定代表人或授权委托人参加开标活动，参加开标的人员须持本人身份证原件签名报到，授权代表还需提供法人授权委托书。

1.3经采购人委托，开标由招标代理机构主持。开标时，由采购人、监管部门及投标人代表检查投标人的资格条件、投标保证金提交、投标文件的密封等。对检查未通过的，采购人将拒绝并原封退回其投标文件。

1.4开标时，由监督人员对开标全过程进行监督。

1.5开标时，由监督人员对投标人进行资格审查，资格审查未通过的，采购人将拒绝其投标文件。

开标时,当众查验投标文件的密封状况，经监督人、投标人确认无误后，公开唱标，完毕之后进入评标环节。

唱标时，投标文件中投标报价表内容与投标承诺书内容不一致的，以投标报价表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 2.评标委员会

招标采购单位根据本项目的特点，于开标前48小时内，从政府采购评审专家库中随机抽取组建评标委员会，其组员由有关技术、经济等方面的专家等五人以上单数组成其中采购人代表一人，随机抽取专家四人。评标委员会在监督人员的监督下独立完成评标工作，负责对响应文件进行审查、质询、评审、推选中标候选人。

- 2.1评标事务由评标委员会负责，并独立履行下列职责：

- （1）审查投标文件是否符合本文件要求，并做出评价；

- （2）要求投标人对投标文件有关事项做出澄清或答复；

- （3）推荐中标候选人；

（4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

- 2.2评标委员会成员的义务

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

- （3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（4）参与评标报告的起草；

（5）配合财政部门的投诉处理工作；

（6）配合招标采购单位答复投标人提出的质疑。

- 3.评标原则

“公开、公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

- 4.评标程序

4.1评标会议由评标小组组长主持。评标小组首先对各投标文件进行初步审查，初步审查包括资格性审查和符合性审查，未通过审查的为无效标。

评标委员会首先对各投标文件进行资格性审查和符合性审查，未通过审查的为无效标。

⑴资格性检查：评标委员会将根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备招标资格。

⑵符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述货物质量、技术、规格、数量、交货期等和服务明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上组员同意。

4.2评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

4.3评标委员会根据招标文件要求，讨论、通过评标工作流程和评标要点。

4.4采购人按照签到顺序对有效投标人依次评标。

4.5围绕评标要点，评标委员会全体成员对有效投标人递交的投标文件分别进行评标。

4.6评标过程出现异议的，由评标委员会共同商讨决定，需要投标人澄清的，评标委员会将以书面形式通知投标人。

4.7评标委员会认为投标人投标价或某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可要求其提供书面文件及相关证明材料解释说明；否则，可取消其投标资格。为保证本项目产品质量、良好的售后服务，最低报价不作为中标的唯一依据。

- 5.中标人

5.1评标委员会统一签署评标汇总表，并按实质性满足招标文件各项综合评价标准为中标人的原则，推荐中标候选人。得分相同的，以报价低的中标人优先。得分相同，报价相同的，按照技术评分高者为中标人。

- 6.评标过程保密

6.1在评标过程中和评标结束后，凡属于审查、澄清、评价、比较招标文件等有关信息，评标委员会的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

6.2投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

6.3在评标期间，采购人有专门工作人员与投标人进行联络。

6.4采购人和评标委员会不向未成交的投标人解释未成交原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

- 7.投标人有下列情形之一的，视为无效投标。

7.1 投标文件所投标段中的应标范围小于本文件对应标段要求的采购范围；

7.2投标文件与事实不符的；

7.3经评标委员会一致认定为重大偏离的；

7.4不符合本文件中规定的其他实质性要求的；

7.5不符合法律、法规有关规定的。

- 8.出现下列情形之一的，本项目作废标处理，除采购任务取消外，重新组织采购。

8.1本文件存在不合理条款，公告时间及程序不符合规定的；

8.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.3因重大变故，采购任务取消的。

非以上情形导致项目被废标的，经政府采购管理部门同意，所有评委和监督人签字认可，可书面通知投标人当场改作竞争性谈判或单一来源方式采购。

- 9.评标办法

本次招标的评标方法采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评标标准进行综合评审。

评标委员会严格按照招标文件的要求、条件及投标人所作的实质性响应内容，对投标人的投标文件进行综合打分。投标人的得分为各评委所给分数的平均分。计算结果在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。并以综合评分法进行评估，总分值为100分。

初步评审表

| - 项目 | - 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
| - 资格性审查 | - 1 | - 法定代表人身份证明或授权委托书及被授权人身份证是否提供且有效 |
|  | - 2 | - 是否提供合格的营业执照（三证合一）、组织机构代码证、税务登记证等相关证明文件 |
|  | - 3 | - 投标保证金是否足额缴纳 |
|  | - 4 | - 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；有以上记录者，投标将被拒绝，现场查询； |
|  | - 5 | - 凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）有近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、提供假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次政府采购活动，现场查询； |
| - 符合性审查 | - 1 | - 投标人报价是否唯一且不超过招标文件规定的预算 |
|  | - 2 | - 投标文件是否按要求加盖公章，需要加盖法定代表人章处或被授权人签字处加盖了法定代表人章或被授权人已签字 |
|  | - 3 | - 交货期是否符合招标文件要求 |
|  | - 4 | - 通风柜是否为标准型，且承诺应能有效地配合VAV及排风系统进行操作，投标人提供承诺函及相关证明材料； |
|  | - 5 | - 投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的 |
|  | - 6 | - 投标文件是否含有采购人不能接受的条件 |
|  | - 7 | - 是否按招标文件规定的格式编制投标文件 |
| - 初步评审合格后方可进入详细评审阶段 |  |  |

评分标准

| 序号 | 评分因素 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分40分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×40分，计算结果保留2位小数。 | 40 |
| 2 | 业绩 | 需提供2018年1月1日至今的已完成的类似业绩每项得1分，最多得4分。 注： 1.须附业绩合同复印件（加盖单位公章）以合同签订时间为准。 2.业绩证明材料，须提供合同关键页复印件并加盖单位公章。合同关键页包含以下内容：合同首页、采购及服务内容页、双方签字盖章页、日期页等。 3. 合同复印件要求清晰可见、合同体现内容中如缺项或模糊无法辨认的视为无效业绩 | 4 |
| 3 | 质量管理体系认证 | 投标人提供有效期内的： ISO9001质量管理体系认证ISO14001环境管理体系认证证书及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书，提供完整得1分，提供不完整不得分。 （注：以上各项须提供国家认证中心网页查询截图，无查询截图或不符合要求不计分） | 1 |
| 4 | 产品质量、性能参数 | 所投产品的性能、参数、特点满足招标技术要求，技术参数完全符合得32分，标“★、*”项负偏离每项扣5分，非标“★、*”项负偏离每项扣2分，扣完为止。 | 32 |
| 5 | 样品得分 | 1.样品质量及参数打分：横向比较所有投标人所递交的样品，最优得5分，一般0-4分，差不得分； 2.样品实用性打分：横向比较所有投标人所递交的样品，最优得3分，一般0-2分，差不得分； 3.样品做工打分：横向比较所有投标人所递交的样品，最优得2分，一般0-1分，差不得分。 | 10 |
| 6 | 项目实施方案 | 投标人针对本项目的实施方案、计划及具体措施进行综合评价： (1)实施方案科学、合理，计划全面，各项保证措施健全，完全满足本项目需求的得 5 分； (2)实施方案较合理，计划较全面，各项保证措施较健全，基本满 足本项目需求的得 4-3 分； (3)实施方案合理性一般，计划性及各项保证措施欠缺的得 2-1 分； (4)实施方案不完整或不合理或未提供的的得 0 分。 | 5 |
| 7 | 售后服务方案及保障 | 1、有完善的售后服务措施、保障措施方案包含：免费维护期内的服务计划、人员组成、故障响应时间、日常巡检和保障方案，预防性巡检方案、突发情况应急保障方案等措施完整，的得0-3分。 2.质保期在招标文件要求的基础上每增加1年得0.5分，最多的1分。 | 4 |
| 8 | 备品备件 | 承诺免费配备相应的辅件、附件、零部件，提供相关承诺函或备品备件库及备品备件清单等有效证明文件的得0-2分。 | 2 |
| 9 | 培训 | 对本次设备培训方案的科学性、合理性、完整性等方面进行横向对比打分（包含培训内容、培训大纲、培训时间安排、文档交付物列表、培训计划等）。培训方案成熟合理、针对性强且科学全面，优得2分，一般得0-1分，不提供得0分。 | 2 |

七、成交及合同签订

- 1.中标人

根据评标小组对各投标人满足招标文件实质性响应【所谓实质性响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留（由评标小组确定）、质量和服务相等且评分最高的原则确定成交候选投标人。】

采购人人从评标委员会提出的中标候选人中根据符合采购需求、质量和服务相关且综合得分最高的确定中标人。

- 2.资格后审

2.1采购人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

2.2采购人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。

2.3如果中标候选人被确认为不具备执行合同的能力，采购人将考虑按同样的程序审查下一个中标候选人。

- 3.中标通知书

3.1中标通知书将于开标、评标结束后公示1个工作日，投标人如无异议由代理机构向投标人发出。

3.2成交投标人应及时到采购代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

- 4.签订合同

中标人应在规定的时间、地点与采购人签订合同，招标文件、中标人的投标文件、分次报价及服务承诺文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件，合同经采购人审核盖章后实施。项目数量增减、合同条款变更、预算追加等按规定报批后，另行签订补充合同。

4.1中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其成交资格，监管部门将对其依法处理。

4.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件；不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

4.3中标人因不可抗力或自身原因不能签订采购合同或者不能履行合同的，采购人可以按中标候选顺序确定新的中标人并签订合同，以此类推，或重新进行采购。

4.4采购人在授予合同时有权对本文件规定的货物和服务予以适当的增加或减少，但不得改变单价或其他条款和条件。

合同履行中，追加采购与合同标的相同的货物或服务的，按规定报批后，签订补充合同。

4.5中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让给他人。除本文件另有规定外，也不得将中标项目进行分包给他人。

八、验收及付款

- 1.验收

1.1 采购单位组建验收小组，甲方保有开箱权，在第三方专家在场情况下供货设备如不符合招标要求甲方有权退回，所产生一切费用由中标方承担。并出具验收报告。

1.2由采购单位组织本单位纪检及相关人员验收。

- 2.付款

采购人凭项目合同、验收报告合同约定的时间内办理采购款支付手续。

九、法律责任

- 1.法律责任

- 投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 1、提供虚假材料谋取中标的；

- 2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 3、与采购人、其他投标人或采购代理机构恶意串通的；

- 4、向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 5、在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 6、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。投标人有前款情形之一的，中标无效。

- 中标人有下列情形之一的，招标采购单位不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

- 1、中标后无正当理由不与采购人签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 2、将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

- 3、拒绝履行合同义务的。

- 中标人有前款情形之一的，中标无效。

- 按照以上条款规定，经同级或其上级财政部门认定中标无效的，可按中标候选顺序重新确定，或重新进行采购。

# 第三部分  授予合同

新  疆  大  学

（设备类招标采购）

供

货

合

同

招标项目名称：

招标文件编号：

新疆大学合同填写说明：

- 本合同为限制性编辑的制式合同模板，未经合同签订双方同意不得对限制编辑内容进行修改。

- 合同信息内容电话、传真、开户行号等如无使用“/”代替。

- 设备参数必须详细列出。

- 合同打印方式双面打印。

- 合同签订需双方加盖骑缝章。

新疆大学(设备类招标采购）供货合同

甲   方：新疆大学

乙   方：

按照20  年  月   日组织的招标文件编号为             的               项目，经评定，乙方                     为第   包中标方。根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方授权代表就所供设备的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。

- 设备名称、型号、数量及价格

| 序号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 总计：大写人民币 元整，小写¥ 元（包括但不限于运输费、保险费及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等所有相关费用） |  |  |  |  |  |  |

二、报价币种、合同总价

1、本合同总金额为¥    元，大写人民币       元整，含税及运费、安装、调试等所有相关费用。

三、付款方式

1、乙方在合同约定的时间内将所供设备运至甲方指定地点，甲方收到设备，乙方在5日内对设备进行安装调试，并经甲方书面验收合格后，甲方支付至合同总金额95%的货款，金额为¥     元（人民币大写：     元整）。剩余的合同总金额5%的货款，金额为¥     元（人民币大写：     元整）作为质量保证金，质保期满壹年经甲方再次验收，无质量问题后，甲方无息支付给乙方。质保期自甲方书面验收合格之日起计算。

乙方账户信息如下：

开户名称：

账    号：

开 户 行：

2. 本合同约定价款为含税价，乙方应在甲方付款前提供符合甲方财务做账需求的等额增值税专用发票，否则甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

四、交货地点、时间

- 甲方指定的地点：乌鲁木齐市胜利路666号新疆大学（学院/部门名称：    ）；具体以甲方通知时指定交货地点为准。

交货时间：合同生效后30天内交货、安装调试完毕并通过甲方书面验收。

五、产品质量保证

1、乙方保证提供的合同内全部产品为全新的产品。

2、乙方所提供的合同内全部产品的型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足招标文件要求。

3、乙方保证提供的合同内全部产品设备按国家标准要求制作，质量完全满足用户的要求并能满足甲方的使用需求。

4、乙方的安装调试人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。

六、质量保证期

1、合同内设备质保期至少为   年，具体质保期以相关产品生产厂家提供的质保期为准。生产厂家提供的质保期少于   年的，以   年为准；生产厂家提供的质保期长于   年的，以生产厂家提供的质保期为准。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新机，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。

2、质保期内，如产品发生质量问题，乙方应在【24小时】内到场进行维修。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

七、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：

所供设备的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、使用说明书等。

八、包装及验收

1、所提供设备必须进行包装，免收包装费，包装物不回收。

2、因包装原因造成合同标的物在运输过程中丢失的、损坏的，乙方承担全部责任。

3、验收标准：按甲方规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商的《产品合格证》《出厂清单》《技术文件》进行现场验收，并由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，各方应当在验收后七天内以书面形式通知对方。合同标的物验收合格后由甲方提供设备的存放地点，并负责设备的保管和安全。

4、验收期限：甲方需在乙方交货、安装调试完毕后    日内完成验收，如遇特殊情况，双方应另行协商确定验收时间。

5、设备风险自通过甲方书面验收并交付甲方之后转移。

九、甲、乙双方的权利及义务

1、若甲方对订购的设备有任何更改，包括设备的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，应书面通知乙方，交货期从变更之日起顺延。若乙方接到通知后不予更改，由此造成的甲方损失，由乙方承担。

2、若乙方在交货时，由于甲方的原因或要求，不能及时将设备送达指定地点和验收时，则乙方可按甲方要求延期交货，甲方向乙方出具书面确认书。

3、若甲方在验收后的质量保证期内，发现设备内有部分出现质量问题，应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换。

4、乙方须按合同要求提供质量合格的设备，如期交付至甲方指定的交货地点。合同标的物需安装调试的，乙方提供免费的安装调试。

5、乙方对售予甲方的设备提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及甲方的违规使用。

十、合同变更、违约及其它

1、合同的变更需甲、乙双方协商一致签订补充协议，并由法定代表人或授权代理人签字（盖章）且加盖单位公章后立即生效。补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准。

2、乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部责任。乙方逾期交货的，按日承担合同总额千分之五的违约金；逾期交货超过【 15 】天的，甲方有权单方解除合同，乙方除退还货款外还应当另行承担合同总额【 20】%的违约金。

3、乙方应严格按甲方规定的产品规格、型号名称、数量和质量提供相应的产品及服务。乙方提供的产品或服务不符合合同约定的，甲方有权选择要求乙方重新供货或单方解除合同。甲方选择要求重新供货的，乙方逾期送达的，按照本条上一款承担违约责任；甲方选择单方解除合同的，乙方除退还货款外还应当另行承担合同总额【20】%的违约金。合同生效后，乙方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按给甲方造成的损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额20%的违约金；甲方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按实际损失向乙方支付赔偿金，向乙方支付合同总金额10%的违约金。

4、除不可抗力及乙方违约外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，应事先告知乙方，并征得乙方同意，否则甲方应向乙方支付违约金，每迟延付款一日，违约金就应付未付款按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，违约金数额不得超过应付未付金额的10%。

5、合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件，方能生效。

6、招标文件、投标文件、询价文件、报价文件及谈判会议上的答疑记录等均作为合同的附件，是本合同不可分割的组成部分，均与本合同具有同等法律效力，本合同未述及和不详之处，以附件为准。

7、合同经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字（盖章）并加盖单位公章后立即生效。

8、甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商不能达成协议时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

9、合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。

10、乙方向甲方提供专业的售后服务工程师并提供专人长期驻扎甲方（发生的所有相关费用均由乙方自行承担），保证第一时间解决问题。

11、一方违约，还应赔偿守约方因此遭受的其他损失，包括为主张权益所支付的律师费、交通费、公证费、鉴定费、评估费等全部费用。

12、乙方违约的，甲方有权将相应违约金从应给乙方支付的货款中直接予以扣除。

13、本合同尾部载明的双方地址、电话等信息，系双方有效联系方式，如发生变更，应提前书面通知另一方，否则依该联系方式送达相关文书的，视为送达成功。

14、本协议中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。

15、未经另外一方的事先书面同意，任何一方均不得向第三方或其关联企业转让本协议项下的权利义务。

| 甲方： |  | 乙方: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： | 新疆大学 | 单位名称: |  |
| 公章： |  | 公章: |  |
| 法定代表人或授权代理人签字： |  | 法定代表人或授权代理人签字： |  |
| 电话： | 0991-8587525 | 电话: |  |
| 传真： | 0991-8585368 | 传真: |  |
| 联系人： | 郭建伟 | 联系人: |  |
| 通讯地址: | 新疆乌鲁木齐市天山区胜利路666号新疆大学 | 通讯地址: |  |
| 开户银行: | 中国农业银行乌鲁木齐胜利路（兵团）支行 | 开户银行: |  |
| 帐 号： | 30704301040002348 | 帐 号： |  |

二〇      年    月    日

合同签订地点：新疆乌鲁木齐市天山区胜利路666号新疆大学

以上为合同模板，具体以甲方提供模板为准。

附件：开票信息

详细参数

以下空白    以下空白    以下空白    以下空白    以下空白    以下空白

# 第四部分   设备采购清单及技术参数

设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 | 质保期限 | 交货 日期 | 子项目名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风柜 | 1800*800*2350 | 10 | 8年 | 自接到甲方通知后50日（日历日）内交付 | 纺织服装学院 |
| 2 | 全钢通风柜 | 1500*900*2350 mm | 110台 | 8年 | 同上 | 化工学院 |
| 3 | 桌上型通风柜 | 1000×1500×1550mm | 48台 | 8年 | 同上 | 化工学院 |
| 4 | 整体通风间 | 3200×3500×3750mm一套 | 2套 | 8年 | 同上 | 化工学院 |
| 5 | 原子吸收罩 | 400*600mm | 23台 | 8年 | 同上 | 化工学院 |
| 6 | 万向吸风罩 |  | 72台 | 8年 | 同上 | 化工学院 |
| 7 | 全钢台式通风柜 | 1500*900*2350 | 139台 | 8年 | 同上 | 化学学院 |
| 8 | 原子吸收罩 | 400*600 mm | 32台 | 8年 | 同上 | 化学学院 |
| 9 | 万向吸风罩 |  | 113台 | 8年 | 同上 | 化学学院 |
| 10 | PP药品柜 | H1850*W900*D450mm | 120 | 8年 | 同上 | 化学学院 |
| 11 | 通风橱 | 长宽高：1800*850*2350mm | 1 | 8年 | 同上 | 机械工程学院 |
| 12 | 通风橱 | 1500*850*2350具体参数见参数说明。 | 1 | 8年 | 同上 | 建筑工程学院 |
| 13 | 通风橱（柜） | 1500*900*2350 | 26台 | 8年 | 同上 | 生命科学院 |
| 14 | 通风柜 | 1500*900*2350 柜体全钢台面陶瓷板 | 12 | 8年 | 同上 | 物理学院 |
| 15 | 通风柜 | 长宽高：1500*900*2350 | 1台 | 8年 | 同上 | 信息学院 |
| 16 | 通风橱（柜） | 1500*900*2350(不锈钢)---- 含配套三门柜 | 14 | 8年 | 同上 | 资环学院 |

品目1：通风柜         规格：1800*800*2350mm        （纺服学院）

1.满足ANSI/ASHRAE 110-2016标准。本项目通风柜为变风量型，应能有效地配合VAV排风系统进行操作。主体结构：双层全钢，自支撑坚固构造。外层为钢板，内层为抗腐蚀内衬材料。两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、配件等。为方便后期产品维修维护便捷，产品上柜前框具为可拆卸结构，更换移门玻璃、检修照明装置等无需整体拆卸；前框立柱面板能任意拆卸组合或增加相应水电气配件功能，灵活性强。

2.通风柜工作台面：采用厚度为25mm浅蓝色一体高温烧制成型实验室工业陶瓷台面，耐强腐蚀，耐1400℃以上极限高温，耐磨，耐污染，便于清洁，不变形，不变色，美观大方，安全环保，免维护。

★台面前挡板：采用氟化物涂层，其余钢制部分采用环氧树脂涂层，二者以颜色明显区分。（提供合格的检测报告证明）；

通风柜配有一次性成型实验室专用水槽，耐酸碱、耐腐蚀。

移门：使用厚度≥6mm的双层夹膜安全玻璃，滑轨采用专用型材，移门最大开启高度不得低于700mm，移门开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留。

★开启移门的力量不应大于23N（并提供合格的检测报告证明）；

传动索：移门传动索采用耐腐蚀性能或性能稳定的传动，确保产品长期在实验室恶劣环境中使用造成的腐蚀。

★平衡系统经过相关检测机构10，000次强制检测（并提供合格的检测报告证明）

所有通风柜的内衬材料为≥4.8mm厚Poly resin材料或阻燃性能符合UL或NFPA的内衬材料。导流板必须与内衬为同一材料，引导通风柜气体排除柜外。内衬材料为白色，表面光滑。

底柜柜体：柜体与实验台柜体制作要求同。每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计，除有特别说明者外，每台通风柜配置两只双开门款式底柜单元，或一只拥有两个独立区隔(各区隔配置双开门)的四门柜体单元。根据需要底柜可定制垃圾柜或设置废液收集装置，并有排风设计；底柜后方应具备容易拆装的活动背板，踼脚板凹入部分位于柜体下方正面。

3.噪声：★通风柜得噪声不应大于55dB（A）（并提供合格的检测报告证明）；

4.阻力：★通风柜的阻力应小于70Pa（并提供合格的检测报告证明）；

5.照明：两个灯管，快速启动类型。照明装置上面有安全玻璃面板并且和柜体密封；★平均照度不应小于500Lx（并提供合格的检测报告证明）；

6.电气设施安装在通风柜的功能面板上。同时安装有漏电保护装置。插座：不少于4 个插座。三线接地插座，220V，10A。

★性能要求（并提供合格的检测报告证明）：

7.平均面风速：通风柜的平均面风速为0.5 ±0.1 m/s;

8.流动视觉－局部视觉：须无溢出，烟雾且排尽；

9.流动视觉－大体积视觉：须无溢出，烟雾且排尽；

10.示踪气体浓度：浓度控制等级小于0.05ppm；

11.外沿扫描浓度：浓度控制等级小于0.05ppm；

12.视窗移动浓度：浓度控制等级小于0.05ppm；

服务要求

在甲方发出要求服务通知的24小时内，乙方指派的服务人员必须到达甲方现场，对设备出现的较大问题，解决时间不应超过五个日历日。

质保要求

以上产品须符合最新国家标准，质保在8年以上，在保修期内，如设备出现故障，必须在三个工作日内完成维修工作，否则更换新设备。

品目2 名称：全钢通风柜（化工学院）   （规格：长×宽×高，mm）1500×900×2350mm

技术参数

本项目通风柜为标准型，应能有效地配合VAV及排风系统进行操作。满足ANSI/ASHRAE 110-2016、GB24820-2009标准。

主体结构：双层全钢，自支撑坚固构造。外层为厚度≥1.2mm的钢板，内层为抗腐蚀内衬材料。两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、配件等。为方便后期产品维修维护便捷，产品上柜挡板具为可快速拆卸结构，检修维护等无需整体拆卸；前框立柱面板能任意拆卸组合或增加相应水电气配件功能，灵活性强。

通风柜工作台面：采用厚度≥20mm陶瓷台面，外边沿不小于25mm，台面平整，黑色，一体成型。

台面技术参数：

1、★提供耐高温性能检测报告(GB/T26696-2011)，检测结果必须符合：耐极限温度在1350℃以上（提供检测报告复印件加盖厂家公章）

2、★抗化学污染性能需要“国家化学建筑材料测试中心”的检测报告(需提供国家级47项检测报告，覆盖玻璃板、表面无明显变化、分级结果5级的检测报告)，应至少包含有：98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、99%乙酸、85%磷酸、38%甲醛、42%氢氧化钠等化学物（提供“国家化学建筑材料测试中心”检测报告复印件加盖厂家公章）；

3、★耐化学/耐污性能需要SGS的检测报告，检测项目至少48项，检测结果0级-无可见变化，测试要求：耐化学/耐污（SEFA3-2010科学设备及家具协会-实验室工作台面条款2-1）。提供“SGS”检测报告复印件加盖厂家公章）。

4、★物理性能需要“国家建筑材料测试中心”的检测报告，检验依据（GB/T4100-2015 《陶瓷砖》附录G:干压陶瓷砖E≤0.5%BⅠa类，GB/T26696-2011《家具用高分子材料台面板》 表面耐划痕1级，抗釉裂性无釉裂,耐污染性5级，断裂模数平均值42.7MPa、最小值41.7MPa，线性热膨胀系数5.88*10-6℃-1，抗冲击性（恢复系数）0.88，洛氏硬度52.3HRC，压缩强度490MPa（参照GB/T9966.1-2001），抗热震性无裂纹及脱落，耐磨性（4级/2100转）等（提供“国家建筑材料测试中心”检测报告复印件加盖厂家公章）。

5、★物理承载性能，须通过国家化学建筑材料测试中心按照JG/T346-2011标准检测，技术指标为“N”,检测结果为≥5.14*10³（提供“国家化学建筑材料测试中心”检测报告复印件加盖厂家公章）。

6、★甲醛含量(非甲醛释放量)需要提供“国家化学建筑材料测试中心”的检测报告，检验依据按照GB18580-2001“室内装饰装修材料人造板及制品中甲醛含量”限量值E1进行检验，检验结果：甲醛含量（干燥器法），mg/L:小于或等于0.1。（提供“国家化学建筑材料测试中心”检测报告复印件加盖厂家公章）

7、★耐急冷急热，温差100℃，吸水率0.02％（提供第三方权威机构检测报告复印件加盖厂家公章）

台面前挡板：采用耐腐蚀特氟龙材料涂层，耐强酸强碱。

通风柜配有一次性成型实验室耐酸碱、耐腐蚀专用小水槽，全铜陶瓷阀芯水嘴

移门：使用厚度≥6mm的双层夹膜安全玻璃，滑轨采用专用型材，移门最大开启高度不得低于720mm，移门开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留。开启移门的力量不应大于23N，门拉手带补风功能。

传动索：移门传动索采用耐腐蚀材料，确保产品可以长期在实验室恶劣环境中稳定使用。

气体考克：主体采用加厚铜制，高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，耐热，采用进口针阀，开关旋钮采用高密度PP/ABS材料，人体工程学设计；密封性：分别在动压为0.05MPa±0.02MPa和0.50MPa±0.02MPa下，保持300s±10s,各连接部位无漏水现象。气体强度：在0.50MPa±0.02MPa下，保持300s±10s，各连接部位无渗漏，每台通风柜带2套气体考克。

所有通风柜的内衬材料为≥6mm厚Poly resin材料或阻燃性能符合UL或NFPA的内衬材料。导流板必须与内衬为同一材料，引导通风柜气体排除柜外。内衬材料为白色，表面光滑。

内衬材料技术要求

（1）★抗酸碱腐蚀：至少通过13种化学腐蚀试剂检测，检验结果5级。（提供第三方权威机构检测报告复印件加盖厂家公章）

（2）★阻燃性能：垂直燃烧（3.2MM）V-0级、自动熄火，内外材质一致，表面光滑而且内外均为白色。（提供“国家建筑材料测试中心”检测报告复印件加盖厂家公章）

（3）★弯曲强度121MPa，冲击韧性62.4kJ/㎡，拉伸强度61.4MPa。（提供第三方权威机构检测报告复印件加盖厂家公章）

（4）★吸水率≤0.05％（提供第三方权威机构检测报告复印件加盖厂家公章）

底柜柜体：柜体与实验台柜体制作要求同。每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计，除有特别说明者外，每台通风柜配置两只双开门款式底柜单元，或一只拥有两个独立区隔(各区隔配置双开门)的四门柜体单元。根据需要底柜可定制垃圾柜或设置废液收集装置，并有排风设计；底柜后方应具备容易拆装的活动背板，踼脚板凹入部分位于柜体下方正面。

噪声：通风柜的噪声不应大于55dB（A）；

★阻力：通风柜阻力不大于70Pa；

照明：两个节能LED灯管，无频闪、快速启动类型。照明装置上面有安全玻璃面板并且和柜体密封；操作台面的平均照度不应小于500Lx；

电气设施安装在通风柜的功能面板上。同时安装有漏电保护装置。

插座：不少于4 个插座。三线接地插座，220V，10A。

★性能要求：

平均面风速：通风柜的平均面风速为0.5m/s±15%；

可视化－小烟雾：无可见外溢或逃逸；

可视化－大烟雾：无可见外溢或逃逸；

示踪气体浓度：泄露浓度平均值不得大于0.05ppm；

视窗移动影响：泄露浓度平均值不得大于0.05ppm；

周边扫描：泄露浓度平均值不得大于0.05ppm。

品目3 名称：桌上型通风柜（化工学院）  规格：1000×1500×1550mm

技术参数

本项目桌上型通风罩为定制型，应能有效地配合VAV及排风系统进行操作中间需要用玻璃分隔开，高度950mm；两边均带PP小水杯和单口水龙头，每台共2套。

主体结构：双层全钢，自支撑坚固构造。外层为厚度1.2mm的钢板，通风柜侧板为厚度3+3mm的双层夹膜防爆安全玻璃。前框立柱不锈钢静电喷涂，面板能任意拆卸组合或增加相应水电气配件功能，灵活性强。

★移门：使用厚度≥6mm的双层夹膜安全玻璃，滑轨采用专用型材，移门最大开启高度不得低于720mm，移门开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留。开启移门的力量不应大于23N。台面中间长边用10mm防爆玻璃格挡

★传动索：移门传动采用耐腐蚀材料同步齿形带，确保产品可以长期在实验室恶劣环境中稳定使用。

★所有通风柜的内衬板采用≥6m抗酸碱腐蚀、阻燃型高分子聚合材料,不得采用金属或抗倍特之类不能抗腐蚀或不阻燃的材料。内衬材料表面光滑，颜色为白色内衬材料为白色，表面光滑。

噪声：通风柜的噪声不应大于55dB（A）；

★阻力：通风柜阻力不大于70Pa；

照明：两个节能LED灯管，无频闪、快速启动类型。照明装置上面有安全玻璃面板并且和柜体密封；操作台面的平均照度不应小于500Lx；

电气设施安装在通风柜的功能面板上。同时安装有漏电保护装置。

插座：不少于4 个插座。三线接地插座，220V，10A。

★性能要求：

平均面风速：通风柜的平均面风速为0.5m/s±15%；

可视化－小烟雾：无可见外溢或逃逸；

可视化－大烟雾：无可见外溢或逃逸；

示踪气体浓度：泄露浓度平均值不得大于0.05ppm；

视窗移动影响：泄露浓度平均值不得大于0.05ppm；

周边扫描：泄露浓度平均值不得大于0.05ppm。

易损件：另配LED灯管50根

品目4 名称：整体通风间 （化工学院）

规格：外形尺寸（长×宽×高）mm  3200×3500×3750mm一套；4000×3500×3750mm一套

技术参数

整体通风间设备总体技术要求

1．整体通风间设备的材料及其配套件性能、技术及其安装位置应满足招标人提供的有关文件和设计图要求：

（1）主要部分为符合首钢优质冷轧钢板或其他大型钢厂同等级、同质量标准≥1.2mm厚冷轧钢板；

（2）所有钢制品表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等；

（3）预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理技术；

（4）表面喷涂：使用知名品牌环保型环氧树酯粉末进行静电喷涂，涂层厚度≥50μm，在180度高温烘箱内固成光滑表面。

（5）喷涂后的金属表面抗一定的化学物质，能达到如下性能：

附着性能：交叉刻画（1.6mm X 1.6mm），没有掉漆。

防腐性能：盐喷实验200小时没有变化。

磨损性能：Taber磨损实验100次循环不超过5.5mg。

硬度性能：表面硬度相当于甚至好于4H铅笔。

防潮性能：华氏100度、饱和湿度情况下，可以抵抗1000小时的暴露。

湿度性能：热水45度角冲淋5分钟没有变化。水持续浸湿100小时没有变化。

耐腐蚀及耐酸碱功能：满足SEFA 8M抗腐蚀功能，耐指定的49种化学试剂，漆面结果是等级3的情况不应多于4个。

（6）所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面；所有钣金部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层。

2．通风间技术参数

（1）本项目通风间为定制型，应能有效地配合VAV及排风系统进行操作。

（2）主体结构：双层全钢，自支撑坚固构造。外层为钢板，内层为抗腐蚀内衬材料。两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、配件等。前框立柱面板能任意拆卸组合或增加相应水电气配件功能，灵活性强。

★（3）左右推拉门：钢制外框内嵌厚度≥6mm的双层夹膜安全防爆玻璃。内衬板采用≥6m抗酸碱腐蚀、阻燃型高分子聚合材料,不得采用金属或抗倍特之类不能抗腐蚀或不阻燃的材料。内衬材料表面光滑，颜色为白色

★（4）在通风柜天花处设计有压力释放装置，当操作舱实验装置发生意外爆炸时，通风柜天花压力释放装置可以将舱内压力释放，确保推拉门视窗不会因爆炸碎裂伤及操作者

★（5）防爆照明：两个防爆灯管，无频闪、快速启动类型。照明装置上面有安全玻璃面板并且和柜体密封。

★（6）防爆电气设施安装在通风柜的内腔内。同时安装有漏电保护装置。防爆插座：不少于4 个插座。

★性能要求：

（7）平均面风速：通风柜的平均面风速为0.5m/s±15%；

（8）可视化－小烟雾：无可见外溢或逃逸；

（9）可视化－大烟雾：无可见外溢或逃逸；

（10）示踪气体浓度：泄露浓度平均值不得大于0.05ppm；

（11）视窗移动影响：泄露浓度平均值不得大于0.05ppm；

（12）周边扫描：泄露浓度平均值不得大于0.05ppm。

品目5名称：原子吸收罩（化工学院）   规格：400*600mm

技术参数

全套设备包括：可伸缩不锈钢集气罩、带手动调节阀等。

不锈钢集气罩：采用1.5mm以上304不锈钢制作，尺寸为400*600mm，根据实验需要，抽气罩可以上下伸缩150mm，以方便实验操作。

不锈钢导风管：采用2.0mm以上不锈钢制作，在导风管上配有手动调节阀，开启度可以0到180°，可调节风量。

安装：原子吸收罩的安装用支架固定于屋顶天花上，并和主排风管连接。

风量要求：根据实验要求的不同，风量可有不同的设计值，对于要求较低的场合，可采用风量300m3/h到600m3/h。

品目6名称：万向排气罩（化工学院） 直径：75mm

技术参数

高密度PP材料，可360度旋转调节方向，易折卸、重组及清洗关节密封圈；

三节活动臂，罩口可多角度调整旋转，低压降和低噪音；

手动调节外部阀门旋钮，控制进入的气流量；

伸缩圆形导管：直径75mm；

风量可在110～240m3/h范围内调节。

★通过CE认证并提供CE证书并提供厂家改造授权书（复印件加盖公章）

- 品目7 名称：全钢通风柜  （化学学院） （规格：长×宽×高，mm）1500×900×2350mm

技术参数

本项目通风柜为标准型，应能有效地配合VAV及排风系统进行操作。

主体结构：双层全钢，自支撑坚固构造。外层为厚度1.2mm的钢板，内层为抗腐蚀内衬材料。两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、配件等。为方便后期产品维修维护便捷，产品上柜挡板具为可快速拆卸结构，检修维护等无需整体拆卸；前框立柱面板能任意拆卸组合或增加相应水电气配件功能，灵活性强。

通风柜工作台面：采用厚度≥20mm陶瓷台面，外边沿不小于25mm，台面平整，黑色，一体成型。

台面技术参数：

1、★提供耐高温性能检测报告(GB/T26696-2011)，检测结果必须符合：耐极限温度在1350℃以上（提供检测报告复印件加盖厂家公章）

2、★抗化学污染性能需要“国家化学建筑材料测试中心”的检测报告(需提供国家级47项检测报告，覆盖玻璃板、表面无明显变化、分级结果5级的检测报告)，应至少包含有：98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、99%乙酸、85%磷酸、38%甲醛、42%氢氧化钠等化学物（提供“国家化学建筑材料测试中心”检测报告复印件加盖厂家公章）；

3、★耐化学/耐污性能需要SGS的检测报告，检测项目至少48项，检测结果0级-无可见变化，测试要求：耐化学/耐污（SEFA3-2010科学设备及家具协会-实验室工作台面条款2-1）。提供“SGS”检测报告复印件加盖厂家公章）。

4、★物理性能需要“国家建筑材料测试中心”的检测报告，检验依据（GB/T4100-2015 《陶瓷砖》附录G:干压陶瓷砖E≤0.5%BⅠa类，GB/T26696-2011《家具用高分子材料台面板》 表面耐划痕1级，抗釉裂性无釉裂,耐污染性5级，断裂模数平均值42.7MPa、最小值41.7MPa，线性热膨胀系数5.88*10-6℃-1，抗冲击性（恢复系数）0.88，洛氏硬度52.3HRC，压缩强度490MPa（参照GB/T9966.1-2001），抗热震性无裂纹及脱落，耐磨性（4级/2100转）等（提供“国家建筑材料测试中心”检测报告复印件加盖厂家公章）。

5、★物理承载性能，须通过国家化学建筑材料测试中心按照JG/T346-2011标准检测，技术指标为“N”,检测结果为≥5.14*10³（提供“国家化学建筑材料测试中心”检测报告复印件加盖厂家公章）。

6、★甲醛含量(非甲醛释放量)需要提供“国家化学建筑材料测试中心”的检测报告，检验依据按照GB18580-2001“室内装饰装修材料人造板及制品中甲醛含量”限量值E1进行检验，检验结果：甲醛含量（干燥器法），mg/L:小于或等于0.1。（提供“国家化学建筑材料测试中心”检测报告复印件加盖厂家公章）

7、★耐急冷急热，温差100℃，吸水率0.02％（提供第三方权威机构检测报告复印件加盖厂家公章）

台面前挡板：采用耐腐蚀特氟龙材料涂层，耐强酸强碱。

通风柜配有一次性成型实验室耐酸碱、耐腐蚀专用小水槽，全铜陶瓷阀芯水嘴

移门：使用厚度≥6mm的双层夹膜安全玻璃，滑轨采用专用型材，移门最大开启高度不得低于720mm，移门开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留。开启移门的力量不应大于23N，门拉手带补风功能。

传动索：移门传动索采用耐腐蚀材料，确保产品可以长期在实验室恶劣环境中稳定使用。

气体考克：主体采用加厚铜制，高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，耐热，采用进口针阀，开关旋钮采用高密度PP/ABS材料，人体工程学设计；密封性：分别在动压为0.05MPa±0.02MPa和0.50MPa±0.02MPa下，保持300s±10s,各连接部位无漏水现象。气体强度：在0.50MPa±0.02MPa下，保持300s±10s，各连接部位无渗漏，每台通风柜带2套气体考克。

所有通风柜的内衬材料为≥6mm厚Poly resin材料或阻燃性能符合UL或NFPA的内衬材料。导流板必须与内衬为同一材料，引导通风柜气体排除柜外。内衬材料为白色，表面光滑。

内衬材料技术要求

（1）★抗酸碱腐蚀：至少通过13种化学腐蚀试剂检测，检验结果5级。（提供第三方权威机构检测报告复印件加盖厂家公章）

（2）★阻燃性能：垂直燃烧（3.2MM）V-0级、自动熄火，内外材质一致，表面光滑而且内外均为白色。（提供“国家建筑材料测试中心”检测报告复印件加盖厂家公章）

（3）★弯曲强度121MPa，冲击韧性62.4kJ/㎡，拉伸强度61.4MPa。（提供第三方权威机构检测报告复印件加盖厂家公章）

（4）★吸水率≤0.05％（提供第三方权威机构检测报告复印件加盖厂家公章）

底柜柜体：柜体与实验台柜体制作要求同。每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计，除有特别说明者外，每台通风柜配置两只双开门款式底柜单元，或一只拥有两个独立区隔(各区隔配置双开门)的四门柜体单元。根据需要底柜可定制垃圾柜或设置废液收集装置，并有排风设计；底柜后方应具备容易拆装的活动背板，踼脚板凹入部分位于柜体下方正面。

噪声：通风柜的噪声不应大于55dB（A）；

★阻力：通风柜阻力不大于70Pa；

照明：两个节能LED灯管，无频闪、快速启动类型。照明装置上面有安全玻璃面板并且和柜体密封；操作台面的平均照度不应小于500Lx；

电气设施安装在通风柜的功能面板上。同时安装有漏电保护装置。

插座：不少于4 个插座。三线接地插座，220V，10A。

★性能要求：

平均面风速：通风柜的平均面风速为0.5m/s±15%；

可视化－小烟雾：无可见外溢或逃逸；

可视化－大烟雾：无可见外溢或逃逸；

示踪气体浓度：泄露浓度平均值不得大于0.05ppm；

视窗移动影响：泄露浓度平均值不得大于0.05ppm；

周边扫描：泄露浓度平均值不得大于0.05ppm。

- 品目8名称：原子吸收罩（化学学院）   规格：400*600mm

技术参数

全套设备包括：可伸缩不锈钢集气罩、带手动调节阀等。

不锈钢集气罩：采用1.5mm以上304不锈钢制作，尺寸为400*600mm，根据实验需要，抽气罩可以上下伸缩150mm，以方便实验操作。

不锈钢导风管：采用2.0mm以上不锈钢制作，在导风管上配有手动调节阀，开启度可以0到180°，可调节风量。

安装：原子吸收罩的安装用支架固定于屋顶天花上，并和主排风管连接。

风量要求：根据实验要求的不同，风量可有不同的设计值，对于要求较低的场合，可采用风量300m3/h到600m3/h。

- 品目9名称：万向排气罩（化学学院）

技术参数

高密度PP材料，可360度旋转调节方向，易折卸、重组及清洗关节密封圈；

三节活动臂，罩口可多角度调整旋转，低压降和低噪音；

手动调节外部阀门旋钮，控制进入的气流量；

伸缩圆形导管：直径75mm；

风量可在110～240m3/h范围内调节。

★通过CE认证并提供CE证书并提供厂家改造授权书（复印件加盖公章）

- 品目10名称：PP药品柜：（化学学院）

1、规格：H1850*W900*D450mm；

2、采用厚度≥8mm的抗强酸碱耐冲击的阻燃瓷白色PP板承制，同色同质焊条一体焊接成型；

3、柜体采用阻燃瓷白色，经同色焊条无缝焊接处理；三块层板可自由调节，一次性模具挤出成型，承重≥200kg，层板稳定性垂直力100N不侧翻，四周立边22mm高度防水边厚度10mm.可获得一定程度的防溢效果四边可防水。层板正面带卡槽，可分别放置红、黄、蓝三种颜色卡片，以区分层板上所放试剂类别。锁扣为一次注塑成形双锁扣 双眼锁孔设计，挂锁外部为ABS外壳包裹，无金属外漏。制定颜色；专业规范的警示标签；带气孔，顶部可接通风管。

4、颜色为PP阻燃瓷白色；四开门/上门可视下门实心。

★符合规范OSHA29CFR1910.106&NFPACODE30，需提供CE安全认证，锁具第三方检测报告。

品目11：通风橱   （机械学院）

规格：长*宽*高： 1800*850*2350mm

技术参数：

1、下柜含台面高度为850mm，上柜高度1500mm；

2、主体结构：双层全钢，外层为钢板，内层为抗腐蚀内衬材料。两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、配件等。上柜前框为可拆卸结构，更换移门玻璃、检修照明装置等无需整体拆卸；前框立柱面板能任意拆卸组合或增加相应水电气配件功能。

3、内衬板：采用能抗酸碱腐蚀、阻燃、自动熄火，内外材质一致，表面光滑而且内外均为白色的玻璃纤维板，具有良好的抗爆性能，长时间使用不变形。

4、导流板：与内衬板材料一致，采用组合式导流设计，可以对密度由高到低的气体同时吸排；导流板固定底座/旋钮采用PP材质，具有双重作用，一是固定导流板，二是悬挂蒸馏架。

5、移门：使用厚度≥6mm的双层夹膜防爆安全玻璃；滑轨为专用型材，移门能够轻松上下移动；移门的关闭有橡胶缓冲装置；移门拉手和移门同宽，为减小进风阻力，使气流顺畅进入通风柜内，移门拉手使用专用型材经环氧树脂喷涂的金属材料制成；移门采用无金属材料外漏的同步皮带，耐腐蚀、易维护、性能稳定，避免金属材料产品长期使用在实验室恶劣环境中造成的腐蚀，确保产品安全、耐久性。

6、多功能安装板：通风柜具有可拓展功能区，位于通风柜正面两侧，多功能安装板，坚固且方便摘取，可随时根据客户需求添加水、电、气等功能拓展；

7、集风罩：排风口为矩形底部带圆弧设计，玻璃钢材料，一体成型，内部无死角，减少风阻，降低噪音，更耐腐蚀。

8、通风柜照明：两个荧光灯管，照度≥500Lux。

9、底柜柜体：柜体与实验台柜体制作要求相同，采用1.0mm优质冷轧钢板。每个柜体为完整独立的落地型全钢制柜体设计，通风柜配置两个双开门款式底柜单元，或一个拥有两个独立区隔(各区隔配置双开门)的四门柜体单元。有排风设计；底柜后方应具备容易拆装的活动背板，踼脚板凹入部分位于柜体下方正面。

10、其它配件：配置独立漏电保护装置并有保护罩；配置4组220V/10A自闭式防水三孔电源插座，可匹配各种仪器插头。

11、通风柜台面材质要求：耐强酸、强碱、强有机溶剂等各种化学试剂，耐刮磨，耐1350℃以上极限高温，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，经久耐用，无需维护，安全环保。耐腐蚀、易清洁、不着色、不脱落、不变色、耐刮磨。

12、噪声：通风柜的噪声不应大于55dB；阻力：通风柜阻力不大于70Pa；照明：两个节能LED灯管，无频闪、快速启动类型。照明装置上面有安全玻璃面板并且和柜体密封；操作台面的平均照度不应小于500 Lux

13、电气设施安装在通风柜的功能面板上。同时安装有漏电保护装置。插座：不少于4 个插座。三线接地插座，220V，10A。

14、平均面风速：通风柜的平均面风速为0.5m/s±15%；

15、可视化－小烟雾：无可见外溢或逃逸；可视化－大烟雾：无可见外溢或逃逸；示踪气体浓度：泄露浓度平均值不得大于0.05ppm；

16、视窗移动影响：泄露浓度平均值不得大于0.05ppm；

注：

（1）上述产品配图仅为参考。

（2）产品整体规格（尺寸）、材质不得变动；各类管材、板材、型材等材料厚度不得小于参数要求；产品零部件尺寸在满足招标方需求的前提下，投标人可微调。

服务要求：

设备到达用户指定安装地点后，公司人员为用户进行设备的安装。

质保要求：

以上产品须符合最新国家标准

质量保证为期8年，质量保证期自项目安装调试验收合格之日起计算。

品目12：名称：通风橱   规格:1.5*0.8*2.35（建工学院）

技术参数:

1、规格：1500*850*2350

2、★性能：通风柜排风性能符合《ANSI/ASHRAE110-2016》、GB24820-2009，）。

3、结构：主体1.0mm优质冷轧钢板，经除油防锈，陶化后喷塑处理，表面环氧树脂静电喷塑，同步皮带传动。双层全钢，自支撑坚固构造，外层为钢板，内层为抗腐蚀内衬材料，两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、配件等。为方便后期产品维修维护便捷，产品上柜挡板为可快速拆卸结构，检修维护等无需整体拆卸，前框立柱面板能任意拆卸组合或增加相应水电气配件功能，灵活性强

4、台面：采用陶瓷板台面，能长时间耐腐蚀、耐磨损、耐高温、不惧明火、不变色、不变形、有效抑制细菌、易清洁、遇恶劣环境不会释放有害物质，台面四边起阻水边，能有效防止液体外溢。陶瓷台面耐高温，为A级不然材料，耐高温不低于1350℃；

5、内衬及导流板≥6mm厚抗倍特板，导流板分为二段式构造，排烟功效优异；

6、★落地式下柜：不锈钢拉手；304不锈钢门铰链或者不锈钢隐藏式门铰链。8、安全视窗：使用厚度5mm的钢化玻璃，滑轨采用专用型材，视窗升降行程不得低于700mm，开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留。

7、传动：移门采用无金属材料外漏的同步皮带，耐腐蚀、易维护、性能稳定，避免金属材料产品长期使用在实验室恶劣环境中造成的腐蚀，满足VAV系统变风量接入。

8、每个通风柜设4个插座，电源AC220/50HZ；

9、须与总承包单位及专业分包单位（给排水、强电、弱电、通风）协调预留相关的接口，并就双方的接口议定准确的位置、接口型式及配合相关单位进行深化工作，配合相关单位进行调试等工作

注:

（1）上述产品配图仅为参考。

（2）产品整体规格（尺寸）、材质不得变动；各类管材、板材、型材等材料厚度不得小于参数要求；产品零部件尺寸在满足招标方需求的前提下，投标人可微调。

服务要求：质保8年

质保要求：以上产品须符合最新国家标准

品目13：通风橱 规格：1500*900*2350（生科院）

数量规格：（见明细表）

技术参数：

规格：整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：mm

其中下柜含台面高度为850mm，上柜高度1500mm；

主体结构：双层全钢，外层为钢板，内层为抗腐蚀内衬材料。两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、配件等。上柜前框为可拆卸结构，更换移门玻璃、检修照明装置等无需整体拆卸；前框立柱面板能任意拆卸组合或增加相应水电气配件功能，灵活性强。

内衬板：采用能抗酸碱腐蚀、阻燃、自动熄火，内外材质一致，表面光滑而且内外均为白色的玻璃纤维板，具有良好的抗爆性能，且长时间使用不变形。

导流板：与内衬板材料一致，采用组合式导流设计，可以对密度由高到低的气体同时吸排；导流板固定底座/旋钮采用PP材质，具有双重作用，一是固定导流板，二是悬挂蒸馏架。

移门：使用厚度≥6mm的双层夹膜防爆安全玻璃；滑轨为专用型材，移门能够轻松上下移动；移门的关闭有橡胶缓冲装置；移门拉手和移门同宽，为减小进风阻力，使气流顺畅进入通风柜内，移门拉手使用专用型材经环氧树脂喷涂的金属材料制成；移门采用实验室家具行业国际最先进技术，无金属材料外漏的同步皮带，耐腐蚀、易维护、性能稳定，避免金属材料产品长期使用在实验室恶劣环境中造成的腐蚀，确保产品安全、耐久性。

多功能安装板：通风柜具有可拓展功能区，位于通风柜正面两侧，多功能安装板，坚固且方便摘取，可随时根据客户需求添加水、电、气等功能拓展；

集风罩：排风口为矩形底部带圆弧设计，玻璃钢材料，一体成型，特殊的结构设计，内部无死角，减少风阻，降低噪音，更耐腐蚀。

底柜柜体：柜体与实验台柜体制作要求相同，采用1.2mm优质冷轧钢板。每个柜体为完整独立的落地型全钢制柜体设计，除有特别说明者外，每台通风柜配置两只双开门款式底柜单元，或一只拥有两个独立区隔(各区隔配置双开门)的四门柜体单元。根据需要底柜可定制垃圾柜或设置废液收集装置，并有排风设计；底柜后方应具备容易拆装的活动背板，踼脚板凹入部分位于柜体下方正面。

其它配件：配置独立漏电保护装置并有保护罩；配置4组220V/10A自闭式防水三孔电源插座，可匹配各种仪器插头。

通风柜台面材质要求：耐强酸、强碱、强有机溶剂等各种化学试剂，耐刮磨，耐1350℃以上极限高温，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，经久耐用，无需维护，安全环保。耐腐蚀、易清洁、不着色、不脱落、不变色、耐刮磨。

噪声：通风柜的噪声不应大于55dB（A）；

阻力：通风柜阻力不大于70Pa；

照明：两个节能LED灯管，无频闪、快速启动类型。照明装置上面有安全玻璃面板并且和柜体密封；操作台面的平均照度不应小于500Lx；

电气设施安装在通风柜的功能面板上。同时安装有漏电保护装置。插座：不少于4 个插座。三线接地插座，220V，10A。

性能要求：平均面风速：通风柜的平均面风速为0.5m/s±15%；

可视化—大小烟雾：无可见外溢或逃逸；

示踪气体浓度：泄露浓度平均值不得大于0.05ppm；

视窗移动影响：泄露浓度平均值不得大于0.05ppm；

★中标后需提供权威机构检测合格报告和质量监督检验部门出具的检测合格报告，检测费用由中标单位承担。

★质保要求：以上产品须符合最新国家标准和质保年限。

品目14：通风橱（物理学院）      规格:1500*900*2350

技术参数

1、规格：1500*900*2350

2、★性能：通风柜排风性能符合《ANSI/ASHRAE110-2016》、GB24820-2009，提供相应的检验报告复印件加盖公章。

3、结构：主体1.0mm优质冷轧钢板，经除油防锈，陶化后喷塑处理，表面环氧树脂静电喷塑，同步皮带传动。双层全钢，自支撑坚固构造，外层为钢板，内层为抗腐蚀内衬材料，两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、配件等。为方便后期产品维修维护便捷，产品上柜挡板为可快速拆卸结构，检修维护等无需整体拆卸，前框立柱面板能任意拆卸组合或增加相应水电气配件功能，灵活性强

4、台面：采用陶瓷板台面，能长时间耐腐蚀、耐磨损、耐高温、不惧明火、不变色、不变形、有效抑制细菌、易清洁、遇恶劣环境不会释放有害物质，台面四边起阻水边，能有效防止液体外溢。

投标时须提供：

★（1）要求包含对含有98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、碳酸氢钠、亚硝酸钠、氯化钠、氯化钾、草酸、正辛烷、在内的50多种化学试剂的测试，且检测结果均为表面无变化。

(2）陶瓷台面耐高温：陶瓷台面为A级不燃材料，陶瓷台面燃烧性能为A1级，燃烧热值小于0，持续燃烧时间为0。参照GB/T26696-2011标准测试，耐高温不低于1350℃。

（3)抗细菌：由SGS检测部门或同级国家权威检测单位出具的抗菌性能测试报告（2018年最新版本），经ISO22196：2011标准测试，包含：肺炎克雷伯氏菌，金黄色葡萄球菌，大肠杆菌,粪链球菌等

（4）洛氏硬度：参照GB/T26696-2011检测，洛氏硬度≥59.2HRC。

（5）线性热膨胀系数：参照GB/T4100-2015附录G、有釉砖标准，线性热膨胀系数≤5.0×10-6/℃-1。陶瓷台面抗震热，无炸裂及裂纹现象产生。

（6）承重安全： 400kg的物品置于台面上48小时，无任何损坏。

（7）断裂磨数：依据GB/T3810.4-2016检测标准，检测结果最小值≥47mpa。

（投标人投标时须提供：台面板生产厂家出具的产品授权使用证明及符合上述台面技术参数指标的检测报告复印件，并加盖生产厂家公章。）

5、内衬及导流板≥6mm厚抗倍特板，导流板分为二段式构造，排烟功效优异；

6、★落地式下柜：不锈钢拉手；304不锈钢门铰链或者不锈钢隐藏式门铰链。要求提供终身保修。下柜根据使用要求配置安全柜、废液柜等，并可添加排风功能。

8、安全视窗：使用厚度5mm的钢化玻璃，滑轨采用专用型材，视窗升降行程不得低于700mm，开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留。

9、传动：移门采用无金属材料外漏的同步皮带，耐腐蚀、易维护、性能稳定，避免金属材料产品长期使用在实验室恶劣环境中造成的腐蚀，智能化设备相适应，满足VAV系统变风量接入。

10、每个通风柜设4个插座，电源AC220/50HZ；

11、须与总承包单位及专业分包单位（给排水、强电、弱电、通风）协调预留相关的接口，并就双方的接口议定准确的位置、接口型式及配合相关单位进行深化工作，配合相关单位进行调试等工作

注:

（1）产品整体规格（尺寸）、材质不得变动；各类管材、板材、型材等材料厚度不得小于参数要求；产品零部件尺寸在满足招标方需求的前提下，投标人可微调。

品目15：通风柜（信息学院）    规格：1500*900*2350

技术参数：

全钢台式通风柜

规格：整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）mm，下柜含台面高度为850mm，上柜高度1500mm；
主体结构：双层全钢，外层为钢板，内层为抗腐蚀内衬材料。两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、配件等。上柜前框为可拆卸结构，更换移门玻璃、检修照明装置等无需整体拆卸；前框立柱面板能任意拆卸组合或增加相应水电气配件功能，灵活性强。
内衬板：采用能抗酸（含氢氟酸）碱腐蚀、阻燃、自动熄火，内外材质一致，表面光滑而且内外均为白色的玻璃纤维板，具有良好的抗爆性能，且长时间使用不变形；
导流板：与内衬板材料一致，采用组合式导流设计，可以对密度由高到低的气体同时吸排；导流板固定底座/旋钮采用PP材质，具有双重作用，一是固定导流板，二是悬挂蒸馏架；（成威标配抗倍特板，升级玻璃纤维另行取费）。
移门：使用厚度≥6mm的双层夹膜防爆安全玻璃；滑轨为专用型材，移门能够轻松上下移动；移门的关闭有橡胶缓冲装置；移门拉手和移门同宽，为减小进风阻力，使气流顺畅进入通风柜内，移门拉手使用专用型材经环氧树脂喷涂的金属材料制成；移门采用实验室家具行业国际最先进技术，无金属材料外漏的同步皮带，耐腐蚀、易维护、性能稳定，避免金属材料产品长期使用在实验室恶劣环境中造成的腐蚀，确保产品安全、耐久性。
多功能安装板：通风柜具有可拓展功能区，位于通风柜正面两侧，多功能安装板，坚固且方便摘取，可随时根据客户需求添加水、电、气等功能拓展；
集风罩：排风口为矩形底部带圆弧设计，玻璃钢材料，一体成型，特殊的结构设计，内部无死角，减少风阻，降低噪音，更耐腐蚀(耐氢氟酸腐蚀)。
通风柜照明：两个荧光灯管，照度≥500Lu×。
底柜柜体：柜体与实验台柜体制作要求相同，采用1.0mm国内大型钢厂优质冷轧钢板。每个柜体为完整独立的落地型全钢制柜体设计，除有特别说明者外，每台通风柜配置两只双开门款式底柜单元，或一只拥有两个独立区隔(各区隔配置双开门)的四门柜体单元。根据需要底柜可定制垃圾柜或设置废液收集装置，并有排风设计；底柜后方应具备容易拆装的活动背板，踼脚板凹入部分位于柜体下方正面。
其它配件：配置独立漏电保护装置并有保护罩；配置4组220V/10A自闭式防水三孔电源插座，可匹配各种仪器插头。
通风柜台面材质要求：耐强酸(耐氢氟酸)、强碱、强有机溶剂等各种化学试剂，耐刮磨，耐1350℃以上极限高温，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，经久耐用，无需维护，安全环保。耐腐蚀、易清洁、不着色、不脱落、不变色、耐刮磨。

噪声：通风柜的噪声不应大于55dB；
阻力：通风柜阻力不大于70Pa；
照明：两个节能LED灯管，无频闪、快速启动类型。照明装置上面有安全玻璃面板并且和柜体密封；操作台面的平均照度不应小于500Lx；
电气设施安装在通风柜的功能面板上。同时安装有漏电保护装置。插座：不少于4 个插座。三线接地插座，220V，10A。
性能要求:平均面风速：通风柜的平均面风速为0.5m/s±15%；
可视化－小烟雾：无可见外溢或逃逸；
可视化－大烟雾：无可见外溢或逃逸；
示踪气体浓度：泄露浓度平均值不得大于0.05ppm；

视窗移动影响：泄露浓度平均值不得大于0.05ppm；

合同签订前通风柜相关技术参数中标后需提供第三方检测报告，否则按虚假应标处理

品目16：通风橱 规格：1500*900*2350mm(不锈钢)（资环学院）

技术参数：

全钢台式通风柜

通风柜ANSI/ASHRAE 110-2016检测（具有相应的检测报告复印件加盖公章）

规格：整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：1500*900*2350mm

其中下柜含台面高度为850mm，上柜高度1500mm；

主体结构：双层全钢，外层为钢板，内层为抗腐蚀不锈钢材料。两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、配件等。上柜前框为可拆卸结构，更换移门玻璃、检修照明装置等无需整体拆卸；前框立柱面板能任意拆卸组合或增加相应水电气配件功能，灵活性强。

内衬板：采用能抗酸碱腐蚀、阻燃、自动熄火，内外材质一致，表面光滑而且内外均为白色的玻璃纤维板，具有良好的抗爆性能，且长时间使用不变形。

导流板：与内衬板材料一致，采用组合式导流设计，可以对密度由高到低的气体同时吸排；导流板固定底座/旋钮采用PP材质，具有双重作用，一是固定导流板，二是悬挂蒸馏架。

★移门：使用厚度≥6mm的双层夹膜防爆安全玻璃；滑轨为专用型材，移门能够轻松上下移动；移门的关闭有橡胶缓冲装置；移门拉手和移门同宽，为减小进风阻力，使气流顺畅进入通风柜内，移门拉手使用专用型材经环氧树脂喷涂的金属材料制成；移门采用实验室家具行业先进技术，无金属材料外漏的同步皮带，耐腐蚀、易维护、性能稳定，避免金属材料产品长期使用在实验室恶劣环境中造成的腐蚀，确保产品安全、耐久性。

多功能安装板：通风柜具有可拓展功能区，位于通风柜正面两侧，多功能安装板，坚固且方便摘取，可随时根据客户需求添加水、电、气等功能拓展；

集风罩：排风口为矩形底部带圆弧设计，玻璃钢材料，一体成型，特殊的结构设计，内部无死角，减少风阻，降低噪音，更耐腐蚀。

通风柜照明：两个荧光灯管，照度≥500Lu×。

底柜柜体：柜体与实验台柜体制作要求相同，采用1.0mm优质冷轧钢板。每个柜体为完整独立的落地型全钢制柜体设计，除有特别说明者外，每台通风柜配置两只双开门款式底柜单元，或一只拥有两个独立区隔(各区隔配置双开门)的四门柜体单元。根据需要底柜可定制垃圾柜或设置废液收集装置，并有排风设计；底柜后方应具备容易拆装的活动背板，踼脚板凹入部分位于柜体下方正面。

其它配件：配置独立漏电保护装置并有保护罩；配置4组220V/10A自闭式防水三孔电源插座，可匹配各种仪器插头。

★通风柜台面材质要求：耐强酸、强碱、强有机溶剂等各种化学试剂，耐刮磨，耐1350℃以上极限高温，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，经久耐用，无需维护，安全环保。耐腐蚀、易清洁、不着色、不脱落、不变色、耐刮磨。

噪声：通风柜的噪声不应大于55dB（A）；

阻力：通风柜阻力不大于70Pa；

照明：两个节能LED灯管，无频闪、快速启动类型。照明装置上面有安全玻璃面板并且和柜体密封；操作台面的平均照度不应小于500Lx；

电气设施安装在通风柜的功能面板上。同时安装有漏电保护、电压保护装置。插座：不少于4 个插座。三线接地插座，220V，10A。

性能要求：平均面风速：通风柜的平均面风速为0.5m/s±15%；

可视化－小烟雾：无可见外溢或逃逸；

可视化－大烟雾：无可见外溢或逃逸；

示踪气体浓度：泄露浓度平均值不得大于0.05ppm；

视窗移动影响：泄露浓度平均值不得大于0.05ppm

注：

1、上述产品配图仅为参考。

2、产品整体规格（尺寸）、材质不得变动；各类管材、板材、型材等材料厚度不得小于参数要求；产品零部件尺寸在满足招标方需求的前提下，投标人可微调。

3、供货安装时中标方需将通风柜安装在甲方指定位置，且连接到电源上（线缆使用国标6平方全铜阻燃电线，费用由中标方支出）。

一、服务要求：

1.以上所有的产品均需在合同签订前提供权威机构出具的符合或高于国标的检测报告；在详细的参数要求中出现的其他检测报告、认证、授权亦必须同时提供。若15日内无法按照甲方要求提供，将按弃标处理。

2.核心部件、五金类、铰链类配件等易损件必须选用国家知名品牌产品，并提供3年内免费更换（除人为损坏），8年内年费维修服务。

3、本项目提出的是最低限度的要求，并未对所有技术细节作出规定，也未完全陈述与之有关的规范和标准，投标方应提供符合本项目标准要求的高质量产品及其相应服务，对国家有关安全、环保等强制性标准，应满足其要求。

4、 本项目为交钥匙工程；项目要求仅为项目建设的基本要求，无论招标方有无提及的技术要求，投标方必须按照国家标准进行施工，所有因投标方疏忽或对本技术要求理解偏差造成的错误或漏项，均视为投标方免费提供。为保证项目正常开展，中标方应仔细理解本招标文件的采购需求，确保投标设备、工程建设、建设材料（含辅材）、等都满足招标方需求，招标文件中未列出或数量不足部分需中标方自行补足，招标方将不做追加，此招标文件的疏漏并不能成为中标方责任免除的理由。

5、投标方对所提供的产品、技术服务、工程服务、技术培训、包装运输、开箱检验、安装、现场测试等各个环节负有完全责任。

6、 投标方对所提供的产品以及相应配套产品负全责，招标方不承担专利权版权商标权使用等引起的所有责任。

7、 在签订合同之后，招标方有权提出因规范、标准发生变化而产生的一些补充要求，在设备投运前，投标方应在设计上给予修改。具体项目由双方共同商定。

8、 在本项目中，招标方不论在任何一处的文字表述中或其它表示方法中已说明属于投标方的供货范围，但它处的文字表述中或其它表示方法中未提到，均是投标方的负责范围。

9、 投标方应提供详细的施工方案、技术方案和说明，包括保证制造质量、进度的各项措施和计划。

10、 在投标文件中，须针对本项目的要求，详细说明有关现场安装、施工及现场培训事宜。

11、 投标方应在项目合同、项目预算、项目计划、施工管理、技术管理、项目材料、项目成本、项目质量、项目安全、项目验收、工程总体信息等方面进行专人负责管理，必须负责提交详细的工作进度计划表及施工方案依据，供招标方审批。

12、投标方需购买施工所需要的相关必要保险，需承担所有施工中由于意外产生的相关损失。

13、 投标方需负责施工所需要的相关手续备案工作，例如消防、安全等。

14、中标单位在供货前须派专业设计及施工团队，提前与使用单位测量规划后，按照甲方要求供货。

15、所有条款解释权归招标方所有

二、应急响应要求

在甲方发出要求服务通知的24小时内，乙方指派的服务人员必须到达甲方现场，对设备出现的较大问题，解决时间不应超过五个日历日。

三、质保要求

以上产品须符合最新国家标准，质保在八年以上，在保修期内，如仪器设备出现故障，必须在三个工作日内完成维修工作，否则更换新设备。（免费维保期自通过甲方验收合格之日起计）。

四、系统培训

提供技术培训，包括但不限于安装调试、使用和运行管理、开发示范、性能调优、问题检测与修复等内容。

1、投标人应保证提供有经验的培训讲师，使招标人员工在培训后能够顺利使用系统，系统管理人员能够进行日常维护和管理配置。

2、培训应包括技术培训和产品使用培训。

培训教材应使用标准中文；为进行有效的技术交流，所有培训讲师必须具备熟练的中文会话和书写能力。

在投标书里，投标人应提供：

培训计划：其中应注明每次培训课程的时间、地点（按招标人要求）及课时；

培训大纲：其中应注明每次课程的内容和目的。

培训课程应安排在整个项目计划的合适时间段内。

3、培训对象包括但不限于以下用户：招标人最终用户、招标人软件开发人员和系统维护人员、业务与技术负责人。

五、项目实施

1、要合理安排工程进度，合理划分项目实施阶段，明确每个阶段应完成的工作及每个阶段完成后提交的产品及文档。

2、根据招标人进度安排，列出详细的项目实施计划。

六、测试要求

1、建立专门的质量保证小组，对承建项目的质量进行管理和控制；

2、建立一套切实可行的测试制度及管理方法；

七、项目文档

供应商在项目建设的各个阶段及时提交建设成果，主要包括以下内容：

1、项目启动阶段：项目实施方案。

2、需求规格说明书和项目设计说明书；

3、系统培训手册。

4、项目验收阶段：1、测试报告、2、项目验收报告

九、补充条款

1、交付期：自接到甲方通知后50日内交付

2、交付方式： 现场交付

3、交付地点：甲方指定地点

4、付款条件：完成供货安装调试，经甲方验收合格后支付合同价款的95%，质保期满一年经甲方再次复验合格后无息支付剩余5%价款。

5、备品及耗材要求：按照甲方要求在规定时间内解决问题。

# 第五部分 投标文件格式

投标文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

投 标 文 件

投标人：                              （盖单位章）

单位地址：

法定代表人：                           （盖章）

被授权人：                              （签字）

联系电话：

年        月        日

- 目 录

- 1. 商务文件

（1）投标函（附件一）；

（2）法定代表人授权委托书（附件二）；

（3）报价一览表（附件三）；

（4）明细报价表（附件四）；

（5）投标人概况（附件五）；（附营业执照等证明材料）

（6）投标人递交投标保证金收据及汇款凭证证明复印件；

（7）近三年（2018年1月1日至今）以来类似项目业绩一览表（附件六）；

（8）项目负责人简历；（附件七）

（9）团队实施人员一览表；

（10）服务要求承诺书；（附件十）

（11）企业实力（认证证书、荣誉奖项）

（12）产品检测报告；

（13）所投产品的彩页照片；

（14）中国政府采购网及信用中国网站查询结果网页截图并加盖单位公章；

（15）如提供环保节能型产品需提供产品报价及响应的证明文件；

（16）投标人为中小企业的，需提供《中小企业声明函》等证明文件；（附件十二）

（17）商务偏差表（附件八）；

（18）反商业贿赂承诺书（附件十一）；

（19）投标人认为适宜的其他商务资料。（详见评标办法）

2.技术文件

（1）设备说明；

（2）核心技术说明；

（3）实施方案；

（4）备品备件；

（5）培训方案；

（6）售后服务方案

（7）额外增值服务承诺

（8）打分项技术偏离表（只罗列与参数打分相关偏离情况）

（9）技术偏差表（参数响应程度）（附件九）；

（10）投标人认为适宜的其他技术资料。（详见评标办法）

- 注：投标人根据评标方法如有需要的其他资料自行添加，以上材料须加盖单位公章，投标人需将投标文件按上述顺序装订成册。

目录索引

| 序号 | 评分因素 | 评审内容 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分40分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×40分，计算结果保留2位小数。 |  |
| 2 | 业绩 | 需提供2018年1月1日至今的已完成的类似业绩每项得1分，最多得4分。 注： 1.须附业绩合同复印件（加盖单位公章）以合同签订时间为准。 2.业绩证明材料，须提供合同关键页复印件并加盖单位公章。合同关键页包含以下内容：合同首页、采购及服务内容页、双方签字盖章页、日期页等。 3. 合同复印件要求清晰可见、合同体现内容中如缺项或模糊无法辨认的视为无效业绩 |  |
| 3 | 质量管理体系认证 | 投标人提供有效期内的： ISO9001质量管理体系认证ISO14001环境管理体系认证证书及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书，提供完整得1分，提供不完整不得分。 （注：以上各项须提供国家认证中心网页查询截图，无查询截图或不符合要求不计分） |  |
| 4 | 产品质量、性能参数 | 所投产品的性能、参数、特点满足招标技术要求，技术参数完全符合得32分，标“★、*”项负偏离每项扣5分，非标“★、*”项负偏离每项扣2分，扣完为止。 |  |
| 5 | 样品得分 | 1.样品质量及参数打分：横向比较所有投标人所递交的样品，最优得5分，一般0-4分，差不得分； 2.样品实用性打分：横向比较所有投标人所递交的样品，最优得3分，一般0-2分，差不得分； 3.样品做工打分：横向比较所有投标人所递交的样品，最优得2分，一般0-1分，差不得分。 |  |
| 6 | 项目实施方案 | 投标人针对本项目的实施方案、计划及具体措施进行综合评价： (1)实施方案科学、合理，计划全面，各项保证措施健全，完全满足本项目需求的得 5 分； (2)实施方案较合理，计划较全面，各项保证措施较健全，基本满 足本项目需求的得 4-3 分； (3)实施方案合理性一般，计划性及各项保证措施欠缺的得 2-1 分； (4)实施方案不完整或不合理或未提供的的得 0 分。 |  |
| 7 | 售后服务方案及保障 | 1、有完善的售后服务措施、保障措施方案包含：免费维护期内的服务计划、人员组成、故障响应时间、日常巡检和保障方案，预防性巡检方案、突发情况应急保障方案等措施完整，的得0-3分。 2.质保期在招标文件要求的基础上每增加1年得0.5分，最多的1分。 |  |
| 8 | 备品备件 | 承诺免费配备相应的辅件、附件、零部件，提供相关承诺函或备品备件库及备品备件清单等有效证明文件的得0-2分。 |  |
| 9 | 培训 | 对本次设备培训方案的科学性、合理性、完整性等方面进行横向对比打分（包含培训内容、培训大纲、培训时间安排、文档交付物列表、培训计划等）。培训方案成熟合理、针对性强且科学全面，优得2分，一般得0-1分，不提供得0分。 |  |

附件一

投  标  函

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿：

经研究，我们决定参加                 项目的招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方承诺以             元承担本次项目招标文件中要求所有工作，交货期  ：

二、完全响应招标文件中所有条款。

三、一旦我方中标，我方保证在贵方约定的日期：合同签订后个工作日交货，安装、调试、检测、培训、验收完毕。

四、如果我方中标，非业主原因，我方保证将按下列质量要求完成本工程产品质量，质量要求：合格，必须达到国家最新规定的标准。

五、如果我方中标，我方将按招标文件规定的时间内签订合同。如果违约，我方愿以投标保证金作为赔偿金，同时贵方有权终止我方中标并选择其它供应商。

六、如果我方中标，到达现场的设备质量、品牌、型号与招标文件要求不一致的，施工质量达不到一次性合格,我方将进行整改直至贵方验收合格为止，并愿以中标价的10%作为违约金。

七、贵方的招标文件、答疑文件、招标文件补充、中标通知书和本投标文件将做为合同附件，具有同等法律效力。

八、到货地点：新疆大学

九、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

十、我方的投标文件有效期为90天。

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

日期

附件二

法定代表人身份证明书

单位名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                       性别：

年龄：                      职务：

系          （投标人名称）               的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人的身份证正反面照片

投标人：                  （单位盖章）

日  期：        年        月        日

法定代表人授权委托书

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿：

（单位名称）法定代表人        授权我单位                 （职务或职称）      （姓名）为我单位本次授权委托人，全权处理此次             项目名称招投标活动的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权委托人身份证明复印件）

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

附件三

报 价 一 览 表

| 投标人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 授权委托人 |  | 联系电话 |  |
| 投标项目名称 |  |  |  |
| 项目编号 |  |  |  |
| 投标总价 | ￥（小写）： 人民币（大写）： |  |  |
| 交货期 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：报价一览表需单独密封

单位公章：            法定代表人或被授权人签字：

附件四：明细报价表

明细报价表

| 序号 | 名称 | 规格、技术参数 | 单位 | 数量 | 产地及品牌 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

本表合计价格应与报价一览表的价格保持一致。（本表应体现本次采购相应的采购费用、运输费、安装费、调试费、维护费、培训等本次项目所涉及所有工作内容的费用，采购人不再支付其它任何费用。）

单位公章：            法定代表人或被授权人签字：

附件五

投标人概况

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 代表人 |  |  |  |
| 注册时间 |  |  | 经济类型 |  |  |  |
| 近三年内经营活动中 有无重大违法记录 |  |  |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |  |  |
|  | 资产 情况 | 净资产 万元 |  | 固定资产原值: 万元 固定资产净值: 万元 |  |  |
|  |  | 负债 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 （近三年） | 年份 | 主营收入（万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |
|  | 年 |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。（附营业执照等相关证明材料）

单位公章：          法定代表人或被授权人签字：

附件六

近三年（2018年1月1日至今）类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 招标单位 | 时间 | 金额 | 项目负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：证明材料按照评分标准提供。

单位公章：            法定代表人或被授权人签字：

附件七

项目负责人简历

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  | 专 业 |  |
| 学位 |  |  |  | 联系方式 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 工作年限 |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 日期 | 近三年参加过的项目名称 |  | 担任职务 |  | 备 注 |

注：

1.须提供项目负责人身份证、相关资格证书（如有）、近6个月社保证明，否则本项不得分。

2.须附项目负责人业绩合同复印件（加盖单位公章）以合同签订时间为准。

人员配备情况表

1、人员配备情况表员应包括：项目负责人认为需要配备的其他人员。

2、上述人员介绍应包括姓名、专业技术水平、过往业绩、主要资历等基本信息。

3、须后附身份证、资格证（如有）、近3月社保证明材料。

| 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 资格证 | 专业 | 从事工作年限 | 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

单位公章：            法定代表人或被授权人签字：

附件八

商 务 偏 差 表

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏差内容 |
| --- | --- | --- |

注：凡投标文件中商务条款（包括交货期、付款、合同条款以及其它所有商务内容）与招标文件有偏差的，均应在此表中列出（内容较多的可以标注见投标文件第几页，偏差包括正偏差和负偏差）。未在本表中列明的偏差视同响应招标文件规定。

单位公章：            法定代表人或被授权人签字：

附件九

技 术 偏 差 表（参数响应程度）

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏差内容 |
| --- | --- | --- |

注：凡投标文件中技术条款（包括投标技术参数等所有技术内容）与招标文件有偏差的，均应在此表中列出（内容较多的可以标注见投标文件第几页，偏差包括正偏差和负偏差）。未在本表中列明的偏差视同响应招标文件规定。

单位公章：            法定代表人或被授权人签字：

附件十

服务要求承诺书

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿：

一、我方承诺所投通风柜为标准型，能有效地配合VAV及排风系统进行操作；

二、我方承诺设备到货后，保证、测试安装人员及时到位，保质保量按期完成采购人要求的工作内容；

三、我方承诺完全响应采购人的质保要求、应急要求及培训相关要求。

注：本承诺可后附相关证明材料。

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

、

附件十一：

反商业贿赂承诺书

为了从源头上防治腐败，杜绝商业贿赂行为的发生，更好地配合政府采购的工作，我们投标人承诺如下：

1、不以各种名义给采购人或采购代理机构借或送现金、有价证券及物品;

2、不以个人名义邀请采购人或采购代理机构工作人员参与考察旅游活动和宴请活动；

3、不发生与采购事项有关的其他违规违纪行为。

如违反其中一项，采购人或采购代理机构将向新疆维吾尔自治区采购办反映将其列入政府采购黑名单并终止投标资格，今后不得参与新疆维吾尔自治区政府采购招投标活动，触犯法律由司法部门处理。

承诺单位 ：（签章）

单位法定代表人（或被授权人）：（签字）

年   月   日

附件十二：

中小企业声明函

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181 号)

的规定，本单位为______(请填写：中型、小型、微型)企业。即，本单位同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小

企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300 号)规定的划分标准，本单位为______(请

填写：中型、小型、微型)企业。

2.本单位参加____________单位的____________项目采购活动提供本企业制造的货物，

由本企业提供服务，或者提供其他______(请填写：中型、小型、微型)企业制造的货物。本

条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(公章)：____________

日期：____________________

注：

1.填写前请认真阅读《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财

政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300 号)和《财政部、工

业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》(财库〔2011〕181

号)相关规定。

2.授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。