招 标 文 件

项目编号：ZXD-2025-016

项目名称：昌吉市人民医院（医疗救治中心体系建设项目-二期）采购一批医疗设备项目（一）

采 购 人：昌吉市人民医院

采购代理机构：新疆中信达建设项目管理有限公司

2025年6月

目录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	7

第三章 评审办法	22

第四章 采购需求	34

第五章 政府采购合同	69

第六章 投标文件格式	77

第一章 招标公告

项目概况 昌吉市人民医院（医疗救治中心体系建设项目-二期）采购一批医疗设备项目（一）的潜在投标人应在政采云平台https://www.zcygov.cn/线上获取招标文件，并于2025年07月07日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZXD-2025-016

项目名称：昌吉市人民医院（医疗救治中心体系建设项目-二期）采购一批医疗设备项目（一）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：10705000.00

最高限价（元）：1600000.00,3250000.00,980000.00,640000.00,350000.00，85000.00,3800000.00

采购需求：

标项1

标项名称:血管内超声仪(IVUS)、冠脉血管内冲击波治疗系统

数量:2

单位：台

预算金额（元）:1600000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购需求详见招标文件。

备注：

标项2

标项名称:心肺运动功能测试系统；体外反搏治疗仪；无创心功能检测；运动心电监护系统、运动跑台；坐式运动踏车；卧式运动踏车；气阻抗训练仪（上肢）；上下肢主动运动康复训练设备；呼吸肌功能评定和训练仪；体外膈肌起搏器

数量:共11台（其中，上下肢主动运动康复训练设备2台）

单位：台

预算金额（元）:3250000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购需求详见招标文件。

备注：

标项3

标项名称:强脉冲激光治疗仪、皮肤镜图像处理工作站、荧光显微镜、半导体激光治疗仪

数量:共5台（其中，半导体激光治疗仪2台）

单位：台

预算金额（元）:980000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购需求详见招标文件。

备注：

标项4

标项名称:儿科无创呼吸机

数量:2

单位：台

预算金额（元）:640000.00元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购需求详见招标文件。

备注：

标项5

标项名称:射频消融仪

数量:1

单位：台

预算金额（元）:350000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购需求详见招标文件。

备注：

标项6

标项名称:床旁凝血功能检测仪、输血输液加温仪

数量:2

单位：台

预算金额（元）:85000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购需求详见招标文件。

备注：

标项7

标项名称:乳腺X线摄影机

数量:1

单位：台

预算金额（元）:3800000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购需求详见招标文件。

备注：

合同履约期限：以签订合同为准。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目所有标项全部为非专门面向中小微企业采购，给予小型、微型企业的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例为10%。

3.本项目的特定资格要求：所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。

三、获取招标文件

时间：2025年6月13日至2025年6月23日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月07日11:00（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年7月07日11:00（北京时间）

开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：昌吉市人民医院

地 址：昌吉市宁边西路135号

联系人：沈老师

电话：15001659900

2.采购代理机构信息

名 称：新疆中信达建设项目管理有限公司

地 址：乌鲁木齐市水磨沟区凤起街恒大绿洲9号楼614室

联系方式：0991-6991689

3.项目联系方式

项目联系人：王猛、任艳

电 话：15899460931/18099270801

第二章 投标人须知

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“☑”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：昌吉市人民医院（医疗救治中心体系建设项目-二期）采购一批医疗设备项目（一） 项目编号：ZXD-2025-016 |
| 2 | 预算金额 | 标项1：1600000.00元；标项2：3250000.00元；标项3：980000.00元；标项4：640000.00元；标项5：350000.00元；标项6：85000.00元；标项7：3800000.00元。 |
| 3 | 最高限价 | 标项1：1600000.00元；标项2：3250000.00元；标项3：980000.00元；标项4：640000.00元；标项5：350000.00元；标项6：85000.00元；标项7：3800000.00元。 （投标报价单价及投标总价不得超过最高限价单价及最高限价总价，具体单价限价详见采购需求）。 |
| 4 | 资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目所有标项全部为非专门面向中小微企业采购，给予小型、微型企业的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例为10%。 3.本项目的特定资格要求：所投产品属于第二类医疗器械的，需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。 4.本次采购活动不接受联合体投标。 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 供货期及质保期 | 供货期：本项目所有标项在签订合同后10个日历日内完成供货、安装并交付使用。 质保期：标项1、标项2、标项3、标项4、标项5、标项6、标项7≥3年。 自验收合格之日起，提供整机（包含附件）原厂保修服务，承担保修期内设备任何故障产生的费用。 |
| 7 | 付款方式 | 合同签订后支付合同总金额的60%，设备验收合格并正常使用后支付40%。（中标供应商须开具合法有效网上可查的发票进行结算） |
|  | 履约保证金 | 中标通知书发出10天内，中标人应向甲方缴纳中标金额5%的履约保证金，以电汇或网银方式提供，合同到期后按合同条款履约无问题一次性无息退付。 |
| 8 | 资格审查 | 资格后审 |
| 9 | 联合体协议 | 不接受联合体投标 |
| 10 | 评标委员会的组建 | 采购单位依法组建评标委员会，共 7人组成，其中采购人代表1人和专家评委6人。评标专家确定方式：从政采云专家库中随机抽取确定。 |
| 11 | 项目地点 | 昌吉市人民医院 |
| 12 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 13 | 项目属性 | 项目属性： □服务、☑货物 、□工程 |
| 14 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是、☑否 |
| 15 | 现场考察 | ☑自行考察 |
|  | 招标前答疑会 | ☑不召开 |
| 16 | 标的所属行业 | 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业(2011) 300号)、财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46 号文)、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19 号文）等规定要求，本项目采购标的对应的所属行业：工业 |
| 17 | 投标报价 | 投标人不得以明显低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标。（明显低于成本报价的投标人应当作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价恶意竞标，其投标作无效报价处理。）投标报价包含差旅费、税费等一切费用。 |
| 18 | 投标保证金 | 保证金金额： 标项1：32000.00元（大写：叁万贰仟元整）；标项2：65000.00元（大写：陆万伍仟元整）；标项3：19600.00元（大写：壹万玖仟陆佰元整）；标项4：12800.00元（大写：壹万贰仟捌佰元整）；标项5：7000.00元（大写：柒仟元整）；标项6：1700.00元（大写：壹仟柒佰元整）；标项7：76000.00元（大写：柒万陆仟元整）。 投标保证金交纳方式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交。 须以网银转账的形式由投标人的基本账户账户汇出，须于投标截止时间前递交至招标代理机构指定账户，公示期结束后予以退还。 账户名：新疆中信达建设项目管理有限公司 开户行：中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐红光山路支行 账 号：3002000209000043329 行 号：102881000027 备注：请投标人在汇款时务必注明所投标项目的项目名称、标段及用途，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。 投标保证金有效期：自提交投标文件的截止之日起 90天。 |
| 19 | 投标保证金不 予退还的其他 情形 | 投标保证金不予退还的其他情形： 1.投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。 2.投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的； 3.投标人在投标文件中提供虚假材料的； 4.投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的； 5.采购文件规定的其他情形。 |
| 20 | 投标有效期 | 投标有效期为 90日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 21 | 投标文件递交截止时间及开标时间、地点 | 本项目采用不见面开标： 时间：2025 年07 月07日 11 点 00 分（北京时间） 地点：政采云平台 https://www.zcygov.cn/ 解密时间：投标截止时间后 30 分钟内 投标人可以登录“政采云 ”平台，用“项目采购-开标评标 ”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内，未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 22 | 投标文件份数与密封性 | 电子版投标文件：递交投标文件截止时间之前将电子投标文件上传到“政采云 ”平台。应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。 |
| 23 | 中标原则 | 1、本项目采用综合评分法。 2、综合评分法，是指响应文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评审方法。 |
| 24 | 分包 | 本项目是否允许分包：☑不允许、□允许 具体要求： / |
| 25 | 询问 | 询问送达形式：书面 。 |
| 26 | 接收询问和质疑的联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：新疆中信达建设项目管理有限公司 联系人：王猛 联系电话：15899460931 地址：乌鲁木齐市水磨沟区凤起街恒大绿洲9号楼614室 |
| 27 | 招标代理费 | 本项目招标代理服务费由中标人在领取中标通知书前支付，收费标准参照《招标代理服务费收费标准》(计价格(2002)1980号)和（发改办价格[2003]857号文件）下浮40%执行。 代理费收款账号如下： 开户名：新疆中信达建设项目管理有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐红光山路支行 银行账号：3002000209000043329 行号：102881000027 |
| 28 | 中小微企业有关政策 | （1）本项目所有标项全部为非专门面向中小微企业采购，给予小型、微型企业的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例为10%。 （2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）文件和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）文件的规定，对非专门面向中小企业采购的采购项目，采购人、采购代理机构将对小型或微型企业报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审（扣除后的价格仅作为评标使用）。货物全部由符合政策要求的小微企业承接，给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。如供应商同时满足监狱企业、残疾人福利性单位和小型、微型企业中一种或多种情形，不叠加享受价格扣除优惠政策，其报价仅扣除一次。 （3）根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（（财库〔2017〕141 号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 （4）根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库【2014】68 号)文件的规定：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。 （5）供应商若为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 |
| 29 | 争议解决方式 | 合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方协商解决。若协商不成，则向采购人所在地法院提起诉讼。 |
| 30 | 转包 | 不得转包 |
| 31 | 质疑 | 1、投标人认为采购文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 采购文件可以要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 2、提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。 潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。 3、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当 包括下列内容： （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； （二）质疑项目的名称、编号； （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； （四）事实依据； （五）必要的法律依据； （六）提出质疑的日期。 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 |
| 32 | 招标人认为应该补充的其他内容 | 1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。 2、各投标人应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库投标人，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 3、未办理CA的投标人可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。 4、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。 5、逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收， 6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 33 | 备注 | 1、所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 2、中标结果公示期满后 3 日内，成交供应商须严格按照招标文件中对投标文件要求顺序装订制作标书正本 1 份、副本 2 份，双面打印并胶装。递交至招标代理处存档，内容须与电子版投标文件内容一致，纸质投标文件一律不予退还。 |
| 34 | 招标文件采购需求未明确标注采购进口产品的，拒绝进口产品参加 |  |

- 投标人须知

- 一 说 明

1采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《招标公告》。

1.2投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体， 以一个投标人的身份共同参加政府采购。

2资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2项目属性见《投标人须知前附表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知前附表》。

3现场考察、开标前答疑会

3.1若《投标人须知前附表》中规定了组织现场考察、召开招标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或招标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的， 由投标人自行承担不利评审后果。

4政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1进口产品

4.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

4.1.2本项目是否接受进口产品见第四章《采购需求》。

4.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1中小企业定义：

4.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

4.2.1.2投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地 （设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括 使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至 8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

4.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知前附表》。

4.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审办法》。

4.3政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或 强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

4.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审办法》（如涉及）。

4.4支持乡村产业振兴管理

4.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

4.5正版软件

4.5.1依据《财政部国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则投标无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.6信息安全产品

4.6.1所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009年第33号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）。

5投标费用

5.1投标人应自行承担所有与准备和参加招标有关的费用，无论招标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

- 二   招标文件

6招标文件组成

6.1招标文件包括内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  评标办法

第四章  采购需求

第五章  政府采购合同

第六章  投标文件格式

6.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标被认定为投标无效。

6.3对招标文件的澄清或修改

6.3.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。采用公告方式邀请投标人参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。

6.3.2上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

6.3.3澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在提交首次投标文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取招标文件的投标人；不足上述时间的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 三  投标文件的编制

7投标范围、投标文件中标准和计量单位的使用及投标语言

7.1投标人应当对所投招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其投标将被认定为投标无效。

7.2除采购文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

7.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

8投标文件构成

8.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。投标文件的部分格式要求，见第六章《投标文件格式》。

8.2第三章《评标方法》中涉及的证明文件。

8.3对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

8.4投标人认为应附的其他材料。

9.报价

9.1所有投标均以人民币报价。

9.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知前附表》中有特殊规定的，从其规定。

9.2.1所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

9.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

9.3采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

9.4投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

10投标保证金

10.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和附件：“投标书格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人不按要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

10.2自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

10.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其投标文件；

（2）中标通知书发出后三十天内，中标人无正当理由拒签合同协议书或未按采购文件规定提交履约担保。

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于陪标、串通投标的等。

10.4投标保证金按投标人须知前附表第10条规定执行。

11投标有效期

11.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

11.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。

11.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

12投标文件的制作要求（本项目采用不见面开标）

（1）投标人应按照投标文件组成内容及项目招标需求和新疆政府采购云平台要求制作投标文件，不按采购文件和新疆政府采购云平台要求制作投标文件的将视情况处理（拒收等），由此产生的责任由投标人自行承担。

电子投标文件部分：投标人应根据“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。本文件《第六章 投标文件格式》中有提供格式的，投标人应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章投标文件格式》未提供格式的，请投标人自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

备份电子投标文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件所产生的备份文件。

（2）投标人应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（3）投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若投标人不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

- 四  投标文件的上传

13投标文件的上传（本项目采用不见面开标）

13.1电子加密投标文件（“.jmbs”格式）：

（1）投标人应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至新疆政府采购云平台，否则投标无效；

（2）投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

13.2备份投标文件（“.bfbs”格式）：

（1）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于投标人标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

13.3投标文件的递交要求

（1）投标人须按照采购文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的传输递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

（2）备份电子投标文件必须在投标截止时间前送达指定的投标地点。备份电子投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（3）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

14投标文件截止时间

14.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将投标文件密封提交至新疆政府采购网政采云平台。逾期上传或未按规定方式上传的电子投标文件，采购单位不予受理。

15投标文件的修改与撤回

15.1投标人应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。投标截止时间后传输递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标人不得修改（补充）或撤回其投标文件。

- 五  评审

16投标文件的开启

16.1采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标文件提交截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点开启投标文件。

16.2投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。

16.3投标人不足3家的，不予开启。

16.4本项目公开报价。

17评标委员会的组建

17.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

17.2评审专家从新疆政府采购云平台专家库中通过随机方式抽取产生。评标委员会成员名单在中标结果公告前保密。

18评审方法和评审标准

18.1见第三章《评标方法》。

- 六  确定中标人

19中标人的确定

19.1评标委员会按照招标文件的评标办法负责向采购人推荐一家或一至三家供

应商为中标候选人。采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后3个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权评标委员会直接确定中标供应商。采购人逾期未确定中标供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为中标供应商。

19.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

20中标公告与中标通知书

20.1采购人或采购代理机构将在中标人确定后2个工作日内，在指定媒体公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，成交公告期限为1个工作日。

20.2中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，将依法承担法律责任。

21终止

21.1在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止公开招标采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

21.1.1因情况变化，不再符合规定的个公开招标采购方式适用情形的；

21.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

21.1.3除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交投标报价的投标人可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的投标人（社会资本）只有2家的，公开招标采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购金额的投标人不足3家的。

22签订合同

22.1采购人与中标人将在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

22.2中标人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。 拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活 动。

22.3联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

22.4政府采购合同不能转包。

22.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《投标人须知前附表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

23询问与质疑

23.1询问

23.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知前附表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

23.1.2采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

23.2质疑

23.2.1投标人认为招标文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到 损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

23.2.2质疑函须使用财政部制定的范本文件

23.2.3投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

23.2.4投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

23.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知前附表》。

24代理费

24.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知前附表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 第三章 评审办法

一、资格审查程序

1投标文件的资格性检查和符合性审查

1.1采购人或采购代理机构将根据《资格性检查要求》中规定的内容，对投标人进行检查，并形成检查结果。评标委员会将根据《符合性审查要求》中规定的内容，对投标人进行检查，并形成检查结果。投标人《投标文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应招标文件。未实质性响应招标文件的投标文件按无效响应处理。

1.2《资格性检查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

1.3《资格性检查要求》见下表：

资格审查表

| 序号 | 评审因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； | 提供合法有效的法人营业执照。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | 提供近两年任意一年度财务审计报告或近一年内银行提供的资信证明，新成立不满一年的单位提供财务说明。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； | 根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的加盖单位公章的书面承诺函。 |
| 4 | 法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书； | 提供有效的法定代表人身份证明书（法人投标提供）、法定代表人授权委托书（代理人投标提供），并按招标文件要求盖章、签字。 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 缴纳税收资料：提供税务机构出具的近半年任意2个月的依法缴纳税收等证明材料（刚成立不满一个月的企业，应提供依法缴纳税收承诺书；如依法免税的企业，应提供相应文件证明其依法免税）。 缴纳社会保障资金资料：提供近半年任意2个月社保缴纳证明（专用收据或社会保险缴纳清单），社保机构或税务机构出具的收据或清单均可，银行出具的回执单不予认可。（a.如为社会机构代缴代扣的，需提供和社会机构代缴代扣的协议。其他组织和自然人也需要提供缴纳社会保险的证明。b.刚成立不满一个月的企业，应提供依法缴纳社会保障资金承诺函；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）。 |
| 6 | 所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。 | 提供有效的证明材料扫描件加盖公章。 |
| 7 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | 提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺函并加盖单位公章。 |
| 8 | 投标人未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”、“重大税收违法失信主体”其中之一，未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”（以招标公告发布至投标文件递交截止前查询结果为准，须提供查询截图）； | 若未完整提供，可由采购人或采购代理机构在开标现场查询，若查询后符合要求则该项通过，若查询内容不符合要求，则视为无效投标。 |
| 9 | 提供有效的投标保证金缴纳凭证或保函。 | 提供有效的投标保证金缴纳凭证或保函。 |
| 10 | 本项目所有标项全部为非专门面向中小微企业采购 | 请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以采 招标文件要求为准。 |
| 注：以上审查内容如有一项不合格，作废标处理。 |  |  |

注：如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，否决其投标。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

1.4《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处签章，并加盖投标人电子印章； |
| 2 | 投标文件的有效期满足招标文件的规定； |
| 3 | 投标人投标报价单价及投标总价未超过最高限价单价及最高限价总价； |
| 4 | 投标文件载明的供货期限未超过招标文件规定； |
| 5 | 质保期是否满足招标文件要求； |
| 6 | 投标文件未附有采购人不能接受的条件或不符合招标文件的其他要求。 |
| 7 | 符合法律、法规的规定。 |

符合性评审合格后方可进入详细评审阶段

符合性审查后合格投标人不足3家的，不进行评标，采购人将宣布废标。

- 2.评标

- 2.1评标组织

2.1.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有以下情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

2.1.2评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

2.1.3评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购代理机构依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

2.1.4评标委员会及其成员不得有下列行为：

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（二）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有以上行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

2.1.5评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.1.6除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

2.1.7采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

- 2.2符合性审查

2.2.1评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的实质性条款、条件和规格相符,没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或卖方的义务。纠正这些偏离或保 留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

2.2.2如果投标文件实质上没有响应招标文件要求，按无效投标处理。投标人不得通过修正 或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.2.3评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行价格审核，看其是否有计算上错误，修正错误的方法为：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.2.4投标人应按照第四章《采购需求》中服务需求一览表的内容和数量进行报价。超过所需数量的报价，在评标时不予核减，但如果中标采购人可从合同中予以扣减。

2.2.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.2.6除招标文件另有规定，投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）招标文件规定必须提交的投标文件未按招标文件要求签字和盖章的；

（2）投标文件未按招标文件要求编制填写，或内容不全、字迹模糊、难以辨认的、或采用活页夹方式或未装订的投标文件；

（3）未按招标文件规定递交投标保证金的；

（4）投标人不符合资格条件或未按招标文件规定提供资格证明文件的；

（5）投标服务不符合招标文件规定条件或未提供证明文件的；

（6）未能实质性响应招标文件商务和技术要求的；

（7）投标有效期不足的；

（8）投标报价货币不是人民币的 ;

（9）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（10）拆包投标或缺项漏项的；

（11）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（12）未按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（13）未按评标委员会的要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材料），或不能证明其报价合理性的；

（14）未按评标委员会的要求确认修正后的投标报价的；

（15）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（16）违反国家法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.2.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2.2.8评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

2.2.9符合性审查后合格的投标人不足三家时，不再进行后续评标，采购人将宣布废标。

- 2.3综合评分

- 2.3.1本项目综合评分的各评审因素权重为：投标报价权重占30%，商务技术标权重占70%。投标人两部分的分值相加，即为该投标人的评标总得分。

2.3.2评标基准价和价格得分计算

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他供应商价格分按照以下公式计算：

报价得分=(评标基准价／评标价格)×30%×100

评标价格=供应商的投标报价（经算数性修正的）-政府采购政策优惠价格扣除。

评审优惠内容及价格扣除：

本项目将对小型和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）产品的价格给予

10%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若投标商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》，则其评标价格=投标商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-10%）+投标商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

在《环境标志产品政府采购清单》内的产品价格给予5%的扣除，则其评标价格=

《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分×（100%-5%）+投标人报价中不

属于《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

（2）小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位是指投标企业及其所投产品的制造

商均为小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位。

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，

有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（4）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、《中小企业声明函》。

②、供应商需在投标文件报价部分中“投标分项报价表”中逐项注明所投产品的

生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。

若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

2.3.3商务和技术评分

评标委员会成员按照下表规定的量化因素和分值标准对供应商投标文件进行打分，每一投标人的商务技术得分为所有评委评分的算术平均值。

商务技术评审标准（适用于标项1、6）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 投标人须提供近三年（2022年 1月-至投标截止时间）的类似业绩，每提供一项得2 分，最多得8分（证明材料以合同或中标通知书复印件加盖公章为准）未提供证明资料或无法辨识的，视为无效业绩不计分。 | 8 |
| 2 | 技术指标响应 | 投标人在投标过程中应充分考虑用户需求，在产品选型过程中，提供的投标产品应是功能、质量、产品配置、性能优良，并满足用户对产品功能、质量、使用、操作等方面的需求，且是完全满足招标文件技术参数和技术规格要求的产品并按照“第四章采购需求”中所有设备参数逐条提供证明材料，并标注证明材料相应页码。 根据招标文件技术要求综合评价评审，每一项技术指标全部满足招标要求得45分。 如不满足，按每项1.5分抵扣，扣完为止。证明材料包括：产品的白皮书或相关检测报告或产品使用说明书等；如投标人简单复制招标文件的技术规格条款作为投标规格的应答或未提供证明材料或证明材料模糊不清将不得分。 | 45 |
| 3 | 售后服务内容和工作方案 | 对售后服务计划进行评价，包含①服务承诺书；②服务能力；③售后人员配备情况；④维护响应方式及响应时间⑤备品备件清单数量；⑥方案完整可行性等综合评价。评审标准：以上内容完整且完全满足项目要求得 6 分，每缺失一项内容或内容缺陷扣 1 分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)扣完为止。 | 6 |
| 4 | 投标设备的运行成本 | 根据产品的维修维护成本、配套耗材价格（投标人需提供不高于市场价的备品备件价目表，配套耗材价目表等；未提供此项不得分）等方面进行综合评价。 所提供产品备品备件价目表，配套耗材项目齐全且维修维护成本低，并承诺质保期后的维修仍然按照备品备件表内价格收取费用得2分（提供承诺函，未提供不得分）；项目不全或产品的维修维护成本高得1分，未提供不得分。 | 2 |
| 5 | 实施组织计划 | 评审小组根据投标人针对本项目提供的实施方案进行评审，方案内容至少包含：（1）安装、调试方案，（2）进度安排计划（3）人员配备计划，（4）进度安排计划。其方案内容全面合理、符合本项目需求得3分，每有一项内容缺失或描述的不够详尽、不够清晰、不符合本项目需求的扣1分，直到本项扣完为止。未提供的不得分。 | 3 |
| 6 | 应急处理方 案 | 从应急小组人员构成、应急设施投入、应急预案、应急保障体系等方面进行评价，满足需求、完整合理、针对性强的得2分，不够完善缺项的每项扣 0.5分，扣完为止。 | 2 |
| 7 | 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案进行综合评审：内容包括①培训内容、②培训方式、③培训覆盖面、④预期培训效果等。以上内容完整且完全满足项目要求得 4 分，每缺失一项内容或内容缺陷扣 1 分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)扣完为止。 | 4 |
| 合计 |  |  | 70 |

商务技术评审标准（适用于标项2）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 投标人须提供近三年（2022年 1月-至投标截止时间）的类似业绩，每提供一项得2 分，最多得8分（证明材料以合同或中标通知书复印件加盖公章为准）未提供证明资料或无法辨识的，视为无效业绩不计分。 | 8 |
| 2 | 技术指标响应 | 投标人在投标过程中应充分考虑用户需求，在产品选型过程中，提供的投标产品应是功能、质量、产品配置、性能优良，并满足用户对产品功能、质量、使用、操作等方面的需求，且是完全满足招标文件技术参数和技术规格要求的产品并按照“第四章采购需求”中所有设备参数逐条提供证明材料，并标注证明材料相应页码。 根据招标文件技术要求综合评价评审，每一项技术指标全部满足招标要求得45分。 如不满足，按每项0.5分抵扣，扣完为止。证明材料包括：产品的白皮书或相关检测报告或产品使用说明书等；如投标人简单复制招标文件的技术规格条款作为投标规格的应答或未提供证明材料或证明材料模糊不清将不得分。 | 45 |
| 3 | 售后服务内容和工作方案 | 对售后服务计划进行评价，包含①服务承诺书；②服务能力；③售后人员配备情况；④维护响应方式及响应时间⑤备品备件清单数量；⑥方案完整可行性等综合评价。评审标准：以上内容完整且完全满足项目要求得 6 分，每缺失一项内容或内容缺陷扣 1 分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)扣完为止。 | 6 |
| 4 | 投标设备的运行成本 | 根据产品的维修维护成本、配套耗材价格（投标人需提供不高于市场价的备品备件价目表，配套耗材价目表等；未提供此项不得分）等方面进行综合评价。 所提供产品备品备件价目表，配套耗材项目齐全且维修维护成本低，并承诺质保期后的维修仍然按照备品备件表内价格收取费用得2分（提供承诺函，未提供不得分）；项目不全或产品的维修维护成本高得1分，未提供不得分。 | 2 |
| 5 | 实施组织计划 | 评审小组根据投标人针对本项目提供的实施方案进行评审，方案内容至少包含：（1）安装、调试方案，（2）进度安排计划（3）人员配备计划，（4）进度安排计划。其方案内容全面合理、符合本项目需求得3分，每有一项内容缺失或描述的不够详尽、不够清晰、不符合本项目需求的扣1分，直到本项扣完为止。未提供的不得分。 | 3 |
| 6 | 应急处理方 案 | 从应急小组人员构成、应急设施投入、应急预案、应急保障体系等方面进行评价，满足需求、完整合理、针对性强的得2分，不够完善缺项的每项扣 0.5分，扣完为止。 | 2 |
| 7 | 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案进行综合评审：内容包括①培训内容、②培训方式、③培训覆盖面、④预期培训效果等。以上内容完整且完全满足项目要求得 4 分，每缺失一项内容或内容缺陷扣 1 分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)扣完为止。 | 4 |
| 合计 |  |  | 70 |

商务技术评审标准（适用于标项3）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 投标人须提供近三年（2022年 1月-至投标截止时间）的类似业绩，每提供一项得2 分，最多得8分（证明材料以合同或中标通知书复印件加盖公章为准）未提供证明资料或无法辨识的，视为无效业绩不计分。 | 8 |
| 2 | 技术指标响应 | 投标人在投标过程中应充分考虑用户需求，在产品选型过程中，提供的投标产品应是功能、质量、产品配置、性能优良，并满足用户对产品功能、质量、使用、操作等方面的需求，且是完全满足招标文件技术参数和技术规格要求的产品并按照“第四章采购需求”中所有设备参数逐条提供证明材料，并标注证明材料相应页码。 根据招标文件技术要求综合评价评审，每一项技术指标全部满足招标要求得45分。 标注“★”的参数为关键参数，如不满足，按每项3分抵扣，扣完为止；未标注“★”的参数为一般参数，如不满足，按每项1分抵扣，扣完为止。证明材料包括：产品的白皮书或相关检测报告或产品使用说明书等；如投标人简单复制招标文件的技术规格条款作为投标规格的应答或未提供证明材料或证明材料模糊不清将不得分。 | 45 |
| 3 | 售后服务内容和工作方案 | 对售后服务计划进行评价，包含①服务承诺书；②服务能力；③售后人员配备情况；④维护响应方式及响应时间⑤备品备件清单数量；⑥方案完整可行性等综合评价。评审标准：以上内容完整且完全满足项目要求得 6 分，每缺失一项内容或内容缺陷扣 1 分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)扣完为止。 | 6 |
| 4 | 投标设备的运行成本 | 根据产品的维修维护成本、配套耗材价格（投标人需提供不高于市场价的备品备件价目表，配套耗材价目表等；未提供此项不得分）等方面进行综合评价。 所提供产品备品备件价目表，配套耗材项目齐全且维修维护成本低，并承诺质保期后的维修仍然按照备品备件表内价格收取费用得2分（提供承诺函，未提供不得分）；项目不全或产品的维修维护成本高得1分，未提供不得分。 | 2 |
| 5 | 实施组织计划 | 评审小组根据投标人针对本项目提供的实施方案进行评审，方案内容至少包含：（1）安装、调试方案，（2）进度安排计划（3）人员配备计划，（4）进度安排计划。其方案内容全面合理、符合本项目需求得3分，每有一项内容缺失或描述的不够详尽、不够清晰、不符合本项目需求的扣1分，直到本项扣完为止。未提供的不得分。 | 3 |
| 6 | 应急处理方 案 | 从应急小组人员构成、应急设施投入、应急预案、应急保障体系等方面进行评价，满足需求、完整合理、针对性强的得2分，不够完善缺项的每项扣 0.5分，扣完为止。 | 2 |
| 7 | 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案进行综合评审：内容包括①培训内容、②培训方式、③培训覆盖面、④预期培训效果等。以上内容完整且完全满足项目要求得 4 分，每缺失一项内容或内容缺陷扣 1 分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)扣完为止。 | 4 |
| 合计 |  |  | 70 |

商务技术评审标准（适用于标项4）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 投标人须提供近三年（2022年 1月-至投标截止时间）的类似业绩，每提供一项得2 分，最多得8分（证明材料以合同或中标通知书复印件加盖公章为准）未提供证明资料或无法辨识的，视为无效业绩不计分。 | 8 |
| 2 | 技术指标响应 | 投标人在投标过程中应充分考虑用户需求，在产品选型过程中，提供的投标产品应是功能、质量、产品配置、性能优良，并满足用户对产品功能、质量、使用、操作等方面的需求，且是完全满足招标文件技术参数和技术规格要求的产品并按照“第四章采购需求”中所有设备参数逐条提供证明材料，并标注证明材料相应页码。 根据招标文件技术要求综合评价评审，每一项技术指标全部满足招标要求得45分。 如不满足，按每项2.5分抵扣，扣完为止。证明材料包括：产品的白皮书或相关检测报告或产品使用说明书等；如投标人简单复制招标文件的技术规格条款作为投标规格的应答或未提供证明材料或证明材料模糊不清将不得分。 | 45 |
| 3 | 售后服务内容和工作方案 | 对售后服务计划进行评价，包含①服务承诺书；②服务能力；③售后人员配备情况；④维护响应方式及响应时间⑤备品备件清单数量；⑥方案完整可行性等综合评价。评审标准：以上内容完整且完全满足项目要求得 6分，每缺失一项内容或内容缺陷扣 1 分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)扣完为止。 | 6 |
| 4 | 投标设备的运行成本 | 根据产品的维修维护成本、配套耗材价格（投标人需提供不高于市场价的备品备件价目表，配套耗材价目表等；未提供此项不得分）等方面进行综合评价。 所提供产品备品备件价目表，配套耗材项目齐全且维修维护成本低，并承诺质保期后的维修仍然按照备品备件表内价格收取费用得2分（提供承诺函，未提供不得分）；项目不全或产品的维修维护成本高得1分，未提供不得分。 | 2 |
| 5 | 实施组织计划 | 评审小组根据投标人针对本项目提供的实施方案进行评审，方案内容至少包含：（1）安装、调试方案，（2）进度安排计划（3）人员配备计划，（4）进度安排计划。其方案内容全面合理、符合本项目需求得3分，每有一项内容缺失或描述的不够详尽、不够清晰、不符合本项目需求的扣1分，直到本项扣完为止。未提供的不得分。 | 3 |
| 6 | 应急处理方 案 | 从应急小组人员构成、应急设施投入、应急预案、应急保障体系等方面进行评价，满足需求、完整合理、针对性强的得2分，不够完善缺项的每项扣 0.5分，扣完为止。 | 2 |
| 7 | 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案进行综合评审：内容包括①培训内容、②培训方式、③培训覆盖面、④预期培训效果等。以上内容完整且完全满足项目要求得 4 分，每缺失一项内容或内容缺陷扣 1 分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)扣完为止。 | 4 |
| 合计 |  |  | 70 |

商务技术评审标准（适用于标项5）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 投标人须提供近三年（2022年 1月-至投标截止时间）的类似业绩，每提供一项得2 分，最多得8分（证明材料以合同或中标通知书复印件加盖公章为准）未提供证明资料或无法辨识的，视为无效业绩不计分。 | 8 |
| 2 | 技术指标响应 | 投标人在投标过程中应充分考虑用户需求，在产品选型过程中，提供的投标产品应是功能、质量、产品配置、性能优良，并满足用户对产品功能、质量、使用、操作等方面的需求，且是完全满足招标文件技术参数和技术规格要求的产品并按照“第四章采购需求”中所有设备参数逐条提供证明材料，并标注证明材料相应页码。 根据招标文件技术要求综合评价评审，每一项技术指标全部满足招标要求得45分。 如不满足，按每项3分抵扣，扣完为止。证明材料包括：产品的白皮书或相关检测报告或产品使用说明书等；如投标人简单复制招标文件的技术规格条款作为投标规格的应答或未提供证明材料或证明材料模糊不清将不得分。 | 45 |
| 3 | 售后服务内容和工作方案 | 对售后服务计划进行评价，包含①服务承诺书；②服务能力；③售后人员配备情况；④维护响应方式及响应时间⑤备品备件清单数量；⑥方案完整可行性等综合评价。评审标准：以上内容完整且完全满足项目要求得 6分，每缺失一项内容或内容缺陷扣 1 分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)扣完为止。 | 6 |
| 4 | 投标设备的运行成本 | 根据产品的维修维护成本、配套耗材价格（投标人需提供不高于市场价的备品备件价目表，配套耗材价目表等；未提供此项不得分）等方面进行综合评价。 所提供产品备品备件价目表，配套耗材项目齐全且维修维护成本低，并承诺质保期后的维修仍然按照备品备件表内价格收取费用得2分（提供承诺函，未提供不得分）；项目不全或产品的维修维护成本高得1分，未提供不得分。 | 2 |
| 5 | 实施组织计划 | 评审小组根据投标人针对本项目提供的实施方案进行评审，方案内容至少包含：（1）安装、调试方案，（2）进度安排计划（3）人员配备计划，（4）进度安排计划。其方案内容全面合理、符合本项目需求得3分，每有一项内容缺失或描述的不够详尽、不够清晰、不符合本项目需求的扣1分，直到本项扣完为止。未提供的不得分。 | 3 |
| 6 | 应急处理方 案 | 从应急小组人员构成、应急设施投入、应急预案、应急保障体系等方面进行评价，满足需求、完整合理、针对性强的得2分，不够完善缺项的每项扣 0.5分，扣完为止。 | 2 |
| 7 | 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案进行综合评审：内容包括①培训内容、②培训方式、③培训覆盖面、④预期培训效果等。以上内容完整且完全满足项目要求得 4 分，每缺失一项内容或内容缺陷扣 1 分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)扣完为止。 | 4 |
| 合计 |  |  | 70 |

商务技术评审标准（适用于标项7）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 投标人须提供近三年（2022年 1月-至投标截止时间）的类似业绩，每提供一项得2 分，最多得8分（证明材料以合同或中标通知书复印件加盖公章为准）未提供证明资料或无法辨识的，视为无效业绩不计分。 | 8 |
| 2 | 技术指标响应 | 投标人在投标过程中应充分考虑用户需求，在产品选型过程中，提供的投标产品应是功能、质量、产品配置、性能优良，并满足用户对产品功能、质量、使用、操作等方面的需求，且是完全满足招标文件技术参数和技术规格要求的产品并按照“第四章采购需求”中所有设备参数逐条提供证明材料，并标注证明材料相应页码。 根据招标文件技术要求综合评价评审，每一项技术指标全部满足招标要求得45分。 如不满足，按每项1分抵扣，扣完为止。证明材料包括：产品的白皮书或相关检测报告或产品使用说明书等；如投标人简单复制招标文件的技术规格条款作为投标规格的应答或未提供证明材料或证明材料模糊不清将不得分。 | 45 |
| 3 | 售后服务内容和工作方案 | 对售后服务计划进行评价，包含①服务承诺书；②服务能力；③售后人员配备情况；④维护响应方式及响应时间⑤备品备件清单数量；⑥方案完整可行性等综合评价。评审标准：以上内容完整且完全满足项目要求得 6分，每缺失一项内容或内容缺陷扣 1 分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)扣完为止。 | 6 |
| 4 | 投标设备的运行成本 | 根据产品的维修维护成本、配套耗材价格（投标人需提供不高于市场价的备品备件价目表，配套耗材价目表等；未提供此项不得分）等方面进行综合评价。 所提供产品备品备件价目表，配套耗材项目齐全且维修维护成本低，并承诺质保期后的维修仍然按照备品备件表内价格收取费用得2分（提供承诺函，未提供不得分）；项目不全或产品的维修维护成本高得1分，未提供不得分。 | 2 |
| 5 | 实施组织计划 | 评审小组根据投标人针对本项目提供的实施方案进行评审，方案内容至少包含：（1）安装、调试方案，（2）进度安排计划（3）人员配备计划，（4）进度安排计划。其方案内容全面合理、符合本项目需求得3分，每有一项内容缺失或描述的不够详尽、不够清晰、不符合本项目需求的扣1分，直到本项扣完为止。未提供的不得分。 | 3 |
| 6 | 应急处理方 案 | 从应急小组人员构成、应急设施投入、应急预案、应急保障体系等方面进行评价，满足需求、完整合理、针对性强的得2分，不够完善缺项的每项扣 0.5分，扣完为止。 | 2 |
| 7 | 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案进行综合评审：内容包括①培训内容、②培训方式、③培训覆盖面、④预期培训效果等。以上内容完整且完全满足项目要求得 4 分，每缺失一项内容或内容缺陷扣 1 分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)扣完为止。 | 4 |
| 合计 |  |  | 70 |

- 第四章 采购需求

- 采购清单

| 序号 | 标项 | 产品名称 | 计量单位 | 最高限价单价（元） | 采购数量 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 血管内超声仪(IVUS) | 台 | 1500000 | 1 | 1500000 | 核心产品 |
| 2 |  | 冠脉血管内冲击波治疗系统 | 台 | 100000 | 1 | 100000 |  |
| 3 | 2 | 心肺运动功能测试系统 | 台 | 1500000 | 1 | 1500000 | 核心产品 |
| 4 |  | 体外反搏治疗仪 | 台 | 250000 | 1 | 250000 |  |
| 5 |  | 无创心功能检测 | 台 | 650000 | 1 | 650000 |  |
| 6 |  | 运动心电监护系统、运动跑台 | 台 | 150000 | 1 | 150000 |  |
| 7 |  | 坐式运动踏车 | 台 | 150000 | 1 | 150000 |  |
| 8 |  | 卧式运动踏车 | 台 | 150000 | 1 | 150000 |  |
| 9 |  | 气阻抗训练仪（上肢） | 台 | 100000 | 1 | 100000 |  |
| 10 |  | 上下肢主动运动康复训练设备 | 台 | 60000 | 2 | 120000 |  |
| 11 |  | 呼吸肌功能评定和训练仪 | 台 | 80000 | 1 | 80000 |  |
| 12 |  | 体外膈肌起搏器 | 台 | 100000 | 1 | 100000 |  |
| 13 | 3 | 强脉冲激光治疗仪 | 台 | 550000 | 1 | 550000 | 核心产品 |
| 14 |  | 皮肤镜图像处理工作站 | 台 | 250000 | 1 | 250000 |  |
| 15 |  | 荧光显微镜 | 台 | 60000 | 1 | 60000 |  |
| 16 |  | 半导体激光治疗仪 | 台 | 60000 | 2 | 120000 |  |
| 17 | 4 | 儿科无创呼吸机 | 台 | 320000 | 2 | 640000 |  |
| 18 | 5 | 射频消融仪 | 台 | 350000 | 1 | 350000 |  |
| 19 | 6 | 床旁凝血功能检测仪 | 台 | 45000 | 1 | 45000 | 核心产品 |
| 20 |  | 输血输液加温仪 | 台 | 40000 | 1 | 40000 |  |
| 21 | 7 | 乳腺X线摄影机 | 台 | 3800000 | 1 | 3800000 |  |
| 合计：10705000元 |  |  |  |  |  |  |  |

标项1：

采购项目一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 质保期 | 供货期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血管内超声仪(IVUS) | 台 | 1 | 1500000 | ≥3年 | 10天 | 核心产品 |
| 2 | 冠脉血管内冲击波治疗系统 | 套 | 1 | 100000 | ≥3年 | 10天 |  |

血管内超声仪(IVUS)

- 主要参数

- 多功能超声介入诊断设备，支持≥50MHz机械旋转式超声导管，用于血管内超声诊断。

- 最大回撤距离≥150mm

- 最大扫描帧频≥80fps

- 单次回撤图像采集帧数≥12000

- 成像直径≥20mm

- 角度测量：可在横切面任意位置测量角度，测量范围为0°~360°

- 可清晰放大血管影像倍数≥5

- 动态播放：将选定帧前后一定帧数范围的图像组成动态影像，反复播放，以此获得更准确的血管管腔、血流边界、病变状况等信息，播放帧数范围3~15内可调

- 可自动测量书签之间的距离、当前位置到书签的距离、当前位置到参考位置的距离

- 可支持多种数据输出格式，满足多种临床和科研需要，如静态图像JPEG或DICOM格式，如动态影像，MP4

- 辅助功能：病例回收站，可还原已删除影像，避免误操作；一键收藏病例；实时录屏；匿名模式（模糊处理患者姓名和病例编号，满足手术转播需求）

- 具备3D重建功能，能显示分支开口，可以360度旋转观察，有一个或两个相互垂直的血管纵视图；具备3D飞行导航功能，能够快速浏览3D重建后的脉管内情况

- 具备次级标记功能，可在饼图任意位置标记分支或病变，长轴将同步显示标记位置。测量标签距离时次级标记位置不测量

- PIU提供采集模式切换：一键可从自动回撤模式切换为手动回撤模式

- 双影像播放，便于对比不同回撤影像效果

- 超声导管导管中心频率≥50MHz轴向分辨率≤35μm工作长度≥1465mm成像窗外径≤2.4F

- 硬件配置

- 主机，内置≥4T高速机械硬盘，可同时存储多个病例数据，降低数据维护难度

- ≥23英寸，1920*1200高分辨率16：9大宽屏显示器

- 滑板马达PIU一体化设计，减少手术耗材使用，提升回撤精度及稳定性；

- 使用鼠标/键盘进行输入和控制，符合用户操作习惯，降低失误操作的概率。配置触摸屏，一键可触发常用重要功能，使手术流程更加便捷

- 配备优质热敏打印机

- 配置DVD刻录机，同时配备USB3.0接口、RJ45网络接口，数据以RAW DATA格式存储，可以以DVD/CD/移动存储/网络等多种方式导出

- 配置DVI视频输出接口，支持显示拓展

- 需提供2-3人培训

- 保修要求：整机质保≥3年

冠脉血管内冲击波治疗系统

设备参数要求：

- 外观要求：重量≤5kg。尺寸约500mm*400mm*200mm。设备屏幕具有高分辨率显示，可智能识别导管规格型号、剩余脉冲次数。

- 操作要求：开机即有操作提醒，连接后自动显示导管信息。使用中能够自动化提醒，治疗过程中如未正常放电，则提醒放电异常及操作提示。

- 电源电量要求：外部电源要求220v、50Hz。由于该设备使用操作工程中不可连接电源使用，设备电池为可充电电池，锂电池容量≥12Ah。电池充电时间≤10小时。充满电可使用≥800次。

- 电磁抗扰度：工频磁场应具有在典型的商业或医院环境中的工频磁场水平特性，抗扰度试验，工频磁场（50 Hz/60 Hz） GB/T 17626.8，IEC 60601试验电平。

- 使用治疗时间要求：最短周期暂停时间：≤3s

- 脉冲模式：脉冲输出时配合冠脉冲击波球囊导管电极结构使脉冲范围广、更稳定，非治疗时设备内无高压，确保患者更安全。

- 脉冲时间间隔：1s±0.5s

- 提供2-3人培训

标项2：

采购项目一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 质保期 | 供货期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心肺运动功能测试系统 | 套 | 1 | 1500000 | ≥3年 | 10天 | 核心产品 |
| 2 | 体外反搏治疗仪 | 台 | 1 | 250000 | ≥3年 | 10天 |  |
| 3 | 无创心功能检测 | 套 | 1 | 650000 | ≥3年 | 10天 |  |
| 4 | 运动心电监护系统、运动跑台 | 套 | 1 | 150000 | ≥3年 | 10天 |  |
| 5 | 坐式运动踏车 | 台 | 1 | 150000 | ≥3年 | 10天 |  |
| 6 | 卧式运动踏车 | 台 | 1 | 150000 | ≥3年 | 10天 |  |
| 7 | 气阻抗训练仪（上肢） | 台 | 1 | 100000 | ≥3年 | 10天 |  |
| 8 | 上下肢主动运动康复训练设备 | 套 | 2 | 120000 | ≥3年 | 10天 |  |
| 9 | 呼吸肌功能评定和训练仪 | 套 | 1 | 80000 | ≥3年 | 10天 |  |
| 10 | 体外膈肌起搏器 | 台 | 1 | 100000 | ≥3年 | 10天 |  |

心肺运动功能测试系统

（一）技术需求

一、评估端

1、能够满足6岁以上的人群进行心肺功能测试，供不同运动负荷下心肺功能评估使用。

2、ECG输入通道：标准12导联心电信息同步采集。

3、具有高效数字滤波：包括平滑滤波、基线滤波和电源滤波。

4、能够自动存储测量数据，能够方便的进行数据访问和编辑：具有防止误删除功能。

5、可配备激光或喷墨打印机：能够实时打印运动心电图。

6、测试过程中能够实时显示运动过程中心率、血压和运动功率趋势图；测试过程中能够实时显示12导联ST段的变化的趋势图：测试过程中能够实时显示ST 段幅度和ST段斜率变化的图表。

7、氧传感器：电化学式传感器，测量精度：≤±0.1%。

8、二氧化碳传感器：红外光谱传感器，测量精度：≤±0.1%。

9、流量传感器采用双向压差式流量传感器，拆卸清洁消毒后可直接使用，配备≥20个流量压力变换器。

10、配备硅胶面罩和一次性橡胶面罩，且系统后台可一键选择对应面罩测试算法。

11、数据传输：肺数据和心电数据须具有无线和有线两种数据传输方式。

12、具备环境定标、流量定标和成分定标功能（具有全自动定标功能，一键完成三项定标）。

13、具备常规静态肺测试，每种测试≥5次，均可通过自动和手动选择最佳测试结果。

14、具备常规运动肺测试、动态流速容量环曲线图、常规曲线图、Wasscrman-9图、无氧阈值曲线图、代谢曲线图、自定义曲线图以及记录实时数据。

15、具备运动肺测试参数：如AT无氧阈、BF呼吸频率、BR通气储备、EQC02二氧化碳通气当量、EQ02氧通气当量、FAT脂肪消耗等。

16、具有终止原因分析、运动极值分析、无氧阈分析、呼吸代偿点分析、斜率分析、动态流速环分析、自动诊断分析等辅助分析功能。

17、具备多种编辑功能：静态肺图形、参数显示编辑、运动肺测试参数显示编辑。

18、心电软件能够实时的将心率、血压、运动功率的数据传送到肺功能测试系统中，与气体代谢数据实时同步：肺功能系统软件能够实时自动处理接收的心电数据进行实时统计处理，形成测试分析数据。

19、心肺软件可直接控制运动血压计自动或手动测量。

20、配备专用测试功率车，和心肺运动测试系统为同一品牌，确保测试数据传输稳定性和精确性，须具备坐位自动升级功能和自动复位功能，调节范围为80cm-105cm（±1cm），控制终端：安卓系统的控制终端可180°旋转，彩色显示器≥8英寸。

21、心肺运动测试系统一体化设计并提供心肺运动测试一体化，心电、血压、血氧集成以保证数据传输和系统整体功能稳定可靠。

22、设备使用年限：≥9年。

- 软件系统(心脏康复全病程管理系统)

心脏康复全病程管理系统

主体功能

1、管理心脏康复中心的患者（新建、修改、归档）。

2、可提供多种康复技能，包括徒手训练动作、弹力带训练动作、柔韧动作、平衡动作、呼吸肌训练动作等，并提供部分GIF图片内容。（需提供功能演示图文佐证）​​

3、可对康复设备进行管理，提供康复相关的医疗和可穿戴设备登记、启用、患者绑定、使用情况。

4、支持物联网数据对接，可对医疗设备进行数据抓取，包括但不局限于：运动心肺、人体成分、动态血压、动脉硬化、多参数监护、有氧运动设备、体外反搏等。（需提供证明材料）

5、支持与医院His对接并承担接口费用。

6、提供心脏康复的所有阶段以及肿瘤心脏病管理模块：一期床旁康复、二期门诊康复、三期居家康复。

7、提供网格化心脏康复部署支持，上下级转诊，信息共享，运动处方和心肺评测报告实现无线传输。

（一） 系统详细功能

1、患者诊疗信息功能

1.1 可提供患者的病史采集，包括但不局限于心血管、脑血管、肺部疾病、病理、分期、肿瘤病史、化疗史、放疗史等

1.2 可采集患者的生活习惯，包括但不局限于运动习惯、饮食习惯、烟酒摄入情况等

1.3 可采集患者的用药史、过敏史、主诉等信息

1.4 可记录患者的手术信息，包括但不局限于病变血管、支架、搭桥信息、冠脉狭窄信息等

1.5 可记录患者的基本体格检查信息，包括但不局限于身高、体重、腰臀比、体脂率和视扣触听等

1.6 可记录实验室检查信息，包括血常规、血脂、甲肝、尿常规、肌钙蛋白、生化检查等

1.7 可记录影像学检查信息，包括冠脉CT、超声心动等

1.8 提供结构化信息存储，方便后续医院基于数据进行科研

1.9 支持医生自定义患者分类，创建个性化标签，方便医生搜索患者（需提供证明材料）。

2、肿瘤心脏病学管理功能

2.1 肿瘤患者心脏病风险评估，如肿瘤治疗相关心血管毒性危险分层、放疗相关心血管毒性危险分层、患者VTE风险评估——NCCN癌症相关静脉血栓栓塞疾病、围手术期血栓栓塞风险评估。（需提供证明材料）

2.2 心血管毒性的监测方案，如根据患者的治疗方案和治疗周期，推荐完成相应的监测措施。（需提供证明材料）

2.3 肿瘤相关性心血管毒性的预防方案：如化疗和靶向药物心血管毒性的一级预防措施、绝经后血脂异常患者内分泌治疗一线预防措施、放疗心血管毒性的一线预防措施、肿瘤相关性冠心病的二级预防、化疗药物导致静脉性血栓栓塞性病变的预防措施。（需提供证明材料）

2.4 非症状性、症状性心血管毒性的治疗方案：cTnI或cTnT异常、LVEF下降、GLS下降、应用蒽环类药物之后、应用曲妥珠单抗之后、急性心力衰竭、慢性心力衰竭、免疫相关性心肌炎、窦性心动过速、心房颤动、窦房结功能障碍和房室传导异常（缓慢性心律失常及心脏传导阻滞）、肿瘤相关性冠心病的再灌注治疗、化疗药物导致血脂异常的治疗等。

3、运动心肺数据管理功能

3.1 具备运动心肺功能评定功能，支持对于运动心肺的数据分析和评估模型管理，智能判读并出具评定结果和报告

3.2 具备运动心肺提供标准化操作导航，指导操作人员一步步按照标准完成运动心肺的准备和各项操作直到报告打印

3.3 可支持三家心肺评估标准，如Washington、Mayo心肺评估标准（需提供证明材料）

4、集成医院现有的六分钟步行试验包中的数据，包括但不局限于心率、血氧、血压、心电异常、MET等。

5、量表评估功能

5.1 具备多种医学量表的评估功能，包括但不局限于SF36、IPAQ、GAD7、PHQ9、PSQI、MMSE、FTND、心脏餐盘量表等，支持社会心理评定，支持老年医学科及康复医学科的使用。

5.2 具备智能计算量表得分功能，可支持医院添加更多量表。（需提供证明材料）

5.3 具备移动设备进行量表评测功能，方便多级医护人员使用，包含医院及社区

6、徒手评估功能

6.1 具备常用的徒手评估功能，包括肌力评定、柔韧评定、平衡评定等。

6.2 具备移动设备完成徒手评定，方便医护人员使用

6.3 具备支持其他评估项目功能，包括静态肺功能、膈肌评定、中医体质评测；具备肢体的功能评定功能，如关节灵活度、SFMA评定等（需提供功能演示图文佐证）。

7、康复中心运动治疗功能​

7.1 具备术后的康复方案制定功能

7.2 具备药物治疗方案功能

7.3 具备术后康复模板并基于模板的康复方案定制功能

7.4 具备基于心肺功能结果的运动处方制定功能（需提供证明材料）。

7.5 具备基于六分钟步行试验结果的运动处方制定功能

7.6 具备其他常用运动处方制定方法功能，如心率储备法、最大心率法等，方便通过不同方式计算、设定运动处方

7.7 可支持康复师在运动处方基础上对于处方的进一步细化，并制定康复训练方案，方案可以保存成医院自有方案（需提供证明材料）。

7.8 可提供快速组合产生训练方案，包括有氧、阻抗、徒手、柔韧、弹力带、平衡、呼吸等

7.9 可提供心理治疗方案，包括药物治疗、呼吸松弛疗法等

7.10 可提供营养处方，并根据患者诊断提供常用的食物建议；可提供基于食物交换份法的营养方案制定，给予患者指导

7.11 可提供戒烟处方，包括药物治疗方案和患教方案

7.12 提供疾病相关的危险因素的汇总和疾病预防的应对策略，方便医生对患者进行管理

8、远程居家治疗功能​

8.1 提供居家康复方案的制定

8.2 对接可穿戴设备进行居家管理，对接临床科室指定动态心电贴、心率带、心率表、呼吸训练等。（需提供证明材料）

8.3 具备获取患者居家运动训练和用药的数据。

8.4 可提供患者端的食物交换份法的治疗支持，让患者能够根据医院制定的食物交换份进行每餐记录并回传后台心肺康复数据库。针对患者的癌症种类、并发心血管疾病高风险的患者、合并糖尿病、高血压等其他慢性病者，给予相应饮食指导。

8.5 具备社区医生与上级医院医生层级管理功能，对患者进行不同维度的指导。

9、康复进展报告功能​

9.1 提供患者多次的数据对比报告，如康复前、康复后的量表结果对比、检验检查数据对比、运动耐量数据对比

9.2 支持个性化处方的记录和对比报告

10、系统架构

10.1基于云计算架构，支持高可用、弹性扩展的云端部署，确保数据安全存储、快速处理与高效传输。

10.2物联网接入标准：遵循国际通用的物联网通信协议如 MQTT、CoAP、HTTP/HTTPS，以及无线传输标准如 Wi-Fi、Bluetooth LE、NB-IoT、LoRaWAN，确保各类康复设备无缝接入系统。

10.3设备接口与协议支持：具备丰富的设备接口适配能力，支持串口、USB、HDMI、以太网等接口，兼容多种医疗设备通讯协议（如 HL7、DICOM、FHIR等）。

11、接口类型与协议

11.1物理接口：设备可能配备无线通信模块（如蓝牙BLE、Wi-Fi、NB-IoT、LoRa等）或有线接口（如USB、RS-232等），用于与外部设备或网络直接连接。

11.2通信协议：遵循相应的无线通信协议标准，如蓝牙低功耗（BLE）协议、Wi-Fi联盟标准、蜂窝物联网（如NB-IoT、eMTC）协议等。

11.3对于有线连接，可能使用通用的串行通信协议如UART。

11.4数据传输协议：需采用轻量级的物联网数据传输协议，如MQTT、CoAP、HTTP/HTTPS等，以确保低功耗、可靠的数据传输。

12、数据格式与标准

12.1数据结构：设备采集的生命体征数据（如心率、呼吸频率、血氧饱和度、体温、能量消耗等）应以标准化的数据结构封装，包括但不限于JSON、XML、CBOR等易于解析的格式。

12.2数据编码：数据传输过程中应使用高效的编码方式，如Base64、Gzip压缩等，以减少传输量和提高效率。

12.3数据标准：遵循《物联网生命体征感知设备数据接口》等国家标准，确保数据的格式、单位、精度等符合统一规定，便于不同系统间的互操作。

13、API接口定义

13.1设备发现与配对：提供API供外部系统搜索、识别和连接设备，可能包括设备名称、型号、MAC地址等信息，以及安全配对（如蓝牙配对密钥交换）过程。

13.2实时数据流：设备应支持实时推送心肺监测数据到外部系统，提供订阅接口，允许外部系统接收连续的、实时更新的生命体征数据流。15.3历史数据查询：设备或其配套应用可能提供接口供外部系统请求特定时间段内的心肺监测历史数据，支持按时间范围、采样间隔等参数筛选查询。

14、安全性与隐私保护

14.1数据加密：传输过程中对敏感的个人健康数据进行加密处理，如使用AES、RSA等加密算法，防止数据在传输过程中被窃取。

14.2访问控制：实施细粒度的访问控制策略，确保只有授权的用户或系统才能访问设备数据，遵循相关医疗数据保护法规（如HIPAA、GDPR等）。

15、兼容性与扩展性

15.1多平台支持：接口设计应考虑跨平台兼容性，支持与不同操作系统（如iOS、Android、Windows）、不同类型的客户端（如手机APP、网页端、医疗工作站）进行交互。

15.2版本管理：接口版本应清晰标识，并支持向前兼容和向后兼容策略，以便在设备软件升级时不影响现有系统对接。

15.3可扩展性：预留足够的灵活性，方便未来增加新的监测参数、功能或服务，对不同设备对接。

患者服务管理端

1.可支持III期康复/远程居家康复：为患者结束II期（出院早期治疗后）的心血管风险因素进行长期的跟踪和管理。

2.可支持制定居家康复计划并通过互联网推送到远程社区服务中心、远程随访计划的推送和提醒、推送到患者移动设备。

3.医生可通过系统对患者的居家呼吸康复情况追踪随访，可结合患者使用数据对患者病情进行远程辅助诊断及实时指导。

4. 运动手表一台，可支持对运动康复手表制定居家运动康复计划，支持运动康复计划下发、执行，采集运动前血压、血氧、心率，采集运动中心率，采集运动后血压、血氧、心率，自动生成运动记录评估居家运动效果。与系统无缝对接，训练结果一键上传大系统。

5.可以对接呼吸功能评定训练器，制定居家运动康复计划，进行吸气训练、呼气训练。运动康复智能手表监测血压、血氧、心率，并形成康复指导曲线图；支持居家康复处方，用药提醒、康复日志直接推送到智能手表上，在智能手表上可操作和执行康复计划。与系统无缝对接，训练结果一键上传大系统。

- 运动心电监护训练系统端

（一）控制系统描述

1．软件系统可同时控制16台运动设备同时工作，同时监测16个患者的运动参数数据，并且后续可以升级。

2．控制主机要求：CPU:≥2GHz，内存：≥2GB，显存：≥1GB，硬盘存储：≥500GB，显示器：≥21英寸。

3．能够将控制主机及显示系统全部固定在一个可移动的台车上，方便用户移动。

（二）连接控制

1、可以对多种不同的运动设备:气阻式肩关节康复训练器、气阻式膝关节康复训练器、气阻式上肢康复训练器、立式功率车、卧式功率车和跑步机等进行同时控制。

2、所有运动设备及软件控制系统均需对接兼容，保证设备连接的稳定性和可靠性。

3、对全部运动设备的控制既可以采用有线方式连接进行控制又可以通过无线连接方式进行控制。

4、可以对有线连接的运动设备进行无线控制方案的升级处理。

5、无线控制的距离范围：≥25米。

6、在运动设备上可以进行自动实时血压、血氧、心率的测量。

7、能够以无线的方式控制心电信号采集设备，进行数据通信。

（三）无线心电遥测

1、心率的采样频率为：100HZ。

2、心率测量范围：30-250bpm。

（四）软件功能

1、软件系统能够存储运动完整的运动数据。

2、能够实时查看运动过程中的血压血氧等相关的数据。

3、能够实时调控运动方案，实时修改运动方案，包含运动功率，目标心率等。

4、能够在执行运动过程中手动控制参数的测量。

5、提供多种类型的有氧训练方案，包括：恒定负荷／心率控制／间歇模式／间歇模式（心率）／自定义模式／斜坡模式：提供两种类型的抗阻训练方案，包括定时／定时定次模式：所有程序均可自行设计调整，以满足不同患者的身体情况，并且可以自行编辑内置程序，每种控制程序可自行设计保存≥5种运动方案 。

6、每个运动程序执行过程中，针对心率，血压，血氧都具有报警功能，报警范围可以自行设置。

7、全息的数据回放，并且在结果报告中显示多种参数。

8、多屏显示系统：≥60寸的LED电视显示屏。

9、能与心脏康复全病程管理系统无缝对接并承担接口费用。

四、功率车

1基本参数

1.1功能：患者使用立式功率车能进行下肢主动性康复训练及测试。

1.2阻力类型：电磁涡流阻力系统；

1.3控制终端：安卓系统的控制终端可180°旋转，≥8寸彩色显示器；

1.4负荷范围：0 - 999 W，可选择1W,5W,10W调节，最小可达1W递增；

1.5转速误差：1r/min-100r/min 误差≤±2

1.6座椅调节：座椅高低可调节，调节范围≥80cm-105cm（±1cm）；

1.7把手调节：可360°旋转调整把手位置。

1.8重量承载：≥150公斤；

1.9数据传输：蓝牙传输

1.10接口类型：RS232接口、USB接口；

1.11设备供电：AC220V±15%，50Hz±1 Hz；

1.12功率车需具备独立第二类医疗器械注册证。

2.功能参数

2.1多种模式：包含但不限于手动模式、训练模式、测试模式；

2.2多种方案：功率车程序包含有≥5种固定运动训练方案，≥10种用户可编辑的运动训练方案；显示方案列表，可新增、编辑、删除、检索运动方案；

2.3方案编辑：方案可编辑方案名称、方案类型、各阶段时间和瓦数、阶段类型、安全心率和降幅功率；

2.4阶段类型：训练方案包含斜坡式和阶梯式两种阶段类型；

2.5数据显示：可显示单导联心电图，心率，血压，血氧、转速，负荷，负荷（W）和时间（min）趋势图；

2.6转速提示：功率车具备转速显示及提示功能，转速过高或过低有箭头提示；

2.7具备报警功能：根据患者身体状况选择运动方案并设置安全心率，训练过程超过限值会跳红提醒；

2.8具备急停功能：训练过程中可针对紧急情况随时终止训练；

2.9智能管理：功率车可对接智能康复训练系统，实现一对多的训练监控；实现处方下达、报告打印、数据对比、方案管理等功能；

2.10软件可实现单个心电导联图增益调整；

配置清单（根据科室需求配备）：

康复训练小包                     2套

床旁上下肢主动训练仪             2套

助行器                           2个

呼吸面罩 （可复消）             10个

心电导联                         3套

血压袖带                         3套

- 数据管理系统（含数据分析等）

- 培训30个完整的心康病例

提供科室医务人员培训3-5人

体外反搏治疗仪

1.压力部分

1.1.在心率为 80bpm 时，最大工作压力值≥40kPa。

1.2.实际工作压力与设定工作压力的误差≤±1kPa。

2.脉搏部分

2.1.脉搏血氧部分符合YY0784的要求。

2.2.血氧饱和度波形增益实现多级调节。

3.心电部分

3.1. 心率测量和显示范围：35bpm～165bpm，测量误差≤±1bpm。

3.2. 心电波形增益实现多级调节。

3.3. 患者电缆、所有的内部电路和输出显示等部分产生的噪声≤15μV(p-v) RTI。

4.软件部分

4.1. 显示界面上有控制电磁阀信号的独立图形。

4.2.序贯模式手动可调。

4.3治疗时间设置范围：1min～60min；设置步进：1min。

4.4.配备自主著作权的《病员信息管理软件》，数据库存储治疗者心电、血氧、治疗压力等数据，可增加数据回放功能。

5.机械部分

5.1.电磁阀响应时间≤40ms。

5.2. 具有体外反搏气路系统。

5.3.具有体外反搏装置专用外囊套与气囊袋组合的囊套。

5.4气囊能承受 59kPa 的压力，保压10s，不破损，且其压降应≤2kPa。

6.安全部分

6.1.反搏装置正常工作时，反搏装置对触发波以外的波形不响应反搏。

6.2.反搏装置在心率低于 40bpm 或高于 120bpm 时可自动停止反搏。

6.3.早搏能触发反搏装置排气。

6.4.反搏装置正常工作时，当工作压力大于 59kPa 时，有压力泄气功能。

7.压缩机

7.1.压缩机最大功率≥1700VA。

7.2.压缩机最大流量≥45m3/h。

8.其它

8.1整机最大功率≥2200VA。

8.2.使用期限不≥9 年。

8.3 临床用于心脏缺血性疾病的治疗。

8.4能与心脏康复全病程管理系统无缝对接并承担接口费

配置清单：

一体式体外反搏床 1台

平板电脑	1台

电源线 	1根

心电线 	1根

指脉线	1根

波纹管  6根

外囊套 	1套

内囊套 	1套

无创心功能检测

- 主要用途

  - 无创、连续、实时监测心输出量及相关血流动力学参数。

  - 适用范围包括：成人、新生儿、小儿（提供证明材料）。

- 测量方法

无创经胸阻抗法；算法模型：电子心力法。

- 参数

  - 评估血流-心输出量的参数：

SV 每博输出量，监测范围：1–200ml 。

SI(体表面积)，每博输出量指数，监测范围：0.5-2500ml/m2。

CO 心排量，监测范围：0.1–20 l/min 。

CI(体表面积)心排量指数，监测范围：0.05-250 l/min/ m2 。

HR心率，监测范围：30-300bpm。

  - 评估前负荷-容量的参数：

TFC 胸液体容积，监测范围：5-100 。

SVV 每搏输出量变异，监测范围：1-50% 。

FTC 校正左室射血时间，监测范围：50-900ms。

  - 评估后负荷-血管阻力的参数：

SVR 外周血管阻力，监测范围：200-38000 dynes / sec / cm -5。

SVRI(体表面积)外周血管阻力指数，监测范围：200-15000 dynes / sec / cm-5/ m2 。

  - 评估心肌的参数：

ICON心肌收缩力指数，监测范围：1-200 。

STR 收缩时间比例，监测范围：0.1-0.9 。

CPI 心脏功能指数，监测范围：0.01-1.0 。

VIC 心肌收缩力指数变异，监测范围：1-50% 。

PEP 预射血期，监测范围：50-200ms 。

LVET 左室射血时间，监测范围：100-400ms。

  - 评估氧供状态的参数：

DO2 输氧量，监测范围：0-1567 。

DO2I 输氧指数，监测范围：0-3000。

  - 其他参数：BP血压、SPO2血氧饱和度、Hb血红蛋白可实时手工输入。

- 功能

  - 主机重量≤800g，主机有充电电池，主机有显示屏幕，可脱离电脑独立显示参数及趋势图。

  - 主机可与床旁监护仪进行通讯，测量参数可在床旁监护仪屏幕上显示。

  - 可提示信号强度、起搏器侦测、传感器脱落、电池容量、错误。

  - 具备起搏器模式，起搏脉冲检测能检测幅度：±2mV–±20mV；脉宽：0.1ms- 2.0ms；触发上升时间≥1.9V/s的起搏脉冲信号。（提供注册证）

  - 测量过程不受体位变化影响；体位调整时，不需要在设备端进行“体位选择”操作；可在患者水肿情况下监测；可在呼吸机条件下监测。

  - 可切换体表面积模式或体重模式测量，可设定信号放大倍数、SVV计算的平均周期等，能根据患者信息自动调整测量参数的参考正常值范围。

  - 可设置监测时间间隔， 最小可精确到每次心跳。

  - 支持和心脏康复全病程管理系统无缝对接并承担接口费用。

配置清单：

专用电极贴       500贴

心电导联        50套

运动心电监护系统、运动跑台

基本信息：

- 电机功率：AC3.0HP

- 升降范围：0 ～ 15%

3、速度范围：0.6～20km/h

4、跑步区域：约550×1520（mm）

5、产品尺寸：约2130×930×1430（mm）

6、最大载重：≥160Kg

7、底架系统：自适应减震缓冲系统，保护使用者膝踝关节

8、显示：≥18.5英寸液晶显示屏、安卓操作系统

9、矢量变频控制系统，速度误差≤3%。

10、开放数据接口对接心康系统，接口:数字接口(RS-232)或安卓接口

11、由软件系统控制的功率调节系统

12、脉搏波血压计

测试原理：脉搏波技术 符合YY0667-2008规定的要求。

血压范围：0~270 mmHg；脉率数40次/分~180次/分

测试准确度：±3mmHg；脉率数±5%以内

13、单导联动态心电记录仪

心率测试范围：30~250BPM

输入信号范围：10mV（峰-谷值）

输入阻抗：≥10MΩ,10Hz

防水级别：IP22

14、脉搏血氧仪

测量原理：光学测量法

测量范围：35%~100%

测量精度：80%~100%：±2%；70%~79%：±3%

测量分辨率：1%

15、负荷递增幅度：≤5瓦

16、高精度电机，超低启动速度，运行平稳安全

17、能与心脏康复全病程管理系统无缝对接并承担接口费用。

坐式运动踏车

一、技术参数

1.1阻力类型：电磁涡流阻力系统；

1.2控制终端：安卓系统的控制终端可180°旋转，具有8寸彩色显示器；

1.3负荷范围：0 - 999 W，可选择1W,5W,10W调节，最小可达1W递增；

1.4转速误差：1r/min-100r/min 误差≤±2

1.5座椅调节：电动调节，调节范围为80cm-105cm（±1cm）；

1.6把手调节：可360°旋转调整把手位置。

1.7重量承载：≥150公斤；

1.8数据传输：蓝牙传输

1.9接口类型：RS232接口、USB接口；

1.10设备供电：AC220V±15%，50Hz±1 Hz；

二、功能参数

2.1多种模式：手动模式、训练模式、测试模式；

2.2多种方案：功率车程序包含≥5种固定运动训练方案，≥10种用户可编辑的运动训练方案；显示方案列表，可新增、编辑、删除、检索运动方案；

2.3方案编辑：方案可编辑方案名称、方案类型、各阶段时间和瓦数、阶段类型、安全心率和降幅功率；

2.4阶段类型：训练方案包含斜坡式和阶梯式两种阶段类型；

2.5数据显示：可显示单导联心电图，心率，血压，血氧、转速，负荷，负荷（W）和时间（min）趋势图；

2.6转速提示：功率车具备转速显示及提示功能，转速过高或过低有箭头提示；

2.7报警功能：根据患者身体状况选择运动方案并设置安全心率，训练过程超过限值会跳红提醒；

2.8急停功能：训练过程中可针对紧急情况随时终止训练；

2.9智能管理：功率车可对接智能康复训练系统，实现一对多的训练监控；实现处方下达、报告打印、数据对比、方案管理等功能；

2.10自动座椅：功率车具备座位自动升降功能、自动复位功能；

2.11软件可实现单个心电导联图增益调整；

2.12能与心脏康复全病程管理系统无缝对接并承担接口费用。

三、监护模块参数

3.1、血压模块

3.1.1量程：0-300mmHg

3.1.2分辨率：1mmHg

3.1.3压力传感器准确度：±2mmHg

3.2、单导联动态心电记录仪

3.2.1带宽：0.67~40HZ

3.2.2输入阻抗：≥10MΩ,10Hz

3.2.3共模抑制比：≥60dB

3.2.4防水级别：IP22

3.3、脉搏血氧仪

3.3.1测量原理：光学测量法

3.3.2测量范围：35%~100%

3.3.3测量精度：80%-100%：±2%；70%-79%：±3%

3.3.4测量分辨率：≤1%

四、产品配置

4.1立式功率车                1台；

4.2单导联动态心电记录仪      1台；

4.3脉搏血氧仪                1台；

4.4血压袖带                  1 套

4.5电源线                    1根；

4.6说明书                    1本；

卧式运动踏车

产品名称：心功能康复训练仪(卧式功率车）

一、技术参数

1.1阻力类型：电磁涡流阻力系统；

1.2控制终端：安卓系统的控制终端，具有8寸彩色显示器；

1.3负荷范围：0 - 999 W，可选择1W,5W,10W调节，最小可达1W递增；

1.4转速误差：1r/min-100r/min 误差≤±2

1.5座椅调节：调节范围为55-59cm（±1cm）；

1.6重量承载：≥200公斤；

1.7数据传输：蓝牙传输

1.8接口类型：RS232接口、USB接口；

1.9设备供电：AC220V±15%，50Hz±1 Hz；

二、功能参数

2.1多种模式：手动模式、训练模式、测试模式；

2.2多种方案：功率车程序包含≥5种固定运动训练方案，≥10种用户可编辑的运动训练方案；显示方案列表，可新增、编辑、删除、检索运动方案；

2.3方案编辑：方案可编辑方案名称、方案类型、各阶段时间和瓦数、阶段类型、安全心率和降幅功率；

2.4阶段类型：训练方案包含斜坡式和阶梯式两种阶段类型；

2.5数据显示：可显示单导联心电图，心率，血压，血氧、转速，负荷，负荷（W）和时间（min）趋势图；

2.6转速提示：功率车具备转速显示及提示功能，转速过高或过低有箭头提示；

2.7报警功能：根据患者身体状况选择运动方案并设置安全心率，训练过程超过限值跳红提醒；

2.8急停功能：训练过程中可针对紧急情况随时终止训练；

2.9智能管理：功率车可对接智能康复训练系统，实现一对多的训练监控；实现处方下达、报告打印、数据对比、方案管理等功能；

2.10软件可实现单个心电导联图增益调整；

2.11能与心脏康复全病程管理系统无缝对接并承担接口费用。

三、监护模块参数

3.1、血压模块

3.1.1量程：0-300mmHg

3.1.2分辨率：1mmHg

3.1.3压力传感器准确度：±2mmHg

3.2、单导联动态心电记录仪

3.2.1带宽：0.67~40HZ

3.2.2输入阻抗：≥10MΩ,10Hz

3.2.3共模抑制比：≥60dB

3.2.4防水级别：IP22

3.3、脉搏血氧仪

3.3.1测量原理：光学测量法

3.3.2测量范围：35%~100%

3.3.3测量精度：80%-100%：±2%；70%-79%：±3%

3.3.4测量分辨率：≤1%

四、产品配置

4.1卧式功率车                1台；

4.2单导联动态心电记录仪      1台；

4.3脉搏血氧仪          1台；

4.4血压袖带            1 套

4.5电源线              1根；

4.6说明书              1本；

气阻抗训练仪（上肢）

一、训练部位

训练肌肉：胸大肌、三角肌、冈下肌、小圆肌、菱形肌、斜方肌。

训练关节：肩关节

- 训练效果

1.扩大关节活动度，增加关节周围保护；

2.增强心肺功能训练，可实施渐进性训练以达到分段康复目标；

3.增强肩关节肌肉群力量；

4.手臂部内收外展肌肉群力量的训练；

5.改善背部、肩部肌群力量；

- 设备参数

1基本参数：

1.1尺寸规格：约1140x1000x1495mm；

1.2显示屏幕：≥10寸触摸彩屏；

1.3阻力范围：20-180N；

1.4数据传输：蓝牙和网络传输；

1.5网络连接：可连接WiFi网络；

1.6设备供电：DC12V电源适配器；

1.7设备负载：座椅负载≥2000N，靠背负载≥750N；

2功能参数：

2.1训练模式：定时模式、定时定次模式、评估模式、处方模式；

2.2阻力系统：采用微处理器控制的气阻式柔性阻力系统，无论运动速度的高低，都能够提供平稳且按照实际运动规律变化的负荷阻力；

2.3配有关节角度限位器，确保康复者在设定的安全角度内进行康复训练；

2.4双向训练：可在同一台设备上完成针对伸肌、屈肌进行的独立训练，符合离心和向心的双向运动训练；

2.5精准调控：根据患者的训练评估结果精准设置运动的次数、角度、阻力和时间，防止病人出现心肺突发情况；

2.6界面显示：时间、次数、当前心率、报警心率、目标心率、血氧值、血压等参数；

2.7数据采集：蓝牙连接心电、血压、血氧，实时采集心率、血压、血氧数据；

2.8安全保护：连接显示大屏实时监测运动中的心率、血氧、血压及心电图变化；

2.9报警功能：根据患者身体状况选择运动模式并设置目标心率和安全心率，训练过程超过限值报警提醒。

2.10外联心电、血压、血氧设备具备药监局颁发的II类医疗器械注册证及生产许可证；

3监护模块参数

3.1脉搏波血压计

测试原理：脉搏波技术 符合YY0667-2008规定的要求。

测量范围：压力（0~270）mmHg[(0~36)kPa]

脉率数40次/分~·180次/分

测量准确度：压力±3mmHg(±0.4kPa)以内

脉率数≤±5%

3.2单导联动态心电记录仪

心率范围：30-250BPM

输入阻抗：≥10MΩ,10Hz

响应时间：≤2s

防水级别：IP22

3.3脉搏血氧仪

测量原理：光学测量法

测量范围：35%~100%

测量分辨率：1%

测量精度：80%-100%：±2%；70%-79%：±3%响应时间：≤2s

4 能与心脏康复全病程管理系统无缝对接并承担接口费用。

上下肢主动运动康复训练设备

- 产品具备II类医疗器械注册证，适用范围和预期用途：在医疗机构中使用，适用于对患者上肢和下肢进行被动性和主动性训练。

- 具有被动模式、主动模式 和智能模式3种训练模式。

- 被动模式功能

3.1转速范围

转速范围 5～60rpm，步进可调，步距 1rpm；设备的空载转速误差≤±30% 或≤±3 rpm，二者取大值。

3.2转速监测值

设备提供转速监测值显示，其误差应≤±10%或≤±2rpm，二者取大值。

3.3设备提供转动方向的定时自动切换和手动切换措施。

3.4转速变化率

转速变化率≤0.5r/s²。（启动训练、停止训练、手动和自动切换转动方向时）。

3.5时间设定

定时1-60min，步距1min可调，也可12档可调，档位间距5min。到达设置时间后自动切断输出。

3.6设备提供自动保护功能，以痉挛保护功能体现，设备在检测到异常情况时，自动触发痉挛保护功能，防止因突发状况引发的二次伤害。

3.6.1 痉挛等级有1-12档可以选择。

3.6.2 痉挛发生时，设备会减速至停止、后缓慢反转，保障患者安全及治疗的连贯性。

3.6.3 痉挛保护默认为开启状态，不可关闭，痉挛保护在3s内被激活。

3.6.4 痉挛保护激活时伴有声音提示信号。

3.6.5 若反转后再次监测到痉挛发生，可重新激活痉挛保护，连续重新激活痉挛 保护次数≤ 5 次，超过5次设备停止输出。

- 主动模式功能

4.1 阻力调节

设备提供阻力档位 1～12档位可以调节，步距为1档，提供阻力档位显示。

4.2 转速监测值

设备提供转速监测值显示，在1rpm-100rpm范围内，其误差应≤±10%或≤±2rpm，二者取大值。

4.3 产品有限制最大转速的措施，超过60rpm后阻力增大。

4.4设备提供肌力对称性信息，以相对比例的数据显示肌力对称性信息。

- 智能模式功能

智能模式下设备可根据患者运动速度自动切换主动模式或被动模式。当患者运动速度低于5rpm后，自动切换到被动状态，自动切换前提供2s的切换提示。

- 操作控制

6.1设备提供无线连接的遥控器和主机触控按键用于操控设备；

6.2 训练开始时默认为被动模式。

6.3 转速和阻力在训练启动前可以设置，训练过程中不可调节，转速设定至30rpm或以上操作者需做出附加的确认。

- 紧急保护措施

设备具备手动急停保护功能，患者在意识到突发状况将要发生或已经发生时，第一时间触发急停开关，防止带来二次伤害。

- 显示装置

设备提供显示装置，显示装置可以显示当前训练模式、转速大小，阻力档位、痉挛等级、训练时间、肌力对称性；显示装置有两键触控按键，可以选择训练模式，开始训练、停止训练，参数设置的功能。

- 设备提供语音提示功能。

- 噪声≤ 60dB（A）。

#### 呼吸肌功能评定和训练仪

#### 1 产品名称用途

#### 1.1 产品用途：对患者的呼吸压力进行测量。

#### 1.2 产品标准：符合国家肺功能仪有关技术规范要求和技术标准。

#### 2 功能模块与参数

2.1 测量参数：MIP、MEP、P0.1、P0.1MAX、P0.1/MIP、P0.1/P0.1MAX。

2.2 压力测量范围：±20kPa；精确范围：±3%或者±0.1kPa，取其大者；分辨率：0.01kPa。

2.3 检测过程激励式动画操作界面。

2.4 具备肺康复训练功能，可分别强化锻炼吸气肌和呼气肌的强度和耐力，可调整训练阻抗，训练、检测结果可生成相应简报或对比报告，具备科研价值。

2.5 语音智能播报：含操作使用方法，语音激励等。

2.6具备呼吸训练功能（阈值负荷型），可分别强化锻炼吸气肌和呼气肌的强度和耐力。

2.7呼吸训练模式训练阻抗调节范围2cmH2O-200cmH2O，可自动推荐训练负荷。

2.8激励式可量化界面：动画训练界面，清晰评估每次训练成效。

2.9训练参数包含最大呼（吸）气压、呼（吸）气次数、呼（吸）气容积、总耗能等。

2.10可进行振荡呼气正压训练，帮助患者训练后通过咳嗽排痰。

2.11可徒手拆卸训练器头部，进行可清洗、浸泡、消毒，可使用通用一次性肺功能仪用过滤嘴。

2.3 系统及数据连接

2.3.1 传输连接：可支持USB数据线、蓝牙网络等数据传输方式。

2.3.2 系统连接：支持和心脏康复全病程管理系统无缝对接并承担接口费用。

体外膈肌起搏器

要求：

- 脉冲频率：频率范围30Hz-50Hz，步进5Hz。

- 脉冲宽度200us，允差±10%。

- 起搏次数：5-15次/分钟可选择。

- 刺激强度：0-30单位（0-27V）可选择。

- 吸气时间：1-3秒可调。

- 治疗时间：5-120min可选择，允差±10%。

- 具备左、右双通道，可同时调节，亦可单独调节。

- 脉冲幅度值：在负载阻抗为510Ω时，输出脉冲幅度≤30V。

- 开路测量，输出峰值电压≤500V。

- 适配器：100-240V～50/60Hz,0.2A-0.18A;功率：20VA。

- 电源要求： DC 3.8V±10%（专用锂电池）。

- 波形：双向对称波，可实现能量对冲，减少能量聚集导致的神经损伤风险。

- 充电时间≤4小时, 满电后可持续工作≥10小时，有电量提示功能。

- 脉冲串占控比1:3

- 噪音：≤60dB.

- 主机重量≤500g，尺寸约200mm×100mm×25mm，便于手持操作和便携转移。

- 理疗电极片的导电阻抗≤2000Ω。

- 插孔内径：小电极片为2.0mm，大电极片为1.5mm。

- 可通过导线接头处和电极片插孔处的颜色匹配来插孔（黑色头对黑色孔，灰色头对灰色孔）。

- 工作时间有倒计时功能，每次波形开始输出后开始倒计时；结束治疗时有声音提示和图文提示。

- 具有指导患者或其他操作人员进行贴片的功能。

- 开机时有蜂鸣器提醒功能，正常输出时具有LED闪光指示的功能。

- 内设独立WDT故障后重启功能，提高系统运行的安全和效率。

- 提供配套设备厂家原厂自产耗材。

- 配矩阵电极，用于确定有效刺激位置。

标项3：

采购项目一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 质保期 | 供货期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强脉冲激光治疗仪 | 台 | 1 | 550000 | ≥3年 | 10天 | 核心产品 |
| 2 | 皮肤镜图像处理工作站 | 套 | 1 | 250000 | ≥3年 | 10天 |  |
| 3 | 荧光显微镜 | 台 | 1 | 60000 | ≥3年 | 10天 |  |
| 4 | 半导体激光治疗仪 | 台 | 2 | 120000 | ≥3年 | 10天 |  |

强脉冲激光治疗仪

一、技术参数要求：

1.光源：强脉冲光源

2.激励方式：双灯泵浦，集成两个同时输出的氙灯光源。

3.波长要求：具有≥6种不同功能滤波片

420nm-1200nm主要用于痤疮治疗

515nm-1200nm主要用于浅表色素性疾

560nm-1200nm主要用于嫩肤治疗

590nm-1200nm主要用于血管性病变

640nm-1200nm主要用于祛皱和毛孔粗大

695nm-1200nm主要用于脱毛

4.滤波片切换方式：可插拔滤波片技术，不需开关机，可在不同的功能滤波片自由切换。

5.智能脉冲技术：

5.1	子脉冲调节方式：自动调节子脉宽和延时

5.2	脉冲个数：≥8个子脉冲

5.3	脉宽：≥600ms

6.能量密度：

6.1	最大能量密度：≥30J/cm2

6.2最低临床起始能量密度：≤5J/cm2

6.3能量密度调节步进：1J/cm2，面板触控可调

7.重复频率：≥2Hz

8.光斑面积：≥15mm x 40 mm

9.光斑适配器：2种适配器

9.1	正方形15mm x 15 mm

9.2	圆形≥11mm

10.皮肤冷却系统:

10.1冷却方式：蓝宝石接触持续式冷却

10.2冷却温度：0°C -30°C逐级可调

11.发射方式：脚踏触发

12.设备主机水路冷却：具有水冷、风冷、高效换热器三重循环冷却功

13.水路清洁保护系统：去离子自净交换系统

| 配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 组件名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 治疗头 | 1 | 支 |  |
| 2 | 可识别滤光片 | 1 | 套 | 至少6片不同功能 |
| 3 | 脚踏开关 | 1 | 个 |  |
| 4 | 主控单元 | 1 | 套 |  |
| 5 | 防护眼镜（含眼罩） | 5 | 套 |  |

皮肤镜图像处理工作站

一.提供的设备需整机通过“医用电器设备安全通用要求”和“电磁兼容”检测，并提供相关资质。

1.微观摄像机（I）

1.1、成像分辨率≥2592×1944；

1.2、像素≥500万像素；

1.3、皮肤体表微观摄像机LED光源照度≥3000Lux；（提供检测报告）

1.4、放大等级：20X～220X连续可调，放大等级支持无极变倍功能并具有放大等级锁定功能，无需更换镜头；

1.5、镜头罩(支架）：

1.5.1、需适配≥10种镜头罩，不仅支持不同皮损检测，更支持指缝、耳背、外耳道、鼻腔等特殊部位，介入镜头罩支持标记活检部位、支持介入活检术功能，浸润镜头罩支持刻度显示；

1.5.2、偏振光镜头罩须通过细胞毒性、皮肤刺激检验，并提供检验报告；

1.6、照明：内置LED高亮度光源；

1.7成像视觉分辨力：放大等级≥20时，成像视觉分辨力≥18Lp/mm；放大等级大于200时，成像视觉分辨力不得低于90Lp/mm

1.8、成像视野范围：放大等级≥20，成像视野19.8mm×14.9mm；放大等级50，成像视野7.9mm× 5.9mm；放大等级≥100，成像视野4.0mm×3.0mm；放大等级220，成像视野1.8mm×1.4mm（提供检测报告）

1.9、自动/手动白平衡操作，支持手动RGB色彩调整；

1.10、自动曝光；

1.11、镜头：采用光学偏光镜，实时放大，镜头自带偏光功能，支持非偏振、偏振、浸润三种模式,偏振角度0-90可任意调整

二、皮肤镜图像处理工作站软件参数工作站提供断电保护功能。断电后从起计算机数据不会丢失。

1、图像显示

1.1实时动态高清晰数字图像显示，编写报告的整个过程中在后台同步显示。

2、图像采集

2.1采集图像、编写报告、打印预览在同一界面内完成。采用先进的按钮式直观窗口模式，以最少的操作和最快的速度完成检查。

3、提供图像暂存功能，病人多时可以优化处理，不至于积压等待。

4、分析功能

★4.1提供 “三分法”、“七分法”、“Menzies’11分法”、“ABCD法”、“模式法”、“CASH”等，模式种类≥6种，分析方法≥20种。

4.2“红绿灯”诊断提示功能

4.3自动计算测量结果和诊断提示。

4.4具有定标、测量功能，支持多种倍数定标功能，支持刻度尺显示。

5、提供专家诊断图库对比功能。

6、图像处理及报告编辑

6.1全面详尽的电子皮肤镜报告模版，模板根据不同分析方法自动切换。具有名词注释功能。

6.2提供便捷的工具对术语、典型病例进行添删改维护，可以对术语、检查部位等内容无限制增添。

6.3软件系统数据库需涉及病种≥300种，包含常见皮肤肿瘤。配备皮肤病皮肤镜图谱的数据库，并对疾病有详细的文字描述。

7、报告单模式：报告单模式≥2种，至少包含常规图文报告、特异性指征报告；

| 配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 组件名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 微观摄像机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 皮肤镜图像处理工作站 | 1 | 台 | 含彩色打印机1台 |
| 3 | 主机 | 1 | 套 |  |
| 4 | 台车 | 1 | 台 |  |

提供配置清单中但不限于以上内容、根据科室需求配置

另配：组织环50个

荧光显微镜

1.光学系统：无穷远光学系统,带有双重色差矫正功能,目镜视野极佳.齐焦距离为标准≥43mm；

2.观察筒：铰链式三目头≥30°倾斜，瞳距调节 45mm-70mm

3.目镜：WF10X/22 大视野平场目镜，视场数≥22mm

4.物镜：

无限远平场消色差物镜 4X/0.1 工作距离≥20mm

无限远平场荧光物镜 10X/0.25 工作距离≥7.5mm

无限远平场荧光物镜 20X/0.40 工作距离≥3.5mm

无限远平场荧光物镜 40X/0.65 工作距离≥0.75mm

无限远平场荧光物镜 100X/1.25 工作距离≥0.15mm

5.粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值≤2μm，粗动行程每圈≤40mm，微动行程每圈 ≤0.2mm，调焦范围≤24mm

6.转换器 ：内向式五孔转换器，滚珠轴承内定位，有防霉装置

7.载物台 ：双层复合陶瓷活动平台,表面镀膜防磨损 (移动范围≥76mm×50mm)

8.聚光镜 ：阿贝聚光镜 NA1.25

9.明场光源 ：≥5W LED 照明,亮度稳定使用寿命≥20000 小时

10.荧光光源：≥6W LED 长寿命照明光源。MFL-U EX：350/30nm；DM≥380nm；EM：420/50nm

11.适用于常规真菌荧光筛查，以及常规病理染色切片和细菌涂片；显微镜整机防霉处理,机身稳定性 T 字结构.

12.机身配备标准 C 型接口.放大倍数 0.5X

13.分辨率≥2592*1944，最大帧速≥24fps。USB3.0 数据传输线，支持热插拔。具有制冷模块可达室温下-10℃，支持白平衡、曝光等功能使用，支持拍摄、定时、实时、录像等模块功能；

14.用户管理模块：提供用户登录及权限管理。

15.信息录入模块：支持逐个病人登记或批量信息登记。

16.影像显示模块：支持高清信号和 USB 数据接口信号，可宽屏显示

17.图像采集模块：图像可用快捷键、鼠标多种方式采集，可区域截取采集。

18.图像处理模块：可进行正、负像采集，左右镜像、上下镜像、区域采集，矩形、圆形采集具有标注、测量、放大、反转、镜像、反色、伪彩等多种图像处理方式。

19.模板管理模块：可通过选择器选择模板、单选、多选模板、仅选择词条等。

20.报告设计模块：报告单上所有项目均可自由设计，如院标、电子签名、图片框数量、科室电话等，项目的位置、大小、数量、颜色、字体均可自由调整。

21.打印控制模块：打印纸张支持任意大小、打印时诊断字体可随时调整方便，文字较多可分页打印。

22.快速检索模块：可方便查看未采图、未打印，当天、昨天、本周的报告，及时进行批量处理

23.病历查询模块：可对所有项目进行病历查询、模糊查询、组合查询，查询结果可导出 EXCEL或打印报表。

24.病历统计模块：可按检查医师、送诊科室、送诊医师等任意项目进行灵活统计，可统计工作量、费用等内容，统计结果可打印自定义报表。

| 配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 组件名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 显微镜 | 1 | 台 |  |
| 2 | 荧光模块 | 1 | 个 |  |
| 3 | 电脑（含主机） | 1 | 台 |  |
| 4 | 真菌图文分析软件 | 1 | 套 |  |
| 5 | 荧光染色液 | 1 | 盒 | 100人份/盒 |

半导体激光治疗仪

1：波长：激光波长810nm±10nm，指示光波长 650nm±10nm。

2：输出模式：连续或间歇：

2.1  810nm：最大额定功率 1000mw × 7；终端最大输出功率 500mw×7；

2.2  点探头最大输出≤500mw、面探头最大总输出≤3000mw；

3：激光辐射面积：点探头：≤ 50mm2 ；面探头：≤ 65000 mm2

4：工作方式：液晶屏显示，点、面探头双路可同时输出， 0-90分钟定时范围。

5：整机金属外壳，屏蔽与其他医用电器间的电磁场交互干扰。

6：国家药监局三类医疗器械产品注册证（即输出功率≥5mw时的合法注册证）。

7：适用范围：能临床适用于对皮肤病、神经性疼痛、感染及非感染性炎症和的辅助治疗。

| 配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 组件名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 工具包 | 1 | 包 |  |
| 3 | A探头 | 1 | 枚 |  |
| 4 | C探头 | 1 | 枚 | 含650nm，120mW |
| 5 | 主机钥匙 | 2 | 把 |  |
| 6 | 防护眼镜 | 5 | 副 |  |

标项4：

采购项目一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 质保期 | 供货期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿科无创呼吸机 | 台 | 2 | 640000 | ≥3年 | 10天 |  |

儿科无创呼吸机

## 技术参数

## 1.≥12寸LED彩色电容屏，分辨率≥1280 x 800像素，触控操作，参数显示：呼末正压、峰值压、平均压、流量、氧浓度、自主呼吸频率、呼气时间、吸呼比、泄漏率、氧浓度与平均压乘积，图形显示：压力－时间波形、流量柱状图。

2.内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围：21% - 100% ，精度±3%。

3.内置氧传感器，监测范围0-100%，精度±2%，氧传感器自动校准，且校准程序无需手动启动。

4.提供和呼吸机主机同品牌的压力发生器，提供近鼻端压力监测。

5.不需要额外传感器即可测量自主呼吸频率。

6.通气模式：NCPAP，NIPPV，SNIPPV，HFNC。

7.NCPAP模式：不需要额外传感器即可支持窒息监测及窒息唤醒功能

直接设定气道压力值：1cmH2O-15cmH2O。

窒息唤醒2cmH2O-30cmH2O，窒息时间：OFF，1 s – 60 s。

8.NIPPV模式：

呼末正压PEEP：1cmH2O-15cmH2O。

吸气压力Pinsp：2cmH2O-30cmH2O

呼吸频率：1bpm-120bpm

吸气时间：0.1s-15s

9.SNIPPV模式：要求具有窒息监测以及备用通气功能

呼末正压PEEP：1cmH2O-15cmH2O。

吸气压力Pinsp：2cmH2O-30cmH2O

呼吸频率：1bpm-120bpm

吸气时间：0.1s-15s

后备频率：1bpm-120bpm

10.HFNC高流量氧疗模式：

流量0.5L/min-20L/min可调，具有压力监测功能。

11.提供增氧功能：

通气持续时间可调，最长时间120s，增氧氧浓度22%-100%连续可调。

12.提供手动通气功能，通气时间1s-15s可调，气道压力2cmH2O-30cmH2O。

13.具备自动泄漏补偿功能，同时可显示泄漏率。

14.报警：具有手动/自动设置报警上下限功能。

15.提供系统自检功能，图形化提示操作流程。

16.数据存储：可以显示≥120小时的趋势数据，最多可以存储 10000 条事件日志，可以提供截屏功能，最多可以缓存50张截屏图片。

17.可提供VGA接口、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫接口。

18.配备与主机同品牌空压机，工作噪音≤45dB(A)。

19.具备锂电池，充满可使用≥4小时。

- 配置清单(每台呼吸机标配）

| 序号 | 物料描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 支撑臂及水袋挂架(台车版) | 1 |
| 2 | 氧疗鼻导管-新生儿 | 5 |
| 3 | 压力发生器 | 100 |
| 4 | 台车(空压机版) | 1 |
| 5 | 恺得VH-3000/一次性管路包 | 2 |
| 6 | 鼻塞(XS/S/M) | 5 |
| 7 | 头帽(22-24/24-26/26-28) | 5 |
| 8 | 主机 | 1 |
| 9 | 智能用氧管理(新生儿) | 1 |
| 10 | 国标电源线 | 1 |
| 11 | 氧气、空气软管(配接头)3M（德标、国标) | 各1套 |
| 12 | 化学氧传感器 | 3 |
| 13 | 可复消呼吸机管路、可复消湿化罐 | 各5套 |

标项5：

采购项目一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 质保期 | 供货期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 射频消融仪 | 台 | 1 | 350000 | ≥3年 | 10天 |  |

射频消融仪

一.产品用途说明

在临床用于肝癌以及甲状腺良性结节的消融治疗。

二． 配置清单

1.射频主机           1台

2.台车               1台

3.中性电极连接电缆   5根

4.脚踏开关           1个

5.蠕动泵             1个

三．系统技术规格及概述

1. 主机参数

1.1射频频率：300-500KHz

1.2输出功率：＞100W

- 主机功能

2.1能量自动控制功能: 系统根据设置的时间自动调节能量输出。

2.2阻抗监测: 全程监测病灶的阻抗变化。

2.3温度监测: 具有温度监测功能，并可以连接单独温度探头。

2.4双极疗法: 热转换率高,没有中性电极，不会因为中性电极粘贴不好而烧伤皮肤。

- 辅助功能

3.1自检功能: 具有开机自检功能。

3.2电极检测功能：具有手术电极和中性电极断开检测功能，并停止能量输出，更加安全可靠。

- 软件免费升级

- 电源：220V±22V/50Hz±1Hz

标项6：

采购项目一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 质保期 | 供货期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床旁凝血功能检测仪 | 台 | 1 | 45000 | ≥3年 | 10天 | 核心产品 |
| 2 | 输血输液加温仪 | 台 | 1 | 40000 | ≥3年 | 10天 |  |

床旁凝血功能检测仪

1.检测方法：电化学法或光学法或机械法

2.检测项目：用于对全血或末梢血进行凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（FIB）、凝血酶时间（TT）和活化凝血时间（ACT）的定量测定，其结果用于临床辅助诊断。

3.重量：	≤1kg

4.检测位	：≥1个

5.检测速度：单样板检测速度1-12min

6.样本类型：指尖血和静脉血

7.样本用量：20μL-200μL

8.定标：提供定标卡或定标液

9.重复性：CV≤5%。

10.准确度：≤5%。

11.稳定性：在±5%范围内。

12.显示屏：≤5 英寸彩色触摸液晶显示屏，分辨率：720*1280

13.系统：安卓或其他操作系统

14.语言：中文,英文

15.存储：≥ 300 个结果数据，可连接检验科管理系统（LIS）实现无限存储。

16.数据接口：RS232、4G、WIFI、蓝牙

17.扫码器：标配

18.打印机：外置打印机

19.电池信息：标配锂电池

20.电源适配器：适配器输入电压：100-240VAC  50/60Hz

21.温育功能：37.0℃±1℃

22.体系认证：符合EN ISO 13485:2016医疗器械质量管理体系认证

23.质保期内提供质控服务

输血输液加温仪

1.主机结构：一体化支架提手，方便移动仪器和固定加热管；

2.加热模式：全程包裹式双通道加温，液体管路无裸露部分，加温后液体直接输入人体，热量不流失，适合寒冷环境使用；

3.温度可调范围： 33℃-41℃，连续可调，增率0.1℃，最高设定温度≤41℃；

4.显示屏：微电脑PID闭环温控系统，配置高亮度彩色显示屏，尺寸约80*90mm；

5.按键：轻触按键，非触摸屏，方便消毒，符合感控要求；

6.屏幕监测数据至少包括：加热时间，设定温度，加热温度，故障信息；

7.耗材：直接加温常规输血输液管路，无需特殊耗材；

8.安全控制：系统内置报警测试功能，在面板操作即可测试报警功能是否正常；

9.超温断电保护：超过42℃系统声光报警自动停止加热；

10.低温报警：低于32℃系统声光报警提示低温；

11.预热时间：从20℃-36℃小于2分钟；

12.加热管结构：柔性加热套管，二组独立温度传感器；

13.加温管尾部开口符合护理安装和感控要求；

14.加热管长度可选

15.控温精度：控温精度≤±1℃。

16.电气安全保护级别：BF型，防除颤保护；

17.输入功率：≤200VA（伏安）；

二、配置要求

1.加温器主机     1台

2.常规加热管(与现有耗材相匹配 ）     2条

3.专用加热管(与现有耗材相匹配)      1条

标项7：

采购项目一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 质保期 | 供货期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳腺X线摄影机 | 台 | 1 | 3800000 | ≥3年 | 10天 |  |

乳腺X线摄影机

1	设备类型及其用途：数字乳腺X射线摄影系统，用于人体乳腺数字平板X射线摄影诊断系统,具备三维断层摄影、C形臂

2	高压发生器

2.1	输出功率：≥ 5 kW

2.2	最小曝光电压：≤23KV

2.3	最大曝光电压：≥ 49 kV

2.4	最小管电压：≤20KV

2.5	最长曝光时间：≥6秒

3	机架

3.1	机架结构：C型臂设计

3.2	摄影平台最低高度：≤70cm

3.3	摄影平台最高高度：≥145cm

3.4	机架旋转角度：≥±170°

3.5	SID：≤65cm

4	X线球管

4.1	球管焦点：小焦点≤0.1mm，大焦点≥0.3mm

4.2	阳极旋转转速：≥9000rpm/min

4.3	球管热容量：≥300 KHU

5	平板探测器

5.1	探测器材料：非晶硅或单晶硅，不接受非晶硒

5.2	平板尺寸：≥ 23×29 cm

5.3	像素尺寸：≤ 80um

5.4	像素矩阵：	≥3000x3000

5.5	灰阶：	≥15 bits

5.6	空间分辨率：≥5Lp/mm

6	压迫系统

6.1	压迫方式：	手动和电动

6.2	最大电动压迫力：≥190N

6.3	曝光后自动解压：具备

6.4	压迫板：≥2块

7	滤线栅

7.1	滤线栅类型：数字滤线,非普通滤线栅

7.2	栅密度：≥30 Lp/cm

7.3	滤线栅栅比：≥5:1

8	图像采集工作站

8.1	CPU	：四核CPU≥3.5GHz

8.2	内存：≥32GB

8.3	硬盘容量：≥2TB

8.4	显示器：≥23英寸.专业医用级彩色显示器

8.5	支持DICOM工作列表	：具备

8.6	支持USB接口数据导出：具备

9	 乳腺三维断层乳腺摄影功能

9.1	断层摄影球管旋转角度：≥20°

9.2	曝光次数：≥15次

9.3	断层摄影方式：连续曝光，非间断步进式

9.4	可在同一压迫位置下同时获取2D和3D图像：具备

10	立体定位穿刺活检系统：具备

11	具备乳腺人工智能辅助软件：具备

12	诊断工作站：专业工作站2台，内存≥32GB，硬盘≥2TB，具备≥5M专业医用高清显示器分辨率竖屏2台

13	全套防护用品：	2套

14	质保：3年

15	设备接入PACS系统

16	免费提供全套防护装修（含环评，预评，控评及检测）

17	立式空调3P	1台

18  空调1.5P	1台

- 第五章 政府采购合同

（本合同仅供参考，以实际签订的合同为准，）

政府采购合同

项目名称:

项目编号:

合同编号:

甲    方:

乙    方:

注：本协议书仅为参考文本，签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲方：

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其他相关法律法规的规定，本着平等互利、协商一致、等价有偿的原则，就甲方购买乙方的          设备并由乙方提供相关服务事宜，达成一致，协议如下：

一、设备名称、规格（型号）、数量

1、 设备名称：

规格型号：

数量：

单价（人民币）：

2、合同总价（人民币）：（小写）                 （大写）

上述合同总价为固定不变金额，包括但不限于以下全部项目：货物供给、货物包装、运输费、装卸费、安装调试费、税金、相关手续费、保修费和保险等的全部费用。乙方应保证甲方除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。

二、制造商及原产地

制造商：

原产地：

三、系统配置：详见附件

四、随机的必备品、配件、工具及其数量：乙方应按产品说明书和装箱单及出厂要求配备必须的备品、配件和专用工具。

五、交货期、地点、保修期：

a）交货期：自签订合同之日起     天内，将货物运送至甲方指定地点：        ，并负责完成安装调试，配合甲方完成验收。

b）交货地点：甲方指定。

c）质保期：系统安装验收合格之日起   年，提供整机（包含附件）原厂保修服务，承担保修期内设备任何故障产生的费用。

六、售后服务：详见附件，需涵盖以下条款

1、保修期自验收合格时起，在保修期间，乙方需提供免费的维修及零配件更换；在甲方发出要求服务通知的24小时内，乙方指派的服务人员必须到达用户方现场，对设备出现的较大的问题，解决时间不超过3个日历日。

2、乙方有义务向甲方提供合同项下设备使用期内的技术支持，包括技术咨询及技术人员的支持和零配件在设备使用寿命内的供应保证。对甲方无法排除的故障，乙方技术人员应在接到故障通知后24小时内无条件到达现场。

3、设备如出现故障，乙方二小时内回应，二十四小时内排除故障，如一天不能解决处理的，应向甲方提供同类型的应急代用设备，如相同的事故出现两次将无偿更换新机或退回甲方货款。

4、如设备维修调试后达不到合同或招投标文件规定的质量或技术指标要求，甲方有权提出退货，并要求乙方退回货款。

5、保修期外，终身免费维修，定期保养，最优惠提供零配件、易损件和耗材。

6、疆内设有常年维修点或提供常驻维修人员。

7、乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场提供维修（包括零配件更换）保养等售后服务的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修处理，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

8、乙方的安装调试人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。

9、乙方应当按照附件及本约定履行售后服务义务，附件与本约定不一致的，以本约定为准

七、付款方式及履约保证金：

1、合同签订后支付合同总金额的 60%,设备验收合格并正常使用后支付40%。(中标供应商须开具合法有效网上可查的发票进行结算)

2、中标通知书发出 10 天内,中标人应向甲方缴纳中标金额 5%的履约保证金，以电汇或网银方式提供，合同到期后按合同条款履约无问题一次性无息退付。

3、若签订委托代理进口协议，本合同约定的付款金额不需要甲方向乙方实际支付，实际付款由甲方通过委托代理进口协议向外贸代理商进行支付，届时，乙方不得再向甲方主张任何费用和款项，乙方与外贸代理商之间发生的一切经济法律纠纷，均与甲方无关。

4、以上付款均需乙方在符合付款条件下，先向甲方提交真实合法有效且符合甲方财务做账要求的等额增值税发票并提出书面付款申请，由甲方财务审核通过后，按照甲方财务计划予以支付。

5、乙方银行账户信息：

开户行：

账户名称：

银行账号：

甲方向以上账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义务。乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。若上述账户状态或信息发生任何变更，乙方应提前7个工作日使甲方获悉，否则甲方不对乙方迟延收到或未能收到任何款项承担责任。

八、包装标准：

1、乙方提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于航空、海运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸的保护措施，以确保货物安全运抵交货地点。

2、由于乙方包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用由乙方承担。

3、除双方特殊约定以外，乙方提供的包装物费用包括在本合同总价中。

4、乙方负责将送至甲方指定地点的设备包装物从甲方工作场所中清除出去，不得给甲方工作人员或环境造成影响，否则将承担相应的责任，赔偿甲方的损失。

5、货物在运输途中的安全问题均由乙方负责。

九、技术参数：乙方负责提供物品详细的中文版说明书、使用手册、维修手册及电路原理图等一切与该设备的安装、维修、保养有关的技术图纸及文字资料。否则，甲方有权不予付款且不承担违约责任。乙方应同时提供该设备彩页资料和公司、产品资质，并承担由此发生的全部费用。

十、安装调试：

1、乙方必须在合同签订后1周内将所有的安装调试条件、需甲方配合的事项以书面方式通知甲方；

2、乙方负责物品的运送、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似等工作，直至该物品可以正常使用。

3、乙方应指派专门的技术人员对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备

的各项功能和操作，且上述费用已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

十一、验收标准：

1、单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其他应具有的单证。同时由乙方提供该套设备的商检证，需计量鉴定的，还需提供初次计量鉴定证书。

2、质量符合国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求。其中有关设备名称、制造商、数量等信息须符合投标文件和配置清单

3、设备到达用户所在地后，由甲、乙双方负责对货物进行数量、包装及品质的验收。确定与合同规定相符后，乙方工程师须    天内负责对设备进行安装调试。因乙方原因造成不能按时完成安装调试工作，乙方应承担甲方由此所受的损失。

4、甲方设备使用科室最终签发相关的安装验收合格报告，并且甲方有权委托中国有资质的单位对仪器进行精度校核，所发生的费用由乙方承担且乙方同意授权甲方从应付货款中直接扣除。

5、甲方最终验收合格后进入保修期。若验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报告后及时进行更换或重新安装调试，直至验收合格，如果因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方还应承担相应违约责任并承担相应赔偿。

6、技术监督局的检测费用由乙方承担，并且负责保修期内设备所涉及的计量检测工作，提供承诺函。

十二、质量技术标准及损害赔偿：

1、产品质量标准：设备的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准，上述标准不一致的，按照高标准执行。

2、乙方应保证其提供的货物是原产地的原装产品，是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。否则按退货处理。

3、乙方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷造成的任何缺陷或故障，负责维修、调换直至符合甲方要求。否则按乙方构成违约责任处理。

4、设备在保修期内，如出现三次以上（含三次）因质量问题引起的故障，乙方负责更换同类新的货物，以达到合同规定的规格、质量和性能，并从更换之日起重新计算被更换货物的保修期，由此产生的一切费用由乙方承担。

5、如因为乙方设备质量原因，导致甲方损失，乙方应按照实际损失予以赔偿。

十三、合同修改、变更、转让及专利权：

1、未经甲方书面同意，乙方不得对合同条款及服务内容进行任何修改、变更。并且不得转让其应履行的义务。否则，甲方有权终止合同，所发生的损失由乙方全部承担。

2、乙方须保障甲方在使用其设备、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

十四、不可抗力：任何一方由于不可抗力（如地震、战争等）原因无法履行合同时，应在不可抗力时间结束后尽快向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

十五、违约责任：

1、乙方交付设备的品种、规格、质量不符合国家标准或合同规定的，由乙方全权负责换货。换货必须全新并符合本合同约定的质量标准和验收标准，因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切直接损失由乙方无条件承担，乙方不能修理或者不能调换、安装的，按合同总额的20%承担违约金。同时，甲方有权选择退货，乙方应承担因退货而发生的一切直接损失和费用并按照本合同总金额20%向甲方支付违约金。

2、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，乙方向甲方偿付每日千分之五的违约金，逾期十天以上的，甲方有权解除合同，乙方应当承担因终止合同而发生的一切直接损失和费用。

3、如因乙方原因设备未按投标文件确定的日期进行维修或维修未达到甲方要求的，在甲方提出赔偿十日内，乙方应当按照甲方赔偿要求赔偿数额支付。

4、乙方不得以任何形式在任何情况下对甲方工作人员进行商业贿赂活动，否则甲方有权单方解除合同，同时乙方需按照本合同总金额20%向甲方支付违约金并承担相应的法律责任。

十六、赔偿、追索权：

1、本合同中所涉及到的乙方应支付甲方的损害赔偿、违约金等，在质保期内，甲方有权从合同总金额5%的履约保证金中直接扣除，对不足以抵偿的部分，甲方保留追索权；设备质保期以外，甲方保留追索的权利，包括从甲、乙双方所签署的其他合同乙方的权利中，追偿上述经济损失及违约金。

2、本合同所有条款约定的违约金、赔偿金等均应以人民币的方式支付，双方明确按照第一次购汇当日的银行汇卖价，即购汇凭单上的购汇汇率，作为今后违约金、赔偿金等结算支付的汇率。

十七、解决合同纠纷的方式：

1、合同双方本着诚实、公平合理的原则协商解决，协商仍不能达成共识，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、在诉讼期间，合同未发生争议部分应当继续履行。

十八、其它：

1、 合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。包括招标文件、谈判文件、中标通知书、中标方的投标文件及询标中的书面答疑和开标中的书面承诺等。

2、乙方保证提供的资质是真实的，与原件相符。否则，产生的责任及给甲方造成的损失均由乙方承担并赔偿。

3、乙方保证合同中提供的电话、传真、开户银行、账号等信息准确无误。否则造成的责任及损失由乙方承担。

4、本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

5、本合同条款一式五份，甲方执四份、乙方执一份。自甲、乙双方签字盖章之日起生效，双方如有未尽事宜，可另行友好协商解决。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 甲方法人： | 乙方法人： |
| （签字） | （签字） |
| 甲方代表： | 乙方授权代表： |
| （签字） | （签字） |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 单位电话： | 单位电话： |
|  | 维修工程师电话： |
|  | 开户行： |
|  | 帐号： |
| 合同签订时间： 年 月 日 | 合同签订时间： 年 月 日 |

- 投标文件格式

投标文件封面

（项目名称）

投标文件

标项XX

标项名称：

项目名称：

采购人：

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

联系方式：

联系地址：

日期：年   月    日

目录

（自拟）

投标函

（采购人）：

（招标代理机构）：

(投标人名称)授权(投标人委托代理人姓名、职务) 为我方代表，参加贵方组织的 (项目名称)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺：已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件和本招标文件中规定的条件。

2、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

3、按照招标文件规定提供全部投标文件。

4、本项目有效期为自递交投标文件截止之日起    个日历日

5、我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。

6、我方承诺：完全满足和响应招标文件中的各项货物要求和服务要求，若有偏差，已在偏离表中予以明确特别说明。

7、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标，以及投标报价若超过项目预算时投标将被拒绝。

8、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

9、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

10、我方承诺：投标文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1）提供虚假材料谋取中标、中标的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5）在招标采购过程中与采购人进行协商投标的；

6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

法定代表人身份证明书

（代理机构名称）：

兹有同志为公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：邮政编码：

法定代表人身份证复印件正反面

投标人名称：（盖章）

日期：年月日

法定代表人授权委托书

（代理机构名称）：

兹授权同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。

代理期限：。

代理人工作单位：

职务：    性别：

身份证号码：

附：法定代表人及被授权人身份证正反面

投标人名称：（盖章）

法定代表人 ：（签字或盖章）

委托代理人：（签字）

日期：年月日

开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 标项名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 投标总价 | 小写： 大写： |
| 供货期限 |  |
| 质保期 |  |
| 质量标准 |  |
| 备注： |  |

说明：1、投标人严格按照规定的格式填写。投标总价作为评审及定标的依据。

2、任何有选择或有条件的投标总价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

分项报价表

项目名称：

标项名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2. 分项报价总计价格必须与《开标一览表》报价一致。

3. 如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应招标文件。

4．投标人必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请参照以上格式自行增加。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

关于资格的声明函

致：

关于贵方 20  年 月 日第（项目编号）招标公告关于“ ” 的项目，本签字人愿意参加投标响应，并有能力提供（项目名称）项目中的（货物名称）货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人 投标人名称    签字人姓名、职务：

地址：         邮编：

电话：

投标人盖章：

20  年  月  日

资格证明文件

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照复印件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

致：

本单位作为本次采购项目的投标人，郑重承诺具备以下条件：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

本单位对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担法律责任。

特此承诺。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）所投产品属于第二类医疗器械的，需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；

（6）书 面 声 明 函

我单位郑重声明：

我单位在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满。

如我公司声明与实际不符，我公司将承担因此引起的一切后果。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

(7)、投标人未被列入“信用中国”网站 “失信被执行名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”、“重大税收违法失信主体”，未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”。以招标公告发布至投标文件递交截止前在“信用中国”网站及“中国政府采购网”查询结果为准，提供查询截图，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

投标人无关联关系书面声明函

致：

我单位郑重声明：与本单位负责人为同一人或者与本单位存在控股关系、管理关系的其他关联投标人未参与_(项目名称) 同一合同项下的投标。

我单位保证上述声明真实、有效、可查。

特此声明。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

（8）投标人认为有必要提供的其他证明材料。

近三年（2022年01月-至今）类似项目业绩

项目名称：

标项名称：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目单位名称 |  |
| 项目单位联系人姓名及联系方式 |  |
| 合同金额 |  |
| 项目负责人 姓名 |  |
| 项目实施时间 |  |
| 项目内容说明 |  |

说明：1．每个项目须单独附表，并附上相关证明材料并加盖公章，否则专家在评审时将不予采信；

2．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容；

3．本表后附中标通知书和合同并加盖公章。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

售后服务人员配备表

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1、主要人员应包括：提供本项目服务的相关人员。

2、主要人员应附身份证、相关专业资格证等相关证件并加盖公章。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

商务条款偏离表

项目名称：

项目编码：

| 序号 | 参数性质 | 招标文件 条规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（盖章）：

法定代表人：（签字并盖章）：

日期：  年   月   日

注: 1.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.“备注”处可填写偏离情况的说明。

技术参数偏离表

项目名称：

项目编码：

| 序号 | 产品名称 | 参数性质 | 招标文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（盖章）：

法定代表人：（签字并盖章）：

日期：  年   月   日

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”号条款进行填写，打“★”号条款为重要条款，若有任何一条负偏离或不满足则影响其得分，但不作为无效投标条款。未打“★”号条款为普通条款，若有部分未打“★”号条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的招标文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标投标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（盖章）：

日  期：

（备注：投标人如未提供此声明函，价格将不做相应扣除，但投标不会被拒绝；如未如实声明，需承担相应法律责任。）

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本单位是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱/戒毒企业制造的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商除提供此声明函外，还须提供提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予以认可。

项目组织实施计划（格式自拟）

详细的售后服务方案及培训方案（格式自拟）

应急处理方案（格式自拟）

其他材料

投标人认为有必要提供的其他资料（如有）

产品白皮书等

投标保证金缴纳凭证

招标文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。