象山县第一人民医院医疗健康集团

采购数字式十二道心电图机项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

采购编号：NBITC-202411962G

采 购 人：象山县第一人民医院医疗健康集团

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2024年12月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、“资格文件”、“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

3、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

4、建议供应商自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	4

第三章  评标办法及标准	13

第四章  采购合同样本	22

第五章  采购需求	26

第六章  商务条款	30

第七章  附件	31

- 第一章  招标公告

发布日期：2024年12月25日

项目概况

象山县第一人民医院医疗健康集团采购数字式十二道心电图机项目的潜在供应商应按本公告第三条的要求获取招标文件，并于2025年02 月14日09:10（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202411962G

项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团采购数字式十二道心电图机项目

预算金额（元）：2266000.00

最高限价（元）：2266000.00

采购需求：

标项一

标项名称: 数字式十二道心电图机

数量: 110

预算金额（元）: 2266000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“采购需求”

备注：详细采购需求见招标文件

合同履约期限：合同签订生效后1个月内完成安装调试并验收通过。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：本项目接受联合体投标，如是联合体投标的需提供《联合投标协议书》。

三、获取招标文件

时间：2024年12 月25日至2025年01月02日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：https://login.zcygov.cn/user-login/#/login

方式：1、供应商登录政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。2、获取招标文件前，供应商应在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。3、本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年02 月14日09:10（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2025年02 月14日09:10（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4、其他事项：（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。（2）标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。（4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（5）落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：象山县第一人民医院医疗健康集团

地址：象山县丹东街道东谷路291号

项目联系人（询问）：徐老师

项目联系方式（询问）：0574-65736691

质疑联系人：葛老师

质疑联系方式：0574-65736691

2、采购代理机构信息

名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七、八楼

项目联系人（询问）：周世雄

项目联系方式（询问）：0574-87224347

质疑联系人：姜春辉

质疑联系方式：0574-87307605

3、同级政府采购监督管理部门

名称：象山县财政局政府采购管理办公室

地址：象山县丹西街道丹峰西路163号

联系人：林先生

监督投诉电话：0574-65753557

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指象山县第一人民医院医疗健康集团。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“服务”系指本招标文件规定供应商须承担的技术服务以及其他类似的义务。

5、“货物”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

6、“同级政府采购监管部门”系指象山县财政局政府采购管理办公室。

7、“★”系指实质性响应条款。

★8、本项目合格的货物来源：国产。

9、合格的投标货物或服务：

9.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，供应商应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

9.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

9.3供应商应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由供应商承担。

★三、供应商的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价包括但不限于设备价、规定的零备件和专用工具价、包装、运输、装卸、保险、货到就位、安装调试、相关检测费、接口费、验收（含第三方验收）、技术培训及技术服务、售后服务、税金等完成本项目所需的全部费用。供应商在投标时应考虑到所有报价项目，如果有遗漏，自行承担风险，采购人不再支付其它费用。

2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的费用。

六、投标有效期

★1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和份数

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；（联合体投标的，联合体各方均须提供，并加盖各自单位公章）

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；（联合体投标的，联合体各方均须提供，并加盖各自单位公章）

A3、联合投标协议书；（联合体投标须提供）

★“资格文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；

B2、法定代表人身份证明；（联合体投标的，联合体各方均须提供，并加盖各自单位公章）

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；（联合体投标的，由联合体牵头人提供，加盖联合体牵头人单位公章）

B4、供应商一般情况表；（联合体投标的，联合体各方均须提供，并加盖各自单位公章）

B5、商务条款响应表；

B6、技术条款响应表；

B7、详细的交货清单；

B8、项目业绩表；

B9、第三章“评标办法及标准”中“商务和技术评分表”要求提供的资料；

★B10、供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证。

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；同时提供所投产品生产企业的对应管理类别的《医疗器械生产许可证》或医疗器械生产备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的设备）

★B11、食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）。

★“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、分项报价表；

C3、中小企业声明函；

C4、残疾人福利性单位声明函；

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

★九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。联合体投标的，除特殊说明外，均由联合体牵头人单位盖章，由联合体牵头人的法定代表人或授权代表签字（或加盖联合体牵头人法定代表人或授权代表的电子签名或签章）。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：                “电子备份投标文件”            ；

（2）采购编号：              NBITC-202411962G                  ；

（3）项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团采购数字式十二道心电图机项目；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                          ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。联合体投标的，由联合体牵头人盖章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求：

★（1）电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

（2）电子备份投标文件：供应商于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封，采用现场递交或邮寄送达方式递交。

方式一：现场递交方式，供应商可安排一名授权代表在投标截止时间前将电子备份投标文件送至开标地点：象山县公共资源交易中心四楼评标区（象山县象山港路300号）。投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证投标期间联系方式畅通。

方式二：邮寄送达地址：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼015室），联系方式：周世雄0574-87224347。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：591587773@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、采购编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

（3）本项目不要求供应商人员必须到场参加现场采购活动，若供应商人员需参加现场采购活动，应遵守象山县公共资源交易中心各项措施规定。

（4）开标时间后半小时内供应商可以登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（5）电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：分两阶段开标。

第一阶段开标（资格文件及商务和技术文件）：

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）供应商代表查验备份投标文件密封情况；确认无误后开启“资格文件”、“商务和技术文件”，宣读供应商名称，并做开标记录；

（7）第一阶段开标记录签字确认；

（8）告知供应商第二阶段开标的有关事宜；

（9）第一阶段开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”进行评审。

第二阶段开标（报价文件）：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务和技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，宣读投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（4）第二阶段开标记录签字确认；

休会，评标委员会对“报价文件”进行评审。

（5）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

（6）第二阶段开标结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

★十六、预算价

1、本次公开招标设有预算价（人民币）：2266000.00元；投标报价超过预算价的，投标无效。

十七、招标代理服务费

1、本项目招标代理费参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的招标代理货物收费标准下浮10%，按中标总金额向中标供应商收取。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

十八、特别说明

- 1、本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

- 1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

- 1.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 1.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 1.2中小企业参加政府采购活动，应当出具本文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 1.3采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

- 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

- 1.4 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见本招标文件附件）。

- 1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

- 3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

- 5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

- 6、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。每标项按综合得分由高到低的排序，推荐1名中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

1.4本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业、软件和信息技术服务业，本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的货物制造商均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加本次采购活动，如联合投标协议书中约定，预留预算总额的30%以上专门面向中小企业，其中预留给小型、微型企业的比例不低于60%的，本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的货物制造商均为小微企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.6本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目，所有产品必须符合上述要求才能享受技术加分。

1.7评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

2.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.2第二阶段评审

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.2.3评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.4综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.5推荐中标候选人：每标项按综合得分由高到底进行排序，推荐综合得分排序第一的供应商为中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中每标项按顺序确定1名中标供应商。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，单个标项供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，单个标项有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函；（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章） A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章） |
| 2 | 本项目接受联合体投标，如是联合体投标的需提供《联合投标协议书》。 | 联合投标协议书（联合体投标须提供）。 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法失信主体信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章） （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的供应商单位近六个月内任意一个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。（联合体投标的，由联合体牵头人提供，并加盖牵头人单位公章） |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容。 | 商务和技术文件中是否出现涉及投标价格的内容。 |
| 5 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 （6）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记） | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号9在政采云上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分表

采购编号：NBITC-202411962G

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术商务分60分 | 1、“采购需求”响应性（30分）： （1）完全响应招标文件“第五章 采购需求”所有指标的得30分。 （2）每负偏离一条标“▲”指标的扣3分。 （3）每负偏离一条未标“▲”、“★”指标的扣1分。 （4）负偏离实质性条款（标“★”）的，作无效投标处理。 （5）本项最高得30分，当扣减分数≥30分时，作无效投标处理。 “▲”、“★”指标需提供技术支持资料（如产品使用说明书或datasheet或技术白皮书或样本或图纸或计算数据或检测报告或其他能体现评审因素的技术参数证明材料等），提供这些技术支持资料必须能互相印证，否则将作出对供应商不利的认定。未提供技术支持资料的，视作技术参数负偏离。 | 30 |
|  | 2、评标委员会根据供应商的投标产品性能、临床使用效果进行评议（4分）： 产品技术指标达到国内领先水平、充分满足临床要求且能优化的得4分； 产品技术指标及临床使用效果能满足采购需求的得2分； 产品技术指标存在缺陷，技术性能不能完全满足临床要求，与采购需求差距较大的得1分。 | 4 |
|  | 3、评标委员会根据供应商的投标产品配置情况、操作便携性进行评议（4分）： 产品配置齐全，优于采购需求，且具有升级空间，产品操作简便的得4分； 产品配置完全满足采购需求，产品操作较为复杂的得2分； 产品配置存在缺陷，与采购需求差距较大，不利于实际操作的得1分。 | 4 |
|  | 4、评标委员会根据供应商的安装、调试、验收方案进行评议（3分）： 包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案，验收的方案等。 安装、调试、验收方案考虑充分，措施有效的得3分； 安装、调试、验收方案基本满足采购需求的得2分； 安装、调试、验收方案考虑不够充分，存在缺陷的得1分。 | 3 |
|  | 5、评标委员会根据供应商的消耗品或易耗品价格的运行成本，保修价格、设备配件价格、维修服务费等维修成本进行评议（4分）： 消耗品或易耗品、保修价格、设备配件价格、维修服务费等报价合理，运行、维修成本低的得4分； 消耗品或易耗品、保修价格、设备配件价格、维修服务费等基本合理，运行、维修成本较低的得2分； 消耗品或易耗品、保修价格、设备配件价格、维修服务费等报价不合理，或运行、维修成本高的得1分。 | 4 |
|  | 6、评标委员会根据供应商的技术服务、培训方案（包括但不限于详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评议（4分）： 技术服务、培训方案科学合理，能快速有效的协助采购人掌握产品特性的得4分； 技术服务、培训方案安排合理，基本能满足采购人使用需求的得2分； 技术服务、培训方案内容简单、缺乏针对性的得1分。 | 4 |
|  | 7、评标委员会根据供应商提供的售后服务方案（包括但不限于服务响应时间、故障解决方案等）进行评议（4分）： 响应迅速，解决方案充分，具有针对性的得4分； 响应时间及解决方案基本满足采购需求的得2分； 响应时间长，缺乏针对性、操作性不强的得1分。 | 4 |
|  | 8、评标委员会根据供应商提供的售后服务机构技术服务人员情况（包括但不限于提供姓名、工作经验、资质证书情况等）、备品备件储备情况进行评议（3分）： 人员配备充足，售后服务经验丰富，备品备件储备充足，能充分满足采购人使用要求的得3分； 人员配备、备品备件储备基本满足采购需求的得2分； 人员配备、备品备件储备不够充分，存在缺陷的得1分。 | 3 |
|  | 9、业绩（3分）： 2021年1月1日（以合同中签订日期为准）至今，所投同型号设备的业绩，每提供1个合同得1分，最高得3分。（投标文件中提供完整的合同扫描件加盖供应商公章，未按要求提供或合同中没有签订日期或合同中无法体现型号的，均不得分） 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。（投标文件中提供证明资料扫描件加盖供应商公章，否则不得分） | 3 |
|  | 10、政策性因素加分：（1分） 投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加0.5分； 投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.5分。 所需证明材料要求详见本章第1.6条。 | 1 |
| 技术商务分合计 |  | 60 |

评委签名：                                                    年  月  日

附表4

初步审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本次公开招标设有预算价（人民币）：2266000.00元；投标报价超过预算价的，投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 2 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 3 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记） | 符合所述要求。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

2、序号3-序号4在政采云上无须添加关联点。

附表5

价格评分表

采购编号：NBITC-202411962G                                      适用所有标项

| 供应商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分40分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值10%或小微企业联合体价格扣除优惠值（6%） 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分40分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×40%×100 |  |
| 报价得分（40分） |  |  |

第四章  采购合同

采购编号：NBITC-202411962G

项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团采购数字式十二道心电图机项目

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据  象山县第一人民医院医疗健康集团采购数字式十二道心电图机项目  公开招标的结果，经双方协商一致，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：人民币           圆整（￥             元）。

2.2 本合同金额已包括附件《设备配置清单》中的所有设备及其配件。

2.3 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

三、货款支付

3.1合同签订生效具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的40%，同时乙方需提交等额的银行金融机构出具的预付款保函。（乙方在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）；

3.2全部货到并安装验收合格且收到乙方开具的发票后支付至合同总价的100%；甲方同时无息退回预付款保函；货款可以通过银行承兑汇票或转账支付。

3.3 象山县第一人民医院医疗健康集团、象山县红十字台胞医院医疗健康集团、象山县中医医院医疗健康集团分别开具发票结算。

四、履约保证金

不适用

五、技术资料

5.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。技术资料包含：产品中文说明书、安装与维修手册。

5.2 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关本合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权

6.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，否则承担全部侵权责任及违约责任。

七、产权担保

7.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

八、转包或分包

8.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

8.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

8.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

九、交货日期、方式及地点

9.1 交货日期：

9.2 交货方式：

9.3 交货地点：

十、货物包装、发运及运输

10.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

10.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

10.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

10.4 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10.5 货物在甲方验收合格前发生的费用及风险均由乙方负责承担。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.3 乙方在交货时应同时提供（进口）产品医疗器械注册证及产品注册登记表；中文用户操作手册和维修手册等技术资料；提供配置清单及选配件报价单。

11.4 乙方接到甲方通知后 7 天内完成全部调试。

11.5 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作和维修人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。使用期间如有需求，乙方仍有义务继续提供免费培训服务。

11.6 对技术复杂的货物，乙方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

11.7 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，还应符合国家有关技术规范和技术标准，设备可投入正常使用。

11.8 验收时乙方必须在现场，如产生费用则由乙方负责承担。验收完毕后作出验收结果报告。

11.9 自设备到货安装调试验收合格之日起，开始计算免费保修期。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。合同中未提及的某些属于标配的功能、软件，必须无条件提供。若乙方提供的货物为非全新货物，或达不到产品质量标准或采购文件的技术要求（以要求高者为准），经甲方同意后，可更换为符合采购文件和产品质量标准的全新合格产品，乙方须承担因更换行为产生的全部费用，包含且不仅限于：运输、安装、装卸、拆除、保险、检验、货款利息及银行手续费等。若经历一次更换后仍无法达到产品质量标准或采购文件的技术要求而无法验收的，甲方有权实行退货处理。乙方须退还甲方支付的合同款，同时承担因退货产生的全部费用，包含且不仅限于：运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等。

12.2 本合同的货物原厂免费保修期为      个月 ，在此期间提供巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养。免费保修期过后，乙方须向甲方提供维修、维护服务，以确保本合同货物在设计使用寿命内，性能指标满足产品质量标准和采购文件的技术要求，保障本合同货物的正常运行，在此期间不收取任何维修、差旅等费用，仅收取配件费。先维修后付款。

12.3 乙方提供的货物在免费保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方须免费更换，并对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.4 一个故障维修后三个月内不再重现，视为修复完成；若维修后三个月内依旧发生同一故障，则视为该故障修复未完成，即使超出免费保修期后，乙方也应继续履行免费维修服务，直至修复完成。

12.5 如甲方在使用过程中发生任何产品运行故障，乙方须2小时内予以响应，如经乙方售后工程师远程协助1小时后仍无法恢复正常运行的，乙方在接到甲方报修通知后须在24小时内到达甲方现场，并在24小时内维修完毕，否则视为设备存在质量问题。

12.6免费保修期内开机率≥95%（按全年365天计算），由于机器故障导致开机率不足95%的、则开机率未达标天数每超过一天，则保修期相应延长十天。

12.7 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，乙方需承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。

十三、违约责任

13.1 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之二向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10日不能交货的，甲方可解除本合同，乙方赔偿甲方由此造成的损失。

13.2 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除本合同，乙方赔偿甲方由此造成的损失。

13.3乙方因上述原因或其他违约行为导致甲方解除本合同的，乙方应向甲方支付合同总额5%的违约金，如造成甲方的损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、争议解决方式

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，可通过协商解决。如协商未果，可向甲方所在地人民法院诉讼解决。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位合同专用章后生效。

16.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经县财政部门审批，并签书面补充协议报象山县政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

16.3 本项目所涉的招标文件、投标文件等文件及资料均为本合同的组成部分，具有法律效力；如本合同未约定的或约定不明确的，以上述招标文件中的约定为准。

16.4 本合同采购的设备所有权归属于甲方                  。

16.5本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.6本合同正本一式   份，具有同等法律效力，甲方执   份，乙方执   份。

甲方：                                     乙方：

法定代表人                                 法定代表人

或委托代理人：(签字或盖章)                 或委托代理人：(签字或盖章)

地址：                                     地址：

开户银行：                                 开户银行：

账号：                                     账号：

签订日期：                                 签订日期：

第五章  采购需求

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 供货对象 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字式十二道心电图机 | 象山县第一人民医院医疗健康集团 | 56台 |
| 2 |  | 象山县红十字台胞医院医疗健康集团 | 27台 |
| 3 |  | 象山县中医医院医疗健康集团 | 27台 |

- 特别说明：由三家医疗健康集团各自与中标供应商签订相应数量采购合同。

- 二、主要技术要求

| 序号 | 技术参数及要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| - 一 | 系统概述 |  |
| - 1.1 | 用途说明：用于测量、采集、显示和记录患者心电信号，供临床诊断。 |  |
| - 二 | 技术要求 |  |
| - 2.1 | 12导数字式心电图机，支持12导心电图同步采集； |  |
| - 2.2 | 支持12导心电+心向量同步采集； |  |
| - ★2.3 | 心电图机一体化平板设计，采集仪模块内置于心电图机内部，不接受平板电脑、手机等外接采集盒模式。（投标文件中提供产品制造商公开发布的资料证明和产品实物照片） |  |
| - 2.4 | 显示屏幕≥10英寸；主机全触控操作，无物理硬按键。（投标文件中提供产品制造商公开发布的资料证明和产品实物照片） |  |
| - 2.5 | 具备LAN、USB等传输接口 |  |
| - 2.6 | 支持智能操作系统，可远程更新升级 |  |
| - 2.7 | 设备属于CF型防除颤类型，具有CF型防除颤图标。（投标文件中提供设备铭牌图片证明） |  |
| - 2.8 | 心电图主机支持2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi |  |
| - 2.9 | 耐极化电压：±600mV |  |
| - 2.10 | 定标电压：1mV±1%（投标文件中提供医疗器械注册时附件技术要求证明或提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报证明） |  |
| - ▲2.11 | 共模抑制比：＞125dB（默认交流滤波关闭）（投标文件中提供医疗器械注册时须具有医疗器械注册附件技术要求或者CMA标识的检测报告） |  |
| - ▲2.12 | 内部噪声：≤10μVP-P（投标文件中提供医疗器械注册时须具有医疗器械注册附件技术要求或者CMA标识的检测报告） |  |
| - 2.13 | 频响范围：0.05Hz~350Hz（-30%～+10%） |  |
| - ▲2.14 | 时间常数：≥5s（投标文件中提供医疗器械注册时须具有医疗器械注册附件技术要求或者CMA标识的检测报告） |  |
| - 2.15 | 存储量：支持10000份心电数据存储 |  |
| - ▲2.16 | 锂电池额定容量≥8000mAh，支持8小时以上连续工作（投标文件中提供产品说明书证明） |  |
| - ▲2.17 | 具备支持全导联起搏检测，准确识别起搏信号（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告证明） |  |
| - 2.18 | QTc参数测量：内置5种及以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置（投标文件中提供QTc算法功能截图证明材料） |  |
| - 2.19 | 心电图机支持批量下载预约记录功能，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。 |  |
| - 2.20 | 心电图机支持本地报告进行同屏对比 |  |
| - 2.21 | 心电图机支持导联脱落、伪差、左右手接反、无法识别、心律失常波形的自动检测和提示功能。 |  |
| - 2.22 | 支持消息实时提醒功能，如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒。 |  |
| - 2.23 | 对于危急值检查数据，支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。 |  |
| - 2.24 | 记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。 |  |
| - ▲2.25 | 支持在采集端将心电图原始数据生成二维码，并通过手机端微信分享形式将心电图原始波形从内网传输至外网，物理隔离保障网络安全，可应对因网络异常、系统异常导致心电图无法上传至心电诊断中心等情况。（投标文件中提供产品实物功能界面截图证明） |  |
| - 2.26 | 阿托品试验采集及处理流程（投标文件中提供标注该功能描述的医疗器械注册证所在页复印件） |  |
| - 2.27 | 具有任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能 |  |
| - 2.28 | 具有梯形图生成技术（投标文件中提供标注该功能描述的医疗器械注册证所在页复印件） |  |
| - ▲2.29 | 支持心电报告解读二维码功能，患者用微信扫码后可以进入报告解读界面，以图文和视频形式对心电报告结论中的专业术语进行逐一解释。（投标文件中提供报告解读功能自主知识产权证明） |  |
| - 2.30 | 支持心电事件、起搏心电、晚电位功能。 |  |
| - 三 | 配置要求 |  |
| - 3.1 | 心电图机主机110台 |  |
| - 3.2 | 心电图机配套导联线110套 |  |
| - 3.3 | 胸电极连球110套 |  |
| - 3.4 | 四肢电极夹110套 |  |
| - 3.5 | 电源适配器110套 |  |
| - 3.6 | 心电图机操作说明书110份 |  |
| - 3.7 | 合格证、保修卡110份 |  |
| - 3.8 | ≥75寸展示大屏（支持浏览器下载）3台 |  |
| - 四 | 其他要求 |  |
| - 4.1 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表； |  |
| - 4.2 | 提供详细配置清单及选配件报价单； |  |
| - 4.3 | 提供配套耗材品目与承诺长期供应的优惠价格清单，无耗材的请忽略； |  |
| - 4.4 | 提供中文用户操作手册和维修手册； |  |
| - 4.5 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放； |  |
| - 4.6 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于10年；（投标文件中提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件） |  |
| - 4.7 | 厂家标配功能、配置、软件不得拆分报价，上述尚未包括的所有功能、配置、软件请报成交价，否则视为标准配置； |  |
| - ★4.8 | 须实现与象山县区域心电系统（明天医网）的对接和数据交换，满足各医共体内的心电诊断业务流程，承担对接所需的所有费用。 |  |
| 五 | 售后服务要求 |  |
| - 5.1 | 免费提供操作和维修培训。使用期间如有需求，供应商仍有义务继续提供免费培训服务； |  |
| - 5.2 | 设备自验收合格之日起免费保修期不少于3年(附原厂售后承诺书)，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。先维修后付款； 注：供应商须在投标文件中写明具体的质保年限，如只单纯响应“≥3年”，本项即为负偏离。 |  |
| - 5.3 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供应商需承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测； |  |
| - 5.4 | 免费保修期内开机率≥95%（按全年365天计算），由于机器故障导致开机率不足95%的、则开机率未达标天数每超过一天，则保修期相应延长十天； |  |
| - 5.5 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| - 5.6 | 售后响应时间：2小时内回复响应，24小时内到现场； |  |
| - 5.7 | 软件版本免费升级、提供维修密码； |  |
| 六 | 安装及验收要求 |  |
| - 6.1 | 安装地点：用户指定地点； |  |
| - 6.2 | 交货时间：合同签订生效后1个月内完成安装调试并验收通过； |  |
| - 6.3 | 交货产品为制造商6个月内生产的货物，验收时提供证明资料； |  |
| - 6.4 | 设备安装验收交接前产生的一切费用（如物流费、人工费）由供应商承担； |  |
| - 6.5 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| - 6.6 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准；设备可正常投入使用。 |  |

- 第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 交货时间：合同签订生效后1个月内完成安装调试并验收通过。 |
| 2 | 交货地点：象山县第一人民医院医疗健康集团、象山县红十字台胞医院医疗健康集团、象山县中医医院医疗健康集团（采购人指定地点）。 |
| 3 | 质保期：验收合格之日起≥3年。 |
| 4 | 付款方法和条件： 1、合同签订生效具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的40%，同时乙方需提交等额的银行金融机构出具的预付款保函。（乙方在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）； 2、全部货到并安装验收合格且收到乙方开具的发票后支付至合同总价的100%；甲方同时无息退回预付款保函；货款可以通过银行承兑汇票或转账支付。 3、象山县第一人民医院医疗健康集团、象山县红十字台胞医院医疗健康集团、象山县中医医院医疗健康集团分别开具发票结算。 |
| 5 | 履约保证金：不适用 |
| 6 | 中标供应商分别与象山县第一人民医院医疗健康集团、象山县红十字台胞医院医疗健康集团、象山县中医医院医疗健康集团签订合同。 |
| 7 | 授予合同： 1、中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 2、中标供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将上报监管部门。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |

- 第七章  附件

A.资格文件

封面

正本

象山县第一人民医院医疗健康集团采购数字式十二道心电图机项目

采购编号：NBITC-202411962G

标项：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函

（联合体投标的，联合体各方均须提供，并加盖各自单位公章）

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；（联合体投标的，联合体各方均须提供，并加盖各自单位公章）

A3、联合投标协议书

- （联合体投标须提供）

甲方：

乙方：

各方经协商，就响应象山县第一人民医院医疗健康集团采购数字式十二道心电图机项目（项目编号：NBITC-202411962G）招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                        为联合体牵头人，                 为联合体成员，共同进行投标，并按照招标文件的规定分别提交文件。

二、在本次投标过程中，联合体牵头人的法定代表人或由联合体牵头人的法定代表人授权的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对联合体牵头人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：                          ；

甲方承担本项目所占金额的比例为                    %；

乙方承担的工作和义务为：                          ；

乙方承担本项目所占金额的比例为                    %；

五、有关本次联合投标的其他事宜：                   %。

六、本协议提交采购人后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式      份，签约各方各持      份。

甲方单位（盖章）：                            乙方单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：                    法定代表人（签字或盖章）：

- 年  月   日                                  年  月   日

- B.商务和技术文件

封面

正本

象山县第一人民医院医疗健康集团采购数字式十二道心电图机项目

采购编号：NBITC-202411962G

标项：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

B1、投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的象山县第一人民医院医疗健康集团采购数字式十二道心电图机项目（采购编号：NBITC-202411962G）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、我方郑重声明：我单位符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

10、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

日          期：

B2、法定代表人身份证明

（联合体投标的，联合体各方均须提供，并加盖各自单位公章）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系   （供应商名称）   的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3、法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

（联合体投标的，由联合体牵头人提供，加盖联合体牵头人单位公章）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加象山县第一人民医院医疗健康集团采购数字式十二道心电图机项目，采购编号为NBITC-202411962G，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。（适用于非联合体投标）

本授权委托书声明：根据（联合体牵头人）与（联合体成员）签订的《联合投标协议书》的内容，（联合体牵头人）的法定代表人（法定代表人姓名）现授权（授权代表）为联合投标授权代表，参加                    ，项目编号为                   ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。（适用于联合体投标）

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日          期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

2、提供社保部门出具的供应商单位近六个月内任意一个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件

B4、供应商一般情况

（联合体投标的，联合体各方均须提供，并加盖各自单位公章）

采购编号：NBITC-202411962G

项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团采购数字式十二道心电图机项目

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 从业人员数量 |  |  |
| 9 | 营业收入 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B5、商务条款响应表

采购编号：NBITC-202411962G

项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团采购数字式十二道心电图机项目

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与商务条款逐项比较填写。

供应商（盖章）：

日          期：

B6、技术条款响应表

采购编号：NBITC-202411962G

项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团采购数字式十二道心电图机项目

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章招标内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日          期：

B7、详细的交货清单

采购编号：NBITC-202411962G

项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团采购数字式十二道心电图机项目

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 产地品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

日          期：

B8、项目业绩表

采购编号：NBITC-202411962G

项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团采购数字式十二道心电图机项目

| 序号 | 项目名称 | 合同时间 | 甲方单位名称 | 联系人及方式 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

- C.报价文件

封面

正本

象山县第一人民医院医疗健康集团采购数字式十二道心电图机项目

采购编号：NBITC-202411962G

标项：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

- C1、开标一览表

采购编号：NBITC-202411962G

项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团采购数字式十二道心电图机项目

| 标项 | 名称 | 数量 | 产地品牌 | 规格型号 | 综合单价 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字式十二道心电图机 | 110台 |  |  |  |  |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |  |  |

备注：本表所填内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以本表所填内容为准。

供应商（盖章）：

日          期：

- C2、分项报价表

采购编号：NBITC-202411962G

项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团采购数字式十二道心电图机项目

标项：

| 序号 | 名称 | 数量 | 产地品牌 | 规格型号 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| 总计（小写） |  |  |  |  |  |  |

注：本表“总计”必须与开标一览表对应标项“投标总价”一致。

供应商（盖章）：

日          期：

C3、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  数字式十二道心电图机  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   75寸显示屏（支持浏览器下载）  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.  /  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购文件中明确的所属行业：详见招标文件第三章。

C4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加象山县第一人民医院医疗健康集团采购数字式十二道心电图机项目（采购编号：NBITC-202411962G）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现           供应商           之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

- 评分索引表（建议放在目录之前）

| 供应商 分值 | 自评分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- |

注：1、供应商对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

2、本表只适用第三章评标办法及标准  附表3“商务和技术评分表”。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |