1.高压注射器

1、规格：单筒

2、显示屏：注射头内嵌≥6寸彩色触摸显示屏

3、自适应显示：注射头屏幕显示方向根据注射头旋转角度自适应调整

4、自动吸药：可以在注射头编辑自动吸药的剂量，并启动自动吸药

5、注射状态实时显示：可在注射头显示注射状态及实时压力曲线

6、位置识别：注射头位置传感器，感应排气及注射操作的正确位置

7、安全保护：注射头位置出现变化可以自动停止注射

8、自动回缩：卸下针筒后推杆自动回缩

9、显示屏：彩色 LCD显示

10、显示器操作：触摸控制屏

11、注射状态实时显示：可在控制屏显示注射状态及实时压力曲线

12、操作界面：显示屏支持中文显示语言

13、注射状态同步：注射状态双屏实时同步显示

14、权限管理：双屏操作权限管理，防止双屏同时操作导致数据冲突

15、注射剂量：1-150ml，1ml可调

16、注射速度：0.1-45ml/s，0.1ml/s可调

17、压力范围：100-1200psi，增量为1psi

18、吸药速率：1-20ml/s，1ml/s可调

19、注射、曝光延迟：0.1s-99s，增量为0.1s

20、上升时间：0-9.9s，0.1s递增

21、注射时相：≥4相

22、预设方案：≥100个

23、历史记录：≥500个

24、注射控制：可以通过手动开关和脚踏开关控制注射

25、造影成像系统联动接口：可与造影成像系统连接，实现注射和X射线曝光同步

26、多时相控制：可实现多时相联动控制，实现可变流速

27、针筒容量：一次性无菌空针筒，150ml

28：安装方式：采用有线连接，保证信号稳定，安全不受干扰，悬吊式设计

2.主动脉内球囊反搏泵

1、具备后备电池：充满后工作时间≥90min。

2、具备≥12 英寸显示器，可显示电池容量，氦气瓶压力数值。

3、波形显示：ECG，AP，BP 等波形；ECG 可以显示充气间隔；可以显示导管压力。
4、生理数据：心率，被辅助收缩压／舒张压／平均压／反搏压，无辅助收缩压／舒张压／平均压等。
5、具备声光报警功能。
6、工作模式：自动、手动等。
7、工作模式转换过程不影响正常反搏。
8、工作模式转换，设备自动保留原有设置：

8.1 自动模式：自动选择信号源；自动选择触发模式≥6 种；自动选择时相算法；实时评估 ECG 导联状态；自动选择最佳ECG 导联。

8.2 手动模式：可以选择信号源；选择触发模式；调整时相；选择ECG导联。
9、触发模式至少包括但不限于：Pattern／Peak/Aifb／起搏器V／A-V／起搏器 A／AP／机内设置。
10、排气分析：实时计算排气速度，评估 R 波排气。

11、辅助频率至少包括但不限于：1:1/1:2/1:4/1:8。

12、动力系统：步进式马达及风箱。
13、反搏容量：０～50ml 可调。
14、反搏频率：0～200 次／min。
15、驱动气体：氦气；可用一次性氦气瓶或重复使用氦气瓶。

16、气体补充：自动补充。
17、具备自动除水功能。
18、辅助功能：
18.1 患者数据报告：可以显示并打印记录全部反搏相关的患者信息。

18.2 具备自检结果提示功能。
18.3 报警历史记录：可以显示并打印报警信息。

3.电生理+心脏射频消融仪

一、电生理

1、计算机系统：4核CPU,8G内存，1T+1T双硬盘双系统，正版WINDOWS系统，

2、显示器：4台24寸高分辨率液晶显示器，

3、打印机：高速高分辨率激光打印机，

4、具有磁定位通道不少于48个，

5、有创血压通道2个，满足冠脉手术需要，

6、有创血压：测量范围-3.96kPa～39.6kPa（-20 mmHg～300 mmHg），

7、心率检测显示：30～300 BPM。

8、高通滤波：体表高通0.05Hz 、0.50Hz、1Hz，心内高通DC、0.05Hz、0.50Hz、10Hz、30Hz、100Hz。

9、低通滤波：心内低通200Hz、400Hz、600Hz、800Hz，体表低通20Hz、30Hz、100Hz、150Hz，

10、幅值转换：1mV、2mV、4mV、10mV、20mV、40mV、100mV、200mV。

11、具有内置刺激功能，且三维标测的软件可以控制内置刺激仪的输出，方便操作和减少故障，外置刺激仪将视为不符合要求。

12、内置刺激仪同时具有电压刺激和电流刺激两种模式。

13、内置刺激仪电压刺激：1V～8V，采用步进可调，步进0.5V。

14、内置刺激仪电流刺激：0.2mA～25.0mA，步进为0.2mA。

15、内置刺激仪刺激脉宽:1.0ms-9.0ms。

16、刺激仪具有紧急起博：以72次/分的频率发放紧急起博；电流模式下输出的电流为8mA, 脉冲宽度为2ms，电压模式下输出的电压为8V，脉冲宽度为0.5ms。

17、波形走速：25 mm/s、50 mm/s、100 mm/s、150 mm/s、200 mm/s、300 mm/s、400mm/s。

18、模拟输出：不少于2路模拟信号输出。

19、模拟输出：可选任意体表、心内和有创压力通道作为输出。

20、消融控制：能在三维标测系统上对消融仪进行远程显示和控制。

21、具有X影像显示和存储功能。

22、定位精度：1.0mm。

23、具有模型裁剪、模型切口、模型复制重构功能。

24、具有模型擦除和模型擦除恢复功能，可恢复模型误擦除丢失的模型信息。

25、具备手动标测和自动标测两种标测模式。

26、具备密集点（高密度）标测功能。

27、模型测量工具：可以测量模型的距离，表面积，容积。

28、二维三维一体化。具有多道电生理记录功能，每个通道可独立设置滤波、陷波参数、显示颜色，可以更改通道的增益、刷新速度等;并提供模板保存功能，保存以上设置。

29、参数及图形均能在三维标测系统上同步显示及存储。

30、具备中文操作界面，符合中国医生操作习惯，简单易学，容易操作。

31、为保证手术的安全性及稳定性，须具备同品牌心脏射频消融仪，灌注泵。

32、具备同品牌脉冲电场消融系统生产能力，满足临床后期发展需求。

33、具备术后看图回顾软件，安装在个人电脑中进行病例回放及幻灯制作。

二、心脏射频消融仪

1、控制方式:温度控制，功率控制。

2、消融导管端口开放，能兼容其他品牌普通耗材使用。

3、信号转接:提供转接线，可连接到其他多道电生理记录仪或同品牌三维心脏电生理标测系统，用于观察信号:自带射频滤波，放电无干扰，在射频消融时靶点信号仍可清晰检测。

4、显示屏，便以最佳角度查看射频仪屏幕参数，同时不受外界光源影响。

5、射频输出功率:0-100W可调，最低调节幅度1W。

6、温度感知范围:40-99℃，最低调节幅度:1℃。

7、未接灌注泵:目标温度为45-90℃。

8、接灌注泵:目标温度为42-50℃。

9、阻抗显示范围:0-299。

10、消融时间设置范围:0-300s。

11、温度全程实时显示:导管连接之后即全程实时显示导管温度。

12、阻抗全程实时显示:导管连接之后即全程实时显示导管阻抗。

13、阻抗范围设置：高低阻抗范围可根据手术需要进行调整。

14、具有参数模板保存功能;可根据不同导管类型设置参数并保存模板，便于根据情况快速设置参数。

15、与电生理记录仪的兼容性:兼容各品牌电生理记录仪。

16、具备脚踏开关及远程控制面板。

17、配置盐水灌注泵。

4.起搏器分析仪

- 设备配置：

  - 主机1台

  - 患者电缆1条，设备包1个

- 分析仪功能

  - 起搏模式	AAI，VVI，AOO，VOO

  - 起搏频率	30-200ppm

  - 起搏振幅：0.1-10．0V

  - 脉宽：0.06-2.0ms

  - 感知灵敏度0.5-20mV

  - 不应期：250ms

  - 快速起搏(burst频率)：80 -1000 ppm

- 心内测量

  - P/R波峰值测量：0.5mV-20.0mV，连续自动更新

  - 阻抗测量：200-4000Ω

- 供电

  - 电池

    - 类型：2节1.5V电池

    - 使用时间不小于7 天

5.食道调搏仪

1.食管刺激：脉宽 10ms，电压 5～30V 可调。
2.心内刺激：脉宽 1 ms，电压 0～8V 可调（主机状态下）。
3.R 波感知灵敏度：体表≥1mv。
4.基础刺激 S1S1连续：S1S1配对间期 60 ms～1999 ms；S1S1 刺激频率30～1000 次/分。

5.S1S1定时时间：1 秒～99 秒。
6、S1S1定数数量：1 个～99 个。
7、S1S1起搏刺激：≥72 次/分。
8、扫描步长：任意选择。
9、短阵猝发 Burst：食管：180、200、250 次/分；心内：180、200、230 次/分。

10、高频刺激限制功能：直接设定是否允许。
11、早搏程控刺激 S1S2比例：食管：8︰1、6︰1、4︰1；心内：8︰1、4︰1。
12、早搏程控刺激 S1S2 、S2S3、S3S4可配对间期：10ms～无上限。

13、早搏程控刺激 RS2比例 食管：8︰1、6︰1、4︰1；心内：8︰1、4︰1。

14、S1S1递增、递减刺激：逐次。
15、RS2 S2S3 S3S4可配对间期：10ms～无上限。
16、体表十二导同步记录：具备。
17、食管导联同步记录：具备。
18、数据、图形永久保存：具备。
19、记录时波形回溯：具备。
20、标记、测量计算、寻找：具备。
21、波形截取：具备。
22、报告单打印：具备

6.术中血凝快速检测仪

- 基本参数
1.方法学：光学法+机械法。
2.配套试剂：配套研发生产的凝血测试卡PT/APTT/TT/FIB/ACT。
3.上样本方式：使用移液器或定量采血管加样，20ul/测试。
4.工作模式：将试剂卡插入仪器内，自动扫描条码并进行温度控制，将20ul抗凝静脉全血加入加样孔内，仪器自动识别样本并开始测试。
测试速率约60个PT测试/小时，10分钟内可完成全部5个检测项目（正常样本）。
二、技术参数
1.检测通道：1个检测通道。
2.显示系统：不小于3.5寸彩色触摸屏。
3.软件系统：方便操作
4.结果数据管理：存储300条历史记录，12条质控记录。
5.扫描系统：内置激光扫描器，可扫描测试卡上的一维条码。
6.打印系统：可用USB接口外接打印机。
7.通讯硬件接口：网口、DB9串口、打印机接口、code卡接口。
8.通讯支持：支持LIS连接、电脑连接、外置打印机连接、WIFI、蓝牙。
9.尺寸：约220×175×130mm （长×宽×高）。
三、环境要求参数
1.操作温度：10℃-32℃。
2.操作相对环境湿度：10%-80%（无冷凝）。
3.储存温度：-10℃-50℃。
4.储存相对环境湿度：10%-90%。
5.电源、电源适配器：AC220±22V,50±3Hz。
6.内部锂电池：7.2V (2节）。

- 7.除颤仪

- 1.重量：≤4.3kg（标配，含电池）。

- 2.彩色电容触摸屏≥7.8英寸, 分辨率1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。

- 3.提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。

- 4.支持中文操作界面。

- 5.屏幕显示心电波形扫描时间≥36s。

- 6.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群。

- 7.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

- 8.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

- 9.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/25/30/50 J。

- 10.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

- 11.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

- 12.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥4小时。

- 13.开机到可正常使用时间≤2s，符合临床使用。

- 14.除颤充电迅速，充电至200J≤4s。

- 15.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。

- 16.从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。

- 17.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

- 18.支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。

- 19.可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。

- 20.可选配CPR辅助功能，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度、频率实时参数显示。

- 21.可选配基于脉搏氧波形分析的心肺复苏质量指数，实现无创、实时评估人工心肺复苏质量。

- 22.提供CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断。

- 23.抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。

- 24.支持培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训；可提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核。

- 25.心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。阻抗呼吸和呼吸末二氧化碳波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。血氧饱和度波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s。

- 26.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类不少于27种。

- 27.支持ST/QT实时分析。

- 28.阻抗呼吸率范围：0-200rpm。

- 29.提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册认证。

- 30.脉率范围：20-290bpm。

- 31.无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。

- 32.可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限。

- 33.标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤不少于200次。

- 34.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。

- 35.配置50mm记录纸记录仪，可同时打印不少于3通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。

- 36.可存储110小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

- 37.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。

- 38.支持设备状态指示灯用户检测。

- 39.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

- 40.支持自检放电能量精度显示和打印。

- 41.*具备良好的防尘防水性能。

- 42.具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75米跌落冲击。

- 43.工作环境，温度范围：-20°C-55°C，湿度范围：5%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。

- 8.心电监护仪

监护仪结构：

- 模块化插件式监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个

- 监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性，提供监护仪主机插槽图片证明

- ≥12英寸彩色电容触摸屏，高分辨率1280×800像素，≥7通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作

- 采用无风扇设计

- 可内置高能锂电池，供电时间≥1.5小时

- 配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备

监测参数：

- 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

- 基本功能模块支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪操作插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计

- ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测。

- 支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析

- 支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析，提供产品界面、手册截图或技术专利证名材料

- 提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

- 支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm

- 具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示

- 无创血压适用于成人，小儿和新生儿

- 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式

- 提供辅助静脉穿刺功能

- NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg

- 血氧监测适用于成人，小儿和新生儿

- 提供灌注指数（PI）的监测

- 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7

- 配置双通道有创压IBP监测

- 有创压适用于成人，小儿和新生儿

- IBP有创压测量范围：-50～360mmHg

- 提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测

系统功能：

- 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易

- 具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别

- 具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态

- 支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限

- 具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警

- 标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供产品、手册截图证明材料

- 支持升级血流动力学软件工具，显示完整血流动力学参数，并以图形化界面显示病人心脏收缩力，外周血管阻力等状态，提供电子化血流动力学实验记录，重点参数蛛网图显示评估病人相关参数变化，需提供产品截图证明材料

- 支持升级输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系

- 支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟

- 支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

- 具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能

- 支持≥100小时ST波形片段的存储与回顾

- 患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据

- 工作模式提供：监护模式、待机模式、抢救模式，体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式

- 支持与除颤监护仪，遥测，生命体征监测仪、呼吸机混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理

- 配置有创血压主线缆一根，腔内，腔外体温导联线各一根。

- 9.层流消毒机

1、产品名称：层流消毒机

2、产品用途：适用于普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区的空气消毒；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心、检查室、治疗室、感染性疾病诊室等场所的空气消毒。

3、技术参数要求：

3.1消毒方法：紫外线+高效过滤器；

3.2内含高效过滤器可实现对空气的除尘净化；

3.3采用可清洗初效进行预过滤，延长高效过滤器使用寿命；

3.4壳体采用钣金外壳加喷塑，结构强度高；移动方便、防尘效果好、使用寿命长、安全系数高；

3.5整机重量≤100kg，额定循环风量≥1500m3/h； 适用150m3（万级手术室）、150 m3（医院Ⅱ类环境）及以下的场所；

3.6外形尺寸≤650×485×1750（mm3）,4个万向脚轮，可以任意移动；

3.7输入功率≤260W；电源AC220V 50Hz；

3.8紫外线泄漏量：＜1uw/cm2；

- 3.9采用高性能风机，风量大，噪音低，使用寿命长；

3.10紫外线杀菌灯寿命：≥8000h。

4、净化消毒效果要求：

- 4.1对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.9%；

- 4.2设备运行30min，对铜绿假单胞菌杀灭率≥99.98%，对龟分枝杆菌杀灭率≥99.99%，对黑曲霉菌杀灭率≥99.95%；

- 4.3设备运行1h，对枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭率≥99.99%；

- 4.4在150m³的密闭空间内开机消毒60min，空气中的自然菌消亡率均＞90%;

- 4.5在150m³的密闭空间内开机60min，净化级别达到万级；

- 4.6气雾室冠状病毒HCoV-229E＞99.99%。

5、功能及技术先进性要求：

5.1采用高档液晶显示屏，远程红外线遥控，可实时显示北京时间，定时时间、定时时间段，室内温湿度，故障报警，可查询显示累计时间等；

5.2高、中、低三挡可调风速供用户选择；手控、遥控多种控制方式供用户选择；手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作；控制器上设有一键锁定功能，防止误操作；

5.3程控数量（定时消毒）≥5组，具备工作时间自动累计功能，完全满足临床需求；

5.4产品具有报警功能，紫外线杀菌模块故障报警、过滤器清洗维护报警、风机故障报警；

5.5采用自主知识产权的嵌入式软件，同时具有权威第三方实验室出具的嵌入式软件产品检测报告。

10.器械柜

规格：900*400*1750mm；优质不锈钢，板材厚度≥1.0mm；双开玻璃门，带双锁，内分五层。

参考图片：

11.抢救车

1.规格：740mm*520mm*960mm;

2.推车立柱采用高强度铝合金型材，侧板与背板采用厚度为4mm优质工业铝塑板，整体搭配合理，外形美观，推行方便；

3.台面及底座采用ABS高级工程塑料一次性注塑成型，台面三方带ABS围栏，外表光洁、美观；

4.抽屉主要由抽屉面板、抽屉框架、抽屉塑料药盘和活动分隔板组成，抽屉面板和框架为钢制结构，抽屉拉手为ABS弧形拉手；

5.急救车后方输液架为可调式，根据需要自行调节高度。输液架材料采用Φ16不锈钢圆管，急救托盘采用碳钢板材加工而成，上方配置捆绑带四根，托盘可360°自由旋转；

6.抽屉采用优质三节静音滑槽，有效伸缩距离为60cm,确保抽屉能够完全拉出，便于使用，后方带自锁功能；

7.抽屉分为三种规格，内置三种不同规格的活动式塑料筐，塑料筐规格为（长×宽×高）： 400×600×200mm（大号）；400×600×100mm（中号）； 400×600×50mm（小号），每只塑料筐承重≥60Kg。三种规格的抽屉可以根据科室的要求进行多种组合；

8.抽屉内部配置标准ABS塑料活动式隔条，用户可以根据需要进行自由组合（ABS塑料活动式隔条既能实现平均分隔，也能实现异形分隔），并配置标准的标识牌，可对每一分隔进行标识，实现物品放置分类明确、标识明确。充分提升药品存放量，改善医院形象；

9.整车配置五层抽屉，三只小号抽屉、一只中号抽屉、一只大号抽屉，抽屉整体带一次性安全锁控制；配置透明ABS文件盒一个、心肺复苏版一个、氧气瓶挂架一个、电源插座一个、锐器盒一个、两个塑料翻盖式污物桶；推车右侧面带侧抽板，方便存放物品；推车左侧带铝合金扶手，便于推车推行；

10. 整车配置4只4寸丝杆单片空心轮，外罩包ABS防缠绕，坚固耐用，外表美观；其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。

参考图片：

12.治疗车

规格：740*450*850mm不锈钢材质，板材厚度≥0.8mm，三层，带不锈钢围栏、抽屉；静音脚轮带刹车。

参考图片：