浙江工业职业技术学院人体机能实验室项目需求公示

一、招标项目名称及数量（详见招标文件）

| 标项 | 标段名称及数量 （详见招标文件） | 预算金额或上限价（单位：人民币元） | 投标保证金（单位：人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019-06-0154 | 人体机能实验室项目 | ￥778800.00 | ￥0.00 |

二、供应商的资格要求：

1.符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定。

2.不接受联合体投标。

- 三、采购人联系方式：

浙江工业职业技术学院   陆智伟    88009152

四、标段名称及数量：

01标人体机能实验室项目（预算77.88万元）

一. 拟采购项目货物清单及技术要求：

| 序号 | 设备名称 | 主要功能及技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多道生理信号采集处理系统（含虚拟仿真实验系统）（核心产品） | 多道生理信号采集处理系统 1. 系统高度集成化，可内置（只占用光驱位置，方便教学）、可外置（便于科研），除机箱内置变压器外，外部无需接任何变压器，从而确保仪器在做任意生物电实验时，无须外接任何地线都能确保其显示的生物电信号的清晰和准确。 2.仪器具有≥4个通道，所有通道均为多功能全程控隔离型放大器。每一通道的放大器均可作生物电放大器、血压放大器、桥式放大器使用，还可作肺量计、温度计等。且每个通道拥有独立的硬件模块，互相独立。 ▲3. 采用不低于16位A/D转换芯片，单通道硬件最高采样率≥1000KHz，硬件最低采样率≤0.01Hz，实时采样的过程中可以根据需要来改变采样率。 4. 低噪声：等效输入噪声电压峰峰值<1.5μV，信噪比>80dB 5. 交、直流具有相同的增益：量程±0.5V——±20μV； 6.低通滤波（硬件）：1Hz——30KHz，具有5阶及以上的滤波方式。 7.时间常数（硬件）：范围3s——0.001s及以上、DC。 8.光电隔离程控刺激器的主要技术要求：刺激器输出波形可根据用户需要任意编辑，可同时输出三角波、方波、正负方波、正弦波或自己编辑的任意波形。具有恒流、恒压输出两种方式，内置刺激器幅度：0-100V（40mA），步长：≤1mV（1mA），波宽：0-2000ms，步长：0.05ms±0.01ms。满足国家对实验安全用电标准、不会因为误操作导致电击。输出电压<=50V。 9.系统内置专用硬件全导联心电选择电路，1通道可自由选择4-12导全导联心电。 10.具有监听和记滴功能，记滴具有专用的分析计数软件。 11.包含生理、药理、病理生理实验项目，实验项目数不少于55个；并可根据用户需要自行扩展实验项目（自己定义参数）。 12.实时采样的过程中可以根据需要来改变采样率。 ▲13.可自动进行2-4台设备的级联，以构成新的8~16采样通道的新设备。 14.具备上下文帮助系统。 15.单台设备可根据用户需要设定1—16个显示通道（5-16通道可用于分析） 16.软件具备波形声音回放功能，将实验波形以音频的格式播放。 17.可以配套微循环仪使用，同时观察微循环和血压变化，进行急性失血性休克实验的研究。 18.具有数据分析功能：积分、微分、频率直方图、序列/非序列密度直方图和二维和三维频谱分析等，可开展胃肠电的研究工作。 19.包括但不只限于以下专用实验数据测量功能：血流动力学实验参数的测量，心肌细胞动作电位参数测量，细胞放电数测量，PA2的计算， 使用Bliss法完成的LD50计算，t检验计算等。 20.企业具备国家医疗器械检测中心出具的检验报告，心电采集功能应符合YY 1139—2013的要求。电气安全应符合GB9706.1-2007的要求。耐压≤4000V。电磁兼容EMC应符合YY0505-2012的要求。抗≥6000V静电干扰和≥8000V空间静电干扰。 虚拟仿真系统参数： ★1.与多道生理信号处理系统相配套，软件具有医学机能虚拟实验相关软件著作权证书。。 2.采用网络化的体系结构（C/S结构），可以直接连接到校园网或Internet网络上。 3.配套网络教学管理系统，可以非常方便地完成电脑教学任务，包括屏幕教学演示与示范、屏幕监视、遥控辅导、黑屏肃静、屏幕录制、屏幕回放、VCD/MPEG/AVI/MP3/WAV/MOV/RM/RMVB等视频流的网络播放、网络考试和在线考试、试卷管理和共享、网上语音广播、两人对讲和多方讨论、语音监听、联机讨论、同步文件传输、提交作业、远程命令、电子教鞭、电子黑板与白板、电子抢答、电子点名、网上消息、电子举手、获取远端信息、获取学生机打开的程序和进程信息、学生上线情况即时监测、锁定学生机的键盘和鼠标、远程开关机和重启、学生机同步升级服务、计划任务、时间提醒、自定义功能面板、班级和学生管理等。 4.包含虚拟（模拟）实验教材一本。 5.具有完整的知识结构，包括：实验基础知识介绍，实验动物介绍，实验设备和实验器械介绍，模拟实验操作过程，模拟实验波形等方面的内容； 实验基础知识包括生理、药理、病生、机能、信号采集系统，传感器、实验室常用试剂等方面的知识；实验动物介绍至少包含对不低于10种常见实验动物的用途、生理指标等方面的介绍；实验仪器介绍包含不低于20种生理药理仪器介绍，包含镇痛类、抗焦虑类，疲劳类，心血管类药理设备以及行为学实验仪器设备，介绍方式为Flash动画或录像。 6.开放式系统：用户可根据自己教学需要编辑、修改、增加、删除模拟实验系统的各项资料。 7.软件能模拟包含生理、药理、病生、人体实验的各类大型实验项目，每个实验项目包含实验简介，实验原理，实验录像，实验模拟操作以及实验模拟波形5个方面的内容 ▲7.1.高仿生理实验包含但不仅限于以下目录实验：刺激强度与肌肉收缩的反应关系、刺激频率与肌肉收缩之间的关系、神经干动作电位的引导实验、神经兴奋传输速度的测定、神经干不应期的测定、减压神经放电、膈神经放电、大脑皮层诱发点位、离体蛙心灌流、期前收缩与代偿间歇、心肌细胞动作电位、家兔血压调节、家兔呼吸运动调节、尿生成的影响因素、消化道平滑肌生理特性、 兔血压调节、葛根注射液对麻醉犬血流动力学的影响、蛙心起搏及起源分析、肠胃运动观察、耳蜗微音器效应、大鼠海马神经网络癫痫样电活动、胸膜负压的观察、影响血液凝固的因素。 ▲7.2.模拟药理实验包含但不仅限于以下实验项目：药物对动物学习记忆的影响、酸枣对小鼠的镇定作用、安定的抗惊厥作用、杜冷丁的镇痛作用、地塞米松对实验大鼠脚趾肿胀的抗炎作用、苯海拉明药效实验、神经体液因素及药物对心血管活动的影响、药物急性毒性实验、药物半衰期的测定、给药剂量对药物血浓度的影响、给药途径对药物血浓度的影响、药物在体内的分布、肝肾功能状态对药物血浓度的影响、多次给药对药物血浓度的影响、镇痛药的镇痛作用、药物对双香豆抗凝作用的影响、强心苷对在体蛙心的影响、强心苷对离体蛙心的影响、药物对离体蛙心的影响、抗心率失常药物的作用、硫酸链霉素的毒性反应及氯化钙的对抗作用、地西泮抗惊厥作用、巴比妥类药的作用的比较、药物对小鼠自发活动的影响、氨茶碱和异丙肾上腺素的平喘作用、尼可刹米对呼吸抑制的影响、吗啡对呼吸的抑制和解救、利尿药的利尿作用、子宫兴奋药对离休子宫的作用、药物对离休肠的作用、传出神经系统药的血压的影响、去甲肾上腺素的缩血管作用。 7.3.模拟病理生理实验包含但不仅限于以下实验项目：急性心力衰竭、心率失常、急性缺氧、急性失血性休克、急性高血钾症、家兔肺水肿、家兔呼吸功能不全。 7.4.模拟人体实验包含但不仅限于以下实验项目：人体指脉信号的测定、人体全导联心电信号的测定、ABO血型的测定、人体前臂肌电的测定、人体握力的测定、人体心音图的记录和测定简介。 7.5.模拟综合实验包含但不仅限于以下实验项目：家兔呼吸运动调节、影响尿生成的因素及利尿药物、神经体液因素及药物对心血管活动的影响。 8.包含机能实验考试功能，学生可以进行模拟步骤的考试测验 | 12套 |
| 2 | 实验系统附件包 | 每套应至少包含： ▲1.呼吸换能器（捆绑式）1套 ▲2.心音换能器1套 3.握力换能器1套 ▲4.脉搏换能器1套 ▲5.热敏呼吸换能器1套 6.USB信号电缆（屏蔽型）1套 7.刺激输出线1根 8.记滴输入线1套 9.生物电信号输入线 2根 10.延长线 1根 11.调零螺丝刀 1把 12.三通1个 13.电源线1根 | 12套 |
| 3 | 教师示教同步演示系统 | 1、 采用16位及以上A/D转换芯片，单通道硬件最高采样率≥1000KHz，硬件最低采样率≤0.01Hz；低噪声：等效输入噪声电压峰峰值<1.5μV，信噪比>80dB； 2、 交、直流具有相同的增益：量程±0.5V——±20μV；采用5阶贝塞尔低通滤波：从1Hz——30KHz；时间常数包括：DC，3s——0.001s ； 3、 刺激器光电隔离，刺激器输出波形可根据用户需要任意编辑，可同时输出三角波、方波、正负方波、正弦波或自己编辑的任意波形。具有恒流、恒压输出两种方式，内置刺激器幅度：0-100V（40mA），步长：≤1mV（1A），波宽：0-2000ms，步长：0.05ms±0.01ms； 4、高清数码摄像机，光学放大25倍以上，最大支持≥1920X1080 分辨率； 5、采用HDMI高清连接线和图像捕捉卡，支持720P及以上高清录像和回放； 6、 可伸缩摄像机固定支架，支臂有效范围：高≥250mm- 600mm范围，360度回转半径≥160mm-600mm范围； ▲7、采用生理采集系统和相应软件，支持波形和图像同屏观察、记录和回放； ▲8、支持摄像机实时观察，摄像机录像回放，HDMI卡高清录像，采集信号和录像同步回放； 9、硬件具有视频一分二控制功能，能同时输出到显示器和投影仪； | 1套 |
| 4 | 恒温平滑肌实验系统 | 1、温度调节范围：≥室温～40℃、加热功率：≥150W 2、温度传感器：温度调节精度：0.1℃或更高、控温精度：±0.1℃或更高、显示精度：0.1℃或更高。 3、药桶：药桶刻度精度：≤1ml、药桶内气量：大小可调；药桶内气体：空气或者外接氧气，可随意切换 4、水域的搅拌方式：内置式 5、控温方式：微电脑自动控温、加热过冲：≤0.2℃、漏电保护装置：有，动作电流≥10mA、 6、张力换能器固定支架：有，且可伸缩； 7、预热药液加入到试验管方式：按键自动移液 8、废液收集系统：自动吸取废液装置 + 废液收集盒 9、工作电源：≤AC 220V/50Hz | 12套 |
| 5 | 惊厥及痛觉实验交流刺激器 | 1、输出电压范围： 0～120伏及以上（50Hz交流电压）连续可调； 2、输出电流：不小于100毫安； 3、刺激模式： 单刺激、连续刺激，外触发程控； 4、刺激时间： 至少包括0.2、0.3、0.4、0.5、0.6（秒） 5、刺激周期： 至少包括单刺激、1、2、5、10（秒） 6、触发模式：内触发、外触发 7、外触发信号范围： 5～15伏。 | 12套 |
| 6 | 标本屏蔽盒 | 带基槽，电极间隔可选，可加药 | 12个 |
| 7 | 血压换能器 | 已定标,低漂移,可互换; 量程范围大于等于0～40KPa | 12个 |
| 8 | 张力换能器 | 已定标,低漂移,可互换; 量程范围大于等于0～50g | 12个 |
| 9 | 双凹夹 | 304不锈钢材料，可360度转 | 12个 |
| 10 | 针电极 | 用于膈肌放电等实验 | 12个 |
| 11 | 刺激电极 | 用于期前收缩、代偿间歇及泌尿实验 | 12个 |
| 12 | 保护电极 | 用做刺激电极 | 12个 |
| 13 | 实验室支架 | 底座长方形铁，立杆高度大于等于600mm | 12套 |
| 14 | 动物手术器械包 | 铝合金箱包装，至少包含：普通剪刀1把、眼科剪1把、手术剪（直尖头）1把、手术剪（弯圆头）1把、手术刀1把、止血钳（直）2把、止血钳（弯）2把、组织钳2把、蚊氏止血钳2把、持针钳1把、解剖镊1把、眼用镊（弯）1把、眼用镊（直）1把、显微镊1把、颅骨钻1个、咬骨钳1把、玻璃分针2根、毁髓针1根、锌铜弓1个、医用缝合针1包、医用缝合线3包、灌胃器（大鼠）1根、灌胃器（小鼠）1根、动脉夹4个、兔开口器1个。 | 12套 |
| 15 | 兔鼠二用解剖台 | 用于兔鼠解剖或手术，不锈钢材料，带加热，配有兔头夹、脚铐，配粪便盒。 | 12台 |
| 16 | 输液装置 | 三角底座，两滴挂钩 | 12套 |
| 17 | 手术无影灯 | - 功能：≥8倍放大镜、可自由弯曲、可升降 - 材质：塑料、五金 - 颜色：白色 - 功率：≤24w - 光源：LED（≥120粒灯珠） - 总高度：≥170cm | 12个 |
| 18 | 兔固定盒 | 不锈钢网底、不锈钢食盒、塑料水瓶 | 12个 |
| 19 | 鼠箱 | 中号，规格不小于470*300*150mm | 12个 |
| 20 | 膀胱插管 | 橡胶材料 | 12根 |
| 21 | 血压血氧综合参数仪 | 1. 自动测量血氧，血氧饱和度测量范围≥70%-99%，误差≤2% 2. 自动测量血压，血压测量范围：≥0-280mmHg,误差≤3mmHg，脉搏数范围：≥40-200次/min | 12台 |
| 22 | 动脉插管 | 带针头，进口管 | 12根 |
| 23 | 动脉夹 | 不锈钢材料 | 12个 |
| 24 | 计滴器 | 有机玻璃，常规 | 12个 |
| 25 | 秒表 | 常规，电子款 | 12个 |
| 26 | 小鼠灌胃针头 | 不锈钢头 | 12个 |
| 27 | 手电筒 | 适用环境:眼科用；最大射程: 100m(含)-200m(不含)；连续照明时间: 大于3小时，防水，可充电，白光LED | 12个 |
| 28 | 测瞳尺（普通厘米尺） | 铝质，15-20cm | 12个 |
| 29 | 磅秤 | 1. 高档ABS塑料外壳，操作简单； 2. 量程：≤20KG/5g。 | 12个 |
| 30 | 电子天平 | 1、最大秤量：≥2000 g 2、可读性：≤0.1 g 3、秤盘尺寸：120（±10） mm x 120（±10） mm 4、显示屏：液晶显示器（LCD） 5、秤盘结构：不锈钢 6、电源：AC 适配器（标配），4节5号电池（非标配） 7、稳定时间：≤3s | 12台 |
| 31 | 玻璃器皿 | 1. 烧杯50ml、100ml、250ml、500ml各1个/套； 2. 三角烧瓶50ml、100ml、250ml、500ml各1个/套； 3. 量筒5ml、10ml、25ml、50ml、100ml、250ml、500ml各1个/套； 4. 广口瓶50ml一个/套； 5. 试管Ф10*100mm（10只/包）； 6. 玻璃棒Ф4*200mm（10支/包）； 7. 培养皿Ф60mm一个/套； 8. 试管刷、烧瓶刷（小、中）一套。 | 12套 |
| 32 | 单道可调移液器 | 0.1-2.5ul、0.5-10ul、10-100ul、100-1000ul，1-5ml，5支/套 | 12套 |
| 33 | L型实验台 | - 尺寸：≥1500mm*1500mm*800mm - 钢木结构，≥ 12mm实芯理化板台面，双面覆膜，耐腐蚀耐酸碱，边缘加厚，视厚≥25mm,E1级及以上≥18mm三聚氰胺板柜体，与抽屉等长PVC一字形拉手，三节静音导轨，二段式铰链。留有空位方便坐姿实验操作。 | 12个 |
| 34 | 实验台 | - 尺寸：≥9000mm*750mm*800mm - 钢木结构，≥ 12mm及以上实芯理化板台面，双面覆膜，耐腐蚀耐酸碱，边缘加厚，三聚氰胺板柜体，与抽屉等长PVC一字形拉手，三节静音导轨，二段式铰链。留有空位方便坐姿实验操作。 | 2个 |
| 35 | 讲台 | - 多媒体讲台 - 尺寸≥2000mm*750mm*800mm - 钢木结构，≥12mm实芯理化板台面，双面覆膜,耐腐蚀耐酸碱，边缘加厚，视厚≥25mm,E1级及以上≥18mm三聚氰胺板柜体，与抽屉等长一字形拉手，三节静音导轨，二段式铰链。 | 1个 |
| 36 | 试剂柜 | - 尺寸：≥900mm*450mm*1800mm - 全木结构，E1级及以上≥18mm厚三聚氰胺板柜体及层板，上部为木框玻璃可视双开门，下部为木质遮光双开门，内嵌式拉手。 | 7个 |
| 37 | PP水槽、三联水嘴、存水弯 | 三联化验水嘴主体加厚铜质，高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀耐热，防紫外线辐射，陶瓷阀芯，90°旋转，可拆卸铜质水嘴；PP水槽采用高密度PP新料，耐酸碱耐有机溶剂，高密度PP去水，含阻水盖、PP提笼； | 6套 |
| 38 | 投影仪及幕布 | - 分辨率：≧1024*768 - 亮度：≧3300流明 - 对比度：≥30000:1 - 自动识别信号，±40°梯形校正 - ≧100寸4:3电动遥控幕布 | 1套 |
| 39 | 讲台计算机 | I5及以上处理器、8G及以上内存、500G及以上硬盘、DVD光驱、W10操作系统、21寸及以上液晶显示屏 | 1台 |
| 40 | 实验台计算机 | I5及以上处理器、8G及以上内存、500G及以上硬盘、W10操作系统、19寸及以上液晶显示屏 | 12台 |
| 41 | 学生椅 | 一次成型注塑圆凳面，黑色烤漆底盘，优质电镀气杆，优质钢管电镀五星脚，带万向轮；高度44-58cm及以上范围可调； | 55个 |

二、其他说明：

1、所有货物必须原包装到指定安装地点安装，所需一切费用均包含在投标报价中。

2、中标单位在合同签订之日起60个工作日内完成安装设备供货，在供货后10个工作日完成设备的安装调试（用户根据需要延迟的除外），如延迟一天则需付给招标单位该标项中标总金额的0.5%作为违约金。验收过程中，如发现该项目不符合招投标文件相关要求，中标单位须在5个工作日之内完成整改，若超出规定时间每一天扣中标价0.5%的金额给采购方，有关的安装调试费用应已包含在投标价中，采购方不再另外付费。

3、付款方式：货到安装调试完毕，验收合格后中标人在5日内交纳中标额10％的履约保证金给采购人。不交纳履约保证金的，不得支付货款；缴纳履约保证金后支付100％合同款。履约保证金在培训合格后，设备使用无质量问题1年后退还（不计息），有质量问题延期退还。

4、仪器到货后，中标单位指派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训。培训期间和保质期内所产生的所有费用由中标单位或厂商自理。软件类产品需提供终身免费升级，维护。

5、保修服务要求：整体质保期3年，质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标方免费予以更换，否则将扣除质量保证金作为对采购人的补偿。质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费，所涉及软件终身免费升级。合同货物出现故障后，中标方接到采购人通知后，应在不超过12小时内做出响应，不超过3个工作日内解决故障。

6、软件版权：保证本系统无版权问题，包括每年的系统更新资源，如有版权问题，则由中标方承担。

五、评标方法及标准

1、评标方法：

1.1本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为的中标候选人。中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。

1.2采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

2.评分标准：共100分，其中技术分60分，商务分40分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（本次评标评委由5人及以上单数组成，计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

2.1.技术分（60分）

| 序号 | 项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 10 | 1.投标人具有质量管理体系认证证书的得2分（投标文件中提供复印件，不提供不得分）。 2.投标人2016年1月1日以来具有同等规模同类项目案例，每提供一个合同得2分，最高得8分（以提供的合同复印件为准） |
| 2 | 投标产品响应程度 | 30 | 完全满足标文技术参数配置要求得基本分30分，技术指标含“★”为必须满足项，如有负偏离,则做无效投标处理，含“▲”出现负偏离每一项技术分扣4分,其他项每负偏离一项扣2分，扣完为止。若负偏离达到5个及以上的按重大偏离处理。非量化类的，若是功能一样，表述方式不一样则为符合，量化类的由评委视情况讨论决定。 |
| 3 | 软件演示 | 10 | 软件演示内容至少包括： 1、实时采样过程中，可以根据需要随时改变采样率；功能满足得1.5分，不满足或未提供的均不得分。 2、开放式系统：用户可根据自己教学需要编辑、修改、增加、删除模拟实验系统的各项资料。功能满足得1.5分，不满足或未提供的均不得分。 3、机能实验考试功能，学生可以进行模拟步骤的考试测验；功能满足得1分，不满足或未提供的均不得分。 4、高仿生理实验包含但不仅限于以下目录实验： 刺激强度对骨骼肌收缩的影响,刺激频率对骨骼肌收缩的影响,神经干动作电位与肌肉收缩的同步观察,骨骼肌电兴奋时的电活动与收缩的关系,神经干动作电位及其传导速度的测定,神经干动作电位的定量测定,神经干不应期测定,蟾蜍心室期前收缩和代偿间歇,离子与药物对离体蟾蜍心脏活动的影响,离体心脏定量实验,动脉血压与减压神经放电的同步记录,ECG和减压神经放电,家兔动脉血压的神经和体液调节,颈动脉窦压力感受性反射,药物对家兔动脉血压的作用,离体大鼠胸主动脉环实验,急性右心衰竭,体液分布改变在家兔急性失血中的代偿作用,膈肌电活动与呼吸运动,家兔呼吸运动调节,吗啡对呼吸的抑制作用,哌替啶对呼吸的抑制作用,家兔血液酸碱度变化与血气分析,呼吸系统综合实验,离体家兔肠肌运动,药物对离体豚鼠回肠的作用,尿生成的影响因素,人体心电图,豚鼠耳蜗微音器电位,肌梭传入冲动的测定,ABO血型鉴定,血浆胶体渗透压降低在水肿发生中的作用,离体心肌细胞动作电位,心肌兴奋不应期测定；评标委员会进行横向对比，综合打分，优：3.0-2.1，良：2.0-1.1，一般及以下1.0-0.0。。 5、模拟药理实验包含但不仅限于以下实验项目：药物对动物学习记忆的影响、酸枣对小鼠的镇定作用、安定的抗惊厥作用、杜冷丁的镇痛作用、地塞米松对实验大鼠脚趾肿胀的抗炎作用、苯海拉明药效实验、神经体液因素及药物对心血管活动的影响、药物急性毒性实验、药物半衰期的测定、给药剂量对药物血浓度的影响、给药途径对药物血浓度的影响、药物在体内的分布、肝肾功能状态对药物血浓度的影响、多次给药对药物血浓度的影响、镇痛药的镇痛作用、药物对双香豆抗凝作用的影响、强心苷对在体蛙心的影响、强心苷对离体蛙心的影响、药物对离体蛙心的影响、抗心率失常药物的作用、硫酸链霉素的毒性反应及氯化钙的对抗作用、地西泮抗惊厥作用、巴比妥类药的作用的比较、药物对小鼠自发活动的影响、氨茶碱和异丙肾上腺素的平喘作用、尼可刹米对呼吸抑制的影响、吗啡对呼吸的抑制和解救、利尿药的利尿作用、子宫兴奋药对离休子宫的作用、药物对离休肠的作用、传出神经系统药的血压的影响、去甲肾上腺素的缩血管作用。评标委员会进行横向对比，综合打分，优：3.0-2.1，良：2.0-1.1，一般及以下1.0-0.0。 演示时间不超过15分钟，含评标委员会提问时间，请各投标人自行携带演示需要的设备及相关资料。 |
| 4 | 售后服务及质保 | 6 | 1.根据完整合理的有针对性的售后服务方案，评标委员会进行横向对比，综合打分，优：3.0-2.1分，良：2.0-1.1分，一般及以下：1.0-0.0分。 2.硬件设备质保三年，在此基础上硬件设备质保每延长一年得1分，最多得3分，延长时间不足一年的不计入得分。 |
| 5 | 技术服务培训 | 4 | 根据技术服务培训计划内容合理、详细，培训范围广，可实施有针对性，评标委员会进行横向对比，综合打分，优：4.0-3.1分，良：3.0-2.1分，一般及以下：2.0-0.0分。 |

▲ 减分：投标人的信誉情况：政府采购领域中投标人在项目招标、投标和合同履约期间是否存在不良行为记录。

● 投标人参与本次招标活动前三年内在浙江省范围内政府采购领域中受到不良行为记录处罚的每次扣1分。

●未按规定提供商务文件光盘的扣一分。

2.2商务分40分

2.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40