广西科文招标有限公司

新住院大楼手术室、供应室、产房设备采购（NNZC2021-G1-270097-KWZB）

项目公开招标文件预公示

各有关供应商：

我公司受采购人横县峦城镇中心卫生院委托，拟对采购项目名称及编号新住院大楼手术室、供应室、产房设备采购（NNZC2021-G1-270097-KWZB）进行公开招标采购，为了保障政府采购各方当事人合法权益，现对本项目的供应商资格条件要求、技术参数及性能（配置）要求、评标办法及评分标准等内容予以预公示。各有关供应商、专业人员等若认为本项目上述要求存在唯一性或排他性等问题，请于2021年5月28日18时前以书面形式向我公司反映，以便我公司完善采购文件。如供应商需提交意见函，请携带企业营业执照副本复印件、法人授权委托书原件、法人身份证复印件、经办人身份证原件及复印件和意见函原件各一份并加盖公章。意见函应注明联系人和联系方式。专业人员个人请提交意见签名，并附身份证、职称证等复印件。

对各有关供应商、专业人员等逾期送达、匿名送达以及其他不符合上述条件的意见函件我公司不予受理。

联系地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层

联系人：唐治       联系电话：0771-2023821

附：新住院大楼手术室、供应室、产房设备采购（NNZC2021-G1-270097-KWZB）公开招标文件预公示内容

广西科文招标有限公司

2021年5月25日

横县政府采购

公开招标文件

(货物类、交易)

项目名称：新住院大楼手术室、供应室、产房设备采购

项目编号：NNZC2021-G1-270097-KWZB

采购计划文号：HXZC2021-G1-00586-001

采购人：横县峦城镇中心卫生院

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2021年5月

目录

第一章公告	2

第二章招标项目采购需求	5

第三章评标方法（综合评分法）	35

第四章投标人须知	39

第六章合同条款及格式	68

# 第一章  公告

新住院大楼手术室、供应室、产房设备采购（NNZC2021-G1-270097-KWZB）招标公告

项目概况

新住院大楼手术室、供应室、产房设备采购项目的潜在供应商应在南宁市公共资源交易平台（https：//www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/）免费下载获取采购文件，并于2021年6月XX日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：NNZC2021-G1-270097-KWZB

采购计划文号：HXZC2021-G1-00586-001

项目名称：新住院大楼手术室、供应室、产房设备采购

预算金额：400.00万元

最高限价：与预算金额一致

采购需求：手术室、供应室、产房设备1批；传递窗5套，静压风管机3台，静压风管机1台，静压风管机3台，全新风处理机 1套，自动感应洗手池1套，等离子空气消毒机5台，脉动真空灭菌器	1台，快速全自动清洗消毒器1台，过氧化氢低温等离子体灭菌器1台，纯水处理系统1套，超声波清洗机1台，医用干燥柜1台，高温蒸汽灭菌器速生物监测仪1台，过氧化氢低温灭菌极速生物监测仪1台，硬式内镜清洗工作站1套，绝缘监测仪1台，医用封口机1台，单列篮筐架1台，标准篮筐20个，医用静音无油空气压缩机2个，器械打包台2个，密封回收车2个，污物浸泡槽2个，清洗工作台1个，洗车机	2个，污物接收台1个，包布检查台1台，高压冲洗喷枪2台，器械检查放大镜1台，敷料柜1台，器械柜1台，洗眼器1台，疏列式货架4台，16路硬盘刻录机1台，定焦星光半球11台，16口POE交换机1台，监控硬盘4台，机柜1个，显示器1台，监控专用电源1个，HDMI线1根，吸顶喇叭11个，广播话筒1个，带前级定压功放1台……具体详见招标文件

合同履行期限：自签订合同之日起60天内交货并安装验收完毕。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：投标人须具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2021年5月XX日公告发布之时起

方式：供应商在南宁市公共资源交易平台（https：//www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/）免费下载招标（采购）文件。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年6月XX日9点30分（北京时间）

提交投标文件地点：南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心（具体详见9楼电子显示屏场地安排）

开标地点：南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心（具体详见9楼电子显示屏场地安排）

## 五、公告期限

自本公告及招标文件发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

（一）为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

（二）本项目需要落实的政府采购政策：（1）政府采购促进中小企业发展。（2）政府采购支持采用本国产品的政策。（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。（4）政府采购促进残疾人就业政策。（5）政府采购支持监狱企业发展。

（三）网上公告媒体查询：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn (广西政府采购网) 、南宁市公共资源交易中心网（www.nnggzy.org.cn）

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：横县峦城镇中心卫生院
地    址：横县峦城镇锦德街174号
联系方式：0771-7391393 
联系人：苏工

2.采购代理机构信息

名  称：广西科文招标有限公司

地  址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层

联系方式：唐  治

联系电话：0771-2023821

传真：0771-2023997

3.项目联系方式

项目联系人：唐  治

电　话：0771-2023821

广西科文招标有限公司

2021年5月XX日

第二章招标项目采购需求

说明：

1、本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供一一对应的技术响应偏离表。

3、本货物需求一览表中标注▲号的内容为实质性条款，必须满足，否则投标无效。

4、允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目经评标委员会认定发生负偏离达3项以上的（按分标独立统计），投标文件将被视为无效；

5、本货物需求一览表中的内容如与第五章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

6、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

7、招标文件中所要求提供的证明材料，如为外文文本的请提供中文翻译文本。

8、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9、本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

10、本项目所属行业：工业

11、预留采购份额：本项目非专门面向中小企业采购

| 本项目采购最高限价400.00万元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购标的 （货物名称） |  |  | 数量 | 分项预算价格（元） | 技术参数及其性能（配置）要求 |
| 一、供应室设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 传递窗 |  |  | 5套 | 19500.00 | 1、材质：304不锈钢，尺寸：外型尺寸（约）600mm×600mm×600mm微电脑互锁，嵌入式方管门双层中空钢化玻璃，內底圆弧处理，配1盏紫外杀菌灯。 |
| 2 | 静压风管机 |  |  | 3台 | 31500.00 | 1、制冷量：≥12.3KW，制冷功率：≥4KW， 制热量：≥14KW，制热功率：≤4.22KW，机外静压：100PA，风量：≥1600m3/h，冷媒：R410A。 |
| 3 | 静压风管机 |  |  | 1台 | 8100.00 | 1、制冷量：≥7.2KW，制冷功率：≥2.39KW， 制热量： ≥8KW，制热功率：2.22KW，机外静压：30PA，风量：1000m3/h，冷媒：R410A。 |
| 4 | 静压风管机 |  |  | 3台 | 14400.00 | 1、 制冷量：≥3.5KW，制冷功率：≥1.25KW，制热量：≥3.8KW，制热功：≤1.4KW，机外静压：30PA，风量：≥560m3/h，冷媒：R410A。 |
| 5 | 全新风处理机 |  |  | 1套 | 96000.00 | ▲1、制冷量：≥25KW，室外机总功率：≤9.2Kw，制热量：≥28KW ▲2、送风量：≥1850m³/h（100%全新风） 3、含初效过滤器及中效过滤器 4、制冷剂：R22 5、为便于箱体的多次拆装，箱体框架连接及面板与框架的连接全部采用螺栓螺母连接，其紧固件应该满足相关国标技术要求 6、空气处理机组框架采用铝合金内、外框架结构，保证足够刚度，并杜绝冷桥的产生 7、机组节流装置采用电子膨胀阀 |
| 6 | 自动感应洗手池 |  |  | 1套 | 3900.00 | 1、材质：304不锈钢，厚度：≥1.0mm，约600mm×450mm×780mm+150感应水龙头全自动感应器智能单冷热出水感应式红外配件控制器。 |
| 7 | 等离子空气消毒机 |  |  | 5台 | 45000.00 | 1、尺寸：约600×600×360mm 2、外形：吊顶机，外形美观大方、节约空间、功能实用，便于清洁维护 ▲3、消毒方式：动态消毒，在有人的环境下对室内空气进行动态、连续消毒，对任何物品无毒副作用 4、消毒方法：为等离子静电场和紫外线光催化两种方式动、静态消毒方式 5、配置初效过滤器、溶菌酶过滤网、光催化过滤网 6、循环风量：600，800，1000m3/h三档 7、使用体积为：≤120m3 ▲8、循环风量：≤1000m3/h ▲9、菌落数：空气净化消毒机开机消毒作用120min，对体积约为106m³密闭空间进行消毒，消毒后，该密闭空间内的空气平均菌落总数为1.4cfu/皿，符合Ⅱ类环境的要求 ▲10、白葡萄球菌消亡率：≥99.9% 11、适用电压：220V/50Hz 12、运行噪声：≤42dB 13、运行功率：≤80W 14、自然菌消亡率：≥90% 15、臭氧：≤0.00，1 mg/m3 16、负离子浓度：≥2*106 17、甲醛、苯、TVOC去除率：≥90% 18、等离子电场强度(V)：4100-8200伏可调 19、运行环境温度：0-50℃ 20、具有除菌、消毒、净化甲醛、氨气、苯、TVOC、除烟、除尘、除有害气体等功能 21、全电脑控制，自动运行，应用微控和传感技术，具备实现智能化自动运行 22、可遥控控制，高、中、低三档风速调节 23、具有预约开机和关机功能 24、制造企业具有消毒产品生产企业卫生许可证（需提供证明材料）及省级疾控检测报告 |
| 8 | 脉动真空灭菌器 |  |  | 1台 | 350000.00 | 1、容积：≥650L 2、主体结构：环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；多点进汽，多段加热，温度梯度便于内腔蒸汽对流；节省蒸汽消耗；灭菌器整体重量更轻 3、焊接工艺：全自动焊接机器人焊接；氩气保护，自动控制无过烧现象。能有效消除不锈钢晶体间腐蚀倾向 4、材质：内壳厚度：≥6mm，夹套厚度：≥6mm ▲5、最高允许工作压力：壳程-0.1/0.3Mpa，夹套0.3Mpa ▲6、耐压试验压力：容器≥0.38Mpa，夹套≥0.51Mpa 7、灭菌器主体寿命及材质：主体≥10年（20000次灭菌循环），主体结构模型为矩形环形加强筋结构。设备内室，夹层，门板采用304不锈钢； 8、夹套数量：环形加强筋结构，环形加强筋个数≥4个多点进汽，进汽口数量≥4个 9、门数量：双门 10、材质：门板厚度≥10mm，门板材料同内室材料，加强筋不锈钢 11、结构：门板背面焊接加强筋，加强筋数量≥3个 12、动力方式：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门 13、门胶圈：圆形门胶圈，医用透明高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封。 14、蒸汽源：电热：自产蒸汽 15、管路材质：不锈钢卫生级管路，卡箍链接 16、水回收装置：带有水回收装置，可将经过换热器内的冷水回收再利用，节约能源。 17、换热装置：板式换热器，换热效率高，使用寿命长 ▲18、主控制系统；PLC控制并配有彩色触摸屏人机操作界面。程序种类及数量：灭菌类程序：≥26套；测试类程序：≥4套；辅助类程序：≥2套 19、程序运行时间：标准循环：≤55分钟 ▲20、脉动次数：标准循环：3次负压脉动，1次跨压脉动，3次正压脉动。脉动次数设定范围：0～99次可设 ▲21、压缩气压力检测装置：压缩气压力检测装置，若气源低于0.4Mpa，自动报警并退出程序（供货时提供资料）。 |
| 9 | 快速全自动清洗消毒器 |  |  | 1台 | 210000.00 | 1、用途：对手术器械、麻醉呼吸管道、换药碗弯盘等进行清洗、消毒、上油及干燥处理 2、功能要求：能自动完成冲洗、清洗（自动注入多酶清洗液）、93℃热水消毒、上器械保护油、干燥过程 3、程序运行时间：≤42分钟(标准器械程序) 4、最大装量：≥10个标准器械托盘。 5、清洗舱全容积：≥320L 6、开门方式：手动下开门 7、门的要求：双门通道型、双门可实现互锁，防爆玻璃门，隔音隔热 ▲8、门厚度：≥50mm，三层玻璃门 9、计量泵：2个（加清洗液泵一个；加上油液泵1个） 10、循环泵：不锈钢泵体，流量最大600L/分钟 11、主要动作阀门：角座式气动阀，口径可达1寸半 12、加热方式：电加热 13、记录方式：可自动打印过程曲线、并纪录A0值 14、控制方式：控制器所用元器件均为工业级标准，稳定性高，适合在恶劣的工业环境中使用，192*64点阵液晶显示屏；触摸按键，一键启动方便快捷；具有故障自动检测、故障声音报警功能 ▲15、清洗舱：≥1.5mm厚316L不锈钢板镜面板 ▲16、快速管路设计：快速预热水箱设计 17、空气过滤器：过滤精度≤0.5um 18、消毒温度：70～93℃可调 19、干燥温度：70～120℃ 20、能耗：纯水耗量≤22L/步 |
| 10 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 |  |  | 1台 | 310000.00 | 1、总容积：≥135L 2、灭菌方法 2.1双循环过氧化氢等离子体技术 ▲2.2过氧化氢在线提纯技术，将过氧化氢浓度提纯到≥95% 2.3过氧化氢无残留、环境无影响技术，工作环境符合国标要求 3、灭菌剂 3.1 60%过氧化氢 ▲3．2卡匣式封装，每板卡匣≥12个胶囊，每个胶囊≤2.2ml过氧化氢，过氧化氢卡匣为内置式 3.3每循环刺破一个胶囊，全自动针刺胶囊吸入式，精确加注，人体无接触 3.4全循环每次用2个胶囊 3.5每循环之间灭菌剂用量误差小于1%(22μl) 4、灭菌速度：全循环≤50分钟；快速循环可短至26分钟 5、灭菌模式 5.1多程序选择：全循环---双循环灭菌；快速循环---单循环灭菌 5.2倒计时显示 6、灭菌温度：50℃±5℃ 7、灭菌效果：单循环灭菌程序能对直径1mm，长度500mm不锈钢管 和直径1mm，长度2000mm聚四氟乙烯管进行有效灭菌。 8、主控制系统 8.1进口PLC控制器 8.2 ≥5.7寸中文显示彩色触摸屏 8.3灭菌时间等参数可根据需要进行调整 8.4配置≥4G大容量U盘，记录百万次灭菌数据 9、测试方法：枯草杆菌芽孢或嗜热脂肪杆菌生物监测 10、灭菌记录 10.1灭菌过程的温度，压力，时间，循环模式，过程阶段等均在触摸屏上自动显示，自动打印工作过程参数和曲线 10.2电脑记录用户所有灭菌流程，包括循环模式，温度压力曲线，记录次数100万次以上 11、报警系统 11.1自动报警系统，并触摸屏文字显示报警内容 11.2灭菌压力、温度，卡匣胶囊数量，过氧化氢提纯参数等实时监控，有报警设置 11.3关键部件如真空泵换油等保养报警提示 ▲12、液晶触摸屏、脚踢开关等多种开关门方式，自动开关门，防夹手设计 ▲13、灭菌室结构及材质：方形结构，优质航空铝材 14、对医务人员影响：等离子体所发生紫外线完全屏蔽，与操作者完全隔离，肉眼不可见 15、耗材配备齐全：等离子专用化学指示卡、化学指示标签、包装袋、灭菌剂 16、电源：AC380V，50Hz 17、等离子体的产生：单一交流电放电方式即可 |
| 11 | 纯水处理系统 |  |  | 1套 | 220000.00 | 1、用途：为医院消毒供应中心用水点提供纯水 ▲2、产水量：≥1000L/h/套（25℃），水利用率：≥70%，脱盐率：≥99% 3、产水水质处理方式：单级反渗透 4、纯水电导率：≤15μs/cm（25℃） 5、符合消毒供应中心用水规范 6、设备主要技术要求/标准性能：全自动运行控制，自动开停机，实现无人看管 7、预处理系统自动冲洗及再生运行 8、反渗主机的自动清洗保养功能，具有自动脉冲冲洗功能 9、具备无水保护，压力保护等多种安全自锁装置 10、多功能监测可实现水质、流量、压力等在线显示 11、智能平衡系统确保设备运行的稳定与安全 12、软水、纯水具有独立的供水管路，可分别多点取水 13、反渗主机一体化结构，占地面积小 14、控制方式：采用继电器控制、按键操作，在线显示电导率等参数 组成，该水处理设备由预处理系统、反渗透系统、及纯水供水系统组成 15、预处理系统：预处理系统由多介质过滤器、软化过滤器、保安过滤器组成 16、多介质过滤器要求：滤料为石英砂、活性炭，污染指数（SDI）≤4；处理量≥4m3/h 17、罐体规格为1665树脂罐，阀体为全自动控制阀 18、软化过滤器：滤料为强酸性阳离子树脂，流量：≥4m³/h，罐体规格为1665树脂罐，阀体为全自动控制阀，溶剂箱：容积100L，材质PE，选用国内优质品牌 反渗透系统处理方式：单级反渗透 19、高压泵要求：流量≥4m³/h、扬程≥130m 20、膜元件要求；脱盐率≥99%，膜片类型为：芳香族聚酰胺复合膜产水量为≥0.25m³/H/支，膜元件数量：8根/套 21、集成在一体化不锈钢机架中，机架尺寸：约1500×800×1700（长×宽×高mm） 22、纯水供水系统 由卫生级不锈钢储水箱及纯水泵等组成 纯水泵要求：材质为不锈钢，流量≥2m³/h、扬程≥30m 23、水箱：容积：≥1000L，材质：SUS304不锈钢，佩带呼吸器、液位装置 24、供水同时受水箱液位或原水低压开关的双重控制，以实现整个系统的平衡、稳定运行和对水泵的保护 25、管路要求：优质U-PVC |
| 12 | 超声波清洗机 |  |  | 1台 | 102000.00 | 1、用途：用于手术器械及器具超声波清洗，自动进水，自动排水 2、容积：≥75L 3、外形尺寸：≤810×650×840mm(宽×深×高) 4、内槽尺寸：≤610×430×270mm(宽×深×高) 5、材质要求：槽体均为不锈钢材质 6、控制方式：单片机控制，液晶屏显示 7、开门方式：手动翻转门，气弹簧阻尼门结构，防止夹手，开门助力 |
| 13 | 医用干燥柜 |  |  | 1台 | 125000.00 | ▲1、内室容积：灭菌室容积≥360升 2、用途：用于清洗后器械物品干燥 3、门结构：双门 4、电源要求：380VAC、50Hz 5、外形尺寸：973±20x2150±20x480±20mm（W*H*D） 6、舱体尺寸：603±20x1602±20x373±20mm（W*H*D） 7、处理量 ：8个DIN标准器械托盘（480*250*50） 8、材质：干燥柜柜体采用304优质不锈钢 ▲9、主控制系统：采用进口主芯片控制，液晶显示屏，工作可靠稳定，内置10套程序，以便适合不同种类产品的干燥； 10、报警系统：当程序运行结束或有意外情况会有报警提示；各运行参数可调，操作灵活方便 |
| 14 | 高温蒸汽灭菌器速生物监测仪 |  |  | 1台 | 58000.00 | 用于压力蒸汽灭菌效果监测 1、培养时间：≤1小时(1小时内确定阴性) 2、尺寸（W*D*H）：≤230mm×220mm×69mm ▲3、培养孔数：≥9个 4、屏幕尺寸：≥7英寸 ▲5、触摸屏：可进行人机交互，支持极速生物阅读器用户界面、内部参数的可视化设置 6、屏幕分辨率：≥790×470(TFT，256万色) 7、培养温度：60±2℃(温度可调整) 8、环境温度：5-40℃ 9、装置/过电压：类别Ⅱ |
| 15 | 过氧化氢低温灭菌极速生物监测仪 |  |  | 1台 | 58000.00 | 用于过氧化氢低温等离子体灭菌效果监测 1、培养时间：≤1小时(1小时内确定阴性) 2、尺寸（W*D*H）：≤230mm×220mm×69mm ▲3、培养孔数：≥9个 4、屏幕尺寸：≥7英寸 ▲5、触摸屏：可进行人机交互，支持极速生物阅读器用户界面、内部参数的可视化设置。 6、屏幕分辨率：≥790×470(TFT，256万色) 7、培养温度：60±2℃(温度可调整) |
| 16 | 硬式内镜清洗工作站 |  |  | 1套 | 190000.00 | 台面、清洗槽、功能背板、干燥台： 1、材质要求：采用高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成）整体一次成型，无任何接缝，原料厚度≥6mm，台面厚度≥70mm，通过高温加工一次性热合吸塑成型，区别于普通YKL（AKL）塑料、玻璃钢或大理石等材料。无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，损伤后容易修复、寿命长，不变色不变脆，对人体无毒性 2、清洗槽形状要求：清洗槽采用“前后高中间低”的大圆弧防泛水设计，槽面向内侧倾斜约3度，后端向内侧倾斜约3度，防止台面积水，且不倒流到柜门或室内楼地面，并且前端设计有半径≥100mm的大圆弧，有效的支撑操作人员的腰腹，降低操作人员的劳动强度。清洗槽内侧底部设计有“米”字型凸起，有效地减少内镜与槽体的接触面积，提高清洗浸泡的效果 3、干燥台形状要求：干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有半径≤5mm的圆形凸起，干燥平台台面低于前端，并且在干燥台前端设计有半径≥100mm的大圆弧，在有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑倒落的同时，为操作人员提供腰腹的支撑，降低操作人员的劳动强度 4、功能背板形状要求：背板采用与清洗槽相同的材质，非碳钢或不锈钢烤漆材质，为整体一次成型，无任何接缝，抗压强度高，抗氧化，耐强酸强碱；表面光滑，易清洗；耐磨损，寿命长，损伤后极易修复，对人体无毒性等；所有倒角为大圆弧保证无卫生死角，背板采用倾斜式平面，倾斜角度≤10度，符合人体视觉角度，降低操作人员的视觉强度。背板规格高度：离地高度≤1.6m 5、浸泡槽盖材质要求：采用透明亚克力并配有手柄，板材厚度≥4mm，能充分把浸泡槽盖好不漏气，可以清晰看到浸泡清洗的状况，预防消毒液气体的外泄 6、清洗槽双方槽规格尺寸要求（约）： ≤长1410mm×宽750mm，内径长600mm×宽450mm×深240mm 7、干燥台规格尺寸要求：≥长1000mm×宽750mm 二、柜体： 1、柜体形状要求：采用分段式柜体，在便于搬迁的同时可以充分保证操作人员操作过程中的舒适度，减少对操作人员腰腹的疲劳和损伤，柜体底部离地高度≥150mm 2、支架材质要求：选用全SUS304不锈钢材质，厚度约1.5mm，高约800mm，造型采用倾斜式设计；底板采用PVC板，耐潮湿，不变形 3、柜门材质要求：采用彩色钢化玻璃，具有环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁不变形等特点，柜门采用上挡板和下柜门分体设计，非整体柜门设计，柜门颜色为天蓝色；柜门铰链采用阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。 4、柜体底板材质要求：柜体底板采用PVC塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况 三、内嵌式超声波清洗槽： 1、内嵌式超声波清洗槽要求：超声波采用内嵌式设计，材质为SUS304不锈钢，四周应有橡胶减震胶条，与设备主体融合，且不占用更多的空间，工作频率：38～41KHz 2、控制器要求：采用液晶中文显示屏，各流程功能均有微电脑控制，隐藏式设计，工作面板作用PVC面膜，采用触摸控制按键，非按键膜按键，按键处显示蓝色彩光，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗，并具备对多条内镜分别定时、倒计时功能 四、供气系统： 1、医用无油空气压缩机：采用医用低噪音无油空压机，有主动散热、自动排水功能，供气压力：max0.9MPa，供气量：120L/min，储气量：约36L，噪音≤40dB 电压：220V 输出功率：750W，为内镜清洗工作提供持续纯净的压力空气 2、中心气体处理器要求：无源型，分离空气中的油污、水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）， 专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压。无需耗材 3、空气过滤器：对工作站高压气枪及内镜管腔注气提供符合规范要求的洁净空气，防止交叉感染，空气过滤器过滤精度≤0.3μm，可更换滤芯 4、供气管路要求：采用气动部件，承压强，寿命长 五、高压清洗喷枪： 1、高压水枪材质及功能要求：枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa 2、高压气枪材质及功能要求：枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，内镜清洗专嘴锥型喷头，中端采用橡胶垫可防止吹管腔或吹内镜的注水注气孔时气会反弹，锥形喷头的后端有反弹片能有效地阻挡高压气反弹对操作人员造成冲击，能适用不同口径的内径接口。压力：0～0.7Mpa，由中心气体处理器精确调控气压 六、供排水系统、不锈钢水龙头、不锈钢落水器： 1、供水管路要求：所有给水管采用PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 18742、2-2017中PP-R技术要求，无毒、无锈蚀、不结垢、不滋生细菌、流速快；采用同质热熔连接技术，管材、管件完全熔为一体。管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨胀，可回收性 2、排水管路要求：所有排水管采用PVC-U排水管材和管件，符合GB/T 8804、2-2003要求，无毒、无锈蚀、不结垢、不滋生细菌、流速快、成本造价高；采用同质化学连接技术，管材、管件完全熔为一体可接受很大的膨，可回收。 3、排污型水质处理器要求：安装于设备总水源处，过滤水源中的杂质、水锈等异物，提供用水质量；外罩采用不锈钢材料，具备排污功能，打开泄水球阀即可方便强有力的冲洗杂质；无需更换滤芯 4、自动/手动双控水源控制要求：自动/手动双控水源的开关，不仅可以实现总水源的自动关闭，避免在无人看管使用时发生漏水现象，同时又可以实现在断电情况下手动打开总水源，保证工作站的正常使用 |
| 17 | 绝缘监测仪 |  |  | 1台 | 58000.00 | 1、电源类型：镍氢电池 2、操作环境：-10℃-50℃ 3、耐压：所使用连接线符合1000V CATIII 4、输出电压：0kV-5kV可调 6、报警类型：蜂鸣器，触摸屏 ▲7、待机工作时间：≥45小时 8、主机外壳材质：ABS+PC 9、高压电压显示和电量显示 10、高压输出电压调节旋钮 11、灵敏度调节旋钮 12、高压输出启动按钮 13、高压输出停止按钮 14、电源及高压状态指示灯 15、电源适配器 16、HV高压输出测试线 17、GND输出测试夹 18、LSE 环型电极 19、刷型电极 20、三孔电极 |
| 18 | 医用封口机 |  |  | 1台 | 50000.00 | 1、功能：对医院、诊所和实验室的灭菌物品进行密封 2、彩色显示屏，中文界面 ▲3、触摸屏带打印封口机，打印字体宽窄可调节 ▲4、带压力监控功能、内置储存芯片可实现一千万条打印信息储存 5、高速升温设计，室温-180℃升温只需40秒 6、封口速度：10±0.5米/分钟 7、封口留边：0～35mm可调 8、封口宽度：≥11mm 9、温度控制：微处理器 10、封口温度：80-220度 11、电耗量：220V/50HZ、500W |
| 19 | 单列篮筐架 |  |  | 1台 | 8600.00 | 304不锈钢，外型尺寸（约）：2190*405*1748mm |
| 20 | 标准篮筐 |  |  | 20个 | 22000.00 | 304不锈钢，外形尺寸（mm）约：535*380*195 |
| 21 | 医用静音无油空气压缩机 |  |  | 2个 | 14000.00 | 304不锈钢，每分钟产气量30升 |
| 22 | 器械打包台 |  |  | 2个 | 25000.00 | 1、进口高密度板台面、碳钢烤白色瓷质漆支架 2、双层台面，双面使用、带节能照明灯 3、外形尺寸（mm）：约2000*1200*1450 |
| 23 | 密封回收车 |  |  | 2个 | 43000.00 | 1、全不锈钢 2、单面开门 3、有弹簧拉手固定门，适合狭小的空间使用 4、内置搁板，高度可调，可运输不同大小物 5、外形尺寸（mm）：约1190*610*1090 |
| 24 | 污物浸泡槽 |  |  | 2个 | 25000.00 | 1、双槽 2、全不锈钢 3、带沥水台 4、外形尺寸（mm）：约1800*605*950 （水槽尺寸（mm）：约500*360*300） |
| 25 | 清洗工作台 |  |  | 1个 | 5700.00 | 1、全不锈钢 2、用于污物接收 3、外形尺寸（mm）：约1800*1080*850 |
| 26 | 洗车机 |  |  | 2个 | 5600.00 | 压力高；出水量大，用于清洗密封下收车 |
| 27 | 污物接收台 |  |  | 1个 | 4300.00 | 用于污物接收 |
| 28 | 包布检查台 |  |  | 1台 | 9500.00 | 1、进口高密度板台面 2、碳钢喷塑支架 3、桌面大玻璃、带检查灯 4、外形尺寸（mm）：约2000*1200*850 |
| 29 | 高压冲洗喷枪 |  |  | 2台 | 7000.00 | 1、八个螺旋式喷头 2、枪体采用SUS304不锈钢，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换。 3、用水和压缩气进行清洗、干燥，耐受压力0-0.75Mpa |
| 30 | 器械检查放大镜 |  |  | 1台 | 650.00 | 用于被清洗手术器械的常规检查 |
| 31 | 敷料柜 |  |  | 1台 | 16500.00 | 1、材质：304不锈钢 2、四门四层 3、外形尺寸（mm）：约1200*470*1800 |
| 32 | 器械柜 |  |  | 1台 | 4500.00 | 1、外形尺寸（mm）：约900*400*1800 2、材质：304不锈钢拉丝板，面宽厚度≥1.0mm，内板304不锈钢板厚度≥1.0(上面玻璃移门，下面不锈钢移门，上下隔板为8mm钢化玻璃可以移动所需的位置定位。） |
| 33 | 洗眼器 |  |  | 1台 | 1600.00 | 1、双喷淋头，喷淋头采用软性橡胶 2、防尘盖采用PP材质 3、可安装在污物清洗槽上使用 |
| 34 | 疏列式货架 |  |  | 4台 | 32000.00 | 304不锈钢，方管疏列式搁板，带间隙外型尺寸：约1200*600*1800mm |
| 35 | 16路硬盘刻录机 |  |  | 1台 | 3300.00 | 1、5U标准机架式 2、1个HDMI，1个VGA，异源输出 3、4盘位，内置4块4T盘 4、2个千兆网口 5、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 6、配备：1个eSATA接口 7、报警IO：16进4路 8、软件性能：输入带宽：160M，16路H.264、H.265接入，支持H.264、H.265解码，Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 |
| 36 | 定焦星光半球 |  |  | 11台 | 13200.00 | 1、400万1/1.8"CMOS 全彩半球型网络摄像机 2、最低照度：彩色：0.0005 Lux@（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 3、镜头：2.8 mm，水平视场角：101.7°，垂直视场角：50.9°，对角线视场角：125.2° 4、4mm，水平视场角：88.8°，垂直视场角：46.5°，对角线视场角：105° 5、6mm，水平视场角：54.5°，垂直视场角：30°，对角线视场角：62° 6、8mm，水平视场角：38.8°，垂直视场角：21.1°，对角线视场角：45.2° 7、宽动态范围：120dB 8、景深范围： 2.8mm：3.1m～∞；4mm：3.6m～∞；6mm：4m～∞；8mm：6m～∞ 9、调节角度：水平：0～360°，垂直：0～75°，旋转：0～360° 10、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 11、最大图像尺寸：2560*1440 12、存储功能：NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 13、通讯接口：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 14、工作温度和湿度：-10 ℃～40 ℃，湿度小于95%（无凝结） 15、电源供应：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护; PoE：802.3af，Class 3 16、电源接口类型：Φ5.5 mm圆口 17、功耗：DC：12 V，0.42 A，5 W Max; PoE：802.3af，36 V～57 V，0.18 A～0.12 A，6.5 W Max 18、防护等级：IP67 19、补光照射距离：暖光补光，最远可达30m 20、产品尺寸：约Ø130.5*103.6mm |
| 37 | 16口POE交换机 |  |  | 1台 | 2300.00 | 1、轻网管提供16个百兆PoE电口，2个千兆光电复用口 2、支持IEEE 802.3at/af标准 3、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 4、支持iVMS-4200客户端管理 5、支持云管APP管理 6、支持安防网络拓扑管理、端口管理 7、支持远程升级 8、支持8芯供电 9、支持最远250m传输 10、支持红口保障 11、支持6 KV防浪涌（PoE口） 12、支持PoE输出功率管理 13、百兆网络接入设计 14、线速转发 15、存储转发交换方式 16、坚固式高强度金属外壳 17、整机最大POE供电功率：230W |
| 38 | 监控硬盘 |  |  | 4台 | 4400.00 | 1、4T监控专用硬盘 2、规格：容量4000GB 3、产品尺寸（mm）146.99×101.85×26.11mm 4、保存温度：-40°至70° 5、工作温度：5°至70° - 6、缓存：64MB；接口：SATA接口；转速：5900rpm |
| 39 | 机柜 |  |  | 1个 | 2200.00 | 16U豪华机柜；带玻璃门及散热风扇；规格尺寸：约600*600*1200（mm） |
| 40 | 显示器 |  |  | 1台 | 1600.00 | 1、≥24寸窄边框vga+hdmi - 2、屏幕刷新率：75HZ - 3、分辨率：1920*1080 - 4、产品特性：可壁挂 - 5、面板：IPS技术 - 6、屏幕比例：16：9 - 7、亮度：260cd/m2 8、色数：16.7M 9、产品净重（kg）：≤3.55kg |
| 41 | 监控专用电源 |  |  | 1个 | 650.00 | 220V，10A，2200W,规格：约250*300*150cm |
| 42 | HDMI线 |  |  | 1根 | 70.00 | 1、连接线：HDMI线 2、版本：2K*4K 3、规格：3米 4、屏蔽类型：双屏蔽 5、外被性能：常规pvc 6、类别：视频线 |
| 43 | 吸顶喇叭 |  |  | 11个 | 3300.00 | 1、最大功率：9W 2、额定功率：6W 3、功率抽头：(100 V) 6/3/1.5W 4、灵敏度：90dB 5、频率范围：（-10dB) 100 Hz -15kHz 6、额定输入电压： 100 V / 70 V 7、额定阻抗： 6.7KΩ/3.3KΩ/1.7KΩ 8、尺寸(直径*高)：Φ188 mm*75 mm 9、开孔尺寸： Φ170 mm 10、喇叭单元尺寸： 5.5" 11、重量： 0.76 kg 12、材质：ABS塑料 |
| 44 | 广播话筒 |  |  | 1个 | 950.00 | 超心型指向性，2声前后奏音麦克风 |
| 45 | 带前级定压功放 |  |  | 1台 | 3000.00 | 1、5路信号输入（三路话筒输入、二路线路输入），额定输出功率 260W 2、设有100V、70V定压输出和4～16Ω定阻输出 3、各输入通道音量独立调节，高音、低音独立调节 4、具有三级优先权设计：MIC1为最高优先级， MIC2，3和线路AUX1，2为第三级 5、5单元LED工作状态显示，便于观察机器工作情况 6、具有完善的输出短路保护和超温保护功能 7、散热风扇温控启动 |
| 46 | 喇叭线（含线管） |  |  | 约100米 | 900.00 | 2*1.0平方，包含安装所需的线管、胶布接头等材料，满足本项目的实际施工要求。 |
| 47 | 门禁可视对讲 |  |  | 1套 | 5500.00 | 1包含电锁按键1个、门禁液晶显示器1个、电控锁1个、可视对讲户外机1个及线材 |
| 二、手术室设备 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 四联读片灯 |  |  | 2台 | 5200.00 | 1、SH1：1200mm*600mm*120mm，304不锈钢面框，LED灯带，屏幕采用乳白色亚克力，透光好无杂质，不易老化。 |
| 49 | 六联读片灯 |  |  | 1台 | 3200.00 | 1、SH1：1200mm*900mm*120mm，304不锈钢面框，LED灯带，屏幕采用乳白色亚克力，透光好无杂质，不易老化。 |
| 50 | 麻醉柜 |  |  | 3台 | 13500.00 | 1、N1M：900mm*1700mm*350mm，材质：304不锈钢拉丝板，面宽厚度≥1.0mm，内板304不锈钢板厚度≥0.7(上面玻璃移门，下面不锈钢移门，上下隔板为mm钢化玻璃可以移动所需的位置定位，中间带抽拉式记录板。） |
| 51 | 器械柜 |  |  | 3台 | 13500.00 | 1、N1Q：900mm*1700mm*350mm，材质：304不锈钢拉丝板，面宽厚度≥1.0mm，内板304不锈钢板厚度≥0.7(上面玻璃移门，下面不锈钢移门，上下隔板为≥8mm钢化玻璃可以移动所需的位置定位。） |
| 52 | 药品柜 |  |  | 3台 | 14400.00 | 1、N1Y：900mm*1700mm*350mm，材质：304不锈钢拉丝板，面宽厚度≥1.0mm，内板304不锈钢板厚度≥0.7(上面玻璃移门，下面不锈钢移门，上下隔板为≥8mm钢化玻璃可以移动所需的位置，中间带两个抽屉。） |
| 53 | 手术室情报多功能控制箱带书写台 |  |  | 3台 | 45000.00 | 1、DP：1000mm*900mm*300mm，材质：外框304不锈钢拉丝板，厚度≥1.0mm，显示功能：北京时间，计时中，空调系统，电话/呼叫/背景音乐，医疗气体报警，控制屏。 |
| 54 | 手术室走廊情报多功能控制箱 |  |  | 1台 | 8500.00 | 洁净空调自动控制系统（远程起停、运行状态显示、系统故障报警、温湿度自动恒定功能） |
| 55 | 三人洗手池 |  |  | 1套 | 19000.00 | 材质：304不锈钢≥1.0mm厚度，斗1.2mm静音处理，外形尺寸：约1500*600*1780，鹅颈式感应水龙头3只，皂液盒2只，镜子3面，配备安装40升恒温热水器一台 |
| 56 | 二人洗手池 |  |  | 1套 | 15000.00 | 材质：304不锈钢≥1.0mm厚度，斗1.2mm静音处理，外形尺寸：约1500*600*1780，鹅颈式感应水龙头2只，皂液盒1只，镜子2面，配备安装40升恒温热水器一台 |
| 57 | 防辐射手推平开气密门 |  |  | 1樘 | 11000.00 | 尺寸：PbM 1000mm*2100mm门体构造为钢板带彩色涂层，中间加2毫米厚度铅板，多种颜色选择，能抵挡日常碰撞而不变形。 |
| 58 | 防辐射感应电动平移气密门 |  |  | 1樘 | 29000.00 | 1、规格：PbDDM 1500mm*2100mm"，防辐射气密医用感应电动平移门，门洞尺寸：约1500mm*2100mm 2、控制部分为微电脑控制运行，原装大功率有刷马达，具有多种安全运行。 3、门体构造为钢板带彩色涂层，中间加2毫米厚度铅板，多种颜色选择，中间有304不锈钢防撞腰带，能抵挡日常碰撞而不变形，无视窗，四周用带有优质硅胶密封条的铝合金包边 4、开门方式为脚感应开门，或者手感应开门 5、每樘门安装有安全光线防护 6、轨道梁采用防跳专用轨道加PU材料铝合金静音吊轮 |
| 59 | 感应电动平移气密门 |  |  | 3樘 | 57000.00 | 1、规格：DDM 1500mm×2100mm"，防辐射气密医用感应电动平移门，门洞尺寸：约1500mm×2100mm 2、控制部分为微电脑控制运行，原装大功率有刷马达，具有多种安全运行。 3、门体构造为钢板带彩色涂层，多种颜色选择，中间有304不锈钢防撞腰带，能抵挡日常碰撞而不变形，有视窗，四周用带有优质硅胶密封条的铝合金包边 4、开门方式为脚感应开门，或者手感应开门 5、每樘门安装有安全光线防护 6、轨道梁采用防跳专用轨道加PU材料铝合金静音吊轮 |
| 60 | 电热恒温培养箱 |  |  | 1台 | 25000.00 | 1、电源电压：220V 50HZ 2、消耗功率：250W 3、控温范围：RT+5～65℃（工作环境温度：5℃～40℃） 4、温度分辨率：0.1℃ 5、恒温波动度：±0.5℃ 6、内胆尺寸（mm） W×D×H：约350×350×410 7、外形尺寸（mm） W×D×H：约495×530×715 8、容积：50L 9、载物托架（标配）：2块 10、定 时 范 围：1～9999min |
| 61 | 气体终端箱 |  |  | 3套 | 13500.00 | 材质：304不锈钢，厚度≥1.0mm，尺寸：约500mm×200mm×60mm，四气（氧气、吸引、空气、废气终端） |
| 62 | 洁净手术室专用恒温恒湿机组（直膨式） |  |  | 1台 | 215000.00 | ▲1、制冷量：≥51.8KW，室外机总功率：≤17.2Kw，制热量：≥55KW ▲2、送风量：≥10000m³/h（新风量1500m³/h） 3、电加热量：≥32KW 4、加湿量：≥15Kg/h 5、含初效过滤器及中效过滤器 6、制冷剂：R22 7、为便于箱体的多次拆装，箱体框架连接及面板与框架的连接全部采用螺栓螺母连接，其紧固件应该满足相关国标技术要求。 8、空气处理机组框架采用铝合金内、外框架结构，保证足够刚度，并杜绝冷桥的产生 9、机组控制器带温湿度控制，配备RS485接口，提供Modbus通信协议 10、机组节流装置采用电子膨胀阀 |
| 63 | 洁净空调自动控制系统 |  |  | 1套 | 45000.00 | 洁净空调自动控制系统（远程起停、运行状态显示、系统故障报警、温湿度自动恒定功能）； |
| 64 | 手术室百级送风静压箱 |  |  | 1套 | 26000.00 | 规格：约2600mm×2400mm×500mm，箱体材质钢板喷塑厚度≥1.2mm，内置无隔板高效过滤器（1030mm×565mm×70mm）×8套，玻璃纤维哦滤纸H14，过滤效率99、99%0、3um（双面带吕网喷塑），出风面200目均流膜 |
| 65 | 静压风管机 |  |  | 2台 | 22000.00 | 制冷量：≥14KW，制冷功率：≥4.38KW，制热量：≥16KW，制热功率：4.48KW，机外静压：100PA，风量：≥2000m3/h，冷媒：R410A。 |
| 66 | 静压风管机 |  |  | 3台 | 31500.00 | 制冷量：≥12.3KW，制冷功率：≥4KW， 制热量：≥14KW，制热功率：≥4.22KW，机外静压：100PA，风量：1600m3/h，冷媒：R410A。 |
| 67 | 静压风管机 |  |  | 5台 | 40500.00 | 制冷量：≥7.2KW，制冷功率：≥2.39KW， 制热量： ≥8KW，制热功率：≥2.22KW，机外静压：30PA，风量：≥1000m3/h，冷媒：R410A。 |
| 68 | 静压风管机 |  |  | 3台 | 20400.00 | 制冷量：≥5KW，制冷功率：≥2.0KW， 制热量：≥5.7KW，制热功率：2.05KW，机外静压：30PA，风量：≥750m3/h，冷媒：R410A。 |
| 69 | 静压风管机 |  |  | 2台 | 9600.00 | 制冷量： ≥3.5KW，制冷功率：≥1.25KW， 制热量：≥3.8KW，制热功率：1.4KW，机外静压：30PA，风量：≥560m3/h，冷媒：R410A。 |
| 70 | 静压风管机 |  |  | 2台 | 9000.00 | 制冷量： ≥2.6KW，制冷功率：≥0.88KW， 制热量：≥2.9KW，制热功率：0.87KW，机外静压：30PA，风量：≥500m3/h，冷媒：R410A。 |
| 71 | 全新风处理机 |  |  | 1套 | 106000.00 | ▲1、制冷量：≥30KW，室外机总功率：≤10Kw，制热量：≥34KW ▲2、送风量：≥2500m³/h（100%全新风） 3、含初效过滤器及中效过滤器 4、制冷剂：R22 5、为便于箱体的多次拆装，箱体框架连接及面板与框架的连接全部采用螺栓螺母连接，其紧固件应该满足相关国标技术要求。 6、空气处理机组框架采用铝合金内、外框架结构，保证足够刚度，并杜绝冷桥的产生 7、机组节流装置采用电子膨胀阀 |
| 72 | 自动感应洗手池 |  |  | 1套 | 3900.00 | 材质：304不锈钢，厚度：≥1mm，尺寸：约600×450×780mm+150mm感应水龙头全自动感应器智能单冷热出水感应式红外配件控制器 |
| 73 | 等离子空气消毒机 |  |  | 3台 | 27000.00 | 1、尺寸：约600×600×360mm 2、外形：吊顶机，外形美观大方、节约空间、功能实用，便于清洁维护 ▲3、消毒方式：动态消毒，可在有人的环境下对室内空气进行动态、连续消毒，对任何物品无毒副作用 4、消毒方法：为等离子静电场和紫外线光催化两种方式动、静态消毒方式 5、配置初效过滤器、溶菌酶过滤网、光催化过滤网 6、循环风量： 600，800，1000m3/h三档 7、使用体积：≤120m3 ▲8、循环风量：≤1000m3/h ▲9、菌落数：该空气净化消毒机开机消毒作用120min，对体积约为106m³密闭空间进行消毒，消毒后 ，该密闭空间内的空气平均菌落总数为1.4cfu/皿，符合Ⅱ类环境的要求 ▲10、白葡萄球菌消亡率：≥99.9% 11、适用电压：220V/50Hz 12、运行噪声：≤42dB 13、运行功率：≤80W 14、自然菌消亡率：≥90%， 15、臭氧：≤0.00，1 mg/m3 16、负离子浓度：≥2*106 17、甲醛、苯、TVOC去除率：≥90% 18、等离子电场强度(V)：4100-8200伏可调 19、运行环境温度：0-50℃ 20、 具有除菌、消毒、净化甲醛、氨气、苯、TVOC、除烟、除尘、除有害气体等功能 21、全电脑控制，自动运行。应用微控和传感技术，产品实现智能化自动运行 22、可遥控控制，高、中、低三档风速调节 23、具有预约开机和关机功能 24、制造企业具有消毒产品生产企业卫生许可证（需提供证明材料）及省级疾控检测报告 |
| 74 | 等离子空气消毒机 |  |  | 3台 | 30000.00 | 1、尺寸：约1200×600×360 2、外形：吊顶机，外形美观大方、节约空间、功能实用，便于清洁维护 ▲3、消毒方式：可在有人的环境下对室内空气进行动态、连续消毒，对任何物品无毒副作用 4、消毒方法：为等离子静电场和紫外线光催化两种方式动、静态消毒方式 5、▲循环风量：1600m3/h 6、配置初效过滤器、溶菌酶过滤网、光催化过滤网 7、使用体积：≤160m3 8、菌落数：≤200cfu/m3 9、具有除菌、消毒、净化甲醛、氨气、苯、TVOC、除烟、除尘、除有害气体等功能 10、适用电压：220V/50Hz 11、运行噪声：≤54dB 12、运行功率：≤190W ▲13、自然菌消亡率：≥99 % ▲14、臭氧：≤0.002mg/m3 15、负离子浓度：≥2*106 16、重量：55KG 17、甲醛、苯、TVOC去除率：≥90% 18、等离子电场强度(V)：4100-8200伏可调 19、全电脑控制，自动运行。应用微控和传感技术，产品实现智能化自动运行 20、可遥控控制，高、中、低三档风速调节 21、具有预约开机和关机功能 - 制造企业具有消毒产品生产企业卫生许可证（需提供证明材料）及省级疾控检测报告 |
| 75 | 手术室吊塔 |  |  | 3台 | 147000.00 | 1、净载重量：≤60kg；上下升降300mm 2、仪器平台：2层（高度可调）550mm×400mm×47mm；采用10mm×25mm国际标准边轨围护，圆角防撞设计 3、气体接口配置（氧气、吸引、废气，可根据院方要求配置） 4、电源插座：7个、220V、10A；1个网络接口 5、 接地端子：2个 6、不锈钢可调输液杆架1个 7、不锈钢可调注射泵架1个 8、主体材料采用高强度铝合金型材，表面处理采用静电喷涂 9、吸顶式安装，稳定牢固 |
| 76 | 麻醉废气排放泵组 |  |  | 1套 | 39640.00 | 1、主机数量：2台，1用1备； 2、最大气量：145m3/h/台 3、电机：0.85KW/台，50HZ/三相/380V 4、极限真空压力：-16Kpa 5、撬装一体式机组，含：2台主机、电控箱、共用机座、内部连接管路、阀门、仪表等。内部连接管路为不锈钢材质，连接方式为快装式 |
| 77 | 16路硬盘刻录机 |  |  | 1台 | 3300.00 | 1、5U标准机架式 2、1个HDMI，1个VGA，异源输出 3、4盘位，内置4块4T盘 4、2个千兆网口 5、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 6、配备：1个eSATA接口 7、报警IO：16进4路 8、软件性能：输入带宽：160M，16路H.264、H.265接入，支持H.264、H.265解码，Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份。 |
| 78 | 定焦星光半球 |  |  | 11台 | 13200.00 | 1、400万1/1.8"CMOS 全彩半球型网络摄像机 2、最低照度：彩色：0.0005 Lux@（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 3、镜头：2.8 mm，水平视场角：101.7°，垂直视场角：50.9°，对角线视场角：125.2° 4、4mm，水平视场角：88.8°，垂直视场角：46.5°，对角线视场角：105° 5、6mm，水平视场角：54.5°，垂直视场角：30°，对角线视场角：62° 6、8mm，水平视场角：38.8°，垂直视场角：21.1°，对角线视场角：45.2° 7、宽动态范围：120dB 8、景深范围： 2.8mm：3.1m～∞；4mm：3.6m～∞；6mm：4m～∞；8mm：6m～∞ 9、调节角度：水平：0～360°，垂直：0～75°，旋转：0～360° 10、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 11、最大图像尺寸：2560*1440 12、存储功能：NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 13、通讯接口：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 14、工作温度和湿度：-10 ℃～40 ℃，湿度小于95%（无凝结） 15、电源供应：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护; PoE：802.3af，Class 3 16、电源接口类型：Φ5.5 mm圆口 17、功耗：DC：12 V，0.42 A，5 W Max; PoE：802.3af，36 V～57 V，0.18 A～0.12 A，6.5 W Max 18、防护等级：IP67 19、补光照射距离：暖光补光，最远可达30m 20、产品尺寸：约Ø130.5*103.6mm |
| 79 | 16口POE交换机 |  |  | 1台 | 2300.00 | 1、轻网管提供16个百兆PoE电口，2个千兆光电复用口 2、支持IEEE 802.3at/af标准 3、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 4、支持iVMS-4200客户端管理 5、支持云管APP管理 6、支持安防网络拓扑管理、端口管理 7、支持远程升级 8、支持8芯供电 9、支持最远250m传输 10、支持红口保障 11、支持6KV防浪涌（PoE口） 12、支持PoE输出功率管理 13、百兆网络接入设计 14、线速转发 15、存储转发交换方式 16、坚固式高强度金属外壳 17、整机最大POE供电功率：230W |
| 80 | 监控硬盘 |  |  | 4台 | 4400.00 | 1、4T监控专用硬盘 2、规格：单碟容量4000GB 3、产品尺寸（mm）146.99×101.85×26.11mm 4、保存温度：-40°至70° 5、工作温度：5°至70° - 6、缓存：64MB；接口：SATA接口；转速：5900rpm |
| 81 | 机柜 |  |  | 1个 | 2000.00 | 16U豪华机柜；带玻璃门及散热风扇；规格尺寸：约600*600*1200（mm） |
| 82 | 显示器 |  |  | 1台 | 1600.00 | 1、≥24寸窄边框vga+hdmi - 2、屏幕刷新率：75HZ - 3、分辨率：1920*1080 - 4、产品特性：可壁挂 - 5、面板：IPS技术 - 6、屏幕比例：16：9 - 7、亮度：260cd/m2 8、色数：16.7M 9、产品净重（kg）：≤3.55kg |
| 83 | 监控专用电源 |  |  | 1个 | 650.00 | 220V，10A，2200W,规格：约250*300*150cm |
| 84 | HDMI线 |  |  | 1根 | 70.00 | 1、连接线：HDMI线 2、版本：2K*4K 3、规格：3米 4、屏蔽类型：双屏蔽 5、外被性能：常规pvc - 6、类别：视频线 |
| 85 | 吸顶喇叭 |  |  | 24个 | 7200.00 | 1、最大功率：9W 2、额定功率：6W 3、功率抽头：(100 V) 6/3/1.5W 4、灵敏度：90dB 5、频率范围：（-10dB) 100 Hz -15kHz 6、额定输入电压： 100 V / 70 V 7、额定阻抗： 6.7KΩ/3.3KΩ/1.7KΩ 8、尺寸(直径*高)：Φ188 mm*75 mm 9、开孔尺寸： Φ170 mm 10、喇叭单元尺寸： 5.5" 11、重量： 0.76 kg 12、材质：ABS塑料 |
| 86 | 广播话筒 |  |  | 1个 | 950.00 | 超心型指向性，2声前后奏音麦克风 |
| 87 | 带前级定压功放 |  |  | 1台 | 3000.00 | 1、5路信号输入（三路话筒输入、二路线路输入），额定输出功率 260W 2、设有100V、70V定压输出和4～16Ω定阻输出 3、各输入通道音量独立调节，高音、低音独立调节 4、具有三级优先权设计：MIC1为最高优先级， MIC2，3和线路AUX1，2为第三级 5、5单元LED工作状态显示，便于观察机器工作情况 6、具有完善的输出短路保护和超温保护功能 7、散热风扇温控启动 |
| 88 | 喇叭线（含线管） |  |  | 约300米 | 2700.00 | 2*1.0平方，包含安装所需的线管、胶布接头等材料，满足本项目的实际施工要求。 |
| 89 | 门禁可视对讲 |  |  | 2套 | 11000.00 | 1包含电锁按键1个、门禁液晶显示器1个、电控锁1个、可视对讲户外机1个及线材 |
| 三、产房设备 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 四联读片灯 |  |  | 1台 | 2600.00 | 1、SH1：1200×600×120mm，材质：304不锈钢面框，LED灯带，屏幕采用乳白色亚克力，透光好无杂质，不易老化。 |
| 91 | 器械柜 |  |  | 3台 | 13500.00 | 1、N1Q：900×1700×350mm，材质：304不锈钢拉丝板，面宽厚度≥1.0mm，内板304不锈钢板厚度≥0.7(上面玻璃移门，下面不锈钢移门，上下隔板为8mm钢化玻璃可以移动所需的位置定位。） |
| 92 | 药品柜 |  |  | 3台 | 13500.00 | 1、N1Y：900×1700×350mm，材质：304不锈钢拉丝板，面宽厚度≥1.0mm，内板304不锈钢板厚度≥0.7(上面玻璃移门，下面不锈钢移门，上下隔板为≥8mm钢化玻璃可以移动所需的位置，中间带两个抽屉。） |
| 93 | 三人洗手池 |  |  | 1套 | 19000.00 | 1、材质：304不锈钢1.0mm，斗1.2mm静音处理，外形尺寸：约1500mm×600mm×1780mm，鹅颈式感应水龙头3只，皂液盒2只，镜子3面，配备安装40升恒温热水器一台。 |
| 94 | 感应电动平移气密门 |  |  | 4樘 | 76000.00 | 1、规格：DDM 1500mm×2100mm"，防辐射气密医用感应电动平移门，门洞尺寸：约1500mm*2100mm 2、控制部分为微电脑控制运行，原装大功率有刷马达，具有多种安全运行 3、门体构造为钢板带彩色涂层，多种颜色选择，中间有304不锈钢防撞腰带，能抵挡日常碰撞而不变形，有视窗，四周用带有优质硅胶密封条的铝合金包边 4、开门方式为脚感应开门，或者手感应开门 5、每樘门安装有安全光线防护 6、轨道梁采用防跳专用轨道加PU材料铝合金静音吊轮 |
| 95 | 气体终端箱 |  |  | 3套 | 10500.00 | 规格：400mm×200mm×60mm，三气（氧气、吸引、空气终端） |
| 96 | 静压风管机 |  |  | 2台 | 16200.00 | 制冷量：≥7.2KW，制冷功率：≥2.39KW， 制热量：≥8KW，制热功率：≥2.22KW，机外静压：30PA，风量：≥1000m3/h，冷媒：R410A。 |
| 97 | 静压风管机 |  |  | 4台 | 27200.00 | 制冷量：≥5KW，制冷功率：≥2.0KW， 制热量：≥5.7KW，制热功率：≥2.05KW，机外静压：30PA，风量：≥750m3/h，冷媒：R410A。 |
| 98 | 静压风管机 |  |  | 3台 | 14400.00 | 制冷量：≥3.5KW，制冷功率：≥1.25KW， 制热量：≥3.8KW，制热功率：1.4KW，机外静压：30PA，风量：≥560m3/h，冷媒：R410A。 |
| 99 | 全新风处理机 |  |  | 1套 | 96000.00 | ▲1、制冷量：≥25KW，室外机总功率：≤9.2Kw，制热量：≥28KW ▲2、送风量：≥1850m³/h（100%全新风） 3、含初效过滤器及中效过滤器 4、制冷剂：R22 5、为便于箱体的多次拆装，箱体框架连接及面板与框架的连接全部采用螺栓螺母连接，其紧固件应该满足相关国标技术要求 6、空气处理机组框架采用铝合金内、外框架结构，保证足够刚度，并杜绝冷桥的产生 7、机组节流装置采用电子膨胀阀 |
| 100 | 自动感应洗手池 |  |  | 5套 | 19500.00 | 1、材质：304不锈钢 2、厚度：≥1mm，约600×450×780mm+150感应水龙头全自动感应器智能单冷热出水感应式红外配件控制器 |
| 101 | 电动产床 |  |  | 2台 | 116000.00 | 1、特征：具有包括紧急剖腹产在内的多种医疗功能，该床前后倾、上下升降均由电动推杆实现，操作灵活、安全可靠；背板采用电动推杆原理操作，角度可随意调节；配有隐藏式活动辅助台面，方便医生和助产人员操作；底座固定和移动采用脚踏系统控制；所有外罩、台面板、污物盆均为304优质不锈钢制作而成，完全杜绝了生锈的情况，外表精致美观，易于消毒与清洁。 2、长（约）：1300mm 后倾 ≥22°，背板上折：≥45° 3、宽（约）：600mm 台面最高 1000mm 辅助台尺寸：520×490mm 4、前倾：≥22°，台面最低：750mm， 5、电源：AC220±10%，50HZ |
| 102 | 空气消毒机 |  |  | 5套 | 45000.00 | 1、尺寸（约）：600×600×360mm 2、外形：吊顶机，外形美观大方、节约空间、功能实用，便于清洁维护 ▲3、消毒方式：动态消毒，可在有人的环境下对室内空气进行动态、连续消毒，对任何物品无毒副作用 4、消毒方法：为等离子静电场和紫外线光催化两种方式动、静态消毒方式 5、配置初效过滤器、溶菌酶过滤网、光催化过滤网 6、循环风量： 600，800，1000m3/h三档 7、使用体积为：≤120m3 ▲8、循环风量：≤1000m3/h ▲9、菌落数：该空气净化消毒机开机消毒作用120min，对体积约为106m³密闭空间进行消毒，消毒后，该密闭空间内的空气平均菌落总数为1.4cfu/皿，符合Ⅱ类环境的要求 ▲10、白葡萄球菌消亡率：≥99.9% 11、适用电压：220V/50Hz 12、运行噪声：≤42dB 13、运行功率：≤80W 14、自然菌消亡率：≥90% 15、臭氧：≤0.00，1 mg/m3 16、负离子浓度：≥2*106 17、甲醛、苯、TVOC去除率：≥90% 18、等离子电场强度(V)：4100-8200伏可调 19、运行环境温度：0-50℃ 20、 具有除菌、消毒、净化甲醛、氨气、苯、TVOC、除烟、除尘、除有害气体等功能 21、全电脑控制，自动运行。应用微控和传感技术，产品实现智能化自动运行 22、可遥控控制，高、中、低三档风速调节 23、具有预约开机和关机功能 24、制造企业具有消毒产品生产企业卫生许可证（需提供证明材料）及省级疾控检测报告 |
| 103 | LED无影灯 |  |  | 3套 | 177000.00 | 1、照度（相距1M处LUX)：180000/160000 2、色温（K）：4300±500/4300±500 3、光斑直径（mm）：100—300/100—300 4、照明深度（mm）：≥1200/≥1200 5、亮度调节： 1-100/1-100 6、演色性指数CRI：≥97%/≥97% 7、色彩还原指数Ra：≥97%/≥97% 8、术者头部温升（℃）：≤1/≤1 9、术野工作区域温升（℃）：≤2/≤2 10、操作半径（mm）： ≥2200/≥2200 11、工作半径（mm）： 600—1800/600—1800 12、电源电压 ：220V±22V 50HZ±1HZ/220V±22V 50HZ±1HZ 13、输入功率： 400VA/400VA 14、灯泡平均寿命（h）：≥60000/≥60000 15、灯泡功率：1W/3V,1W/3V 16、最佳安装高度（mm）： 2800—3000/2800—3000 |
| 104 | 16路硬盘刻录机 |  |  | 1台 | 3300.00 | 1、5U标准机架式 2、1个HDMI，1个VGA，异源输出 3、4盘位，内置4块4T盘 4、2个千兆网口 5、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 6、配备：1个eSATA接口 7、报警IO：16进4路 8、软件性能：输入带宽：160M，16路H.264、H.265接入，支持H.264、H.265解码，Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份。 |
| 105 | 定焦星光半球 |  |  | 9台 | 10800.00 | 1、400万1/1.8"CMOS 全彩半球型网络摄像机 2、最低照度：彩色：0.0005 Lux@（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 3、镜头：2.8 mm，水平视场角：101.7°，垂直视场角：50.9°，对角线视场角：125.2° 4、4mm，水平视场角：88.8°，垂直视场角：46.5°，对角线视场角：105° 5、6mm，水平视场角：54.5°，垂直视场角：30°，对角线视场角：62° 6、8mm，水平视场角：38.8°，垂直视场角：21.1°，对角线视场角：45.2° 7、宽动态范围：120dB 8、景深范围：2.8mm：3.1m～∞；4mm：3.6m～∞；6mm：4m～∞；8mm：6m～∞ 9、调节角度：水平：0～360°，垂直：0～75°，旋转：0～360° 10、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 11、最大图像尺寸：2560*1440 12、存储功能：NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 13、通讯接口：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 14、工作温度和湿度：-10 ℃～40 ℃，湿度小于95%（无凝结） 15、电源供应：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护; PoE：802.3af，Class 3 16、电源接口类型：Φ5.5 mm圆口 17、功耗：DC：12 V，0.42 A，5 W Max; PoE：802.3af，36 V～57 V，0.18 A～0.12 A，6.5 W Max 18、防护等级：IP67 19、补光照射距离：暖光补光，最远可达30m 20、产品尺寸：约Ø130.5*103.6mm |
| 106 | 百兆交换机 |  |  | 1台 | 2300.00 | 1、轻网管提供16个百兆PoE电口，2个千兆光电复用口 2、支持IEEE 802.3at/af标准 3、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 4、支持iVMS-4200客户端管理 5、支持云管APP管理 6、支持安防网络拓扑管理、端口管理 7、支持远程升级 8、支持8芯供电 9、支持最远250m传输 10、支持红口保障 11、支持6 KV防浪涌（PoE口） 12、支持PoE输出功率管理 13、百兆网络接入设计 14、线速转发 15、存储转发交换方式 16、坚固式高强度金属外壳 17、整机最大POE供电功率：230W |
| 107 | 监控硬盘 |  |  | 4台 | 4400.00 | 1、4T监控专用硬盘 2、规格：单碟容量4000GB 3、产品尺寸（mm）约146.99×101.85×26.11mm 4、保存温度：-40°至70° 5、工作温度：5°至70° - 6、缓存：64MB；接口：SATA接口；转速：5900rpm |
| 108 | 机柜 |  |  | 1个 | 2200.00 | 16U豪华机柜；带玻璃门及散热风扇；规格尺寸：约600*600*1200（mm） |
| 109 | 显示器 |  |  | 1台 | 1600.00 | 1、≥24寸窄边框vga+hdmi - 2、屏幕刷新率：75HZ - 3、分辨率：1920*1080 - 4、产品特性：可壁挂 - 5、面板：IPS技术 - 6、屏幕比例：16：9 - 7、亮度：260cd/m2 8、色数：16.7M 9、产品净重（kg）：≤3.55kg |
| 110 | 监控专用电源 |  |  | 1个 | 650.00 | 220V，10A，2200W,规格：约250*300*150cm |
| 111 | HDMI线 |  |  | 1根 | 70.00 | 1、连接线：HDMI线 2、版本：2K*4K 3、规格：3米 4、屏蔽类型：双屏蔽 5、外被性能：常规pvc - 6、类别：视频线 |
| 112 | 吸顶喇叭 |  |  | 15个 | 4500.00 | 1、最大功率：9W 2、额定功率：6W 3、功率抽头：(100 V) 6/3/1.5W 4、灵敏度：90dB 5、频率范围：（-10dB) 100 Hz -15kHz 6、额定输入电压： 100 V / 70 V 7、额定阻抗： 6.7KΩ/3.3KΩ/1.7KΩ 8、尺寸(直径*高)：Φ188 mm*75 mm 9、开孔尺寸： Φ170 mm 10、喇叭单元尺寸： 5.5" 11、重量： 0.76 kg 12、材质：ABS塑料 |
| 113 | 广播话筒 |  |  | 1个 | 950.00 | 超心型指向性，2声前后奏音麦克风 |
| 114 | 带前级定压功放 |  |  | 1台 | 3000.00 | 1、5路信号输入（三路话筒输入、二路线路输入），额定输出功率 260W 2、设有100V、70V定压输出和4～16Ω定阻输出 3、各输入通道音量独立调节，高音、低音独立调节 4、具有三级优先权设计：MIC1为最高优先级， MIC2，3和线路AUX1，2为第三级 5、5单元LED工作状态显示，便于观察机器工作情况 6、具有完善的输出短路保护和超温保护功能 7、散热风扇温控启动 |
| 115 | 喇叭线（含线管） |  |  | 约100米 | 900.00 | 2*1.0平方，包含安装所需的线管、胶布接头等材料，满足本项目的实际施工要求。 |
| 116 | 门禁可视对讲 |  |  | 1套 | 5500.00 | 1包含电锁按键1个、门禁液晶显示器1个、电控锁1个、可视对讲户外机1个及线材 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |
| 质量保修期 |  |  | ★1、投标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自验收合格之日质保期≥1年，保修期内免费更换所有故障零配件，并免费提供设备硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。 2、质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。 3、质保期内每年提供1次设备检查保养服务，每次保养及维修均需提供双方签字确认的保养服务工单或维修工单。 4、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按中标人实际承诺执行。 |  |  |  |
| 投标报价 |  |  | 1、投标报价是履行合同的最终价格，必须包含满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含投标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。 2、报价包含支付正在装修的手术室、供应室、产房装修公司的管理费，中标人在本项目的设备安装、调试过程中所产生的相关对接费用需中标人另外支付（如设备配套的水电，风管，手术吊塔等）。 |  |  |  |
| 售后技术 服务要求 |  |  | 1、售后服务要求： （1）免费送货上门； （2）设备发生故障时接到通知后2小时内响应，12小时内到达现场维修（包括答复时间）； （3）定期回访以及对设备维修； （4）提供终身维护； （5）其余按厂家承诺进行； （6）免费培训：中标供应商应安排有经验的技术人员到现场进行技术答疑。 2、设备调试及运行： （1）中标供应商负责全部设备的安装、调试、试运行，设备的安装、调试费用包括在投标总价内，验收后产生的木箱等垃圾由中标人负责清理，交付的设备应符合技术规格要求； （2）设备到达采购方后，中标供应商应在收到采购人通知后一个星期内，派出有经验的技术人员进行安装调试； （3）中标供应商应在一个月内完成安装调试工作，如因中标供应商原因造成延期，所造成的费用由中标供应商承担； （4）中标人必须免费提供所有设备的操作维修手册。 3、质保期内货物设备发生故障时，现场响应时间2小时以内，特殊情况无法到达须提前与科室或设备主管科室沟通。如需更换配件，则小配件3个工作日内更换完毕，大配件7个工作日内更换完毕。 4、投标人请在投标文件中提供具体的售后服务方案。 |  |  |  |
| 交货时间及 地点 |  | 1、交货时间：自签订合同之日起60天内交货并安装验收完毕； 2、交货地点：横县峦城镇中心卫生院指定地点。 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 本项目无预付款，中标人交货并整体安装调试后，经验收合格，按合同金额提供全额发票给采购人后，24个月内采购人支付90%的合同货款，余款36个月内付清（无息）。 |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本项目脉动真空灭菌器为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | ★1、投标产品必须为全新原装产品，中标人所提供的设备、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。 2、检测、性能测试与验收：中标人应提供设备的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指示一起作为设备验收标准，采购人可对设备进行复检与性能测试，中标人应派出有经验的、高水平的技术人员协助此项工作。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。 3、以上货物供应商所投产品属医疗器械管理范畴的，投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖投标单位公章，否则投标无效（属于康复治疗类设备不涉及或不属于医疗器械范围的产品可不用提供）。 4、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 5、投标时提供投标产品彩色图片或产品技术说明书（标明主要技术参数）。 ★6、采购人在货物交货验收阶段发现货物的技术参数指标达不到招标文件该货物技术参数要求的，属虚假应标行为，采购人将终止合同拒收货物，追究该中标单位违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成采购人经济等方面损失，视情况采购人将违约情况上报政府采购监督管理部门。 |  |  |  |  |
| 知识产权 |  | 采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |  |  |  |  |
| 投标人的资信要求表 |  |  |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  |  | 《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 |  |  |
| 其它加分条件 |  |  |  | 详见评标办法及评分标准 |  |  |

# 第三章评标方法（综合评分法）

一、评标原则

（1）评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、信誉业绩、售后服务、政策功能等方面内容按百分制打分。

（4）评标方式：以封闭方式进行。

二、价格分…………………………………………………………………………………30分

（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，投标人所投产品企业为小型和微型企业，并在其响应文件中提供《中小企业声明函》，对其投标价格给予 10%的扣除；并随中标结果同时公示其信息，接受社会监督。投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局( ( 含新疆生产建设兵团)) 出具的属于监狱企业的证明文件复印件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，否则不予价格扣除；并随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标全部产品为小型和微型企业产品(服务)的，该投标人的投标报价给予 10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，联合体投标价给予 2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）以进入综合评分环节的投标最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30 分。

（7）价格分计算公式：某投标人价格分=基准价/某投标人最终报价金额×30 分

三、技术分………………………………………………………………………………42分

（1）基本分（满分15分）

完全满足招标文件要求得15分，一般参数及功能（不带▲号的参数）负偏离一项扣3分，漏项的每一项扣5分，最多扣完本项分值（在招标文件允许偏离的项数内）。

（2）设备性能分（满分9分）

1）技术参数完全满足招标文件的前提下，标注▲号参数每有一项优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，得2分，满分6分。

2）技术参数完全满足招标文件的前提下，非▲号参数每有一项优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，得1分，满分3分。

（注：标注▲号技术性能及功能有明显优于的，投标人必须在投标文件中提供第三方检测报告复件或产品生产厂家出具的技术白皮书或使用说明书等证明材料作为佐证，以上材料均需加盖生产厂家公章，否则评标委员会有权不接受其优于）

（3）项目实施方案分（满分18分）

由评标委员会根据投标人提供的实施方案，从工作计划、工作流程、拟投入人员岗位、培训计划的合理性、完整性、可行性、针对性等方面独立评分。

一档（6分）：投标人出具的实施方案，步骤和培训计划进行评审，从实施、规划、进度等方案的科学性、可行性、针对性、详细程度，综合评定为一般的；

二档（12分）：投标人出具的实施方案，人员架构，实施步骤，培训计划进行评审，从实施、规划、进度等方案的科学性、可行性、针对性、详细程度，综合评定为良好的；

三档（18分）：投标人具有机电安装资质且出具实施方案，人员架构，实施步骤和拟投入人员资历（及投标人投标截止时间前近期连续三个月为其缴纳的社保证明复印件），培训计划等进行评审，从实施、规划、进度等方案的科学性、可行性、针对性、详细程度，综合评定为优秀的。

四、售后服务分…………………………………………………………………………17分

（1）售后服务方案分（满分12分）：

一档（4分）：投标人售后服务方案较简单，或服务承诺可行性低，无法保障本项目需求；

二档（8分）：投标人有具体、较完善、可靠的服务响应（如维护人员、应急替换设备、培训方案等）和服务响应方式，满足本项目要求的售后服务要求；

三档（12分）：投标人售后服务方案周密详尽，在满足二档的前提下售后服务承诺书有针对性、合理性，服务宗旨明确、服务效率高，后续跟踪服务具体到位；

（2）厂家授权书及售后服务承诺分（满分5分）：

投标人能提供脉动真空灭菌器，空调系统，全新风处理机，LED无影灯、等离子消毒机产品生产厂家或合法代理商针对本项目出具有效的授权书及售后服务承诺原件，每提供一个产品授权书得1分（满分5分）；

四、信誉业绩分…………………………………………………………………………9分

（1）投标人或投标产品（脉动真空灭菌器，过氧化氢低温等离子灭菌器、快速式全自动清洗消毒器、LED无影灯、电动产床）生产厂家通过ISO14001或ISO9001或ISO13485体系认证或CE认证的，每提供一份得1分，满分5分（应提供证书清晰复印件）；

（2）投标人或所投标产品2018年以来具有同类产品政府采购项目业绩（以合同复印件或中标通知书复印件为准），每项得1分，满分2分；

（3）投标产品（等离子消毒机）生产厂家属于高新技术企业或产品具有高新技术产品认证证书，提供证书复印件，每项得1分，满分2分。

六、政策功能分(节能、环保、区内等) ………………………………………………2分

（1）节能产品分（满分0.5分）

投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分（以政府采购品目清单和有效的节能产品认证证书复印件为准）。（满分0.5分）

（2）环保标志产品分（满分0.5分）

投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分（以政府采购品目清单和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。（满分0.5分）

（3）认定为使用广西工业产品80%以上的得1分；

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。

七、总得分 =二 + 三 + 四 + 五 + 六

八、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

# 第四章投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名称：横县峦城镇中心卫生院 地址：横县峦城镇锦德街174号 联系方式：0771-7391393 联系人：苏工 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名称：广西科文招标有限公司 地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层 项目负责人：唐 治 电话：0771-2023821 传真：0771-2023997 |
| 1.3 | 项目名称 | 新住院大楼手术室、供应室、产房设备采购 |
| 1.4 | 项目编号 | NNZC2021-G1-270097-KWZB |
| 1.5 | 采购预算 | 400.00万元 |
| 1.7 | 获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价 | 本项目不发放纸质文件，投标人自行在南宁市公共资源交易平台(www.nnggzy.org.cn)的信息公告处下载采购文件（具体操作方法参见南宁市公共资源交易中心门户网站办事指南中的“投标单位下载招标文件等文件的操作指南”）。 招标文件每套售价0.00元。 |
| 1.8 | 预留采购份额 | 无 |
| 3.2 | 投标人应具备的特定条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3.本项目的特定资格要求：投标人须具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证； 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动； 5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。 |
| 3.3 | 是否接受联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 4.1 | 招标文件质疑提交的截止时间 | 招标文件发布之日起7个工作日内 |
|  | 接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址 | 1.接收质疑函的方式：接受现场提交或邮递方式提交的质疑书。 2.对资格审查的质疑，由采购人负责受理和答复。（地址：横县峦城镇锦德街174号，联系方式：0771-7391393） 3.对资格审查以外的质疑，由广西科文招标有限公司（广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层），质疑咨询电话：0771-2023972 |
| 7.1 | 投标人要求澄清的截止时间 | 在收到招标文件之日起七个工作日内 |
| 8.8 | 投标文件份数 | 报价文件：正本1份，副本4份 资格文件：正本1份，副本4份 商务、技术文件：正本1份，副本4份 |
| 11.4 | 采购代理服务费 | 1、招标代理服务费参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）标准计取，向中标人收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费。 2、《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准： 费率 中标金额; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100万元以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100～500万元; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500～1000万元; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000～5000万元; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 3、签订合同前，中标人应向广西科文招标有限公司一次付清代理服务费，否则，采购代理机构将视之为违约，上报财政监管部门取消该中标决定。 开户名称：广西科文招标有限公司 开户银行：广西北部湾银行南宁分行营业部 银行账号：0101012090615689 |
| 12.1 | 投标有效期 | 自投标截止时间起90天 |
| 13.1 | 投标保证金金额 | 根据《南宁市财政局关于推进政府采购“放管服”工作和深化改革有关内容的通知》（南财采[2019]27号）规定，不需要提交。 |
| 13.2.1 | 投标保证金账户 | 无 |
| 13.3 | 未中标人投标保证金的退付 | 不收取 |
| 15.1 | 投标截止时间 （开标时间） | 投标截止时间：具体详见招标公告。 注：投标人的法定代表人（或其委托代理人）凭个人有效身份证明原件后递交投标文件，到截标时间止，投标人法定代表人未能出示有效身份证明原件（含营业执照及身份证明）[或委托代理人未能出示有效身份证原件（含授权委托书及身份证）、营业执照]的，其投标文件不予接收。 采购代理机构须在采购项目开标会现场登陆开标系统并输入供应商全称、社会统一信用代码、联系电话等信息，完成投标签到，供应商自行提前准备准确的信息材料（如：有效的营业执照复印件），如因供应商提供信息不准确导致信息错误的，供应商后果自负。 |
| 15.2 | 递交投标文件地点 | 与第一章公告的投标截止时间（开标时间）一致 |
| 16.1 | 开标地点 | 南宁市公共资源交易中心9楼（具体详见9楼电子显示屏安排） |
| 17.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 23.1 | 中标通知书的发放 | 广西科文招标有限公司在采购人确定中标结果后二个工作日内在规定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果公告，发布中标公告的同时由采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。 |
| 26.1 | 履约保证金金额 | 无 |
| 26.3 | 履约保证金退付 | 无 |
| 28.1 | 需要补充的其他内容 | 投标报价不能超过本项目的公布采购预算价，超出采购预算价的投标报价视为无效投标。 2、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 3、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |
|  |  | - 为帮助中小微企业解决资金周转或融资困难问题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，为中小企业参与政府采购活动提供金融服务。中标供应商凭政府采购合同申请政府采购信用融资，具体办理要求与办理方式，详见南宁市公共资源交易中心网“政府采购信用融资”专栏。 |

一、总则

1. 项目概况

1.1  采购人：见投标人须知前附表。

1.2  采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.3  项目名称：见投标人须知前附表。

1.4  项目编号：见投标人须知前附表。

1.5  采购预算：见投标人须知前附表。

1.6  资金来源：政府财政性资金

1.7  获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价：见投标人须知前附表。

1.8  预留采购份额：见投标人须知前附表。

2.  政府采购信息发布媒体：

2.1  与本项目相关的政府采购业务信息（包括公开招标公告、中标公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（http：//zfcg.gxzf.gov.cn）、南宁市公共资源交易中心网（www.nnggzy.org.cn）。

3. 投标人资格要求：

3.1  投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列投标人资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2  针对本项目，投标人应具备的特定条件：见投标人须知前附表。

3.3  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合本章第3.1项的要求，至少应当有一方符合本章第3.2项的要求；联合体各方应签订共同投标协议，明确联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级最低的单位确定资质等级；联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目同一分标投标，否则与之相关的投标文件作废；投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

3.4  投标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

★3.5特别说明：

（1）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。核心产品的名称见本招标文件第二章“货物需求一览表”。

（2）有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

（3）供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

（4）关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

（5）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（本负责人）所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人（本负责人）员工（或必须为本法人（本负责人）或控股公司正式员工）。

（6）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（7）投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

4. 质疑

4.1  投标人认为公开招标文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件发售之日起七个工作日内以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑；质疑提交截止时间后，采购代理机构不再受理对公开招标文件的质疑。投标人认为采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。

4.2  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

4.3  供应商质疑时，应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑供应商和被质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构名称、地址、电话、邮编等；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）权益受到损害的事实和理由；

（4）相关证明材料；

（5）提起质疑的日期。

（6）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围）；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件，原件备查）。

质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

4.4  质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应为质疑供应商的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项；提交委托代理人身份证明复印件和近期三个月社保缴费证明复印件。

4.5  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；

（2）质疑书内容符合本章第4.3项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）财政部门规定的其他条件。

4.6  采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

5.  投诉

5.1  供应商认为招标文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向横县政府采购监督管理部门提起投诉。

5.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（4）提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

5.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第5.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于横县政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经横县政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

5.5  横县政府采购监督管理部门自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.6  横县政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

二、公开招标文件

6.  公开招标文件的组成

6.1  本公开招标文件包括六个章节，各章的内容如下：

第一章  公告

第二章  货物需求一览表

第三章  评标方法

第四章  投标人须知

第五章  投标文件格式

第六章  合同条款及格式

6.2根据本章第7.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.  招标文件的澄清和修改

7.1  投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标人要求澄清的截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

7.2  采购人或采购代理机构必须在投标截止时间十五日前，以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的澄清通知所有招标文件收受人，除书面澄清以外的其他澄清方式及澄清内容均无效；同时，采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足十五日，则相应延长投标截止时间。

7.3  采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要修改的，应在投标截止时间十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人；同时，采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足十五日，则相应延长投标截止时间。

7.4  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在投标截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。同时，采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件

8.  投标文件的编制

8.1  投标人应仔细阅读招标文件，在充分了解招标的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写投标文件。

8.2  对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3  招标文件中标注★号的内容为实质性要求和条件。货物需求一览表中未标注★号的内容在评标时不得作为判定投标无效的依据（超出规定偏离项范围除外）。

8.4  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。投标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是投标人的风险，很可能导致该投标无效。

8.5  第五章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.6  投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.7  投标文件应编制目录，且页码清晰准确。

8.8  投标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、投标人名称等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人应准备报价文件正本、技术文件正本、商务文件正本各一份，副本份数见投标人须知前附表。

9.  投标语言文字及计量单位

9.1  投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。

9.2  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  投标文件使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10.  投标文件的组成

10.1  投标人需编制的投标文件包括报价文件，资格文件，商务、技术文件三部分，投标人应按下列说明编写和提交。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。

10.1.1  报价文件组成要求，包括：

（1）投标函：按第五章“投标文件格式”提供的“投标函（格式）”的要求填写；

（2）投标报价表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标报价表（格式）”的要求填写。

（3）中小企业声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“中小企业声明函（格式）”的要求填写；

（4）残疾人福利性单位声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“残疾人福利性单位声明函（格式）”的要求填写

（5）广西工业产品声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“广西工业产品声明函（格式）”的要求填写。

（6）监狱企业的证明文件（格式自拟）。

其中，报价文件组成要求的第（1）～（2）项必须提交；第（3）～（6）项如有请提交。

10.1.2  技术文件组成要求，包括：

（1）投标产品技术资料表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标产品技术资料表（格式）”的要求填写；

（2）招标文件第二章货物需求一览表中规定必须提供的技术证明文件；

（3）其它：针对本项目所投标货物的主要技术指标、参数及性能的详细说明，相关的图纸、图片，产品技术资料彩页（技术指标要求对应印证投标文件技术参数承诺的符合性及有效性）、产品有效检测和鉴定证明复印件，等等（格式略）。

其中，技术文件组成要求的第（1）、（2）项必须提交；技术文件要求的第（3）项如有请提交。

10.1.3  商务文件组成要求，包括：

（1）法定代表人身份证明书：按第五章“投标文件格式”提供的“法定代表人身份证明书（格式）”的要求填写；

（2）法定代表人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照或事业单位法人证中的法定代表人相符；

（3）售后服务承诺书：按第五章“投标文件格式”提供的“售后服务承诺书（格式）” 的要求填写；

（4）商务条款偏离表：按第五章“投标文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）” 的要求填写；

（5）法定代表人授权委托书：按第五章“投标文件格式”提供的“法定代表人授权委托书（格式）”的要求填写；

（6）委托代理人身份证明复印件和社保缴费证复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符；

（7）联合体协议书：按第五章“投标文件格式”提供的“联合体协议书（格式）”的要求填写，协议中应清晰载明联合体各方承担的工作和义务；

（8）招标文件第二章货物需求一览表中要求提供的其他商务证明材料；

（9）其它：投标人通过国家或国际认证资格证书复印件、银行出具的投标人资信证明或信用等级证明复印件、投标人近三年同类货物销售的实际业绩证明（附中标通知书复印件或合同复印件）、投标货物近三年的质量获奖荣誉证书复印件、投标货物的环保产品认证证书复印件或生产厂家的环保体系认证证书复印件、投标产品的国家节能产品认证证书复印件、投标人近三年发生的诉讼及仲裁情况说明（附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件），现场考察确认表等等。

商务文件中的第（1）～（4）项必须提交；第（5）、（6）项在委托代理时必须提交；第（7）项在联合体投标时必须提交；第（8）、（9）项如有请提交。

10.1.4  资格文件组成要求，包括：

（1）信用声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“信用声明函（格式）”的要求填写。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

（2）根据本章第3.2项规定的投标人应具备的特定条件提供，包括营业执照副本或事业单位法人证复印件和投标人有效的医疗器械经营许可证（备案证）或生产许可证复印件；

（3）法定代表人身份证复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照或事业单位法人证中的法定代表人相符

（4）投标人在投标截止时间近半年任意连续三个月依法缴纳税收（国税总局或分局）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等，如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟，原件备查），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内保持有效；

（5）投标人在投标截止时间近半年任意连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等，如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，格式自拟，原件备查）；

（6）2019或2020年财务状况报告复印件：包括【①可以是经会计师事务所审计的财务报告，或是本公司出具的财务报表；②新近成立不足半年的公司可根据其成立的时间提交财务报表；③公司出具的财务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表等；

资格文件中的第（1）～（6）项必须提交。

10.2  投标人应编制目录，按上述顺序将报价文件，资格文件，商务、技术文件单独装订成册。特别注意投标报价不得出现在技术文件和商务文件中。

11.  投标报价

11.1  投标人应以人民币报价。

11.2  投标人须就第二章“货物需求一览表”中的所有货物和服务内容报出完整且唯一报价，附带有条件的报价将不予接受。

11.3  投标报价为采购人指定地点的现场交货价，其组成部分详见第二章“货物需求一览表”。采购人不再向中标供应商支付其投标报价之外的任何费用。

11.4  本项目的采购代理服务费按物价部门核准的收费标准执行，见投标人须知前附表。

11.5  不论投标结果如何，投标人均应自行承担与编制和递交投标文件有关的全部费用。

12.  投标有效期

12.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2  在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标在超过原有效期后失效，其投标保证金不会被没收。

13.  投标保证金：

13.1  根据南财采[2019]27号文的规定，本项目无需缴纳投标保证金。

四、投标

14.  投标文件的密封

14.1  投标人应将投标正、副本文件进行密封包装。

14.2  投标人投标截止时间：见投标人须知前附表。

14.3  投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

14.4  投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

14.5  投标人递交投标样品截止时间：见投标人须知前附表。

14.6  投标人递交投标样品地点：见投标人须知前附表。

14.7 其他要求：投标人应在递交投标文件的同时单独递交加盖公章的营业执照复印件一份（不密封）。

15.  投标文件的递交

15.1  投标人投标截止时间：见投标人须知前附表。

15.2  投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

五、开标与评标

16.  开标

16.1  采购代理机构将在本章第15.1项规定的投标截止时间（即开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应准时参加并签到。如未按时签到，由此产生的后果由投标人自行负责。

16.2  开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始。

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；投标人未参加开标的，视同认可开标结果。投标人不足3家的，不得开标。

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人（由第三方监督单位担任）等有关人员；投标人认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

（4）由投标人或者其推选的代表按本章第14.1项的规定交叉检查投标文件的密封情况，并签字确认；

（5）按各投标人递交投标文件时间的先后顺序当众拆封投标文件，由唱标人宣读投标人名称、分标名称、投标文件正副本数量、投标报价、交货期等以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容，记录人负责做开标记录；

（6）相关人员在开标记录上签字确认，签字确认后随采购文件一并存档。

（7）宣布评标期间的有关事项；

（8）开标结束。

16.3资格审查：

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

17.  评标

17.1  评标委员会由采购人代表和评审专家组成。采购人或采购代理机构根据本项目的特点，从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

17.2  评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

17.3  评标方法：评标委员会按照投标人须知前附表和第三章“评标方法”规定的方法、评审因素和标准对投标文件进行评审。在评标中，不得改变第三章“评标办法”规定的方法、评审因素和标准；第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

17.4  评标程序：

17.4.1  采购代理机构项目负责人宣读评标现场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避；

17.4.2  采购代理机构项目负责人介绍项目概况及评标委员会组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选评标组长（原则上采购人不得担任评标组长）；

17.4.3  评标委员会按分工开展评标工作：

（1）投标文件初审。初审为符合性检查。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

- 澄清有关问题。评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，要求投标人对投标文件有关事项作出澄清、说明或者补正，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效；

澄清、说明或者补正的形式：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（4）编写评标报告，并确定中标候选供应商或中标供应商名单。根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

17.4.4  整个现场评标过程中，采购代理机构应严格按照招标文件既定的程序组织评委评审，针对评委作出的评分、评标结论现场认真进行核对和复核，如有错漏，应及时请当事评委进行校正。

17.5  在确定中标供应商前，采购人或采购代理机构不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

17.6  评标过程的保密。评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

18.  投标文件的修正

18.1  如果出现计算或表达上的错误，修正的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

18.2  同时出现两种以上不一致的，按照18.1款规定的顺序修正。修正后的报价加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.  拒绝接收

19.1  投标人未在本章第14.2项规定的时间之前将投标文件送达至本章第14.4项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标文件。

19.2  投标人未在本章第14.5项规定的时间之前将投标样品送达至本章第14.6项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标样品。

20.  无效投标

20.1  属下列情形之一的，投标人的投标无效：

（1）投标人不具备本章第3项规定的投标人资格要求的；

（2）投标文件未按本章第8.8项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（3）投标文件未按本章第10.1项的规定提交的（包括缺少应提交的文件或不按要求签字盖章）；

（4）投标报价不符合本章第11项规定的或超过采购预算的；

（5）投标文件不符合本章第14.1项规定的；

（6）投标人出现本章第17.4.3.1项所述的投标文件将被视为无效的情形的；

（7）投标人出现本章第18.2项所述情形的；

（8）投标文件未对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（9）投标文件附有采购需求以外的条件使评标委员会认为不能接受的；

（10）投标人在投标过程中提供虚假材料的；

（11）投标文件含有违反国家法律、法规的内容；

（12）未满足货物需求一览表中标注★号的内容为实质性条款内容的；

（13）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目经评标委员会认定发生负偏离达4项（含）以上的（按分标独立统计）；

21.  废标

21.1  在招标过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2  废标后，采购代理机构将在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

六、合同授予

22.  中标供应商的确定

22.1  采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

22.2  采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

23.  中标通知书

23.1  评标结束并经采购人确认评标结果后，评标结果由采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体发布公告，公告期限为一个工作日，质疑期为中标公告期限届满之日起七个工作日，发布中标公告的同时由采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

23.2  中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.  投标文件及投标样品的退回

24.1  采购人及采购代理机构无义务向未中标供应商解释其未中标原因和退回投标文件。

24.2  中标供应商的投标样品由采购人保管，做为验收的依据，验收后由采购人退回。未中标供应商的投标样品由供应商在中标结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

25.   签订合同

25.1 政府采购合同签订应遵照《南宁市政府采购项目合同签订管理暂行办法》（南政采发[2009]9号）的有关要求。

25.2采购人和中标供应商应当在第二章“货物需求一览表”中商务条款要求载明的合同签订期内，根据《南宁市政府采购项目合同签订管理暂行办法》要求按第六章“合同条款及格式”订立书面合同。联合体投标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

25.3政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

25.4政府采购合同自签订之日起七个工作日内，由中标供应商将合同（副本一份）送采购代理机构存档，并将合同（副本一份）送横县政府采购监督管理部门备案。

25.5  中标通知书发出后，中标供应商有本章第13.5项第（3）至（6）项情形之一的，中标无效，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金，采购人可追究中标供应商承担相应的法律责任。如采购人无正当理由拒签合同的，采购代理机构向中标供应商退还投标保证金；采购人给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

25.6  采购人在签订合同之前有权要求中标供应商提供本项目招标文件要求的资料原件进行核查，中标供应商不得拒绝。如中标供应商拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

25.7  中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，如仍在投标有效期内，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

26.  履约保证金及质量保证金：无

七、其他事项

27.  解释权

27.1  本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

28.  需要补充的其他内容

28.1  需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第五章投标文件格式

格式1：

投标函（格式）

致：（采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的        （项目名称）       项目（项目编号：        ）的招标文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.1项要求提交的全部文件）；

二、资格文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.4项要求提交的全部文件）

三、商务、技术文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.2、10.1.3项要求提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布：

1、  / 分标我方愿意以（大写）人民币（￥)的投标总报价，交货期：，提供本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购内容。

2、我方同意自本项目招标文件“投标人须知”第15.1项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知”第12.1项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、如我方有本项目招标文件第四章“投标人须知”第13.5项所述的情形之一的，贵方有权不予退回我方交纳的投标保证金。

9、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）  拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：______________________。

13、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：                                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                                     （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年    月   日
格式2：

投标报价表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 品牌、规格型号； 生产厂家及国别 | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| / 分标报价合计（包含装卸、运输等所有费用）：（大写）人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |
| 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为%。 |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空， 否则按投标无效处理。

2、本报价表投标产品中如有财政部优先采购政府采购节能产品、优先采购政府采购环境标志产品、小微企业生产的产品，请在本表后按类别分别附上此类产品明细表，明细表中列明：项号、货物名称、数量、单价、投标报价、累计金额并附相关证明材料。如因投标人未提供明细表或证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给投标人造成的损失由投标人自行负责，如因投标人提供虚假材料以谋取中标的责任亦由投标人自行负责。

格式3：

# 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

监狱企业的证明文件

格式4：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

备注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
格式5：

广西工业产品声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标/投标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

格式6：

投标产品技术资料表（格式）

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的“一、项目要求及技术需求”认真填写该表。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  |  | 投标文件承诺 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术需求 | 投标产品名称 | 数量 | 品牌、规格型号、厂家、配置 | 技术参数 |  |
| 1 |  |  | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |  |  | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 |  |  | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |  |  | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / 分标（有分标时填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：⑴投标人必须按以上格式加盖单位公章并签名，无签字、盖单位公章的投标无效。表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空。

⑵如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
格式7：

售后服务承诺书（格式）

(由投标人按本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“二、商务要求表”的售后服务要求自行填写。)

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

说明：投标人必须按以上格式加盖单位公章并签名，无签字、盖单位公章的投标无效。
格式8：

商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“二、商务要求表”的要求，认真填写该表。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| / 分标（有分标时填写） |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |

说明：⑴投标人必须按以上格式加盖单位公章并签名，无签字、盖单位公章的投标无效。表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空。

⑵如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
格式9：

法定代表人授权委托书（格式）

致：（采购代理机构名称）

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工（姓名和职务）为我方代理人。

代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的（项目名称）（项目编号：                    ）项目的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于  年  月  日签字生效，委托期限：                            。

代理人无转委托权。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

附：法定代表人及委托代理人有效身份证正反双面复印件

格式10：

联合体协议书（格式）

本项目不适用

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （采购代理机构名称）    组织的         （项目名称）         （项目编号：）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员一名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员二名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

......

年  月  日

格式11：

信用声明函（格式）

致：（采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的(项目名称)（项目编号：）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务成果和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1、由采购人或采购代理机构在对投标人资格审查时进行信用查询

查询渠道：信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询起止时间：投标截止时间前

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

▲信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。

2、两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：

格式12：

法定代表人身份证明书（格式）

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年   月   日

经营期限：

姓    名：                                       性    别：

年    龄：                                      职    务：

身份证号码：                                     系（投标供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

投标供应商名称：           （盖单位公章）

日  期：      年    月    日

附：法定代表人有效身份证正反双面复印件

# 第六章合同条款及格式

横县政府采购

（项目名称）         合同

合同类别：货物公开采购

项目编号：

采购人：

中标供应商：

目录

一、横县政府采购合同书

二、合同附件

- 中标通知书

- 履约保证金交纳证明

- 招标文件货物需求一览表

- 招标文件的澄清和修改

- 投标函

- 投标报价表

- 投标产品技术资料表、商务条款偏离表

- 中标供应商澄清函

横县政府采购合同书

合同编号：

项目名称：

项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

根据年月日横县政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.  采购内容

1.1 货物名称：详见合同附件中投标报价表

1.2 数量（单位）：详见合同附件中投标报价表

1.3 品牌、厂家、型号、规格、配置：详见合同附件中投标产品技术资料表（投标产品技术资料表与澄清函不一致的以澄清函为准）

1.4 技术参数：详见合同附件中投标产品技术资料表

2.  合同金额

2.1 本合同金额为（大写）人民币　　　　　　   元（￥　　　　　　）。（详见合同附件中投标报价表）

3.  交货要求

3.1 交货期：

3.2 交货地点：

3.3 交货方式：

3.4 乙方必须按投标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4.  履约保证金：无

5.  质量保证及售后服务

5.1 质量保证期年（自交货验收合格之日起计）。

5.2 如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

5.3乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

5.4 在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.5 超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

5.6 乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

5.9其他售后服务要求：按投标文件商务条款偏离表及澄清函（商务条款偏离表与澄清函不一致的以澄清函为准）内容执行。

6.  合同款支付

6.1 付款方式：

6.2 支付合同款时，由甲方按照合同约定向横县财政局提交《横县政府采购履约验收证明和资金支付申请表》等完整且合格的支付申请材料；横县财政局按财政国库直接支付程序将款项直接支付给供应商。

6.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，甲方可以在报经横县财政局审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以成交单价进行计算。

6.4政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

7.  产权

7.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

7.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第11.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

8.  技术资料

8.1 甲方向乙方提供采购货物的有关技术要求。

8.2 乙方应在招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

8.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

9.  货物包装、发运及运输

9.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

9.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

9.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

9.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

9.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10.  调试和验收

10.1 乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在五个工作日内对乙方提交的货物依据招标文件的要求、投标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

10.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

10.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

10.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

11.  违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

11.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

12.  不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13.  诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁横县。

14.  合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报横县政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）中标通知书；

（2）履约保证金交纳证明；

（3）招标文件货物需求一览表；

（4）招标文件的澄清和修改；

（5）投标报价表；

（6）投标产品技术资料表、商务条款偏离表；

（7）中标供应商澄清函；

（8）其他与本合同相关的资料。

14.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

14.5本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，广西科文招标有限公司存一份，并报横县政府采购监督管理部门备案一份。

甲方：    乙方：

地址：    地址：

法定代表人：    法定代表人：

委托代理人：    委托代理人：

电话：    电话：

传真：    传真：

邮政编码：    邮政编码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订地点：横县峦城镇中心卫生院

合同签订日期：年月日