AED询价参数

1.AED自动体外除颤器整机

1.1.1 设备名称和使用对象：设备注册名称为“自动体外除颤器（仪）”或“半自动体外除颤器（仪）”。（以下简称AED）。标注使用对象为“经过产品使用培训的人员，或非专业医务人员可以在急救中心人员指导下在公共场所使用”。具有标准成人/儿童除颤模式，可用于成人和25K以下或8岁以下的儿童。

1.1.2 整机设计：重量（机器+电池+电极片）≤2kg。

1.2 抗冲击/跌落性能：裸机可承受≥1m跌落冲击。

1.3 操作：具备一键开机，操作界面按钮不超过3个，操作步骤不超过3步，操作简便。

1.4 操作提示：有音量适中的中文语音和清晰的图示，2种以上操作流程提示指导功能，并符合公共场所环境使用要求（温度、湿度、抗干扰等因素）。

1.5除颤功能：具有自动体外除颤功能：针对心脏骤停患者，设备能够自动识别心电波形，并且发出是否电击建议，操作简便、安全、有效。

1.6 充放电：能够自动分析判断是否需要放电除颤和放电能量级别。从0电压开始充电至最高能量充电完成时间≤9秒。充电结束后未及时除颤可内部自动放电，保证患者、施救者及周围人员的安全。

★1.7 除颤技术：采用双相波低能量除颤技术，成人最大输出能量≤150焦耳，有效降低对心肌细胞的损伤。

1.8 事件回溯：具备使用信息及心电图（ECG）波形的记录储存功能，对除颤事件作出完整的回顾和分析，数据信息（含救护、性能自检和心电数据）可传输或导出至电脑端。

★1.9 故障提示：设备的运行状况有明确的语言、声音或光源等两个及以上方式提示，有故障时发出报警声，有语音播报故障信息提示，提醒管理使用者发现并解决发生的故障。

1.10 自检：设备待机模式下自动运行每日、每周、每月自检。具有开机及电池插入测试功能，在更换电池后可自动进行自检。

★1.11 每日自动检查内容主要是测试内部电路，波形发放系统、AED机器性能、电池电量、电极片状态等，并云端同步实时记录自检结果。对于异常情况能及时报警并同步发送报警信息至管理平台及管理人员。

1.12 CPR辅助：设备提供专业的心肺复苏（CPR）辅助功能，有语音等2个及以上方式引导施救者进行CPR，包括按压频率、按压深度、人工呼吸和时间等。

1.13 具有环境温度监测功能，且在云端提供同步预警，确保设备能够在合适的温度条件下工作。

2.电池

2.1类型：可更换的耐用免维护的高性能原装电池。

2.2在支持的最高能量除颤模式下，单块电池放电总次数≥200次。

2.3电池插入主机后，在不进行电击的情况下，验收合格后，连续待机时间≥4年。

2.4不使用该电池情况下电池具有从制造之日起≥5年的存放寿命。

★2.5更换提示：电池低电量或失效时具有语言、声音及光源等2个及以上方式报警功能，并同步发送报警信息至管理平台及管理人员。

3.电极片

3.1类型：与机器配套的出自同一制造商的电极片，有明显的指示粘贴部位标记，防止粘贴错误，粘贴无效时有语音等提示。

3.2有效期：验收合格后，有效期≥24个月。

3.3备用状态：备用状态时电极片已经提前与机器连接，开机后无需手动将电极片插至AED主机上，节约抢救时间但不影响电极片有效期。

3.4快速开机：打开电极片可以同时打开主机，节约抢救时间。

★3.5更换提示：电极片到期或失效时具有语言、声音及光源等2个及以上方式报警功能，并同步发送报警信息至管理平台及管理人员。

4.配置及相关要求：

4.1配置清单：除颤器主机、锂电池、电极片、配套的设备（含便携包）、用户手册（含产品说明书）、快速参考指南（操作图示）等。

4.2提供最新生产的产品，且出厂日期不超过半年。（须提供证明如产品合格证、检验报告书、海关报关单、商检证明等）。

★4.3.1.机箱设有物联网模块，实现定位和机器设备（含主机、电池、电极片、箱体等）状态监管信息传输功能，具备开门取用AED后即时报警提示，全部信息全时在管理平台地图上（PC端和手机）显示。可查询AED设备被带离箱体后的历史移动轨迹信息。便于管理人员及时处置。

4.3.2.功能：可储存AED、急救包等；机箱外观应比例协调，美观大方，根据需求定制尺寸和印制标识及宣传内容。

4.3.3.取用方式：AED取用方便，机箱配备万能钥匙、微信扫码开箱和紧急破玻取钥匙开门的功能，当箱体被打开时，在管理平台地图上（PC端和手机）显示被开启箱体的位置信息及箱体状态，并自动发送开箱消息至管理平台及管理人员。

4.3.4.视频机箱内集成彩色液晶显示器；

屏幕要求不小于15寸A规，视频显示格式为1080P高清，内置存储器或配备U盘，自带喇叭和无线Wifi/4G功能，可选择循环播放/定时播放/红外感应自动播放等播放模式，播放心肺复苏、AED操作等预设的视频宣传内容，节能环保。

★5.物联平台功能：

5.1具备PC端和手机双平台智能统一管理。

5.2支持对全市范围内安装的AED（含主机、电池、电极片、机箱等）实施全时性能状态、信息维护等监控管理功能。

5.3管理者通过平台可查看AED状态信息（含AED编号、机箱编号、位置信息及现场图片、AED电池效期及状态、电极片效期及状态、设备状态、模组电量、每日自检时间、AED设备环境温度等日常信息反馈），设备耗材预警提示，管理日志统计。

5.4记录日常管理中发生的所有事件的日志记录。如：设备安装、设备管理日志、人员管理日志、巡检计划、耗材预警、开箱消息、救护信息、警报管理、巡检日志、数量统计、AED维护统计等。

5.5任何使用者均可通过手机导航寻找AED。

★5.6开箱或移动设备时，平台上（PC端和手机）有信息、报警提示，并及时发送给管理者。

★品牌型号：飞利浦自动体外除颤仪HS1（M5066A）

卖方赠：

1、飞利浦自动体外除颤仪HS1（M5066A）2台；

2、高清视频智能立柜10个（40*150*20cm,1.5mm碳钢板材）；

3、无屏智能立柜6个（40*150*20cm,1.5mm碳钢板材）；

4、智能挂箱7个（35*45*15cm,1.5mm碳钢板材）；

- 5、AED训练机（HS1真机同款）5台；

- 6、物联网智能系统（NB-LOT-V1）；

- 7、放置单位免费救护培训1次；

- 8、亚克力（有孔）宣传展板7块；

- 9、KT板宣传展板16块；

- 10、三角标识牌23块、路标指示牌50块；

- 11、售后服务7年，服务期内免费更换电池、电极片及急救包，一年1次全面巡查；发生故障2小时内响应，6小时排除故障。

- 12、急救耗材（肠脱出模型、颈托各3组）

- 备注：1、打★部分属于重要参数，不得偏离，否则以不中标处理。

- 2、由于设备属于特殊仪器，与先期已有设备无缝对接需要，品牌和型号不得偏离，否则以不中标处理。