- 全顺短轴监护型救护车改装招标要求

| 序号 | 名 称 | 项 目 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 基础车技术参数 |  |
| *1 | 车辆底盘型号 | 福特全顺V348 |
| 2 | 车体长×宽×高（mm） | 4963×2000×2398 |
|  | 舱内尺寸（mm） | 2463×1750×1620 |
| 3 | 轴距（mm） | 2933 |
| 4 | 最小转向半径（m） | ≤4.6 |
| 5 | 燃油 | 柴油 |
| 6 | 排放标准 | GB17691-2005(国五) |
| 7 | 发动机型号 | DURATORQ4D225L |
| 8 | 工作方式 | 四缸直列、高压共轨、增压中冷 |
| 9 | 发动机排量（cc） | 2198 |
| 10 | 最高车速（km/h） | 140 |
| 11 | 额定功率/转速（kw/r/min） | 100/3500 |
| 12 | 最大扭矩（Nm/rpm） | 350/1500-2000 |
| 13 | 油箱容量（L） | 70 |
| 14 | 百公里油耗（L） | ≤12L |
| 15 | 前轮距（mm） | 1745 |
| 16 | 后轮距（mm） | 1700 |
| 17 | 车辆自重（kg） | 2500-2700 |
| 18 | 车辆总重（kg） | 3550 |
| 19 | 离合器 | 单片、干式、膜片弹簧、自调离合器 |
| 20 | 变速器 | 6档手动MT |
| 21 | 轮胎 | 215/75R16LT |
| 22 | 转向系统 | 液压泵助力转向 |
| 23 | 制动器（前轮/后轮） | 盘式/盘式（ABS） |
| 24 | 空调系统 | 前后独立空调 |
| 二、 | 专用标准配置 |  |
| 1 | 监护型特制医疗舱 | 内饰全部采用高分子复合材料，一次成型，光洁度高，不易划伤。复合材料具有环保无毒、防潮、防霉、耐腐蚀、防静电、易清洗、可消毒，高强度、抗老化等特点。 |
| 1.1 | 地板革 | 环保耐腐层压板，医疗专用塑胶地板革，具有阻燃、防滑、防霉、易清洗、耐磨等特点； |
| 1.2 | 中隔墙 | 模具一次性成型，配有可移动式透明滑窗 |
| 1.3 | 急救药品柜 | 抽屉式或储物式急救药柜，分类放置药品及器械。 |
| 1.4 | 氧气瓶柜 | 两个10L氧气瓶柜，操作方便。 |
| 1.5 | 座椅 | 位于医疗舱右侧，含医生单人座及柜式座椅一个，符合人体力学原理设计。 |
| 1.6 | 器械平台 | 配备监护仪等急救设备平台。 |
| 2 | 控制系统 | 集成式电路控制，薄膜开关操作或触控屏液晶控制面板。工作人员能够直观的掌握用电设备的工作状态和及时发现故障。 |
| 2.1 | 主控制屏 | 屏幕规格：6.5吋LED显示控制器，电容屏；操作方式：功能集成控制，直接在电容屏上触摸操作；界面功能：控制屏上显示电压、工作灯状态、排风状态等相关用电设备的工作状态和车速、里程、故障提示等车辆状态数据，能够使用工作人员直观的掌握用电设备及车辆的工作状态并及时发现故障。 |
| 2.2 | 备用控制屏 | 机械式开式，集成控制面板，确保在主控制系统故障状态下仍使用医疗舱内电器设备。 |
| 3 | 供电系统 | 24小时不间断供电，可输出220V，600W纯正弦波电源满足多台精密医疗设备同时使用的需要。 |
| 3.1 | 电瓶及管理 | 免维护铅蓄电池，采用一次性电极端柱保护罩，有效防止电极氧化。电瓶管理：自动连接或断开，它可确保救护车原车电瓶处于最佳状态，不会因为原车电瓶亏电而影响出车。 |
| 3.2 | 逆变器 | 智能逆变，12V输入，输出220V，600/1000W纯正弦波电源。 |
| 4 | 警示系统 |  |
| 4.1 | 长排警灯 | 长排警灯1 盏：高亮度LED 发光体，低功耗，高寿命，维护成本低。 |
| 4.2 | 分体警控 | 分体警控1 台：为急救车辆使用，手柄操作使用方便，输出功率80W。 |
| 4.3 | 周边警灯 | 周边环绕方形LED 警灯共10 盏。 |
| 5 | 中心供氧系统 |  |
| 5.1 | 氧气管路 | 隐藏式可更换氧气管路1 套，带快速接口，即插即用，也可供其它用气设备使用。 |
| 5.2 | 氧气瓶 | 10L 铝制氧气瓶（含减压阀）2 个：氧气瓶固定支架采用不锈钢制造而成，取放方便。 |
| 5.3 | 氧气瓶 | 2.1L铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶（含减压阀）1 个，配置便携式保护袋。 |
| 5.4 | 高压减压阀 | 配有进口高压减压阀带有压力调节装置及压力表（带电信号传输），实现高低压转换 |
| 5.5 | 呼吸机供气口 | 呼吸机供气口1 个：（独立供气，适用多种呼吸机） |
| 6 | 担架系统 |  |
| *6.1 | 车载担架 | 车载担架1副：史赛克6082担架或萨宾斯Cross担架，最大承重160kg及以上,超宽担架轮，可调节进电梯状态，担架有3档高度调节，方便使用。 |
| *6.2 | 楼梯担架 | 楼梯担架1副：史赛克STAIR PRO楼梯担架或萨宾斯SKID PRO楼梯担架，配备楼梯履带系统，使楼梯转运患者更为省力；产品可以折叠放入救护车；配备4个车轮，提高移动病人的安全性。 |
| *6.3 | 铲式担架 | 碳纤维铲式担架1副,净重4.3kg，承重500KG。 |
| 6.4 | 软担架 | 上楼专用软担架1副。 |
| 6.5 | 负气压式骨折固定保护气垫 | 负气压式骨折固定保护气垫1副：产品由肢体固定保护气垫、躯体固定保护气垫、颈椎固定保护气垫、全身固定保护气垫(担架型)和气筒分类组成，适用于骨伤骨折急救护理及院前的骨折处理。 |
| 7 | 吸引系统 | 急救吸引器1套。 |
| 8 | 换气系统 | 车厢安装下排风换气系统，换气次数可达20次/小时。 |
| 9 | 杀菌系统 | 采用内嵌式紫外线消毒灯，杀菌有效空间可达12立方米。使用时只需拨动控制面板上杀菌定时器械旋钮即可。 |
| 10 | 照明系统 |  |
| 10.1 | 工作灯 | 医疗舱内医疗专用灯带，LED背光源技术照度达到50Lx。 |
| 10.2 | 手术灯 | 医用冷光源，高亮度LED射灯，照度达到300Lx。 |
| 11 | 输液固定装置 | 顶置式滑轨式输液架，附有输液瓶挂钩及固定绑带。 |
| 12 | 安全扶手 | 全方位设计。 |
| 13 | 前后对讲系统 | 前后对讲，单向控制 |
| 14 | 灭火器 | 前后舱配备各1台。 |
| 15 | 驾驶舱蓄物箱 | 可放置文件夹、大茶杯、办工用品等物品，提取方便。 |
| 16 | 行车记录仪 | 1个。分辨率：1080P，拍摄角度：160°，功能：夜视加强，款式：卡片机，配32G TF存储卡。 |
| *17 | 为了有完善的医疗舱售后服务，投标供应商应该具备车辆改装资质或为救护车生产企业，同时在浙江省必须有医疗舱售后服务点。 |  |
| *18 | 投标商应提供产品配置清单，注明车辆底盘和发动机型号，并附上车辆改装详细配置清单，包括车载担架、楼梯担架、铲式担架等设备的品牌型号。 |  |

投标说明：

1、报价要求：投标报价包含车辆改装费，不包含购置税和保险费。

2、质量保证：中标人所供的设备应符合国家技术规范和质量标准检验的合格产品，应与招标要求一致，所供的产品符合采购人的采购要求。如发生所供产品与招标要求及合同不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由中标人承担。

3、交货时间、地点：中标人在合同生效后60个日历天内，按照其与采购人的事先约定将所供产品运至指定地点，由采购人当场验收，中标人提供的产品型号统一对应、描述一致。

4、付款方式：验收合格后由财政直接支付。

5、应提供车辆、医疗设备的维修保养、修理手册、零配件编号手册及使用说明书。

6、售后服务：基础车质保期为2年或5万公里，医疗舱免费保修1年，在质保期内正常使用如产品出现质量问题由乙方负责。

7、供应商应提供急救车改装布线线路图、医疗舱布局图、药械柜、氧气瓶柜设计图。

8、供应商应提供改装材料、配置设备品牌、规格、型号、生产厂家汇总表及实物图片，供验收需要。