三通道原子荧光光度计技术参数

一、测定元素的范围:

可检测多达12种元素（As Se Hg Sn Te Sb Ge Cd Zn Pb Bi Au）

二、技术要求:

- 系统配置：

全自动注射式原子荧光光度计主机  1台

固定式免调节3灯位光路系统      1套

汞元素灯全自动辅助激发系统      1套

三级气液分离系统    1套

集成一体化柱塞泵    2套

集成一体化注射泵    1套

三维集成流量模块    1套

漏液监测传感器      1套

环境大气压力监测传感器    1套

气体压力及流量监测传感器    1套

双区可调温屏蔽式石英原子化器    1套

三通道（载气、屏蔽气、辅助气）数字化电子质量流量气路模块    1套

≥180样品位自动进样器                                      1台

实时火焰视频监控装置    1套

RFID非接触式编码空芯阴极灯（As、Hg、Se)                各1支

计算机（不低于联想双核，4G内存， 19.5寸液晶显示器）      1台

激光打印机(不低于HP1108)                             1台

系统操作软件                                                 1套

标准备件（含砷、汞标液）                                     1箱

- 仪器参数：

- 检测元素：As Sb Se Hg Bi Pb Te Sn Cd Zn Ge Au

- 测量检出限：As Sb Se Hg等≤0.01μg/L；

Hg(冷原子测汞)、Cd＜0.001μg/L；Au＜3.0μg/L

- 测量重复性：＜0.6%

- 线性范围：大于3个数量级，线性相关系数r＞0.9995

- 仪器性能：

- ★固定平面免调直插式元素灯3灯位光路系统。

- ★三元素三通道可同时测量。

- 空芯阴极灯采用免调节RFID非接触式编码技术，免调光路，仪器自动识别元素，自动监测元素灯使用时间。

- ★抑制汞漂移校准技术，采用高紫外利用率比例透反技术，高稳定度紫外监测传感器，实时校准与动态调节技术，提高原子荧光信号强度及稳定性。

- ★汞元素灯全自动辅助激发技术，确保汞灯的正常使用。

- ★进样系统：内置式注射泵和柱塞泵驱动3注射泵联用进样装置，进样精度高，无需气动泵及蠕动泵。

- 样品方式：外置式180位极坐标圆盘式自动进样器，进样针自动清洗。

- ★具有新型三级气液分离系统，自平衡液封设计，稳定氩氢火焰。

- 优化的三维集成流量模块，简化管路设计，有效控制样品轴向和径向扩散及记忆效应。

- 具有自动单点配制工作曲线，自动在线稀释高浓度样品功能。

- 采用高精度三通道（载气、屏蔽气、辅助气）数字化电子质量流量气路模块，0-1000ml/min连续可调，实时显示气体流量，无需流量计，控制精度最小可以达到1mL，有效节约氩气消耗量。

- ★仪器采用双区温控屏蔽式石英原子化器，提升低温状态下原子化效率，控温从室温-450℃精确可调。

- ★原子化器采用高精度自适应比例积分微分（PID）控温算法；百万次免维护高可靠性智能点火技术，无需更换电炉丝。

- ★仪器具有自动视频监控装置，软件实时自动视频监测原子化室工作状态。

- 仪器预留As、Hg、Sb、Se等元素形态分析接口。

- 新型外观，三路顺序注射泵与主机一体化，精密工艺，结构紧凑。

- 软件兼容Win7/Win10操作系统。仪器根据设置自动完成标准曲线法、标准加入法、仪器测试、样品测量、自动校正等功能。

- 仪器具有自诊断功能、断电保护以及方法和测试数据存储打印功能。

- 独立电气子模块设计，实现工作参数的自动优化及故障的诊断与排除。

- 具有全方位传感系统，漏液自动监测装置、数字化气路压力监测、气体流量监测、无载气安全保护、原子化器双区温度监测、点火电流监测、原子化器进液监测、环境温湿度监测等。

- 具有WIFI无线传输控制功能，可无需通讯电缆与多台电脑实现无线连接。

- 仪器真正实现免调节、开机即测量、全自动化检测。

注：加★号参数为验收指标，需在验收时验证，需满足所有加★参数，方可通过验收。如存在虚假应标情况，验收不予通过，仪器退回，且需上报政采云，将违规供应商拉入黑名单，予以警示。