中医馆治疗设备参数

| 采购编号 | 货物或 服务名称 | 主要技术及规格要求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 灸疗床 | - 工作环境条件要求： 1）环境温度：5℃～40℃； 2）相对湿度：30%～80%； 3）大气压力：700hpa~1060hpa。 二、电源参数 ： 最大输入功率：≥1590W； 电 源：AC220V±22V，50Hz±1Hz。 三、功能参数： - 尺寸规格：长2300mmX宽740mmX高1070mm； - 灸疗床应能承重≥150kg静负荷； - 设备运行噪音：≤60分贝； - 灸疗床排风量≥220m³/h； 5）灸疗床开启自动点火后，应在150s±30s后自动断电； - 灸疗舱可调节温度：35℃-55℃； - 灸疗床可调温度：45℃-55℃； - 红外线波长：0.7um -2 um； - 灸疗时间：25min-80min； - 安全性能符合GB9706.1-2007的要求； - 电磁兼容性符合YY0505-2012的要求。 四、配置要求： 灸疗床体2台；艾灸舱 2个；砭石床板 2个；摇摆升降装置2套；加热柱托盘4个；艾灸加热柱 4根；遥控手柄 2个； 触摸屏2个；控制装置2套；电源线2条；接水盒2个；床垫4条；布帘2条；头枕2个； 棉垫床面2个；保险管2个；排烟装置2个；净烟机2个；低中频脉冲治疗仪3台；智能刮痧仪3台；神灯 16台；电针仪12台。 | 1批 |  |  |
|  | 熏蒸仪 | - 一、参数要求 1、点式局部熏蒸,双喷头恒温喷气，也可关闭一侧的阀门进行单喷头喷气； 2、微电脑设置熏蒸时间和熏蒸温度,液晶屏显示； 3、全不锈钢中药锅煎煮中药,防止腐蚀； 4、喷头管臂可≥180度旋转并能在有效范围内任意调节高度,方便不同患者的使用； 5、喷头管臂外包隔热保护层，防止调节高度时烫手 6、外设加水口，不用打开中药锅即可加水； 7、配有过热保护装置，防止设备干烧或者中药锅里的蒸汽压力过大而带来的安全隐患； 8、具有声光报警装置，当温度超过设备设置的安全温度时，设备停止加热并进行声光报警； 9、独特的蒸汽喷头设计，能有效的防止药末对喷头出气孔的堵塞； 10、设有冷凝水回收装置，避免熏蒸时喷头滴水； 11、配有水位开关，当中药锅里水位低于低水位时，设备自动停止加热并在液晶显示屏上进行提示； 12、配有收音机功能； 13、电源: 220V/50HZ； 14、功率: ≥1500W； 15、时间设定范围:0-90分钟； 16、温度设定:20-60摄氏度； 17、超温报警温度: 106摄氏度； 18、喷头管臂长度:60厘米(长度可定制)； 19、中药锅容积:不小于5000毫升； 20、最大蒸发量:不少于1200毫升/小时； 二、配置要求： 主机2 台；加水量杯2只；药袋4只； 牵引椅1张。 | 1批 |  |  |
|  | 经络灸导治疗仪 | 一、参数要求 1、设备的主要功能：同时具备无烟温热灸、磁疗、温针、电针、温热电针5种功能； 2、≥7寸彩色触摸屏，一键飞梭显示操作； 3、输出路数： ≥12个灸头,≥4路（8线）电针输出。 4、灸头具备加热功能，每个灸头独立控温：30-70℃内连续可调； 5、灸头具有磁疗催化功能，灸头表面的磁通量：0.023T-0.12T； - 电针波形：需具备不少于连续波、疏密波、轻锤波、按摩波1、按摩波2、按摩波3等六种波形 - 电针夹具有加热功能，温度为75℃±10℃； 8、治疗时间：0～99min之间设定，到设定时间自动停止输出； 9、输入功率≤70VA。 二、配置要求： 主机2台；电源线2根；艾灸盒10个；艾灸盒组合垫2个；温热电针输出线8根；隔热垫200个；绑带2套；硅胶塞24个；熔断器4个。 | 1批 |  |  |
| （大写 ）： 圆整 小写： 元 联系人： 俞先生 联系电话：15381692968 |  |  |  |  |  |

备注：1.投标供应商需具备医疗器械经营许可证或备案证明；2.以上设备必须具备医疗器械注册证；3.严格按照以上参数评标并验收；4.报价时必须上传医疗器械经营许可证或备案证明、医疗器械生产许可证、医疗器械注册证、彩页及授权书。