药房医用冰箱询价单

| 序号 | 品名 | 类型 | 容量范围 | 数量 | 单位 | 预算（元） | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海尔、塞默飞世尔、松下 | 冷藏箱 | 350-400 | 9 | 台 | 15000 |  |  |
| 2 | 海尔、塞默飞世尔、松下 | 冷藏箱 | 900-1000 | 6 | 台 | 25000 |  |  |
| 3 | 海尔、塞默飞世尔、松下 | 冷藏箱 | 600-650 | 2 | 台 | 25000 |  |  |
| 4 | 海尔、塞默飞世尔、松下 | 冷藏冷冻箱 | 250-300 | 1 | 台 | 25000 |  |  |
| 一、项目概况 本次采购货物为18台医用冰箱，用于药房存放试剂、针剂等。冰箱要求稳定好、返修率低、温度浮动小，且冷链系统具有完善的报警功能，实现短信的报警提示，网页记录温湿度数据，接入药房原有的冷链系统。 二、采购需求 名称及内容：18台医用冰箱含冷链系统其中需要四个中转模块及23个采集模块。 功能：用于冰箱温湿度的监测，异常情况及时短信及系统显示报警，定时记录数据，冷链需要接入原有冷链系统。 三、货物技术规格及配置 - 冷藏箱(9台) - 350Lㄍ容积ㄍ400L。 2)箱内温度控制范围：2℃～8℃，均匀度误差≤3°C。 3)立式，单开门，整机高度＜2米，保证进门方便。 4)超深箱体设计，产品内部可用空间深度≥550mm。 5)产品整机功率≥300W，以保证产品制冷速度等 6)箱体发泡层厚≥50mm，保证保温效果 7)具备数字显示箱内温度，微电脑控制，带电源指示灯，可显示箱内上部、下部温度温度以及平均温度。且温度精度为0.1℃ 8)具备超温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警. 带远程报警接口。 9)内置电池，带有电池电量报警。断电后可声光报警24小时以上。断电后并同时显示箱内实时温度。 10)传感器数量≥5个。并且箱内上下各一个，可以分别显示箱内上部温度、下部温度和平均温度。 11)采用原装进口压缩机，并提供报关单。配合罩极冷凝风机，保证制冷系统高效可靠。 12)具备电加热玻璃门，实现32℃环温80%湿度条件下无凝露。 13)自关门功能, 开门角度小于90°就会自动关门。 14)门体上部配有安全门锁，且门锁是一把钥匙开一把锁结果，防止钥匙串用，保证存储物品的安全。产品左侧带独15)立锁扣，可加挂锁。产品左下角还有可以额外增加挂锁的锁扣，安全三门锁设计。 16)门体在中间位置附近带有侧锁扣，可以增加挂锁。不能太低或太高，以保证使用方便 17)带有4个移动脚轮和2个止动底脚，门体带有门止档。 18)采用LED照明灯，低热、低耗、高亮。 19)所投产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，具有医疗器械生产许可证。 20)采用强制风冷冷凝器，风机选用进口品牌风机配备铝制叶片。 21)采用金属接水盒，冷凝水汇集后自动蒸发，无需人工倒水 22)配置6个带价目条的搁物架，配合一体吸附成型内胆，无需搁架条即可实现搁架间距可调，保证箱内空间的最大利用率。 23)进口品牌风机配合高效冷凝器，保证冷凝效果，提高系统可靠性； 24)冷凝器配置过滤网设计，防止灰尘过多造成冷凝器堵塞。 25)双感温包设计，模拟存储物品的表面温度，而非感温探头处空气温度。 26)产品带有≥1个直径≥25.4 mm的测试孔，方便用户监控箱内温度情况和简单设备的接入检测。 27)产品后背配置止推装置。 28)配置防高温机械温控器，保证电脑板出问题以后产品温度不会过高 29)配置USB接口，每6分钟取一次温度数据，且能保存箱内温度数据10年。 30) 产品性能可靠，带有TUV性能测试报告，投标时需提供证明材料。 31)产品具备医疗器械注册证。 32）标配冷链监控模块并接入医院现有监控系统(现为海尔产品)； - 冷藏箱（6台） - 900Lㄍ容积ㄍ1000L。 2)产品整机功率不少于700W，以保证产品制冷速度等 3)自带门体水平度调整装置 4)箱体发泡层厚≥50mm，保证保温效果 5)箱壳和内胆均采用喷涂钢板设计。门体可实现自关门功能。 6)高度＜2米 , 以便进门 7)宽箱体设计，箱体宽度不少于750mm。 8)箱内温度控制范围：2℃～8℃，均匀度误差≤3°C。且能提供第三方国际认证机构出具的报告给予证明。 9)数字显示箱内温度，微电脑控制,显示精度 0.1，带电源指示灯，可显示箱内上部、下部温度以及平均温度。 10)配置6层12个带价目条的搁架，搁架间距可调，保证箱内空间利用率。 11)配有电池，断电后可声光报警24小时以上。断电后并同时显示箱内实时温度。 12)双感温包设计，模拟存储物品的表面温度，而非感温探头处空气温度 13)双开门设计，可任意角度自动关门 14)门体需有锁孔，两个门体中间可加外挂锁。 15)每个门体都配置有内嵌门锁，门锁为一把钥匙开一把锁结构，防止钥匙串用。 16)门框和手把为一体式挤出结构，且为铝合金材质，结实耐用； 17)采用电极式电加热玻璃门，实现32℃环温80%湿度条件下无凝露。 18)中梁采用电加热设计，防止冷桥和凝露。 19)带有门体高度微调装置 20)产品具有超温报警，断电报警，开门报警，传感器故障报警、电池电量低报警等功能。 电脑板自带远程报警接口。 21)带有 4 个可移动脚轮和 2 个可锁定的止档，方便产品移动和固定使用。 22)采用双侧LED照明灯，低热、低耗、高亮。 23)采用原装进口压缩机(提供报关单)。轴流蒸发风机，高效低噪。 24)箱内温度传感器数量≥5个。并且箱内上下各一个，可以分别显示箱内上部温度、下部温度和平均温度。 25)冷凝水汇集后进入不锈钢接水盒，通过系统自循环，配合专业导风结构，实现冷凝水自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。 26)顶置式制冷系统，冷凝系统配置罩极风机，便于制冷系统散热，保证制冷系统压力均衡，同时可以提高空间利用率高。 27)采用至少2个不锈钢叶片的冷凝风机，3个方块式轴流蒸发风机，使用国际名牌风机 28)以提高系统稳定性和空间利用率。 29)产品带有≥1个直径25.4mm的测试孔，方便用户监控箱内温度情况和简单设备的接入检测。 30)铝翅片式蒸发器，有效增加制冷系统面积，提高降温速度和温度均匀性 31)铜管路铝翅片式冷凝器，有效增加制冷系统面积，提高散热效果，保证制冷系统寿命 32)配置防高温机械温控器，保证电脑板出问题以后产品温度不会过高 33)产品具备医疗器械注册证。 34）标配冷链监控模块并接入医院现有监控系统(现为海尔产品)； - 冷藏箱（2台） - 立式：600Lㄍ容积ㄍ650L 2)门体为一体式发泡门并配备电加热玻璃视窗，32℃/85%Rh环境下门体无凝露，箱内储品清晰可见。 3)标配自关门组件，可以支持小角度自关门 4)箱壳采用彩色喷涂钢板设计,内胆采用不锈钢材质. 5)产品整机额定功率≥450W，以保证产品制冷速度 6)箱内温度微电脑控制，温度范围：2℃～8℃，均匀度误差≤3°C。数字显示箱内温度，微电脑控制,显示精度达到0.1℃，带电源指示灯，可显示箱内上部、下部温度温度以及平均温度。 7)箱内6个高强度铁丝蘸塑搁架，搁架间距可调，保证箱内空间利用率。 8)配有电池，断电后可声光报警24小时以上。断电后并同时显示箱内实时温度。 9)双感温包设计，模拟存储物品的表面温度，而非感温探头处空气温度。 10)门体手把采用铝合金材质，结实耐用，可拆卸 11)门体设置的内嵌门锁，保证物品安全。 12)分段式LED照明灯，低热低耗高亮。 13)产品具有超温报警，断电报警，开门报警，传感器故障报警、电池电量低等功能。电脑板自带远程报警接口。报警方式分声光报警和凤鸣报警两种方式，蜂鸣报警可手动关闭。 14)带有4个可移动脚轮和 2 个可锁定的止档，方便产品移动和固定使用。 15)进口原装压缩机(提供报关单)，配合蒸发风机，保证箱内温度均匀性 16)箱内温度传感器数量≥5个。并且箱内上下各一个，可以分别显示箱内上部温度、下部温度和平均温度。 17)冷凝水汇集后进入进入接水盒，通过制冷系统自循环实现自动蒸发，无需人工倒水 18)超深箱体设计，产品内部可用空间深度≥600mm 19)冷凝系统配置罩极风机，便于制冷系统散热，保证制冷系统压力均衡，同时可以提高系统稳定性和空间利用率。 采用国际名牌内风机和冷凝风机（列出风机品牌）。 20)产品带有1个内径≥25.4mm的测试孔，方便用户监控箱内温度情况 21)辅助控制传感器设计，用于控制的传感器带有辅助传感器，以保证运行稳定 22)铝翅片式蒸发器，有效增加制冷系统面积，提高降温速度和温度均匀性 23)铜管路铝翅片式冷凝器，有效增加制冷系统面积，提高散热效果，保证制冷系统寿命 24)配置防高温机械温控器，保证电脑板出问题以后产品温度不会过高 25)配置防低温机械温控器，保证电脑板出问题以后产品温度不会过低 26)产品具备医疗器械注册证。 *27）标配冷链监控模块并接入医院现有监控系统(现为海尔产品)； - 冷藏冷冻箱（1台） - 立式：250Lㄍ容积ㄍ300L，其中冷冻90 L -100 L，冷藏180 L -200 L。 - 冷藏温度2～8℃可调，冷冻温度-20～-40 ℃可调。 3)上下双门设计，上冷藏下冷冻。 4)电脑板控制，冷藏冷冻温度同时显示，精度≤1 ℃。 5)冷藏室发泡层厚度≥50mm，冷冻室发泡层厚度≥90mm，保证高效的保温效果。 6)冷藏室风冷设计，采用进口品牌风机，保证温度均匀性和低噪音及可靠性。 7)冷藏冷冻室均采用内嵌式一体注塑扣式把手，方便开关门； 8)冷藏、冷冻门体均为一体式发泡结构； 9)具备超温报警、传感器故障报警、冷藏室开门报警。 10)具备环温超标报警、电池电量低报警。 11)具备断电报警功能。且断电报警时应该实时显示箱内真实温度24小时以上。 12)双门双锁扣设计，每个锁扣均可外挂锁，满足安全要求。 13)冷藏室内胆采用不锈钢材质。 14)冷冻室内胆采用不锈钢材质。 15)冷藏室采用内置式蒸发器，提高箱内空间利用率。 16)冷藏、冷冻独立制冷系统，可单独停用任意一个腔室。每套制冷系统均配置独立压缩机和独立额进口轴流冷凝风机。 17)冷藏室压缩机采用进口压缩机。 18)带有2个测试孔，便于实验。 19)节能产品，产品功率≤400W。 20)产品配置USB接口，且能保存箱内温度数据10年，实现电子数据导出。 21)抽屉要求：冷藏室采用不锈钢隔板和抽屉，冷冻室内配备≥2个一体式注塑抽屉，抽屉带有标识插槽设计，便于区分储存物品。 22)投标产品具有可调底脚，保证产品使用便利性。 23)投标产品后背需具有止推装置。 24) 产品具备医疗器械注册证。 25）标配冷链监控模块并接入医院现有监控系统(现为海尔产品)； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、所有产品必须保证为原厂原包装产品，报价需含运输、安装、调试、培训、售后服务、税金、安装配件等费用，所有报价供应商均为认同并遵守本询价单中的要求！如发生所供货物与采购需求不符，甲方有权无条件退货。 *2、发货时间：合同签订后7个工作日内到温附一指定地点并安装。 3、质保期：为设备安装并经专项验收合格之日起三年，终生维修。免费提供操作培训和维修培训。 4、售后服务：温州设有办事处及授权售后服务点，中标后提供服务点营业执照证明。若报修，乙方应在2小时内派遣相关人员赶赴现场，24小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后1.5小时内到达现场抢修，并于到达现场12小时之内排除故障。乙方未在约定时间内修复的或同一货物经3次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换。返修或更换后的部件保修期应重新计算。 5、付款方式：合同签订后完成全部设备供货，安装完毕验收合格后45个工作日内，买方向卖方支付总价的100%。 *6、供应商需有医疗器械经营许可证或二类医疗器械经营备案证。 *7、每个冰箱配备冷链监控模块并接入医院现有监控系统(现为海尔产品)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 浙江省政府采购在线询价合同模板

合同编号：

采购单位（甲方）：温州医科大学附属第一医院

供货商（乙方）：********

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规以及（采购机构）温州医科大学附属第一医院关于项目编号为*******的在线询价项目的成交结果，签署本合同，以资共同遵守。

一、采购标的

金额单位：万元

| 序号 | 采购计划文号 | 货物名称 | 品牌 | 型号/规格 | 技术参数或配置要求 | 数量 | 成交单价 | 合同总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | * | * | 详见附件询价单 |  | ** | ** |

注：以上合同总价包含货物到达甲方或甲方指定用户并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。

二、供货范围

合同供货范围包括了所有合同货物、相关的技术资料。

在执行合同过程中如发现任何漏项和短缺，在合同或附件清单并未列入，但该部分漏项或短缺是满足合同货物的性能所必须的，则均应由乙方负责免费将所漏项或短缺的货物及技术服务等在最短的合理时间内补齐。

三、资金来源及支付方式

金额单位：万元

| 序号 | 采购计划文号 | 采购目录 | 数量 | 预算 | 资金来源性质 | 资金支付方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 其它 | 其他 |

注：

1、资金来源性质包括预算内资金、专户资金、其它资金、预算内暂存、专户资金暂存、收入退库等，根据采购计划书核定的性质填写。

2、资金支付方式应根据采购计划书核定的方式填写，填财政直接支付或财政授权支付、单位自行支付。

四、货款结算

1、甲方按以下第1种方式支付乙方合同价款。

（1）一次性支付：

本合同项下的全部货物安装调试完毕并经最终验收合格后  45 个工作日内，甲方向乙方支付全部合同价款。

（2）分期支付：

①甲方应于本合同生效后 / 个工作日内向乙方支付合同总价款的 / %作为预付款，计￥ / 元（大写  / 元整）；

②全部货物验收合格后 / 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的 / %，计￥ / 元（大写 / 元整）。

2、实行国库集中支付的单位：甲方应根据采购计划确认的资金支付方式，按规定将货款支付给乙方。其中确认“财政直接支付方式”的，甲方应在规定期限内，向财政国库支付机构提出申请支付令、办理国库支付手续；财政国库支付机构应在规定时间内（不计入甲方付款期限），将货款支付给乙方；确认“财政授权支付或单位自行支付方式”的，由甲方在规定限期内自行将货款直接支付给乙方。

未实行国库集中支付的单位：由甲方在规定期限内自行将货款直接支付给乙方。

3、甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税专用发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

五、履约保证金

1、本合同签订后    个工作日内，乙方应向甲方支付合同总价    %的履约保证金，作为乙方认真履行合同条款的保证。

2、乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔货款中扣除。剩余履约保证金（如有）自合同约定的质保期届满后    个工作日内由甲方无息返还给乙方。

六、质量保证与权利保证

1、乙方应保证所供货物是全新且未使用过的，并完全符合政府采购规定的质量性能规格型号和价格、服务要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终交付验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料等缺陷而产生的故障负责。

2、货物质量应符合生产厂家的出厂标准和现行国家、行业各项标准，出厂标准与国家/行业标准要求不一致时，以要求较高者为准。

3、乙方保证其对货物及服务项下所有内容拥有完整、独立、有效的所有权，且完全有能力授权甲方永久、免费、全球范围内使用设备附属软件。

4、乙方保证其交付的所有货物、软件及服务等，不会侵犯任何第三方的知识产权和其它权益。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。

5、

七、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

2、

八、货物包装

1、乙方提供的全部货物均应按国家标准中关于包装、储运指示标志的规定及其他相关规定进行包装。该包装应适于远程运输和反复装卸，并具有防潮、防震、防锈、防霉等作用，以确保货物安全无损地运抵甲方指定地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

2、乙方应向甲方提供使用货物的有关技术资料，包括相应的每套设备和仪器的中文技术文件，例如：商品目录、图纸、使用说明、质量检验证明、操作手册，维护手册或服务指南等。该类文件应包装好随货发运。

3、

九、货物交付

1、交货期：合同签订后7个工作日内

2、交货方式：送货上门

3、交货地点：浙江省温州市温附一新老院指定地点

4、乙方应提前 1  天以书面形式通知甲方货物备妥待运日期及装箱清单，甲方应为接收货物做好前期准备。如甲方不具备接收货物的条件，应在约定的交货日期 1  日前以书面形式通知乙方，并重新确定交货日期。

5、交货前，乙方应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

6、货物数量及要求详见询价单（询价单要求若与合同其它条款不符，以询价单要求为准）。

十、安装与验收

1、到货验收：货物运抵甲方指定地点后，甲方应依据本合同及询价文件上的技术规格要求和国家有关质量标准及时进行验收。如发生所供货物与合同约定不符，甲方有权退货或要求乙方进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，乙方应承担逾期交货的违约责任。乙方应在接到甲方要求后   5    日内予以补救，所产生的费用及法律后果由乙方承担。

2、安装调试： 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需在甲方指定时间内负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。安装调试所需的专用工具、备品备件以及合同规定的其他事项由乙方提供。

安装调试过程中，乙方应采取安全保障措施，保证人员安全。如因乙方原因造成人员伤亡和财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

3、最终验收：货物经安装调试完成且符合技术要求后，甲方进行最终验收。验收时乙方必须在现场。货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方签署验收合格证明。如货物不符合合同约定的要求的，乙方应当在 15 日内采取措施消除缺陷后重新申请终验，并承担由此产生的费用。

4、对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，检测费用由  乙 方承担。

5、货物毁损、灭失的风险，自货物最终验收合格之日起由甲方承担。

6、

十一、保修与售后服务

1、质保期为3年，自货物最终验收合格之日起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。

2、技术支持

（1）远程技术支持：乙方应具有稳定的技术支持队伍和完善的服务支持网络，提供7×24小时技术支持服务，及时响应甲方的技术服务支持需求，提出有效的解决方案，解决甲方在货物使用过程中遇到的实际问题。

（2）现场技术支持：对于通过电话、邮件等远程技术支持不能解决的问题，乙方应在 2 小时内派遣相关人员赶赴现场， 24 小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后  1.5 小时内到达现场抢修，并于到达现场 12 小时之内排除故障。乙方未在约定时间内修复的或同一货物经 3  次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换。返修或更换后的部件保修期应重新计算。

（3）技术升级支持：乙方应提供货物所配置软件的终身免费维护和升级服务，保证货物正常运行，且不影响甲方其它运行环境。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。

5、

十二、保密条款

乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务，非经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的，乙方应向甲方支付违约金       万元；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

十三、违约责任

1、本合同项下货物在交货、安装调试、验收及质保期等任何阶段内不符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方有权向乙方索赔并选择下列一项或多项补救措施：

（1）由乙方采取措施消除设备缺陷或不符合合同之处，如果乙方不能及时消除缺陷，甲方有权自行消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（2）由乙方在接到甲方通知后  3  日内用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备更换有缺陷的设备或用新的技术资料替换有错误的技术资料或补供遗漏的设备或技术资料等，乙方应承担一切费用和风险并负担给甲方造成的全部损失。

（3）根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。

（4）退货，乙方应退还甲方支付的全部合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货款总值 5  %的违约金。

3、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，每逾期一日，应按逾期付款总额       ‰向乙方支付违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期一日，应按逾期交货总额 1 ‰向甲方支付违约金。逾期超过约定日期 30 个工作日不能交货的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总额 5  %的违约金。

乙方未在约定时间内完成安装调试的，参照前款约定承担违约责任。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及询价文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方支付合同总值 5 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

6、乙方未能按约定要求履行保修义务的，每发生一次应向甲方支付 1000 元的违约金，同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。

7、因乙方其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5 %的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

8、

十四、不可抗力

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灭、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、不可抗力事件发生后，受不可抗力事件影响的一方应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。同时应立即尽一切合理努力采取措施，消除影响，减少损失。

4、如果不可抗力事件延续 30 日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、法律适用与争议解决

1、本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2、本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

3、

十六、合同生效及其他

1、本合同经甲、乙双方加盖单位公章后生效，合同一式三份，甲、乙、鉴证三方各执一份，具有同等法律效力。

2、本次采购过程中形成的在线询价文件、响应文件、补充协议、附件等与本合同具有同等法律效力。各项文件之间约定不一致的，以签署时间在后者的为准。

3、本合同未尽事宜，遵照《政府采购法》、《合同法》有关条文执行。

4、本合同的核心内容必须与成交结果一致。同时，未经同级财政部门批准，甲乙双方不得以任何方式签订合同以外的补充协议，擅自修改合同条款，否则将追究其相关责任。

5、本合同必须在规定时间内备案、公告。

6、

（以下无正文）

| 甲方（公章）： | 乙方（公章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| （签字）： | （签字）： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |