中医头部熏蒸仪技术参数

1.电源电压：AC220V。

2.电源频率：50Hz。

3.输入功率：1200VA。

4.预热时间的长短取决于药液初始温度和加液量。

5.熏蒸温度：

a)蒸锅容器温度：≤103摄氏度

b)皮肤温度：≤50摄氏度

6.皮肤温度超过45摄氏度时，有报警提示音。

7.熏蒸时间：时间可在1~35min内设定。治疗时间结束时，有提示音，加热装置自动断电，时间误差不得大于±30s。

8.防干烧功能：熏蒸仪蒸锅容器液低于防干烧装置时，不能加热；并有提示信息。

9.安全保护功能：

a)当蒸锅容器温度达到103摄氏度时，第一路保护装置启动。

b)当第一路保护装置失效导致患者皮肤温度升高至50摄氏度时，第二路保护装置启动。

10工作时间：≥6H。