## 数字式12导心电图
数字式十二导心电图机招标参数 IMAC120
参数名称 | 主/次属性 | 参数值
数字式十二导心电图机招标参数 IMAC120 |  | 产品要求概述 国产品牌，为保证该产品采用的是最新的技术，产品必须为2015年以后推向市场的机型，以国家食品药品监督管理局第一次颁发的产品注册证日期为准. 为保证在规定时间内顺利完成施工，请提供该品牌心电图机业绩证明：至少提供2份900台以上合同/中标通知书，以衡量制造商施工能力（必须提供证明资料，如合同、中标通知书）。 为保证产品质量，该品牌心电图为中国医学装备协会开展的优秀国产医疗设备遴选品牌。拥有CE认证，CMC计量认证，CCC认证，ROHS认证，心电图机软件产品登记证书，心电图机计算机软件著作权登记证书等其它国家强制性要求的证件， 售后服务要求 新疆地域辽阔，制造商必须在乌鲁木齐和喀什有售后服务网点，提供本地化售后服务（请提供证明文件，制造商营业执照/备案登记证明、租房合同、工程师上岗证、办公室工作环境图片）。 在用户当地或省会中心城市，卖方应安排至少一次临床应用医师专业技术人员培训，该人员必须已获得执业医师资格证，保证使用人员正常操作设备的各种功能。（必须提供临床医师职业资格证、社保缴纳证明、劳务合同） 整机保修期:20个月 配置： 标准配置：主机1台，导联线1条，肢电极4个，胸电极6个，热敏打印纸1本，电源线1根，接地线1根，其它必要辅件一套 工作条件： 产品的电源插头符合中国标准，无需适配器 ECG输入 ECG输入通道：标准12导联、Cabrera导联心电信息同步采集 ★频率响应：0.01-330Hz (-3db)（提供证明文件） ★耐极化电压：±609mV ±1% 共模抑制比：≥130dB 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能，并具有防缠绕设计 ★中英文输入及操作提示,全触屏操作，中文输入支持手写和拼音、五笔输入法 技术及性能 A/D转换：22bit 采样率：≥29000Hz（提供国家食品药品监督管理局颁发的产品注册证附件证明文件） 灵敏度选择：2.5、5、10、20mm/mV±2% ★支持心脏起搏信号检测（提供证明图片） ★支持预采集、实时采集、触发采集、周期采集等多种采集方式（提供证明图片） ★本机支持有线、无线WiFi方式连接互联网（信息化建设参数、不满足可导致废标，提供证明图片） 存储器 ★设备内置存储器，非U盘、SD卡等扩展本机可存储≥1000例 ★数据储存格式：pdf、png、ZQECG 五、 外观： 外观 ★≥10英寸1024*768点彩色LED触摸屏 ★物理全键盘及触控软件键盘设计，方便不同习惯的医生快速操作 显示信息：同屏显示12道心电波形 记录器 ★多轴联动热敏打印机技术 multi-axisTP®，可确保在任何环境（运动中的救护车、不平整的野外场地）都能平滑清晰地记录每一份心电报告 ★走纸速度：5、6.25、12.5、25、50 mm/s ±2% ★记录模式：手动/自动打印：3CH、3CH+1R、3CH+3R、6CH、6CH+1R、12CH 记录纸规格：折叠纸，216mm/210mm 打印方式：实时同步或连续12道心电波形打印 ★支持直接外接激光打印机，通过A4纸打印心电波形和报告 ★具备在无网格纸上打印网格功能 支持60s波形冻结与回放。 ★支持已保存病例的电影回放和选择任意一段波形打印。 ★支持病例重新编辑与重新诊断。 ★支持诊断结论模板化病例输入，只需输入相关病例首字母即可选择相应病例。 ★支持自定义病例模板的添加。 外部输入接口 USB接口、SD卡接口、网络接口、导联接口 ★支持外接条码扫描仪和磁卡读卡器，支持即插即用。 ★支持输出PDF\ PNG\ECG\JPG（选配）\XML（选配）\SCP（选配）\DICOM（选配）格式标准协议，满足医院联网需求 ★支持本机直接接入第三方网络系统、医院的HIS\EMR等系统。 ★支持本机直接Email发送PNG、PDF格式报告，方便异地远程会诊（重要参数、后期援疆专家及医院远程会诊）。 电源 交直流两用 自动转换 交流电源：交流 220V 50Hz 直流电源：内置可充电锂离子电池，充满电后可连续工作3小时以上 分析扩展 ★支持GLASGOW大学心电算法，可根据患者年龄、性别、种族、用药做出精确诊断，对急性心肌缺血、室颤室速、极度心动过缓、恶性心律失常等能进行有效判断 注：打★的参数三个不满足即为废标

## 动态血压监护仪
动态血压记录仪技术参数
参数名称 | 主/次属性 | 参数值
动态血压记录仪 |  | 主要参数 1、数据连接： USB数据线、蓝牙 2、测量方法： 示波法 3、压力测量范围： 0~37.3kPa(0mmHg~280mmHg) 4、脉率测量范围： 0bpm~200bpm 5、分辨率： 血压读数的分辨率为1mmHg，脉搏读数的分辨率为1BPM 7、准确性： 应符合YY0670-2008中4.5.4的要求，无论升压还是降压，在量程中的任何测量点上，袖带内压力测量的最大误差应为±3mmHg 8、脉率准确性：±3BPM 9、最大袖带压： 血压监测仪袖带压力超过40.0kPa(300mmHg)时应自动打开电磁阀放气；袖带压处在2kPa(15mmHg)以上时间小于3min 10、泄气： 在充气系统阀门全开快速放气的情况下，压力从34.67kPa(260mmHg)降到2kPa(15mmHg)的时间不超过10s 11、数据储存器： 闪存储存 高达300个读数 12、测量间隔时间： 血压测量的间隔时间可选择为(5,10,15,20,30,45,60,90,120)分钟中的任何一种，时间误差不超过选择值的5% 13、内置3G重力感应器，支持体位检测，帮助血压分析。 动态血压分析软件： 1、存储记录全过程动态血压波形 2、分析界面操作简洁，可提供符合临床使用习惯的汇总页报告。 3、支持设置昼、夜、早晨、特殊等多种不同时间间隔测量方案。 4、为临床提供丰富全面的图形报告，包含圆饼图、散点图、趋势图、直方图。 商务条款 1、投标产品品牌及产地为国内 2、制造企业具有ISO9001质量体系认证证书、具有SFDA认证 生产厂家必须提供外地驻乌鲁木齐市办事机构登记备案证明，以确保售后服务更加完善

## 动态心电图记录仪
动态心电记录仪iE90参数
参数名称 | 主/次属性 | 参数值
动态心电记录仪iE90参数 |  | 动态心电记录仪 技术参数及指标 1、电源：DC 1.5V，1 节AAA 电池 2 记录时间：连续记录72小时以上 ，三通道可以记录6天 3、★重量： 48g 4、基本尺寸：72mm×53mm×16mm 5、外壳材料：注模防水PC 塑料 6.★导联(通道)：12导联/3导联 二合一 8、频率响应：0.05～50HZ 7、记录方式：全信息 9、输入阻抗：≥6MΩ 10、增益:0.5、1、2 11、共模抑制比：≥90dB 12、采样率：128-1024次/秒/通道，起博采样率2万HZ 13、显示：LCD显示文字和波形，支持中、英文 14、转换精度：8-16位 15、实时时钟：年、月、日；时、分、秒 16、数据接口：USB2.0或SD卡 17、存储介质：Flash卡 18、导联线插头：19 针 19、导联线：10 芯 20、起博检测：支持，起博采样率2万HZ， 独立显示通道，3通道检测 21、操作温度：0°C-45°C 22、存储温度：-10°C-70°C 23、操作湿度：10%-95% 24、存储湿度：5%-95% 分析软件功能 1. 模板分析功能 1．根据病人实际波形逐跳进行模板分类, 所以模板数目因人而异, 而非固定, 确保异常波形疏而不漏, 使心律失常分析更加细致准确 ★2、图形学再分解，可对形态相同，定义不同的心搏进行再分类及定义编辑。 2. 智能化室上性早搏分析, 具有专业分析工具 ★医生可根据N-N 间期比例直方图，配合同步SVE事件回顾及心电条图, 根据病人实际波形随时确认并调整提前量，使室上早搏分析更加准确快速 3. 自动及手动房颤房扑分析, 具有专业分析工具Afib Detector 1.可用区域划分的方法手动做阵发性房颤及房扑的分析，编辑方便，某一时段出现伪差也可用这种方法编辑 2.★ 采用自动房颤检测功能 Afib Detector, 提高阵发性房颤编辑的效率 4.瀑布图 ★1．采用先进的心电叠加技术，快速浏览P，QRS，T波异常区域 5.T波电交替 ★1.独有的时域与频域T波电交替检测技术 6.睡眠呼吸检测 1.独有的睡眠呼吸检测技术，可对呼吸性睡眠阻塞患者进行初筛 7. ST段高分辨率波形测量功能 1.在完成心律失常编辑后, 对正常QRS波做实时高分辨率波形测量, 保证测量的准确性 2.测量点可根据波形手动调整, 更进一步 保证测量的准确性 8. QT 间期波形测量功能 1.在完成心律失常编辑后, 对正常QRS波做实时高分辨率波形测量, 保证测量的准确性 2. 测量点可根据波形手动调整, 更进一步保证测量的准确性 9. 起搏器分析功能 ★可做真正的起搏器分析，根据起搏参数统计起搏失败、输出失败、感知过度、感知失灵。起博采样率达到2万HZ，独立起博通道 10. 心率变异分析 分析准确, 提供时域及频域变异分析 11. 条图编辑功能 条图编辑非常灵活，人工参与程度很高 12. 事件分析及定义 1.对传导阻滞及暂停的事件可通过定义R-R 及N-N 间期(例如大于2000ms), 快速统计所有相关事件 13. 提供多种分析工具及测量工具 1.心电波形上可实时测量并显示R-R 间期数值, 为医生提供最直接的间期分析 2.提供角规测量功能, 医生可实时测量任一间期 14. 打印功能 1．全面支持打印御览，打印网络及光盘刻录系统,彩色打印与纵向即时打印 15. 心电数据管理 1．holter数据可输入网络心电信息系统，实现网络共享及无纸化办公 16. 分析时间 单通道分析 13秒 多通道分析 30秒 17. 时序直方图 将24小时的RR间期直方图，用不同的颜色进行显示，可以选择，任何时刻任意RR间期的QRS，进行快速编辑 18.反混淆 二次归类自动反混淆，与图形叠加反混淆 19.★PR趋势图 ★显示PR趋势图 20.★时序直方图编辑方法 ★手动选择指定时间，指定RR间期范围内的QRS，对QRS的属性进行编辑 21．★多通道分析 ★多通道分析 ，选中的三个通道，即使只有一个通道有QRS，系统也不遗漏 22．★QRS批量智能插入 ★对于所有通道都为直线的区域，能够根据智能插值算法，动态批量插入QRS 23. 心率减速力分析 提供心率减速力与持续性心率减速力分析 24.远程动态心电网络 提供院内动态心电设备互联,院外远程会诊网络系统 25.制造商资质要求：投标产品品牌及产地为国内，且所投产品制造厂家注册资本≥5000万人民币，提供ISO9001质量体系认证证书和CMD医疗器械企业质量体系证书，CE认证，CMC计量认证，CCC认证，ROHS认证，心电图机软件产品登记证书，心电图机计算机软件著作权登记证书等其它国家强制性要求的证件， 26 为保证该产品采用的是最新的技术，产品必须为2016年以后推向市场的机型，以国家食品药品监督管理局第一次颁发的产品注册证日期为准. 27 ★生产厂家必须提供外地驻乌鲁木齐市办事机构登记备案证明，以确保售后及时响应。 28 ★卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供货，响应时间3天内。 29 在用户当地或省会中心城市，配工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修、机器使用等服务。（必须提供证明资料） 30 ★在用户当地或省会中心城市，卖方应安排至少一次临床应用医师专业技术人员培训，该人员必须已获得执业医师资格证，保证使用人员正常操作设备的各种功能。（必须提供证明资料） 31. 整机保修期:18个月 注：打★的参数三个不满足即为废标