一、技术参数

1．适用于样品中砷、汞、硒、锡、铅、铋、锑、碲、锗、镉、锌、金十二种元素的痕量全元素分析。

2．工作电源：交流电压：(220±22) V，频率 (50±1) Hz

3．工作环境：温度：15～30℃，相对湿度：75％。

4.相对标准偏差RSD：<0.8%

5.线性范围: 大于三个数量级。

6.检出限（D.L.）砷、锑、硒、铋、碲、汞、锡和鉛元素<0.01µg/L；汞（冷原子）<0.001µg/L；镉<0.001µg/L；锗<0.05µg/L；锌<1.0µg/L；金<3.0µg/L。

二、技术性能指标要求

1.光源可进行单、双通道测量的空心阴极灯组合。具有脉冲供电自动控制的方式。仪器自动识别元素，实现双灯同时预热：

★1.1采用编码技术，仪器自动识别空心阴极灯，空心阴极灯采用平面非斜角照射火焰（提供证明-照片）。

1.2采用集束脉冲供电方式，与单脉冲供电方式相比，灵敏度提高三倍；信噪比改善两倍以上；空心阴极灯使用寿命延长两倍以上。

★2.光学系统：短焦距透镜聚光，无色散全密闭避光调光系统。仪器外观无裸露火焰观察窗，火焰观察窗隐藏于仪器内部，开闭式火焰观察设计，杜绝外界杂散光影响（提供图片）。

3.原子化器：氩氢火焰，屏蔽式石英炉原子化器和低温炉原子化器。

★4.全自动内置式双路顺序注射泵进样系统：

4.1采用进口组装特制顺序注射泵，解决了碱性溶液腐蚀造成的注射器漏液问题。

★4.2采用进口聚四氟乙烯材质多位阀与三位阀设计，克服机械阀寿命短，易漏液的缺陷，阀体寿命长。不能采用夹管阀设计。（提供证明文件-照片）

★5.在线消除硼氢化钾气泡：

5.1采用用于氢化物发生法的在线消除还原剂气泡装置。

5.2在线消除气泡使进样体积更加准确，使样品和还原剂溶液定体积反应，最小体积可达0.01ml。

★6.气液分离系统：新型化学气相发生气液分离器装置。

一级气液分离器化学气相发生气液分离装置：

①反应物充分混合接触，化学反应更加完全。

②有效消除如化妆品、食品等含有有机成分的复杂机体样品产生的大量气泡。显著提高了仪器的灵敏度和稳定性。

二级气液分离器去除水蒸气的装置：

①采用非密闭的水封型气液分离装置,有效消除水蒸气。

②液体没过水封后由蠕动泵及时排废，无需加装原子化器进液实时监测系统。

★7.环保装置（提供证明材料）：

采用氢化物发生原子荧光测量尾气中有害元素的捕集阱装置。

采用新型可再生蜂窝材料为载体，可在低流速，低阻力条件下使用，通过对有害元素的吸附和化学固定消除污染，真正实现环境友好。

8.检测器： 采用进口光电倍增管，光谱响应范围宽，寿命大于8年以上

9.气路系统：

气路采用阵列式组合结构，具有自动控制和自动保护装置并可实现自动诊断，防止样品倒流。

10.光路结构：全密闭新型避光调光系统，氩氢火焰实时观察窗隐藏，既减少了外界光线干扰仪器内部光路（测Hg性能更为显著）。提高了仪器的稳定性，又可直接对火焰状态实时进行观察。

11.具备形态分析扩展功能。预留元素形态分析串口，可升级为形态分析仪，测量As、Hg、Se等元素的各种价态。

★12.具备直接进样汞镉测试仪分析扩展功能，可升级为直接进样汞镉测试仪，在线快速分析汞镉（提供升级连接图和软件界面和汞镉测试谱图）。

13.仪器具备开机自检、自动诊断、故障自动报警功能。

★14.主机采用防腐防尘设计。采用大于155位极坐标式外置式全自动进样器，防止酸腐蚀，超静音工作。

15.数据处理系统：计算机对整机控制（包括断电保护，断气保护）和数据采集处理系统。能提供分析方法和测试数据自动储存以及数据输出和格式转换功能。

16.电脑及打印机一套

注：加★号参数必须满足，做为验收标准，须满足所有加★参数，方可通过验收。如存在虚假应标情况，验收不予通过，仪器退回，且将供应商拉入黑名单，予以警告。

三、系统配置

1．原子荧光光度计主机 1台

2.氢化物发生装置 1套

3.双顺序注射泵2支、内置四位阀1个、三位阀2个

4.单样品盘160位自动进样器 1台

5.PTFE材质的进样针 2套

6.元素灯（砷、汞） 2只

7.数据处理系统 1套

8.电脑及打印机1套

四、售后服务与培训:

4.1 保修1年; 保修期内要求全部免费，终身维修

4.2 软件升级：在保修期内，应免费升级软件，同类机型的软件升级国内外应同步。

4.3接到用户到货通知后，一周内执行安装调试直到达到验收指标

4.4 设备安装后在用户所在地对操作人员2人进行培训，使其能独立进行常规操作，费用由供应商承担。

4.5.应于48小时内上门维修，并提供在保修期内的定期回访（费用全部包括在保修中）

五、验收：按技术指标和验收流程进行验收。

六、订货量：1台。

七、交货地点：用户指定地点。

八、交货期: 合同签订后1个月内交货，具体时间由合同确定。

九、要求：出具厂家授权证书，必须满足以上要求的所有技术参数、技术性能指标要求及系统配置。