生物安全柜主要技术参数

1、安全柜分类：100%外排

▲2、外部尺寸（L×D×H） 1500mm ×760mm×2250mm,

内部尺寸（L×D×H） 1350mm ×600mm×660mm

3、生物安全性：

(1)人员安全性：微生物实验法测试全部撞击式采样器采样数CFU≤10，狭缝式采样器采样数CFU≤5

(2) 产品安全性：菌落数≤5CFU/次

(3) 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

4、过滤效率:送风和排风过滤器均采用HEPA超高效过滤器，对0.3μm颗粒过滤效率≥99.999%

5、工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全

6、可在安全柜前方更换、维修过滤器及风机。

7、气道密闭性：装置的气道在承受500 Pa±10%的压力下，其贯穿部分在皂泡实验条件下无气泡出现。

8、风速：下降平均风速：0.33±0.015m/s,  吸入口风速0.53±0.015m/s

9、电机与风机：风机的电机应保证当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降应不超过10%

10、前玻璃窗有10度生理斜度，视角更大，更具人性化，且超出安全高度具有声光报警功能；

11、前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束。

▲12、前玻璃窗，可同时采用脚踏控制，电动开关或遥控控制，不直接接触玻璃，使实验人员更安全。

13、内部工作区域，工作区内墙体及工作台面为优质304#不锈钢，操作区三面一体成型，三面无接缝圆角结构,不留死角，易于清洁。

14、采用盆状的工作台面，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理。

15、噪音等级：≤65dB（A）

16、照明：≥900lx

17、高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，实时显示过滤器的寿命、安全柜的整体运行时间、UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度、送风和排风过滤器的阻力。当安全柜出现故障时，声光报警提示。

18、遥控控制，减少使用者与安全柜的直接接触，更能保护使用者。

19、具有预约定时功能，能自动消毒、自动开关机，提高工作效率。

20、国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证、ISO9001质量管理认证及ISO14001环境管理体系认证、ISO13485及CE认证。

▲21、每台设备出厂附带厂方检测报告。

22、提供在病理科销售的厂家授权书。

▲23 整机保修≥2年，报价包含安装 物流等一切费用，设备安装必须满足病理科实际需求，如需要管路改造产生的费用由供货商承担