广西壮族自治区政府采购

公开招标文件（货物类）

招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：市民化奖励资金设备采购项目

项目编号： BSZC2022-G1-990261-ZXGJ

所属行政区划： 百色市本级

采 购 人： 百色市妇幼保健院

采购代理机构：中昕国际项目管理有限公司

2022年 11 月  15 日

## 目	录

第一章	招标公告	2

第二章	采购需求	5

第三章	投标人须知	26

第四章	评标方法及评标标准	46

第五章	拟签订的合同文本	55

第六章	投标文件格式	64

# 第一章 招标公告

项目概况

市民化奖励资金设备采购项目 招标项目的潜在投标人应在 政采云平台

（https://www.zcygov.cn/）下载获取招标文件，并于 2022 年 12 月  6 日 9 时 30 分（北京时间） 前递交投标文件。

##### 一、项目基本情况

项目编号： BSZC2022-G1-990261-ZXGJ

项目名称：市民化奖励资金设备采购项目

预算金额：

标项一：人民币伍佰叁拾捌万元整（¥5380000.00 元）

标项二：人民币壹佰肆拾贰万元整（¥1420000.00 元）

最高限价（如有）：

标项一：人民币伍佰叁拾捌万元整（¥5380000.00 元）

标项二：人民币壹佰肆拾贰万元整（¥1420000.00 元）

采购需求：

标项一：

| 序号 | 标的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声高频外科手术平台 | 1套 | - 基本要求 （一）具有中国有关医疗器械注册证：随标书提供CFDA认证材料及产品测试报告......(具体详见招标文件） |
| 2 | 4K内窥镜荧光摄像系统 | 1套 | - 基本要求 （一）具有中国有关医疗器械注册证：随标书提供CFDA认证材料及产品测试报告......(具体详见招标文件） |
| 3 | 固有荧光宫颈病变图像诊断仪 | 1套 | - 技术参数： （1）光源模块中短弧汞灯额定功率275W，UV滤色片透过中心波长340nm......(具体详见招标文件） |
| 4 | 便携式彩超 | 1套 | - 基本要求： 满足腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等全身应用.....(具体详见招标文件） |

标项二：

| 序号 | 标的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | 1套 | 一、基本要求 1.具有进口医疗器械注册证备案证明：随标书提供CFDA认证材料及产品测试报告......(具体详见招标文件） |
| 2 | 全自动血培养系统 | 1套 | 一、技术要求 1.培养瓶容量不低于120个.....(具体详见招标文件） |
| 3 | 宫腔镜冷刀系统 | 1套 | - 基本要求： 能满足宫腔检查、宫腔疾病的治疗，通过实现宫腔镜手术器械巨型化以完成有困难的手术检查和治疗，如子宫纵膈、子宫肌瘤、宫腔息肉、宫腔粘连以及异物嵌顿或胚胎残留取出等.....(具体详见招标文件） |

合同履行期限：

分标一：自合同签订之日起30天内交货并安装调试合格。

分标二：自合同签订之日起30天内交货并安装调试合格。

本项目不接受联合体投标。

##### 二、投标人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；本项目属于非专门面向中小企业采购项目。

- 本项目的特定资格要求：

- 分标一：投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者投标人具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。

- 分标二：投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者投标人具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。

- 本项目的特定条件：无

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政   府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得   再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

- 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

##### 三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起。

获取方式:网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商可自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载招标文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取的招标文件编制。

售价：0元。

##### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间和开标时间： 2022 年 12 月 6 日 9 时 30 分（北京时间）

投标和开标地点：

（1）投标文件提交方式：本项目为百色市全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至百色市“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式，电子投标具体操作流程详见本公告附件3。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件2）及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件“政采云”平台将予以拒收。

（4）开标地点：本次招标将于2022-12-6 09:30:00在“政采云”平台电子开标大厅开标。

（5）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

##### 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

##### 六、其他补充事宜

- 投标保证金：本项目免收投标保证金。

- 网上查询地址

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、全国公共资源交易平台（广西.百色）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bsggzy）。

- 本项目需要落实的政府采购政策

- 政府采购促进中小企业发展。

- 政府采购支持采用本国产品的政策。

- 强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

- 政府采购促进残疾人就业政策。

- 政府采购支持监狱企业发展。

4.（1）本项目为百色市全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http： //www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电 子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

- 未进行网上注册并办理数字证书（CA 认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的 CA 数字证书办理（申领 流程见本公告附件） 及投标文件的提交。完成 CA 数字证书办理预计 7 日左右，投标人只需办理其中一家 CA 数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

- 为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个招标活动。

- CA 证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA 认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、   修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、 修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件“政采云”平台将予以拒收。

##### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

  - 采购人信息

名 称：百色市妇幼保健院

地址：百色市右江区翔云路百色市妇幼保健院（迎龙新院）

联系方式：李理	0776-2862258

  - 采购代理机构信息

名 称：中昕国际项目管理有限公司

地 址：南宁市青秀区佛子岭路18号德利·东盟国际文化广场B2栋六层605号

联系方式：余晖、刘程

联系电话：0771-5670450

3.项目联系方式

项目联系人：余晖、刘程

电  话：0771-5670450

中昕国际项目管理有限公司

2022 年11月15日

第二章	采购需求

说明：

- 为落实政府采购政策需满足的要求

- 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕   46 号）的规定。

- 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》

（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，   投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标   文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详   见“第四章 评标方法及评标标准”。

- 根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡 COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

- “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，   或者采购需求中带“▲”的条款。

- 采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

- 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标   响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要   技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为   准，否则将视为无效技术支持资料。

- 投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 |  | 标项一 |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 采购需求 (技术参数、性能、配置等要求) | 单位 | 数量 | 分项 预算金额（万元） |
| 1 | 超声高频外科手术平台 | - 一、基本要求 （一）投标文件中提供所投产品的CFDA认证证书及产品测试报告。 ▲（二）适应症范围：对不超过5mm的血管进行切割凝血闭合。 （三） 安全标准至少达到GB9706.1-2007《医用电气设备第I部分安全通用要求》，管理分类为3类。 - 技术参数 - （一）主机参数： - （1）独立主机，配备简单易懂的中文彩色显示屏，图像清晰可见，并能显示各种诊断信息及解决方法，免费支持软件后续版本升级。 - （2）主机有自检功能, 开机自检时间不超过五秒钟。具备不同的报警提示音，可进行音量调节，且声音不能完全降至零。并能显示报错、错误代码显示。 - （3）电源电压：100-240V，电源频率：50Hz/60Hz,输入功率不低于200VA。 - （4）自适应组织技术，根据不同组织特性、不同切割进程、实时调整输出功率，保证良好的切凝速度同时，最大降低热量聚集。 - （5）至少具备5档位能量输出，具备MAX/MIN档。能通过主机参数设定，开启MIN/MAX按键调换辅助功能。 - （二）超声发生器参数： - （1）工作时有功率档位显示，刀头工作时有声音提示工作状态。 - （2）有组织感应技术，能根据钳口中组织的阻力变化相应的调整能量输出，保刀头不会和垫片过度摩擦产生高温。 - （三）超声刀头技术参数： - （1）超声刀头的振动频率为≥55,500HZ，能保证最佳的切割与凝血效果(最大可安全处理不超过5mm血管)。 - （2）超声刀头的振动幅度为60-100微米，配合空洞化效应，保证有最佳的切割效果。 - （3）超声刀工作头端具有防粘连涂层，有≥5个工作面，满足手术中不同组织的切割与止血的需要。 - （4）刀头杆长有14cm，23cm，25cm，35cm，36cm，45cm等规格，满足医院不同科室、不同手术的需要。具备安全处理5mm及以下血管及淋巴管的能力。 - （5）超声刀头集切割、止血、抓持、分离功能于一体，减少术中器械转换，节约手术时间，并能360度旋转。 - （6）刀头闭合钳口有声音反馈，起提示作用。 - 其他要求 超声刀必须为国家集采平台中标目录产品，主机兼容其他品牌超声刀。 | 套 | 1 | 20 |
| 2 | 4K内窥镜荧光摄像系统 | - 一、基本要求 （一）投标文件中提供所投产品的CFDA认证证书及产品测试报告。 ▲（二）适应症范围：在手术过程中提供实时可视化荧光引导技术，实现脏器精准显影（肝段、肺段、胆道显影），前哨淋巴结示踪（胃、肠、妇科、肺癌、乳腺），病灶定位，组织灌流评估，提高手术安全性。 （三）系统各部件均为同一制造商，以确保腹腔镜系统各项功能稳定。 - 技术参数 - 摄像主机与摄像头 - （1）摄像系统主机可兼容4K分辨率超高清荧光摄像头，具备4K图像处理性能，能够输出3840*2160P 60Hz及以上动态图像。 - （2）摄像系统主机支持五种图像模式：白光、彩色荧光、暗荧光、三分屏和二分屏。 - （3）采用可多点操作触摸屏设计，屏幕尺寸≥7英寸，可在触摸屏上进行功能设置和常用参数显示。 - （4）摄像主机内置刻录功能，可进行静态和动态图像采集功能，并通过USB端口进行录像和图片输出，主机内置≥3个USB接口；主机具备USB移动设备识别功能，可读取移动设备并在触摸屏上显示移动设备状态和可录制剩余时间。在视频录制过程中，设有刻录标记功能，可以根据需要设置插入视频标签，便于后期影像回溯及剪辑。 - （5）能够同时具备4K和全高清输出能力，具备的视频输出信号包括3G-SDI，12G-SDI，DVI，HDMI，满足医院多显示器需求。 - （6）摄像头可连接目镜杯卡口为32mm直径的各类光学视管。 - （7）摄像头具备≥5个遥控按钮，可进行白平衡、拍照、录像、切换图像模式等功能设置，自定义按钮≥2个。 - （8）具备2倍光学齐变焦技术和2倍电子变焦，最大可实现4倍及以上图像放大。 - LED光源 - （1）设备支持同时输出近红外激光和白光，且激光为3R级医用激光光源。 - （2）设备采用触摸屏设计，屏幕尺寸不低于7英寸，可在触摸屏上进行LED光源的常用参数调整。 - （3）灯泡输入功率：不低于135W；寿命不低于60000小时，节约医院后续维护成本。 - （4）白光冷光源的输出总光通量应不低于2000lm，确保大量出血后仍然能够保证高亮度。 - （5）光输出最大中心照度≥3000000Lux，确保照明充足； - （6）可进行多级亮度调节，满足不同临床手术的亮度要求。 - 高流速气腹机 - （1）流速≥50升/分钟，流量调节范围≥0.1-50L/min，以满足精确调节和高流速供气的需求。 - （2）压力范围：1mmHg-30mmHg，气压显示准确性±2mmHg； - （3）采用触摸屏设计，屏幕尺寸不低于6英寸，能够更好进行设置操作，显示参数和故障信息。 - （4）具备少儿模式、成人模式、肥胖模式、后腹腔模式，亦可自定义模式，满足不同手术需求。 - （5）具有双重报警系统，气压过高、管道堵塞、供气不足、自检失败、温度过高等情况下，既有声音提醒，亦有文字提示。 - （6）气压过高时，具有自动排气功能，防止体内压力过高。 - （7）具有排烟功能，在负压吸力为0.04-0.06MPa的情况下，最大排烟流量≥8L/min。 - （8）气腹机末端CO2气体加热功能。 - 4K荧光腹腔镜镜头 - （1）可同时传输白光和近红外光； - （2）直径10mm，30度视野方向，视野角度≥80°，工作长度≥320mm； - （3）大景深光学视管，有效景深≥3mm-200mm。 - （4）视场中心角分辨力 ≥7.0C/(°) - （5）可进行高温高压、等离子等灭菌，高温高压灭菌次数≥500次。 - 医用监视器 - （1）≥31英寸或以上4K医用监视器； - （2）支持3840*2160P 50/60Hz超高清4K显示； - （3）具有HDMI或12G-SDI的4K超高清接口，可满足4K图像显示和荧光显示； - （4）具有3G-SDI或DVI的全高清接口，可满足全高清图像显示； - （5）最大背光亮度≥700cd/m2，能更清晰显示暗部细节，提升手术安全性； - （6）有≥178°可视角度，满足手术室不同站位需求； - （7）显示器对比度≥1400:1； - 医用台车 - （1）医用台车一个； - （2）具有侧向推动把手，方便移动； - （3）台车可放置≥31英寸医用4K医用监视器，节约手术室空间。 - 其他要求 支持数据化手术室建设相关协议及接口，免费提供HIS、PACS等相应的接口。 | 套 | 1 | 310 |
| 3 | 固有荧光宫颈病变图像诊断仪 | - 一、技术参数： - （1）光源模块中短弧汞灯额定功率275W，UV滤色片透过中心波长340nm。 - （2）激发光辐照强度:6mW/cm²≤辐照强度≤30mW/cm²，照射均匀性偏差小于50%。 - （3）白光中心照度≥500Lx，色温≥5000K。 - （4）石英玻璃光缆，传输效率 ≥ 60%、抗拉强度 ≥20N。 - （5）彩色数码摄像系统，摄像机分辨率≥400TVL。 - （6）涵盖固有荧光和电子阴道镜检查功能，所拍图像须呈现白光、荧光和灰阶照片。 - 仪器功能： - 通过固有荧光原理成像，对宫颈病变图像进行诊断，无需任何辅助试剂，对检查部位安全无创、完全非接触式。可以直接快速成像，通过专业滤镜捕捉病变组织呈现出的特征性荧光灰阶图像后进行诊断。精确指导活检定位，高效实现宫颈病变检查的诊断设备。 - 硬件配置 - 工作站硬件配置：CPU不低于2.7GHz，内存不低于4G，硬盘不低于500G；显示器≥27寸宽屏，≥IPS1670万色，图像分辨≥1920x1080。 - （2）配套喷墨打印机1台，支持连供模式外挂墨仓。 - 其他要求 提供学术支持，并远程指导。免费与本院HIS系统对接。 | 套 | 1 | 83 |
| 4 | 便携式彩超 | - 基本要求： - 满足腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等全身应用。 - 系统技术规格及概述： - 1.系统通用功能 - （1）≥15.6寸高清晰、医用专业彩色显示屏，可根据环境光变化自动调节亮度； - （2）探头接口1个，可扩展到3个； - （3）支持用户自定义按键数量≥4个，同一个自定义键支持≥4个功能； - （4）通过CE、FDA及SFDA认证。 - 2.二维灰阶模式 - （1）组织谐波成像模式； - （2）组织特异性成像； - （3）多角度空间复合成像技术，支持≥7条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头； - （4）频率复合成像； - （5）斑点噪声抑制成像； - （6）回波增强技术。 - 3.M型成像模式 - （1）彩色M型； - （2）▲解剖M型，取样线≥2条，可360度任意旋转，支持实时扫描以及离线重构M型图像； - 4.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） - （1）超宽动态血流技术； - （2）高分辨率血流成像； - （3）双实时同屏对比显示； - （4）自动调节取样框的角度及位置； - 5.频谱多普勒成像 - （1）脉冲多普勒、高脉冲重复频率； - （2）连续多普勒； - （3）智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度； - 6.实时宽景成像，支持凸阵、线阵和相控阵探头，具有扫描速度提示功能方便用户操作，可360度旋转 - 7.一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影）。 - 8.图像放大技术 - （1）一键实现全屏放大； - （2）支持至少10倍局部放大（支持前端、后端放大）。 - 9.穿刺针增强技术 - （1）双屏实时对比显示增强前后效果； - （2）增强平面角度可调，步进10°。 - 10.所投设备包括腹部、小器官、泌尿、神经等多个临床应用领域，能提供标准超声声像图、解剖示意图、手法图及扫查技巧提示等，并支持以上帮助信息区域的单窗口放大功能。 - 测量分析和报告 - 1.常规测量，支持距离、椭圆、描迹测、体积、斜率等； - 2.多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）； - 3.妇科/产科专用测量及分析，含多胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式； - 4.心脏功能专用测量及分析； - 5.儿科髋关节测量、神经测量和急重症测量。 - 电影回放及原始数据处理 - 1.电影回放 - （1）所有模式下支持手动、自动回放； - （2）支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影； - （3）支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）。 - 2.原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节。 - 检查存储和管理 - 1.≥240G硬盘容量，要求为固态硬盘； - 2.内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作； - 3.支持直接一键存储至硬盘或U盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失； - 4.动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。 - 技术参数及要求 - 1.二维灰阶模式 - （1）焦点：≥4个，动态可调； - （2）电子凸阵：超声频率1.3-6.0MHz，支持扩展成像； - （3）电子相控阵：超声频率1.5-5.0MHz，扫描角度≥90°； - （4）电子线阵：超声频率3.0-13MHz，支持扩展成像； - （5）电子高频相控阵：超声频率3.0-10MHz； - （6）最大显示深度≥39cm； - （7）TGC:≥8段，LGC ≥4段； - （8）动态范围: 30-190dB，可视可调； - （9）增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100； - （10）伪彩图谱:≥8种； - （11）扫描帧率：相控阵探头18cm深，全视野二维帧频≥50帧/秒；凸阵探头18cm深，全视野二维帧频≥40帧/秒。 - 2.彩色多普勒成像 - （1）包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等； - （2）显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW； - （3）取样框偏转≥±30度 (线阵探头)； - （4）扫描帧率：相控阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频≥4帧/秒；凸阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频≥6帧/秒； - （5）支持B/C 同宽； - 3.频谱多普勒模式 - （1）显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等； - （2）PW最大速度≥9.21m/s； - （3）最小速度 ≤5mm/s（非噪声信号）； - （4）取样容积0.5-20mm； - （5）偏转角度 ≥±30度 (线阵探头)； - （6）零位移动≥8 级； - （7）快速角度校正。 - 连通性 - （1）参考信号:心电，呼吸波，心电触发； - （2）输出接口:HDMI； - （3）支持数据无线传输； - （4）支持USB储存介质一键存储普通PC格式文件，无需转换； - （5）支持DICOM； - （6）USB3.0接口； - （7）外设数据模块：包含下列接口：1、S---视频、2 VGA视频接口、高清音视频接口； - （8）音频接口； - （9）支持机器防盗锁控制； - （10）支持扩展USB接口； - （11）储物设备 - 配置 - 1.探头配置：腹部探头1把、线阵探头1把、单晶体相控阵探头1把、小儿相控阵探头1把； - 2.可升降多功能专用台车； - 3.可装卸探头扩展槽，支持扩展至3探头接口； - 4.专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件。 | 套 | 1 | 125 |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 合同签订期 |  | 自中标通知书发出之日起 25 日历日内 |  |  |  |
| 交付时间及交货地点 |  | 交付时间：自合同签订之日起30天内交货并安装调试合格。 交货地点：百色市采购人指定地点 |  |  |  |
| 报价要求 |  | 1.投标人的投标报价应为人民币含税价。本项目报价为产品送达采购人指定地点进行安装，经采购人验收合格所发生的一切费用，其包括但不限于：产品（含主要设备、配件、辅材）供应、运输装卸费、保险费、安装费、调试费、行政规费与税费、产品检验检测、操作人员培训费、管理费、验收费、质保期技术支持及运行维护费用、招标代理服务费等与本项目相关的一切费用。 2.投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。 |  |  |  |
| 质保期 |  | - 1.按国家有关规定实行产品“三包”，整套货物质保期不少于1年。保修期自安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。 - （1）质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。 - （2）质保期满前1个月内中标人应提供一次免费全面检查。 - 2.无论质保期内或质保期满后均应保证常用备品、配件供应，如发生停止生产情况，需将停产计划及时通知采购人使其有足够的时间采购所需的备件。质保期满后以优惠价格提供维修和备件更换，常用备品、配件优惠价格需在投标文件中列出。 |  |  |  |
| 售后服务及其他要求 |  | 1.负责送货上门，提供的产品必须是未使用过的全新产品。免费安装调试，免费现场培训相关人员至掌握设备操作及日常维护。安装完成后中标人负责清理产生的木箱泡沫等垃圾。 2.设备出现故障后，中标人需要2小时内做出响应，如需现场维修的，要求48小时内派工程师到现场进行故障排除，7个工作日内故障无法修复的，需要立即提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。若中标人不在承诺的时间内响应，采购人有权请第三方进行维修，因此产生的费用从中标人的履约保证金中扣除。（第三方维修产生的费用超出履约保证金的费用由中标人承担）。 3.定期的维护保养、质控服务：每年提供不少于4次定期维护保养和质控，包含设备的安全检查、设备除尘保养、运行状态检查等等，并提供定期维护预先计划与保养及质控报告。 4.投标人应保证所投标的产品必须是符合国家和行业标准的全新、未使用过的产品，并免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，保证所有系统软件（非功能软件）为最新版本。 5.如该设备的输出结果以报告形式呈现的，须免费接入采购人信息系统，与采购人信息系统实现互联互通，不再额外收取接口开发、调试和接入等费用。 6.所投的所有货物的生产厂家须免费提供产品培训。 7.本分标第1、2、4项货物的投标生产厂家须提供7x24小时远程维修技术支持。 |  |  |  |
| 付款条件 |  | 采购人与供应商签订合同，签订合同后10个工作日内支付合同价款的30%作为预付款，待设备安装调试完毕，验收合格后10个工作日内，采购人支付合同价款金额的70%尾款。供应商在采购方付款前开具完税发票给采购方，否则采购方有权不予付款。 |  |  |  |
| 三、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |  |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |  |  |  |
| （二）验收标准 |  |  |  |  |  |
| 1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。 2.合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物和服务，对照招标文件要求及中标人投标文件承诺进行检验并记录，发现中标人在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将终止合同或不予验收，并追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。 3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 - 5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，投标人均应提供相关有效的证书复印件。 |  |  |  |  |  |
| （三）进口产品及核心产品说明 |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | √本分标服务所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |
| 核心产品 |  | - 1、本项目核心产品为第2项“4K内窥镜荧光摄像系统 ”； - 2、如本项目货物提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |
| （四）其他要求 |  |  |  |  |  |
| 1.投标人结合成本及自身条件为本项目提供售后服务方案及承诺，包括但不限于：售后服务方案、售后服务人员专业素质、质保期延长、零配件优惠等。 2.如有，请投标文件中提供履约能力相关证明等。 3.“技术要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有，投标文件中可提供硬件产品生产商编写的有参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等），当投标文件中提供的产品参数与该产品生产商提供的参数同一参数不符合时，以生产商资料为准。 4.如有，请于投标文件中提供产品原厂出具的授权书及售后服务承诺书原件。 ▲5.医疗器械产品的的备案证或注册证：以上货物中的医疗设备属医疗器械管理范畴的，投标产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须提供该医疗器械产品备案凭证及信息表，投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖投标人单位公章。 |  |  |  |  |  |

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 |  |  | 标项二 |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 采购需求 (技术参数、性能、配置等要求) |  | 单位 | 数量 | 分项 预算金额（万元） |
| 1 | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | - 基本要求 - 投标文件中提供所投产品的CFDA认证证书及产品测试报告。 - 适用范围：用于细菌的鉴定及药敏测试。 - 技术参数 - 1.仪器全自动化，自动恒温培养、自动阅读分析、评价结果及打印报告，自动储存、备份数据资料。 - 2.采用真空充填方法加样或自动加样器加样。 - 3.鉴定方法采用多参数色谱分析法，药敏方法采用动力比浊法。 - 4.鉴定细菌谱全面，至少包括革兰阴性菌、革兰阳性球菌、革兰阳性杆菌、酵母样真菌、苛养菌、奈瑟氏菌和嗜血杆菌属等的鉴定。 - 5.至少能同时处理15张卡片。 - 6.得出鉴定药敏结果的平均时间应不高于8小时。 - 7.▲具备以细菌MIC（最低抑菌浓度）为基础的高级专家系统，数据能通过网络升级，不断更新耐药机制及耐药表类型。 - 8.▲除报告试卡中试验药的MIC、敏感度结果外，专家系统可按照抗菌素与其它药物的共同活性与交叉耐药性，依据相应规则推导更多额外抗生素的敏感耐药结果，同时得出细菌对多类药物的耐药机理，便于熟悉细菌的耐药机理和发现新的耐药菌，有利于医生进一步扩大选用药物。 - 9.在试验最终报告出来之前，可提早作出部分药物的报告，有利于对病人及时进行治疗。 - 10.药敏测试标准至少包含CLSI（美国）、CASFM（法国）、全球标准，对当前全球关注的MRSA、MRCNS、VRE、HLAR等耐药菌和β-内酰胺酶、ESBLs超广谱β-内酰胺酶耐药机制能进行快速鉴定，并对某些假敏感的结果自动做出修正。 - 11.▲鉴定、药敏卡独立包装，除配置菌悬液的盐水以外，不需要再添加额外的氧化还原试剂或其他附加试剂，鉴定、药敏卡封闭式透明卡片，使用过程及用后处理均能保证操作人员及环境安全，符合环保要求。 - 12.药敏卡定制化，可报告头孢哌酮/舒巴坦、多黏菌素类抗生素MIC结果。 - 13.中文报告软件可实现双向通讯功能，直接传输打印中文报告，并可完成各种院感数据统计。 - 随机硬件配件要求 - 1.电子比浊仪 1台。 - 2.加样器 1套。 - 3.数据处理组件1套。 - 4.品牌电脑，配置满足临床使用，至少为CPU2.7G以上，内存不低于4G，硬盘不低于500G，显示器不小于21寸。 - 其他要求 免费提供连接医院HIS系统的接口，系统软件支持免费升级。 |  | 套 | 1 | 70 |
| 2 | 全自动血培养系统 | - 一、技术要求 - 1.培养瓶容量不低于120个。 - 2.标本接种后全自动操作，血液培养不需通气步骤，3种生长曲线监测，可保证延迟放瓶不被漏检，不需要进行盲种，自动报告最终结果。 ▲3.仪器可同时进行血液、无菌体液细菌、真菌快速培养检测和痰液及血液的分枝杆菌培养检测。 ▲4.培养箱至少支持两个抽屉，每个抽屉最少可放60个培养瓶。根据用户需要每个抽屉应可独立运作，可将个别培养抽屉预设为血液，体液细菌快速培养检测或结核分枝杆菌检测。 5.快速培养范围：需氧菌、厌氧菌、真菌、分枝杆菌。 ▲6.检测原理：细菌新陈代谢产生CO2，瓶底胶乳感应器产生不可逆颜色改变。 7.每个培养位置有感应器，能检测培养瓶的出入状态。在培养侦测过程中，用户可由仪器中取出培养瓶观察和改变孵育位置。 8.可自动控温孵育(可调27 -45℃)、自动连续震摇培养、每10分钟自动连续侦测，自动建立可查阅的生长曲线、自动报告培养结果与自动贮存及备份资料，简化实验室工作量。普通细菌侦测方法：起始阀值，速率，连续加速度。结核分枝杆菌侦测方法：速率、连续加速度。 9.培养瓶种类：不低于5种，包含标准需氧及厌氧瓶、儿童瓶、中和抗生素瓶等；培养瓶材料为不易碎材料，符合实验室生物安全的需要，可用于自动传送系统。 10.检测仪可自动完成定标校准，在保证判断结果准确的前提下，无需设置对照培养管。 11.视窗式操作软件，可设置不同操作者密码，限制不同操作者工作范围。 12.可储藏资料超过一百万多个，以便利统计。 ▲13.可进行以下统计报告工作：（1）细菌生长曲线（2）流水号码状况（3）检测天数现状报告（4）阴性率报告（5）阳性率报告（6）菌种分析统计（7）工作进度报告（8）检体来源发生率报告（9）病房报告发生率报告（10）菌种测知时间。 ▲14.具备可扩展式设计，只需增加孵育器，最大扩容不小于840个瓶位。 - 三、随机硬件配套要求 随机扫码枪一把、标签热敏打印机2台。 |  | 套 | 1 | 40 |
| 3 | 宫腔镜冷刀系统 | - 一、基本要求： - 能满足宫腔检查、宫腔疾病的治疗，通过实现宫腔镜手术器械巨型化以完成有困难的手术检查和治疗，如子宫纵膈、子宫肌瘤、宫腔息肉、宫腔粘连以及异物嵌顿或胚胎残留取出等。 - 技术参数要求： - 1.视向角≥12度 - 2.视场角≥80度，带平行可视化装置 - 3.工作通道≥15Fr，配置自动阀门；工作长度≥200mm - 4.镜鞘外径≤24.5Fr,总体插入部外径较细，避免外径过大导致无法顺利通过宫颈口，保护子宫下端至宫颈口位置的子宫内膜。 - 5.材质：蓝宝石镜面，进口光学玻璃晶棒、光纤、光锥，柱状晶体排列技术，采用新型光学系统设计，高清分辨率，主镜工作长度≥200mm。 - 6.平行视野宫腔镜镜体具有大于3毫米的器械通道，器械通道包含在镜体内，镜子手术器械通道≥3mm，注液通道孔径≥1.0mm。 - 7.符合人体工程学，方便握持，Z型横杆与纵杆更短，术中旋转镜子更省力，不易从宫腔内滑出，操作方便更安全。 - 8.密封帽内置设计，双层医用硅胶装置自动闭合，无需单独开关，防止术中膨宫液体向术者喷溅，便于手术中切换不同器械；密封帽双层密封，与器械裹合紧密，避免了因较大器械进入时空气伴随进入形成气泡；进出水高通量设计，持续对流，保证手术视野的清晰。 - 9.消毒灭菌：手术器械最小化二拆卸设计（手柄、钳芯），符合内窥镜手术器械清洗灭菌要求。部件拆卸简单，能消毒灭菌彻底，易损件更换成本低，可低温等离子、高温高压消毒。 - 10.可匹配兼容多种器械，至少包括：圆头弯剪刀、尖头单开直剪刀、尖头双开直剪刀、微型钩剪刀、弯分离钳、活检钳，重型抓钳、大型抓钳等。 - 其他配套要求： - 1.手术内窥镜1支； - 2.镜鞘，持续灌流，24.5Fr（8mm），1个； - 3.内鞘，持续灌流，22.5Fr，1个； - 4.闭孔器1个； - 5.双极电凝钩1支； - 6.双极电凝棒1支； - 7.双极连线1条； - 8.弯分离钳，4mm，2把； - 9.多用抓钳（重型抓钳），4mm，2把； - 10.有齿抓钳，4mm，1把； - 11.勺型钳（活检钳），4mm，1把； - 12.弯剪刀（双开弯剪），4mm，2把； - 13.直剪刀（单开直剪），4mm，2把； - 14.钩剪，4mm，1把； - 15.器械盒（双层、含小不锈钢盒1个）1个。 |  | 套 | 1 | 32 |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订期 |  |  | 自中标通知书发出之日起 25 日历日内 |  |  |  |
| 交付时间及交货地点 |  |  | 交付时间：自合同签订之日起30天内交货并安装调试合格。 交货地点：百色市采购人指定地点 |  |  |  |
| 报价要求 |  |  | 1.投标人的投标报价应为人民币含税价。本项目报价为产品送达采购人指定地点进行安装，经采购人验收合格所发生的一切费用，其包括但不限于：产品（含主要设备、配件、辅材）供应、运输装卸费、保险费、安装费、调试费、行政规费与税费、产品检验检测、操作人员培训费、管理费、验收费、质保期技术支持及运行维护费用、招标代理服务费等与本项目相关的一切费用。 2.投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。 |  |  |  |
| 质保期 |  |  | - 1.按国家有关规定实行产品“三包”，整套货物质保期不少于2年。保修期自安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。 - （1）质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。 - （2）质保期满前1个月内中标人应提供一次免费全面检查。 - 2.无论质保期内或质保期满后均应保证常用备品、配件供应，如发生停止生产情况，需将停产计划及时通知采购人使其有足够的时间采购所需的备件。质保期满后以优惠价格提供维修和备件更换，常用备品、配件优惠价格需在投标文件中列出。 |  |  |  |
| 售后服务及其他要求 |  |  | 1.负责送货上门，提供的产品必须是未使用过的全新产品。免费安装调试，免费现场培训相关人员至掌握设备操作及日常维护。安装完成后中标人负责清理产生的木箱泡沫等垃圾。 2.设备出现故障后，中标人需要2小时内做出响应，如需现场维修的，要求48小时内派工程师到现场进行故障排除，7个工作日内故障无法修复的，需要立即提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。若中标人不在承诺的时间内响应，采购人有权请第三方进行维修，因此产生的费用从中标人的履约保证金中扣除。（第三方维修产生的费用超出履约保证金的费用由中标人承担）。 3.定期的维护保养、质控服务：每年提供不少于4次定期维护保养和质控，包含设备的安全检查、设备除尘保养、运行状态检查等等，并提供定期维护预先计划与保养及质控报告。 4.投标人应保证所投标的产品必须是符合国家和行业标准的全新、未使用过的产品，并免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，保证所有系统软件（非功能软件）为最新版本。 5.如该设备的输出结果以报告形式呈现的，须免费接入采购人信息系统，与采购人信息系统实现互联互通，不再额外收取接口开发、调试和接入等费用。 6.所投的所有货物的生产厂家须免费提供产品培训。 7.本分标第1、2项货物的投标生产厂家须提供7x24小时远程维修技术支持。 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  | 采购人与供应商签订合同，签订合同后10个工作日内支付合同价款的30%作为预付款，待设备安装调试完毕，验收合格后10个工作日内，采购人支付合同价款金额的70%尾款。供应商在采购方付款前开具完税发票给采购方，否则采购方有权不予付款。 |  |  |  |
| 三、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |  |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  |  | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |  |  |  |
| （二）验收标准 |  |  |  |  |  |  |
| 1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。 2.合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物和服务，对照招标文件要求及中标人投标文件承诺进行检验并记录，发现中标人在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将终止合同或不予验收，并追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。 3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 - 5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，投标人均应提供相关有效的证书复印件。 |  |  |  |  |  |  |
| （三）进口产品及核心产品说明 |  |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  |  | 本表的第 1项货物“全自动微生物鉴定及药敏分析系统”、第2项货物“全自动血培养系统”及第3 项货物“宫腔镜冷刀系统”已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 |  |  |  |
| 核心产品 |  |  | - 1、本项目核心产品为第1项“全自动微生物鉴定及药敏分析系统”； - 2、如本项目货物提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |
| （四）其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1.投标人结合成本及自身条件为本项目提供售后服务方案及承诺，包括但不限于：售后服务方案、售后服务人员专业素质、质保期延长、零配件优惠等。 2.如有，请投标文件中提供履约能力相关证明等。 3.“技术要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有，投标文件中可提供硬件产品生产商编写的有参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等），当投标文件中提供的产品参数与该产品生产商提供的参数同一参数不符合时，以生产商资料为准。 4.如有，请于投标文件中提供产品原厂出具的授权书及售后服务承诺书原件。 ▲5.医疗器械产品的的备案证或注册证：以上货物中的医疗设备属医疗器械管理范畴的，投标产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须提供该医疗器械产品备案凭证及信息表，投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖投标人单位公章。 |  |  |  |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第三章	投标人须知

投标人须知前附表

| 条款 号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求详见“招标公告”。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下：（不接受联合体投标的，以下内容删除，写“无”） 1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附）。 - 2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二 十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标 文件规定的特定条件。 - 3.联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确 约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与 采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 - 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外 组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 - 5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低 的投标人确定资质等级。 - 6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有 规定的除外）。 - 7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保 证金对联合体各方均具有约束力。 - 8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 11.2 | ☑不组织现场考察 □组织现场考察： 集中时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。集中地点： 联系人： ；联系电话： □不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 报价文件： - 投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字 并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件 - 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） - 2.投标人由国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证复印件，或按《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令第739号）医疗器械分类管理要求提供有效的医疗器械经营备案凭证或许可证复印件【符合《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令第739号）第四十一第二款、第四十三条情形的除外】；（必须提供，否则按无效投标处理） - 3.投标人依法缴纳税收的相关材料（[2022年 4月至2022年 10月连续 3 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执 照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执 照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 4.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[[2022年 4月至2022年 10月连续 3 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供， 否则作无效投标处理） 5.投标人财务状况报告：[ 2021 年]财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应按提供截标之日上一个月的财务状况报告复印件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)。（必须提供，否则作无效投标处理） - 6.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 7.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 4.联合体投标时，第 1-5 项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则投标文件按无效响应处理。 |
|  | 商务文件： - 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） - 3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） - 4.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 5.售后服务方案（格式自拟）； - 6.培训方案（格式自拟）； - 7，投标人情况介绍（格式自拟）； - 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 - 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件： - 1.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 2.技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 3.项目实施方案（格式自拟）； - 4.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）； - 5.产品出厂标准、质量检测报告； - 6.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； - 7.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.2 | - 投标文件电子版要求：按照本采购文件“第六章 投标文件格式”编写（第六章未附格式的， 由投标人自行拟定），不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则响应文件按无效处理。 - 投标文件电子版密封方式：电子投标文件通过平台有效 CA 加密后在“政采云”平 台投送。 |
| 16.2 | - 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定。） |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起 90 日。 |
| 18.1 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 21.1 | - 1.投标截止时间：详见招标公告 - 2.投标文件提交起止时间：详见招标公告 - 3.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | - 1.开标时间：详见招标公告 - 2.开标地点：详见招标公告 |
| 25.3 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 |

| （2） | 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、 中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)》。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的， 应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| --- | --- |
| 26 | 评标委员会的人数： 5 人。由政府采购评审专家4人和招标人代表1人组成。 |
| 29.1 | 评标方法：综合评分法 |
| 29.2 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 3 项。 |
| 30.1 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： ☑政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交 货期短优先、故障响应时间短优先的顺序； □随机抽取 |
| 35.1 | 履约保证金金额：免收履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材 料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式： 中昕国际项目管理有限公司 部门， 联系电话： 0771-5670450，通讯地址：南宁市青秀区佛子岭路18号德利·东盟国际文化广场B2栋六层605号 现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时00分，业务时间 以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： ☑以分标（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 ）为计费额，按本须知正文第 39.2 条规定的收费计算标准（☑货物招标/□服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮 %/ □收费基准价格上浮 %）收取。 □固定采购代理收费 。3.账户名称： 账户名称： 中昕国际项目管理有限公司南宁分公司 开户银行： 兴业银行股份有限公司南宁分行 银行账号：552010100100683441 开户行行号：55201 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | - 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主 体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司 章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫 章等其他形式印章均不能代替公章。 - 投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 - 本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文 件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能 代替亲笔签字。 - 自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 - 本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

投标人须知正文一、总	则

##### 适用范围

  - 适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

  - 本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 定义

  - “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

  - “采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

  - “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

  - “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

  - “售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

  - “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

  - “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

  - “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要  求并有利于采购人的情形。

  - “负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款  要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

  - “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

##### 投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、 勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 联合体投标

  - 本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

  - 如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

  - 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 转包与分包

  - 本项目不允许转包。

  - 本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 特别说明

  - 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格， 其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

  - 如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

  - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

  - 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

  - 根据该项目功能需求和市场调查，中小微企业可能无法满足采购需求，根据财库〔2020〕46 号第六条第三款按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。

##### 回避与串通投标

  - 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；

- 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；

- 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

- 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机   构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有   利害关系的被申请回避人员应当回避。

  - 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

  - 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

- 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

- 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

- 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

- 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活

- 动；

- 供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以

- 高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

- 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

- 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

##### 招标文件的组成

- 招标公告；

- 采购需求；

- 投标人须知；

- 评标方法及评标标准；

- 拟签订的合同文本；

- 投标文件格式。

##### 招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应当按照桂财采【2007】65 号文件第二十九条规定，在澄清或者修改通知发出后 24 小时内以书面形式进行确认（采用网上下载招标文件形式的除外），否则视为已经收到。

  - 采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

##### 投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 投标文件的组成

  - 投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

- 报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

- 资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

- 商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

- 技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

  - 投标文件电子版：具体要求见“投标人须知前附表”。

##### 投标文件的语言及计量

  - 语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 投标报价

  - 投标报价应按“第六章	投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

  - 投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

  - 投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 投标有效期

  - 投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

  - 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

  - 投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 投标保证金

  - 本项目不收取投标保证金。

  - 投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还；中标人的投标保证金自

政府采购合同签订之日起 5 个工作日内退还。

  - 除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

  - 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

- 未按规定提交履约保证金的；

- 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

- 中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

- 投标人出现本章第 9.2、9.3 情形的；

- 其他严重扰乱招投标程序的。

##### 投标文件的编制

  - 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，本招标只接受电子版投标文件，要求见本章“13.2 投标文件电子版要求”。

  - 投标文件须由投标人在“第六章 投标文件格式”规定位置进行签署、盖章，否则其投标文件按无效投标处理。

  - 投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及电子公章一致，否则作无效投标处理。

  - 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 投标文件的密封和标记

  - 投标人进行电子交易应安装客户端软件一“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

  - 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书。

  - 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

##### 投标文件的提交

  - 投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文

件。

  - 在投标文件提交截止时间以后，不能补充、修改投标文件。

  - 电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在投标

文件提交截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

  - 采购机构不可视情况延长提交投标文件的截止时间。

##### 投标文件的补充、修改、撤回与退回

  - 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件“政采云”平台将予以拒收。

四、开	标

##### 开标时间和地点

采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足 3 家的，不得开标。

##### 开标程序

  - 开标形式：

- 开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“政采云”平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

- 采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、 开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

  - 开标程序：

- 解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人在 30 分钟内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的 CA 锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。 开标后 5 分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章 29.3 电子交易活动的中止。）

- 电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

- 签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

- 开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后 15 分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认 的视同认可开标结果。

- 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

- 开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

##### 资格审查

  - 开标结束后，采购人或者采购代理机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上 审查。。

  - 资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

  - 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

- 未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

- 投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

- 投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

  - 资格审查的合格投标人不足 3 家的，不得评标。

六、评	标

##### 组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法及评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 评标原则

  - 评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

  - 评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

  - 评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

  - 评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 评标方法及评标标准

  - 本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

  - 评标委员会按照“第四章 评标方法及评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

  - 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行， 或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

  - 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后 继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

##### 确定中标人

  - 采购代理机构在评标结束之日起 2 个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员   会直接确定中标人。

  - 采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人， 又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

  - 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

##### 结果公告

  - 中标人确定后，于中标人确定之日起 2 个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

  - 中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 发出中标通知书

在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 履约保证金

  - 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

  - 在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 签订合同

  - 投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

  - 签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 询问、质疑和投诉

  - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

- 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

- 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

- 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

  - 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

  - 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

  - 投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

##### 代理服务费

  - 代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

  - 代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500 万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000 万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000 万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000 万元～1 亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5 亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10 亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50 亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100 亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100 亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

- 按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

- 采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为 200 万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1 万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

##### 需要补充的其他内容

  - 本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

  - 其他事项详见“投标人须知前附表”。

  - 本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## 广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

| 根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下： 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等 （或者服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交 投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交人负责人签字或者盖章： 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

第四章	评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

- 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- 符合性审查不通过而导致投标无效的情形

  - 投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

  - 在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第 13.1 条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作  唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第 5 条第（2）项情形的；

- 投标文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

  - 在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符  的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第 13.1 条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

- 商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标  委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第 9.2 条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

  - 在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

- 技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第 13.1 条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

- 澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 投标文件修正

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

  - 经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

- 5.比较与评价

- 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

- 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

- 各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

- 评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

- 起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 三、评标标准（综合评分法，计分方法按四舍五入取至百分位）

(适用于标项一、标项二)

注：1.计分方法按四舍五入取至百分位。

总得分=   1+2+3+4

| 序号 | 评分类型 | 评分标准 |  |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | （1）评标价为供应商的最终报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终成交人的成交金额＝最终报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由小微企业承接，对其最后报价给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在服务采购项目中，全部服务由小型或者微型企业制造。对符合上述要求的供应商的最终报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标报价=最终报价×（1-6%）。除上述情况外，评标报价=最终报价。（6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 |  |  |  | 0~30分 |
| 2 | 技术分（满分25分） | 基本分（满分15 分） |  |  | 投标产品参数完全满足招标文件“项目要求及技术要求”且无任何负偏离的得基本分15分，一般参数（不带▲号的条款）有负偏离或漏项的，在基本分（15分）的基础上进行扣减，每一项扣5分，最多扣完本项分值（在招标文件允许偏离的项数内）。 | 0~15分 |
|  |  | 货物性能分（满分10分 |  |  | （1）投标产品参数满足招标文件要求，无负偏离项，且每有一项一般参数（不带▲号的条款）正偏离得1分，满分5分。 （2）投标产品参数满足招标文件要求，无负偏离项，且每有一项▲号指标正偏离得2分，满分5分。 （注：1.技术参数及功能有明显优于的，须在技术偏离表中列明，并于投标文件中提供投标产品的官方彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，无证明材料的该项参数优于不予计分。2.投标产品不带▲号的参数有负偏离本项计0分） | 0~10分 |
| 3 | 项目实施方案分（满分20分 | 根据各投标人提供的项目实施方案（管理措施、安装调试实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范、验收等措施）的详细程度、合理可行性等进行评审。 一档（0分）：未提供或未达二档要求的。 二档（7分）：能够提供基本的项目实施方案，包含管理措施、安装调试实施流程、验收方案及措施等，整体方案满足项目实施需要。 三档（14分）：提供的项目实施方案合理且科学，有具体且明晰的管理措施、安装调试实施流程、进度安排、质量保证措施等，整体方案针对性较强，能够保障安装质量。 四档（20分）：项目实施方案全面且详细，对管理措施、安装调试实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范、验收等措施具体，且能够切合采购单位情况提出利于采购人项目实施的重点、难点分析及解决方案，切合采购单位实际，可行性高。 |  |  |  | 0~20分 |
| 4 | 售后服务（满分16分） | 售后服务方案分（满分8分） | 根据各投标人对投标货物的售后服务方案（技术支持、服务情况、服务承诺）的详细程度、合理可行性等进行评审。未达最低档的计0分。 一档（0分）：未提供或未达二档要求的。 二档（3分）：在满足招标文件要求的基础上，售后服务方案中能提供技术服务队伍组织配置、技术培训具体计划。 三档（5分）：在满足招标文件要求的基础上，售后服务方案中能提供技术服务队伍组织配置、技术培训具体计划，且提供有服务保障体系，以及响应时间优于招标文件要求。 四档（8分）：在满足招标文件要求的基础上，售后服务方案中能提供技术服务队伍组织配置、技术培训具体计划，不仅提供有服务保障体系，响应时间有优于招标文件要求，且还能提供服务流程，提供应急预案，提供技术服务表单，整体方案符合用户需求，可行性高。 |  |  | 0~8分 |
|  |  | 培训方案分（满分3分） | 一档（0分）：提供或未达二档要求的 二档（1分）：培训方案有详细的培训计划。 三档（2分）：培训方案有较全面、详细的计划，包含：培训时间/规模人数等内容。 四档（3分）：培训方案全面、详细、可行，包含：培训时间/规模/人数/场地/理论和实操/满意度后评估等内容。 |  |  | 0~3分 |
|  |  | 质保期（满分2分） | 投标产品质保期在完全满足招标文件要求的基础上，有延长产品整机免费保修期的得2分，满分2分。 |  |  | 0~2分 |
|  |  | 保修期外零配件（满分3分） | 投标文件中承诺在保修期外，所有零配件给予8折优惠的得1分；所有零配件给予7折优惠的得2分；所有零配件给予6折或以上优惠的得3分。（注：投标文件中须提供书面承诺书原件） |  |  | 0~3分 |
| 5 | 信誉业绩（满分7分） | （1）投标产品生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证，且证书在有效期内的，每有一项得1分，满分3分。（注：须于投标文件中提供有期内的证书复印件，否则不予计分） （2）投标产品自2019年1月1日以来的产品销售合同业绩（必须是与所投产品同品牌同型号产品），每提供一份合同业绩得1分，满分4分。【注：投标文件中必须附业绩一览表， 一览表须列明采购单位信息及单位地址、联系人、电话等，同时须提供采购合同复印件，未按以上要求提供材料或合同不能体现关键信息（如：至少包括采购单位、产品品牌、型号、合同时间）的业绩不予计分；若中标后发现材料虚假，采购人将报监管部门查处】 |  |  |  | 0~7分 |
| 6 | 政策分（满分2分） | 节能、环保产品 |  | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，得1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，得1分。 |  | 0~2分 |

2.商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为“客观分”。对投标人的客观评分项目，各评标专家评分应当一致。

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

### 四、中标候选人推荐原则

##### 综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 第五章 拟签订的合同文本

合同编号：

采购人（甲方） 		采购计划号	 供 应 商（乙方） 		招 标 编 号 		 签	订	地	点	 		签 订 时 间 			             本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条	合同标的1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

第二条 质量要求

- 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

- 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条	权利保证

- 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

- 2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

- 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

- 第四条	包装和运输

- 乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

- 货物的运输方式： 	。

- 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 	。第五条	交付和验收

- 交付时间： 	；交付地点： 	。

- 乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接

受。

- 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件

等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

- 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

- 甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

- 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 	日内及时予以解决。

第六条	安装和培训

- 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

- 乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 	。第七条	售后服务、质保期

- 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

- 货物质保期： 	。

- 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

- 第八条	付款方式

- 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的 10%。

2.付款方式：采购人与供应商签订合同，签订合同后10个工作日内支付合同价款的30%作为预付款，待设备安装调试完毕，验收合格后10个工作日内，采购人支付合同价款金额的70%尾款。供应商在采购方付款前开具完税发票给采购方，否则采购方有权不予付款。

- 第九条	履约保证金

履约保证金金额：本项目不收取履约保证金。

第十条	税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条	质量保证及售后服务

- 乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

- 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。

- 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 上述的货物质保期为 	年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条	调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

- 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

- 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

- 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

- 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

- 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条	货物包装、发运及运输

- 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

- 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

- 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

- 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

- 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送

达。

第十四条	违约责任

- 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应

及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

- 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

- 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

- 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过     天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金 3‰的违约金。

- 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

- 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

- 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的 5%，违约内容涉及货款额的 5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条	不可抗力事件处理

- 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。  第十六条	合同争议解决

- 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

- 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 诉讼期间，本合同继续履行。第十七条	合同生效及其它

- 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的  需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

- 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

- 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

- 第十八条	合同的变更、终止与转让

- 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

- 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

- 第十九条	本合同书与下列文件一起构成合同文件

- 中标通知书；

- 投标函；

- 商务条款偏离表和技术偏离表；

- 采购需求；

- 开标一览表；

- 设备性能配置清单；

7.……；

- 其他合同文件。

- 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条	本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起 2 个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |

| 法定代表人或者委托代理人： | 法定代表人或者委托代理人： |
| --- | --- |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

年月日

乙方（章）

年月日

甲方（章）

4. 其他具体事项：

3. 保修期责任：

2. 售后服务具体事项：

1. 供应商承诺具体事项：

一般货物类

注：售后服务事项填不下时可另加附页

- 第六章 投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

- 项目名称：

- 项目编号：

- 所投分标：

- 投标人名称： 投标人地址：

- 投标截止时间前不得启封年	月	日

- 二、报价文件格式

- 报价文件封面格式：

正本/副本

报价文件

- 项目名称：

- 项目编号：

- 所投分标：

- 投标人名称：

- 投标人地址：

- 年	月	日

- 报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

- 投标函格式：

投 标 函

- 致：采购人名称：

- 根据贵方 项目名称（项目编号： 	）的招标公告，签字代表

- （姓名）经正式授权并代表投标人 	（投标人名称）提交投标文件。据此函，我方宣布同意如下：

  - 我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

  - 我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

  - 本投标有效期自投标截止之日起 	日。

  - 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

  - 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

  - 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

  - 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

  - 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

- □我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

- □我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有： 	； 9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

- 地址： 		邮编： 		 电话： 	传真：

- 投标人名称:

- 开户银行： 		银行帐号： 	 法定代表人或者委托代理人签字:

- 投标人（盖公章）：

- 年 	月 	日

- 开标一览表（货物类格式）

- 开标一览表

- 项目名称： 		项目编号： 		分标：

- 投标人名称： 		单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 品牌 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |

- 注:

  - 投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

  - 报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

  - 招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

  - 如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

  - 如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

  - 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

- 法定代表人或者委托代理人（签字）：

- 投标人（盖公章）：	日期：	年	月	日

- 三、资格证明文件格式

- 资格证明文件封面格式：

正本/副本

资格证明文件

- 项目名称：

- 项目编号：

- 所投分标：

- 投标人名称：

- 年	月	日

- 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

- 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

- 注：

- 直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

- 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

- 供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

- 法定代表人或者委托代理人（签字）：

- 投标人（盖公章）：

- 年	月	日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

- 注：

  - 管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

  - 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

  - 供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

- 法定代表人或者委托代理人（签字）：

- 投标人（盖公章）：

- 年	月	日

  - 投标声明

投标声明

- （采购人名称）：

- 我方参加贵单位组织 	项目（项目编号： 	）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

    - 我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录

- （重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

    - 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

    - 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；

- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

    - 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

- 特此承诺。

- 注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

- 法定代表人（签字）： 	 投标人（盖公章）： 	 年	月	日

- 四、商务文件格式

- 商务文件封面格式：

正本/副本

商务文件

- 项目名称： 项目编号：

- 所投分标：

- 投标人名称： 投标人地址：

- 年	月	日

- 商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

- 投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

- 一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

  - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

  - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

  - 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

  - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

  - 不同投标人的投标文件相互混装；

  - 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

- 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

- 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

- 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

- 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

- 投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

- 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

- 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

- 以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

- 投标人名称（公章）

- 年 	月 	日

- 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

- 投 标 人：

- 地	址：

- 姓	名： 	性	别：

- 年	龄： 	职	务：

- 身份证号码：

- 系 	（投标人名称）	的法定代表人。特此证明。

- 附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

- 投标人名称（公章）

- 年 	月 	日

- 注：自然人投标的无需提供

- 授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

- 致：采购人名称：

- 我 	（姓名）系 	（投标人名称）的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人） ， 现授权委托 		（ 姓名） 以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

- 我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

- 本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

- 委托代理人无转委托权，特此委托。

- 附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

- 委托代理人（签字）： 		法定代表人（签字或盖章）： 委托代理人身份证号码：

- 投标人（盖公章）： 年	月	日

- 注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则作无效投标处理；

  - 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人， 本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

  - 法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

- 致：采购人名称：

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

- 根据 （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托 	（姓名） 以我方的名义参加 	项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

- 我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

- 本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

- 委托代理人无转委托权，特此委托。

- 附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

- 牵头人法定代表人（签字或盖章）： 牵头人（盖公章）：

- 日期：	年	月	日

- 被授权人（签字）：

- 日期：	年	月	日

- 注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则作无效投标处理；

- 本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字。

- 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人， 本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

- 法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

- 商务条款偏离表格式(注：按项目需求表具体项目修改) 所投分标： 	分标

| 项目 | 招标文件商务条款要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同签订期 |  |  |  |
| 交付时间及交货地点 | 交付时间： 交货地点： |  |  |
| … |  |  |  |

- 注：

- 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“▲二、商务要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

- 投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

- 法定代表人或者委托代理人（ 签字） ：

- 投标人盖公章：

- 日	期：

- 五、技术文件格式

- 技术文件封面格式：

- 正本/副本

技术文件

- 项目名称：

- 项目编号：

- 所投分标：

- 投标人名称： 投标人地址：

- 年	月	日

- 技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

- 设备性能配置清单格式

- 所投分标： 	分标

设备性能配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 备注：

- 以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则作无效投标处理。

- 法定代表人或者委托代理人（ 签字） ：

- 投标人（ 盖公章） ： 		日	期：

- 技术偏离表格式

- 所投分标： 	分标

技术偏离表

| 项号 | 标的的名称 | 技术需求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：

- 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术需求”逐条作明确的投标响应， 并作出偏离说明。

- 投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术需求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

- 3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

- 如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

- 法定代表人或者委托代理人（ 签字） ：

- 投标人（ 盖公章） ： 		日 期：

- 项目实施人员一览表格式

- 所投分标： 	分标

项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 （职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。法定代表人或者委托代理人（ 签字） ：

- 投标人（ 盖公章） ： 		日 期：

- 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式(注：按项目需求表具体项目修改)

- 所投分标： 	分标

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

- 法定代表人或者委托代理人（ 签字） ：

- 投标人（ 盖公章） ： 		日 期：

- 六、其他文书、文件格式

- 联合体协议书格式

联合体协议书

- （所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 （ 项 目 名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

  - （某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

  - 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作， 以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

  - 联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

  - 联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

  - 本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效， 合同履行完毕后自动失效。

  - 本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

- 注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的， 应附授权委托书。

- 联合体牵头人名称（盖公章）：

- 法定代表人或者其委托代理人：	（签字）

- 联合体成员名称（盖公章）：

- 法定代表人或者其委托代理人：	（签字）

- ……

- 年 月 日

- 中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、

- 微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、

- 微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（章）： 日 期：

- 注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

- 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本

- 单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 单位名称（盖公章）： 日	期：

- 注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》， 接受社会监督。

- 附件 1：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单 位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务 业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即   可。

- 质疑函（格式）

质疑函（格式）

- 一、质疑供应商基本信息：

- 质疑供应商：

- 地址： 		邮编： 		 联系人： 	联系电话：

- 授权代表： 	                     联系电话：

地址： 	邮编： 	 二、质疑项目基本情况：

- 质疑项目的名称： 	                                    质疑项目的编号： 	                                    采购人名称： 	 质疑事项：

- □招标文件  招标文件获取日期：

- □采购过程

- □中标结果

- 三、质疑事项具体内容

- 质疑事项 1： 	                                                     事实依据： 	                                                       法律依据： 	 质疑事项 2

- ……

- 四、与质疑事项相关的质疑请求：

- 请求：

- 签字（签章）：	公章：

- 日期：

- 说明：

  - 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

  - 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表” 的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

  - 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

  - 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

  - 质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人， 或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 投诉书（格式）

投诉书（格式）

- 一、投诉相关主体基本情况：

- 投标人： 			 地址： 	邮编： 	          法定代表人/主要负责人： 			                                          联系电话：

- 授权代表： 		联系电话：   地址： 			                                                           邮编：

- 被投诉人 1：

- 地址： 		                                                           邮编：

- 联系人： 	联系电话： 	 被投诉人 2：

- ……

相关供应商： 		 地址： 	邮编： 	 联系人： 	联系电话：  二、投诉项目基本情况：

- 采购项目的名称： 		                                                 采购项目的编号：

- 采购人名称： 	                                                     代理机构名称： 	                                                   招标文件公告：是/否公告期限： 	                                   采购结果公告：是/否公告期限： 	 三、质疑基本情况

- 投诉人于 	年 	月 	日，向 	提出质疑，质疑事项为：

- 采购人/代理机构于 	年 	月 	日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

- 四、投诉事项具体内容

- 投诉事项 1：

- 事实依据：

- 法律依据：

- 投诉事项 2

- ……

- 五、与投诉事项相关的投诉请求：

- 请求：

- 签字（签章）：	公章：

- 日期：

- 说明：

  - 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

  - 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

  - 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

  - 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

  - 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。