## Sheet1
血栓弹力图仪
TCA 6000
浙江盛域血栓弹力图仪招标参数
品牌、型号 | 浙江盛域TCA6000
序号 | 指标
1 | 功能：动态监测整个凝血过程，全面兼顾血栓及出血风险，指导成分输血，肝素等抗凝药物疗效评估。
2 | 检测原理：电磁法检测。
3 | 检测速度：≥8例/小时。
4 | ★检测通道：单机≥4通道。
5 | 配备原厂高、低水平质控试剂。
6 | 精密度：ANG、MA变异系数小于10%。
7 | 准确度：L1、L2两个生物质控测试弹力图仪，R、K、α和MA4个参数测定值中，应至少有3个在质控所示的范围内。
8 | ▲操作平台：PC一体机，不需外接电脑，内置扫描条码机，条码机支持一维码、二维码；且一维码分辨率可达5mil（0.125mm），二维码分辨率达6.7mil（0.170mm）
9 | 操作软件文字：中文。
10 | ▲检验结果的图片、数据可不经过画图等其他软件，一键直接上传LIS系统，实现双向LIS链接
11 | 试剂质保期≥18个月。
12 | 仪器内置打印机，满足临床急诊快速拿到检验报告需求；工控机作为内嵌操作系统的硬件平台，MTBF达107911hours，即：平均无故障时间超过12年
13 | ▲配备快速血栓弹力图高岭土检测试剂，缩短检测时间至30min以内。
14 | 提供仪器电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册
15 | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品
16 | 安装地点：由销售方免费将货送至医院安装现场
17 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准
18 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准
19 | 免费lis连接
20 | 免费维保及免费提供维保需要的相关配件
21 | 根据需要免费提供每年一到二次比对
22 | 免费安装及培训
23 | 具有冷链设施及冷链运输
24 | 合同签定后一个月内设备到位安装并运行
25 | 根据临床需要提供所需数量设备和辅助设备
26 | 根据需要免费提供校准
27 | 4小时内维修响应并修复，24小时未修复提供备品
28 | 浙江省内十家三甲综合性医院使用证明材料