一、吗啡、甲基安非他明、氯胺酮毛发联合测定试剂盒（荧光免疫层析法）

产品类型：卡型，单窗口，适应于人毛发中吗啡、甲基苯丙胺（或冰毒、甲基安非他明）、氯胺酮及其代谢物的检测，一次可同时检测三个项目

检测原理：荧光法；

1、包装规格：≤25人份/盒，铝箔袋单人份包装；

2、试剂卡液体移动速度：当在试剂卡上滴加≤75μL的毛发裂解液时，试剂卡上的液体移动速度应大于等于45mm/min；

3、可检测毒品种类：将标注有小于等于75ul、浓度不超过10ng/mL的吗啡/甲基安非他明/氯胺酮1:1:1混合溶液的吗啡、甲基安非他明、氯胺酮毛发专用联合测定试剂卡插入毒品检测仪进行检测，检测结果应显示为吗啡阳性、甲基安非他明阳性和氯胺酮阳性；

4、毒品检测出限：将标注有小于等于75ul浓度为不超过1ng/mL的吗啡/甲基安非他明/氯胺酮1:1:1混合溶液的吗啡、甲基安非他明、氯胺酮毛发专用试剂卡插入毒品检测仪进行检测，检测结果应显示为吗啡阳性、甲基安非他明阳性和氯胺酮阳性；

5、同一批次吗啡、甲基安非他明、氯胺酮毛发联合测定试剂卡随机抽取不少于10张试剂卡进行检测，检测结果重复性偏差吗啡≤1%、甲基安非他明≤1%、氯胺酮≤2%；

试剂卡不同批次结果测试，对不少于3批不同批次的吗啡、甲基安非他明、氯胺酮毛发联合测定试剂卡进行检测，检测结果重复性偏差应小于等于2%。

6、现场取样少许毛发即可5分钟内完成对可疑吸毒人员毛发样本中的吗啡、甲基安非他明、氯胺酮三种毒品含量检测，并且通过仪器一次打印出三种毒品检测结果；

7、所投入使用的试剂符合相中国食品药品检定研究院质量标准。

8、所检测的毒品成分与常用药物伪麻黄碱、苯甲酰爱康宁、地西泮、苯巴比妥、美沙酮、雷尼替丁、普鲁卡因、曲马多、麻黄碱、加替沙星、四氢大麻酚酸不存在干扰交叉。

9、所投入使用的试剂符合相关质量标准，需提供具备CMA和CNAS标识的第三方检测机构出具的检验报告复印件。

10、提供原厂授权、原厂售后服务。