病人监护仪 招标参数

- 监护参数

1.通过三类注册证

2. 参数：心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP)

可升级 ：呼气末二氧化碳（EtCO2）、6导心电、12导心电，IBP

- 显示

- 不小于8英寸彩色显示屏

- 可支持同屏显示12道波形

- 性能特点

- 心电增益有：1.25mm/mv (×0.125), 2.5 mm/mv (×0.25), 5 mm/mv (×0.5),10 mm/mv (×1), 20 mm/mv (×2), 40 mm/mv (×4),自动增益，多种选择，满足临床需求

- 共模抑制比：弱滤波>95dB，监护、强滤波>105dB

- 心电支持自定义滤波范围，支持0.67Hz的高通滤波，确保波形有更好的稳定性

- 支持不少于32种心律失常分析,包括房颤分析、肢体低电压,并列举具体的心律失常种类，满足心电监护临床应用。

- 具有QT和QTc实时监测功能

- 具有清洁模式，清洁NIBP气路的灰尘，确保血压测量的准确性

- 血压测量进气口具有除尘设计：防止空气中的微尘进入血压气泵，血压气泵使用寿命更长，血压测量也更准确

- 血压测量具新生儿袖带识别技术，防止因病人类型设置错误，新生儿血压测量时造成气压伤

- 标配可拆卸充电锂电池，具有RJ-45网络口、USB口、电源线卡扣（防止电源脱落）

- 主机重量＜2.5kg,便于转移。