化学化工学院专业认证仪器设备技术参数

- 供货一览表

| 包号 | 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 货物证明文件 | 核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 循环风洞道干燥实验装置 | 2 | 套 |  | 是 |  |
|  | 2 | 吸收与解吸实验装置 | 1 | 套 |  | 是 |  |
|  | 3 | 管式反应器流动特性测定实验装置 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 4 | 二维流化床实验装置 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 5 | 搅拌鼓泡釜中气液两相流动状态演示实验装置 | 2 | 套 |  | 是 |  |
|  | 6 | 二氧化碳PVT曲线测定实验装置 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 7 | 二元体系汽液平衡测定装置 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 8 | 三元系统液液平衡数据测定装置 | 2 | 套 |  |  |  |
|  | 9 | 离子交换实验装置 | 2 | 套 |  |  |  |
|  | 10 | 大孔树脂吸附装置 | 2 | 套 |  |  |  |
|  | 11 | 催化剂成型机 | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 12 | 电子天平 | 4 | 台 |  |  |  |

二、货物技术规格及配置要求

### 整包 （化学化工学院）

| 序号 | 货物名称 | 货物技术规格及配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环风洞道干燥实验装置 | 1.设备概述： 1.1 装置布局合理，干燥箱、管道采用不锈钢制作，干燥过程在带硅酸铝保温棉的不锈钢板制作的干燥风道中进行，风道入口装有气流均布板。 1.2装置设计可360度观察，实现全方位教学与实验。 1.3装置全触摸集成化控制总成，实现高稳定数据监控与分析，数据加密。 2.设备功能： 2.1掌握恒定干燥条件下物料的干燥曲线（X-τ）和干燥速率曲线（U-X）的测定方法。 2.2学习物料含水量的测定方法。加深对物料临界含水量Xc的概念及其影响因素的理解。 2.3学习恒速干燥阶段物料与空气之间对流传热系数的测定方法。 2.4测定不同干球温度、不同风量下的干燥曲线和干燥速率曲线. 2.5采用新颖的湿球温度测定方法，消除水分对干燥介质的影响和频繁加水对实验结果的影响。 *2.6、要求可实现移动终端扫装置上和说明书上二维码，能够获取装置二维工艺教学视频介绍。该视频必须是本实验装置的教学视频，学生可课前预习或者进入实验室后观看装置操作流程及注意事项. 3.技术要求： 3.1空气流量：40~100 m3/h、干燥介质温度可达100℃、常压操作。 实验物料含水量X：0.2~2.0。 3.2干燥面积S：0.02~0.03m2 *3.3干燥速率U：0.5~2.5×10-4 [kg/（s·m2）] 。 3.4物料临界含水量Xc：0.8。 3.5 运行环境：温度0-40℃，相对湿度：≤90%RH。额定电压：220V，总功率：4.0kW。 *3.6外形为可移动式设计，带刹车轮，高品质铝合金型材框架，无焊接点，安装拆卸方便，水平调节支撑型脚轮。 3.7 外形尺寸：1800×550×1700mm（长×宽×高）。 3.8工程化标识：包含设备位号、管路流向箭头及标识、阀门位号等工程化设备理念配套，包含安全警示标识，使学生处于安全的实验操作环境中，学会工程化管路标识认知，培养学生工程化理念。 4. 配置要求： 4.1 304不锈钢洞道干燥器: 长900mm，空气流通的横截面积0.0357 m2。前后内置空气均布器，耐高温透明视窗。 4.2加热器：304不锈钢材质，加热功率3.0KW，自动控温。 *4.3 304不锈钢管路、管件及阀门，风机管道与系统软连接以减震，风机的入口连接洞道干燥箱的出口蝶阀，洞道干燥箱的出口管道上安装三个蝶阀，分别控制进风、热循环风、放风。 4.4单相矢量变频器，规格：（0~50）Hz。 4.5湿球温度测量系统：采用引出式湿球温度测量方式。 4.6标准孔板流量计：304不锈钢材质，流量系数0.60，环隙取压，孔板喉径：50mm，压差传感器0~10KPa。 4.7重量传感器：0-500g，精度0.5级。 4.8Pt100铂电阻温度传感器3支，分辨率0.1℃ 。 4.9鼓风机：单相低噪声中压风机，功率为550W。流量800 m3/h。 4.10电器：接触器、开关、漏电保护空气开关。 4.11中央处理器：执行速度0.64μs，内存容量16K，功能：数据处理运算。 4.12模拟模块：高达16位分辨率，总和精度±0.5%，内建RS485通讯模式。 *4.13温度模块：分辨率0.1℃，精度0.5%，内建RS485通讯模式，功能：温度信号采集换算。具备输入数字校正及数字滤波功能，各通道可以有不同的输入规格，最多可支持7路可编程报警及2路变送输出；并适合在DCS计算机监控系统或PLC控制系统中做模 拟量数据采集模块或温度变送器，为上位机提供输入规格丰富、高精度高稳定性、智能化编程的高性价比模拟量采集 数据，并且它还可提供开关量输入或输出接口给上位机，上位机可透过它执行开关量操作。具有100~240VAC范围输入的开关电源及多种安装尺寸等特点，并通过ISO9001质量认证及欧洲CE产品认证，可靠性高且符合EMC电磁兼容标准；其电源及全部I/O端子均通过了4KV的群脉冲抗干扰测试，能在强干扰环境下可靠工作。 *4.14采用一体机平板触摸电脑，全程数字化触摸屏控制操作。HMI：投射式触控技术，12寸电容屏 防尘款 主板 J1800 赛杨双核2.41G 内存4G 固态硬盘64G WIN7 内置WIFI 喇叭。前置电源开关和USB接口，5000万次触摸点，分辩率:4096*4096 , 最小触摸物体直径:1.5mm , 精确度:2.5mm , 防护等级:IP65 , 具有CE、FCC Class B认证. 功能：中央处理器数据显示控制。 5. 售后服务和培训：全国质保三年，终生维修。 6.订购数量：贰套 | 2 | 套 |
| 2 | 吸收与解吸实验装置 | 1.设备概述： 1.1 全塔气液接触现象可视。 1.2本实验装置采用二氧化碳—水体系。CO2气体无味、无毒、廉价，所以气体吸收实验常选择CO2作为溶质组分。 1.3塔中部有液体再分布器，塔底部有栅板式填料支承装置。填料塔底部有液封装置，以避免气体泄漏。 1.4装置设计可360度观察，实现全方位教学与实验。 1.5装置全触摸集成化控制总成，实现高稳定数据监控与分析，数据加密。 2.设备功能： 2.1测定填料吸收塔不同喷淋密度下的体积传质系数. 2.2测定填料解吸塔饱和液的体积传质系数. 2.3改变吸收液流量，实现单吸收实验操作. 2.4饱和液做解吸液相，实现单解吸实验操作. 2.5吸收与解吸的液相、气相流量相同，实现联合实验操作. 2.6实现在线实时监测实验数据. 2.7管路内实验介质流动状态清晰可视. *2.8要求可实现移动终端扫装置上和说明书上二维码，能够获取装置二维工艺教学视频介绍。该视频必须是本实验装置的教学视频，学生可课前预习或者进入实验室后观看装置操作流程及注意事项。 - 技术要求： *3.1液相体积传质系数：0.006~0.02（m/s）。 *3.2空气流量：0.25~2.5m3/h。 *3.3二氧化碳流量：0.01~0.16m3/h。 3.4填料塔压降：0.6~1.5KPa；常温、常压操作。 3.5运行环境：温度0~40℃，相对湿度：≤90%RH。额定电压：220V，总功率：1.5kW。 3.6外形为可移动式设计，带刹车轮，高品质铝合金型材框架，无焊接点，安装拆卸方便，水平调节支撑型脚轮。 3.7外形尺寸：1800×550×2100mm（长×宽×高）。 3.8工程化标识：包含设备位号、管路流向箭头及标识、阀门位号等工程化设备理念配套，使学生处于安全的实验操作环境中，学会工程化管路标识认知，培养学生工程化理念。 4. 配置要求： 4.1玻璃填料塔：内装φ10×10mm陶瓷拉西环填料；填料塔内径 D=100mm。吸收塔填料层有效高度≥800mm。 *4.2 CO2流量计：转子流量计流量范围 0.01～0.16m3/h。 4.3空气流量：文丘里流量计，流量范围0.2～20m3/h。 4.4液体流量：涡轮传感器，流量范围40～400 L/h。 4.5塔体床层压降由5KPa差压传感器测取，观察上下塔压降变化。 4.6旋涡气泵：功率 550W，最大流量95m3/h，风压16kPa。 4.7解吸泵：304不锈钢离心泵，功率260W，流量2.0m3/h。 4.8饱和泵：304不锈钢增压泵，功率260W，流量2.0m3/h。 4.9饱和水槽：≥90 L，304不锈钢。 4.10管路：透明材质，壁厚≥2.5mm。 4.11温度传感器：Pt100，分辨率0.1℃，精度0.5%，数字显示。 4.12 CO2钢瓶1个，减压阀1个，CO2气体管线20m 4.13电器：接触器、开关、漏电保护空气开关。 4.14中央处理器：执行速度0.64μs，内存容量16K，功能：数据处理运算。 4.15模拟模块：高达16位分辨率，总和精度±0.5%，内建RS485通讯模式。 *4.16温度模块：分辨率0.1℃，精度0.5%，内建RS485通讯模式。具备输入数字校正及数字滤波功能，各通道可以有不同的输入规格，最多可支持7路可编程报警及2路变送输出；并适合在DCS计算机监控系统或PLC控制系统中做模 拟量数据采集模块或温度变送器，为上位机提供输入规格丰富、高精度高稳定性、智能化编程的高性价比模拟量采集 数据，并且它还可提供开关量输入或输出接口给上位机，上位机可透过它执行开关量操作。具有100~240VAC范围输入的开关电源及多种安装尺寸等特点，并通过ISO9001质量认证及欧洲CE产品认证，可靠性高且符合EMC电磁兼容标准；其电源及全部I/O端子均通过了4KV的群脉冲抗干扰测试，能在强干扰环境下可靠工作。 *4.17采用一体机平板触摸电脑，全程数字化触摸屏控制操作。HMI：投射式触控技术，12寸电容屏 防尘款 主板 J1800 赛杨双核2.41G 内存4G 固态硬盘64G WIN7 内置WIFI 喇叭。前置电源开关和USB接口，5000万次触摸点，分辩率:4096*4096 , 最小触摸物体直径:1.5mm , 精确度:2.5mm , 防护等级:IP65 , 具有CE、FCC Class B认证. 功能：中央处理器数据显示控制。 5. 售后服务和培训：全国质保三年，终生维修。 6.订购数量：壹套 | 1 | 套 |
| 3 | 管式反应器流动特性测定实验装置 | 1.设备概述： 1.1 熟悉管式反应器的基本结构及流程。 1.2 掌握停留时间分布的统计特征值的计算方法。 1.3 管式反应器反应停留时间分布测定。 2.设备功能： 2.1了解连续均相管式循环反应器的返混特性。 2.2通过脉冲法测管式反应器停留时间分布。 2.3分析观察连续均相管式循环反应器的流动特征。 2.4研究不同循环比下的返混程度，计算模型参数n。 3.技术要求： 3.1运行环境：温度0-40℃，相对湿度：≤90%RH，电源：电压：220V；总功率500W。 3.2 外形尺寸：1300×500×2000mm（长×宽×高）304不锈钢材质，为可移动式设计，带刹车轮，水平调节支撑型脚轮。 3.3工程化标识：包含设备位号、管路流向箭头及标识、阀门位号等工程化设备理念配套，使学生处于安全的实验操作环境中，学会工程化管路标识认知，培养学生工程化理念。 4. 配置要求： *4.1管式反应器：直径φ40mm，长度1300mm；填料类型及尺寸：拉西环，Ф4mm。 4.2水泵：微型磁力泵，流量12L/min，扬程6m，功率30W。 4.3循环泵：不锈钢增压泵，流量12L/min，扬程10m，功率90W。 4.4水流量：6-60L/h和25～250L/h，液体转子流量计，观察、控制流量。 *4.5电导率仪：在线电导率检测仪，0-104(S·cm-1，信号输出：光电耦合器隔离保护4-20ma信号输出，电导电极：1支。485通讯接口转换，标准MODBUS RTU通讯协议，自动数据处理与屏幕显示实验曲线、数据，自动温度补偿：0-100℃。 4.6控制示踪剂加入量5~10ml/次。 4.7水箱：80L，透明有机玻璃材质。 4.8管路：透明，壁厚≥2.0mm，透明可视材质。 4.9 304不锈钢仪表柜各项操作及显示、调节、控制全在控制屏面板进行。 5. 售后服务和培训：全国质保三年，终生维修。 6.订购数量：壹套 | 1 | 套 |
| 4 | 二维流化床实验装置 | 1.设备功能： 1、观察聚式和散式流化实验现象及它们间的区别。 2、掌握流体通过颗粒床层流动特性的测量方法。 3、测定床层的堆积密度和空隙率。 4、分别测定气床和水床的流化曲线和临界流化速度。 2.技术要求： 2.1常压、常温操作。 *2.2流化床内流速 0.2m/s、流化床内压降 0.06～0.6KPa。 2.3液体流量：40-400L/h。 2.4气体流量：2.5-25 m3/h。 3.配置要求： 3.1鼓风机：旋涡气泵,功率 370W，最大流量50m3/h。 *3.2水泵不锈钢水泵，额定流量10L/min，功率90W，扬程8m。 *3.3流化床管内径：φ70mm；高：700mm,优质全透明有机玻璃材质；固定床高度可达150mm,流化范围可达550mm。 3.4流体发布器及颗粒支撑板，200目不锈钢。 3.5蓄水箱：304不锈钢材质，容积60L。 3.6流量测量：采用转子流量计测量,液体流量：40-400 L/h,气体流量：2.5-25 m3/h。 3.7压差测量：床层压差测量采用倒U型压差计或U型压差计。 *3.8温度测量与控制系统：含加热装置、调压装置、温度传感器、温控仪表等。温控传感器: 采用Pt100型铂热电阻测温，不锈钢探头,数字显示，精度等级±0.1%；温控仪表：输入采用数字校正系统，内置常用热电偶和热电阻非线性校正表格，测量精确稳定，产品需经第三方权威机构检测获得CE认证标志。接触器、开关、漏电保护空气开关。 3.9 304不锈钢管路、水箱、管件及阀门。 *3.10 304不锈钢仪表柜、双面喷塑，测控、电器设备在实验架上。 3.11外形尺寸：1600×550×1800mm（长×宽×高），外形为可移动式设计，高品质铝合金型材框架，水平调节支撑型脚轮。 4. 售后服务和培训：全国质保三年，终生维修。 5.订购数量：壹套 | 1 | 套 |
| 5 | 搅拌鼓泡釜中气液两相流动状态演示实验装置 | 1.设备功能： 1.1、了解搅拌鼓泡釜的结构。 1.2、观察鼓泡釜中气液两相流动状况和分散特性。 1.3、通过改变进气量和搅拌速度，测定含气率来表征传质状况的变化。 2.主要配置 鼓泡釜、风机、流量计、搅拌器、调速电机、数字显示仪表、铝合金框架。 3.技术要求： *3.1、鼓泡釜：优质透明有机琉璃制成，容积20L。 3.2、搅拌电机：功率120W，转速1300r/min。 3.3、调速器：变频控制，调试范围0-450r/min。 3.4、流量计：转子流量计：2.5-25m3/h 1个，转子流量计：0.16-1.6m3/h,1个。 3.5、旋涡气泵：功率 550W，最大流量95m3/h，风压16kPa。。 3.6、外形尺寸：1200×500×1500mm（长×宽×高），外形为可移动式设计，高品质铝合金型材框架，水平调节支撑型脚轮。 4.售后服务和培训：全国质保三年，终生维修。 5.订购数量：贰套 | 2 | 套 |
| 6 | 二氧化碳PVT曲线测定实验装置 | 1.设备概述： 1.1 了解CO2临界状态的观测方法，增加对临界状态概念的认识； 1.2 增加对课堂所讲的工质热力状态、凝结、汽化、饱和状态等基本概念的理解； 1.3 掌握CO2的p-v-t关系的测定方法，学会用实验测定实际气体状态变化规律的方法和技巧； - 设备功能： 2.1学习和掌握CO2的P-V-T关系曲线测定方法和原理。 2.2观察CO2临界乳光现象、整体相变现象、气-液两相模糊不清现象，增强对临界状态的感性认识和热力学基本概念的理解。 2.3测定CO2的PVT数据，在P-V图上绘出CO2等温线。 2.4学会活塞式压力计、恒温器等热工仪器的正确使用方法。 *2.5要求可实现移动终端扫装置上和说明书上二维码，能够获取装置二维工艺教学视频介绍。该视频必须是本实验装置的教学视频，学生可课前预习或者进入实验室后观看装置操作流程及注意事项； 3.技术要求： 3.1运行环境：温度0-40℃，相对湿度：≤90%RH，电源：电压：220V；总功率：3kW。 3.2外形为可移动式设计，带刹车轮，高品质铝合金型材框架，无焊接点，安装拆卸方便，水平调节支撑型脚轮。 3.3外形尺寸：1200×500×1700mm。 3.4工程化标识：包含设备位号、管路流向箭头及标识、阀门位号等工程化设备理念配套，使学生处于安全的实验操作环境中，学会工程化管路标识认知，培养学生工程化理念。 4. 配置要求： 4.1操作条件：不大于50℃，不大于10MPa。 4.2高压容器用45号钢一次性加工成型，表面采用镀铬处理。 4.3玻璃毛细管：承压≤10MPa，长度600mm。 4.4玻璃夹套：带刻度，温度传感器测口。 4.5透明有机玻璃保护罩，φ250×760mm *4.6活塞式压力计：检验压力范围0-60MPa，可设定最高压力。 *4.7指针式压力表：范围0-10MPa，精度0.4%FS。 4.8温度传感器：Pt100，显示分度0.1℃。 4.9超级恒温水浴：无氟环保制冷，带循环泵，温度范围-5～100℃，控温精度0.1℃。 5. 售后服务和培训：全国质保三年，终生维修。 6.订购数量：壹套 | 1 | 套 |
| 7 | 二元体系汽液平衡测定装置 | 1.设备概述： 1.1 了解气液平衡测定装置的构造及工作原理。 1.2 掌握二元体系汽液相平衡数据的测定方法。 1.3 学会求解活度系数方程式中的参数，并进行气液平衡数据的关联。 - 设备功能： 2.1常压下汽–液平衡数据的测定。 2.2采用小型平衡釜，釜外有真空夹套保温，釜内液体和气体分别形成循环系统，可观察釜内的实验现象，且样品用量少，达到平衡速度快。 2.3分析平衡汽、液相组成，可获得有关的热力学参数，从实验测得的T–P–X–Y数据计算各组份的活度系数。 2.4可用于不同系统的汽液平衡数据的测定，适用性大，测得的平衡数据正确可靠。 *2.5要求可实现移动终端扫装置上和说明书上二维码，能够获取装置二维工艺教学视频介绍。该视频必须是本实验装置的教学视频，学生可课前预习或者进入实验室后观看装置操作流程及注意事项. 3.技术要求： 3.1运行环境：温度0-40℃，相对湿度：≤90%RH，电源：电压：220V；总功率：500W。 3.2、实验体系：环己烷-乙醇二元体系。 3.3 外形为可移动式设计，带刹车轮，高品质铝合金型材框架，无焊接点，安装拆卸方便，水平调节支撑型脚轮。 3.4 外形尺寸：1200×500×1800mm（长×宽×高）。 3.5工程化标识：包含设备位号、管路流向箭头及标识、阀门位号等工程化设备理念配套，使学生处于安全的实验操作环境中，学会工程化管路标识认知，培养学生工程化理念。 4. 配置要求： 4.1、气液平衡釜：采用玻璃改进罗斯釜，真空镀银保温，体积小，加液量100～120mL，平衡时间短。 4.2球形冷凝器：上下磨口尺寸Φ19mm，长度300mm。 4.3电加热器：0-300W可调，控温:采用手动与自动两种控温方式，最高使用温度：200℃，操作压力：常压。 *4.4温度测量与控制系统：含加热装置、调压装置、温度传感器、温控仪表等。温控传感器: 采用Pt100型铂热电阻测温，不锈钢探头,数字显示，精度等级±0.1%；温控仪表：输入采用数字校正系统，内置常用热电偶和热电阻非线性校正表格，测量精确稳定，产品经第三方权威机构检测获得CE认证标志。 4.5单目阿贝折光仪：折射率测量范围1.300-1.7000 ，准确度：±0.0002。 *4.6超级恒温水浴：无氟环保制冷，带外循泵，温度范围-5～100℃，控温精度0.1℃。 5. 售后服务和培训：全国质保三年，终生维修。 6.订购数量：壹套 | 1 | 套 |
| 8 | 三元系统液液平衡数据测定装置 | 1.设备概述： 1.1、熟悉用三角形相图表示三组分体系组成的方法，掌握用浊点法和平衡釜法测定液—液平衡数据的原理. 1.2、测绘环己烷—水—乙醇三组分体系液—液平衡相图. 1.3、可以测定三元体系液液相平衡数据，确定液相组分的活度系数与组成关系式中的参数，推算体系平衡数据，绘制三角形相图。 2.主要配置： 玻璃平衡釜、磁力搅拌器、温度传感器、温度仪表、实验台架及控制屏等。 3.技术要求： 3.1水：装置需冷却水，自带和自来水管相连的接口。 3.2电：电压AC220V，功率1.5KW，标准单相三线制。每个实验室需配置1～2个接地点（安全地及信号地）。 3.3实验物料：醋酸–水–醋酸乙烯溶液 4. 配置要求： 4.1、玻璃液—液平衡釜容积：50-100ml。 4.2、磁力搅拌器，控温范围：室温-150℃ 。 *4.3、温度传感器:PT100型，精度0.5级。 *4.4、控温:本设备有手动与自动两种控温方式，自动控温采用AI智能型仪表,精度FS≤0.2%。 4.5、外形为可移动式设计，高品质铝合金型材框架，无焊接点，安装拆卸方便，水平调节支撑型脚轮。 4.6、外形尺寸：1200×500×1700mm（长×宽×高）。 5. 售后服务和培训：全国质保三年，终生维修。 6.订购数量：贰套 | 2 | 套 |
| 9 | 离子交换实验装置 | 1.设备概述： 1.1适用于科研院校、生产等部门，在水处理、食品工业、石油化学工业、环境保护等领域中,离子交换处理的专用设备。 2.设备功能： 2.1 通过对阀门的调节，可实现单床软化、复床除盐、联合床除盐等实验； 2.2 设备可串联，也可并联运行； 2.3 装置既可单独使用，又可与其它设备组成净水系统； 2.4 设有再生投配系统，交换柱内的树脂不用经常更换，避免了填料装卸不方便等问题； 2.5 不仅可以实现阴、阳离子树脂的顺流再生，还可实现混床中阳离子树脂的逆流再生。 2.6 装置既可单独使用完成相应实验，又可与其他设备组合成污水处理系统。 3.技术要求： 3.1 环境温度：5℃～40℃； 3.2 电源：220V单相； 3.3 功率： 90W； 3.4 处理量： 15L/h； 3.2 离子交换柱由有机玻璃制成：尺寸Φ25×550mm； 3.3 防腐水泵： *3.3.1 流量 ：0.6m3/h； 3.3.2 扬程：8m； 3.3.3 功率： 90W； 3.4 离子交换流量计：转子流量计，流量范围：2.5～25L/h； 3.5 有机玻璃软化水箱尺寸：Φ100×200㎜（酸碱水箱各一套）； *3.6 数字电导仪：0～2000μS/cm，配智能数显，带数据采集接口； 3.7 原水箱（含反冲洗水箱）：尺寸约300×300×350mm，优质PVC材质； 3.8 控制屏和框架均为304不锈钢，结构紧凑，外形美观，流程简单，操作方便； 3.9 外形：尺寸约1200×550×1700mm，框架为可移动式设计，带脚轮及禁锢脚。 4.配置： 主要配置(交换柱、耐酸碱泵、离子交换树脂、流量计、排水槽、原水箱、再生液投配装置、阀门管道、不锈钢框架、控制屏)。 5.售后服务和培训：全国质保三年，终生维修。 6.订购数量：贰套 | 2 | 套 |
| 10 | 大孔树脂吸附装置 | 1. 设备概述： 1.1、植物、中药有效成分的分离； 1.2、中药有效成分的精制、杂质的； 1.3、化学中间体、合成产品的精制； 1.4、适用填料：硅胶、凝胶、氧化铝、大孔树脂、阴阳离子、活性炭等； 1.5、适合溶剂：稀酸、稀碱、有机溶剂（例如：乙酸乙酯、氯仿、乙醇等）。 2.设备功能： 2.1了解大孔树脂的使用方法； 2.2掌握利用大孔树脂的静态和动态吸附分离操作； 2.3掌握大孔树脂的洗脱方法。 3.主要配置： 计量泵、压力表、不锈钢储罐、柱体、不锈钢阀门和管道、铝合金框。 4.技术要求： *4.1计量泵：量程0-3L/h。 4.2压力表：不锈钢耐震型，量程0-0.4Mpa。 *4.3不锈钢储罐：容积1.5L，食品级304不锈钢，数量2个。 4.4分离柱，容积200ml。 4.5管件、管路、阀门：食品级304不锈钢。 4.6 外形为可移动式台架设计，高品质铝合金型材框架，无焊接点，安装拆卸方便，水平调节支撑型脚轮。 4.7外形尺寸：800×400×900mm。 5.售后服务和培训：全国质保三年，终生维修。 6.订购数量：贰套 | 2 | 套 |
| 11 | 催化剂成型机 | 1.用途：用于化工工艺学实验 2.设备功能： 微型的催化剂挤出成型装置，能方便的挤出不同尺寸条状催化剂 3.技术要求： *3.1圆口模具：2mm,4mm，6mm； 3.2 220V，功率≤1.5KW； 3.3设备含电缆及电源插头； *3.4配5KG乙苯脱氢催化剂样品； 4.配置要求：标准配置。 5.售后服务和培训： 5.1整机免费保修期三年，自设备验收合格之日起计算。 5.2维修维护：厂家免费培训。 6.订购数量：壹台 | 1 | 台 |
| 12 | 电子天平 | 1.用途：适用于科研院校实验中样品称重设备。 2.设备功能： 用于样品称量。 3.技术要求： 3.1 流畅新颖的外形设计，体现了对现代理念的追求； 3.2 全新的设计，使称重的反应速度更快，定点更迅速； 3.3 独特的金属底座及机械构造，确保了天平的稳定性，增加了天平的抗干扰性； 3.4 具备多种计量单位转换，记数功能及动物称重功能； 3.5 装置RS232C输出接口； *3.6称量范围：0~2000g； *3.7可读性精度：10 mg； 3.8外形尺寸：320×280×150mm； 3.9电源：交直流电两用； 3.10秤盘尺寸：Φ130mm。 4.配置要求：标准配置。 5.售后服务和培训：提供不低于三年的免费保修。 6.订购数量：肆台 | 4 | 台 |