微量注射泵参数：

1：使用“爪式可开启”机构安装注射器，泵和固定夹一体化装置，不需要任何工具安装和任意90℃旋转横竖固定。

2：注射精度：≤±2% （泵本身机械精度≤±1%）。

3：报警功能≥12种：具有管路阻塞、残留提示、注射完毕、注射器压杆安装错误、注射器推杆安装错误、电池欠压、电池电量耗尽、电源线脱落、速率超范围、输液量等于限制量、系统出错、遗忘操作等报警功能。

4：电气电源符合国家标准要求，AC100-230V，50／60Hz，内置充电电池，充电12小时以上可连续工作超过≥5小时。

5：设备内部已经存储≥30种注射器品牌可任意选择，自定义存储≥3种注射器品牌。

▲6：残留报警≥3种模式：距离模式1-18mm可调，最小≤1mm，最大≥18mm；时间模式 1-10min可调，最小≤1min，最大≥10min；容量模式1-5ml可调, 最小≤1ml，最大≥5ml。

7：报警音量和按键音量≥9档可调。

8：具有注射中调速功能：在不暂停注射情况下，可以调整改变注射速度。

9：具有通道休眠功能，节约电量和防止误操作。

10：注射速率：10ml注射器0.1-400ml/h可调，最小≤0.1ml/h，最大≥400ml/h；20ml注射器0.1-600ml/h可调，最小≤0.1ml/h，最大≥600ml/h；30ml注射器0.1-900ml/h可调，最小≤0.1ml/h，最大≥900ml/h；50ml注射器0.1-1500ml/h可调，最小≤0.1ml/h，最大≥1500ml/h。

11：双通道一体机，不同通道对应不同颜色，显示屏幕≥2个分别显示各通道的情况。

12：配置清单：主机一台，电源线一根，操作卡一张。