**全自动非接触式眼压计**

1. 测量范围： 1mmHg至60mmHg（1mmHg精度）
2. \*测量模式：1-30mmHg/1-60mmHg
3. 工作距离：11MM
4. 自动检测和显示左右眼：R/L（眼别）
5. \*具有IOL（人工晶状体）模式：可测量人工晶体眼患者。
6. \*可根据角膜厚度，自动优化校正眼压值
7. 测量方法：三维自动对准功能测量或操纵杆手动测量
8. 显示方式：可在荧屏上显示每次测量的结果及测量的平均值，数值精确到小数点后一位
9. 测量气流量：气流量小，对病人眼睛无伤害，并设有气压的选择，气流压力符合国家标准
10. \*内置软件，可根据患者眼睛情况自动选择喷气量
11. 工作电压：220-240V 50/60Hz
12. \*显示器：8.5英寸彩色LED显示器，触摸屏
13. 数据传输终端：USB,RS232,局域网