动态干扰电治疗仪

1、适用范围：主要起到肌肉、关节及韧带等软组织镇痛；改善软组织血液循环、促进炎症消散的作用。

2、主要构成：主要由一台主机和两根4极吸附输出线、两根2极吸附输出线、两根6极输出线组成。

3、结构形式：不可分拆的柜机推车式。

4、显示及按键方式：两块≥8寸触摸屏形式下的显示界面及按键方式，互不干扰。

5、自学模式：以图文并茂的方式直接在屏幕上显示仪器的功能原理、操作方式等相关内容，触手可及，操作人员可即时了解仪器的功能特点、自学仪器的操作方式，使仪器的使用培训变的自助、便捷。

6、输出频率：2KHz、3KHz、4KHz、5KHz。

7、治疗波形：正弦波。

8、输出电压：最大输出峰值电压82-102V。

9、输出电流：最大输出电流有效值≤60mA，恒流输出特性，在治疗全过程中，患者可以得到依设定值而恒定不变的治疗剂量（电流恒定），确保疗效。符合国家2015年颁布的YY0951-2015《干扰电治疗设备》行业强制标准的要求。

- 治疗功能要求：设备智能化操作，全电脑控制输出，具有5种干涉模式、5种电疗模式、6种调制方式、6种向量选择、4种扫引时间，提供多种选择方案。

- 11、干拢方式：（4.2）极三维立体干扰模式与（4）极二维平面干扰模式任意组合。

12、干涉（差频）频率：0Hz~200Hz。

13、治疗时间：1~88min可调。

14、电疗模式：低、中、高、广域、低高（低、高交替）。

15、干涉模式：IFC、IFCW、PMC、PMC2、自定义程序模式。

16、调制方式：OFF、25%、50%、75%、100%、巴斯特方式。

17、向量选择：OFF、1秒、2秒、3秒、4秒、5秒。

18、扫引时间：1/f、15秒、30秒、50秒。

19、吸附压力：-30mmHg ~ -300mmHg.

20、吸附模式：连续、15回/分、30回/分、60回/分、自动模式。

21、顶盘温度：顶盘可加热，加热温度35℃~45℃。

22、废水回收：具有废水回收装置，废水回收在底端托盘内。

23、电极选择：任何一路电极输出均可在吸附电极及自粘电极之间任意转换。

- 24、电极监测：具备对电极（吸附及自粘）脱落监测及报警功能。

- 25、存放装置：机器侧边具有挂篮存放待用的配件。

- 26、皮碗配置：自带大、中、小号皮碗满足身体各部位治疗需要。

27、提供具有自主知识产权的软件著作权（含：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）。