S2305型牙科综合治疗机简介、配置、性能参数

一、主要配置明细

| 序号 | 名 称 | 配 置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手机系统 | 西诺牙科高速手机 | 2支 |
| 2 |  | 西诺低速手机(含直、弯机) | 1套 |
| 3 |  | 三用枪 | 1支 |
| 4 | 治疗机 | S2305 | 1台 |
| 5 | 牙科椅 | S310 | 1台 |
| 6 | 升降医师座椅 | S406 | 1台 |
| 7 | 成品边柜 |  | 1组 |

二、性能及参数

| 序号 | 项 目 | 技 术 指 标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一： | 工作条件及结构 |  |  |
| 1. | 工作条件 | 环境温度:5－40；相对湿度:≤80% 额定电压:220V±10％；频率：50HZ±1HZ 气源：气压0.5-0.6MPA 水源: 水压0.2-0.4MPA |  |
| 2. | 结构形式 | 全电脑,联动式牙科治疗机 |  |
| 3. | 手机挂架 | 下挂式 |  |
| 二： | 手机配置 |  |  |
| 1. | 高速手机 | 引进奥地利W&H公司生产线生产的西诺高速手机，压盖式换取车针，可360度旋转,防回吸，转速≥310000转/分钟，可进行135℃高温和真空灭菌消毒 | 2支 |
| 2. | 低速手机 | 西诺低速手机,转速≥20000转/分钟可进行135℃高温和真空灭菌消毒 | 1套 |
| 3. | 三用枪 | 可喷水、喷气、喷雾 | 1支 |
| 三: | 治疗机 |  | 1台 |
| 1. | 控制系统 | 电脑控制操作系统, 电脑控制面板具有复位、牙科椅升降、俯仰、冷光灯、漱口水、加热水、冲盂功能操作键 |  |
| 2. | 主箱体 | 主箱体采用注塑工艺，静电烤漆，整机造型流畅、表面光滑、易于清洁 |  |
| 3. | 自动加热恒温给水装置 | 漱口水给水装置，可设定给水量，水温40度左右。给水柔直，无漂溅现象 |  |
| 4. | 全瓷痰盂 | 陶瓷痰盂,水压为0.2mpa时,冲痰盂的水可达到盂底整周。下水通畅,下水速度不少于4L/min. 陶瓷痰盂内外表面光滑，易于消毒 |  |
| 5. | 强弱吸唾系统 | 弱吸唾器，采用水负压，工作压力为200kPa时，真空度应不小于27kPa，抽水速率应不小于450mL/min；强吸唾器：采用气负压。工作压力为400kPa时，真空度可达35kPa，抽水速率应不小于1L/min。强、弱吸带有过滤装置，具有具有沉渣过滤功能。 |  |
| 6. | 可调光口腔灯 | 口腔冷光灯，有强光、弱光选择，光强度强档≥15000lx，弱档≥8000lx |  |
| 7. | 观片灯 | 角度可调式低压观片灯 |  |
| 8. | 手机净化水系统 | 纯净水供给系统，可灵活选择自来水或纯净水给手机供水，以便延长手机的使用寿命，满足停水和管路消毒需要 |  |
| 9 | 器械臂 | 气压锁定平衡臂操作方便，安全可靠 |  |
| 10 | 器械盘 | 器械盘上配有防污保护罩 |  |
| 11 | 副箱体 | 内置副箱体使诊室环境更清爽 |  |
| 四： | 牙科椅 | S310 | 1台 |
| 1. | 控制系统 | 采用手控或脚控系统，控制牙科椅升降、俯仰 |  |
| 2. | 动力系统 | 动力系统采用丹麦LINAK直流静音电机，运行平稳，低噪音，免维护.最低椅位:420mm,最高椅位720mm，负载大于135Kg |  |
| 3. | 工艺特点 | 牙科椅操作可采用脚控，设有安全保护装置；头枕采用折叠式，可任意调节及锁定；椅面为一次压注成型，柔软、平滑、耐磨，易于清洗、消毒；双扶手设计，外侧的扶手可打开方便患者上下椅垫。 |  |
| 五： | 医生座椅 | S406医师座椅，可升降医师坐椅，最低椅位425mm，行程120mm | 1台 |
| 六： | 成品边柜 |  | 1组 |