牙科手机技术参数

一、BD-4牙科高速手机性能参数介绍

性能参数：1、头壳大小：大头，尺寸为φ12.2×13.7。

重量：  BDT-4：67.7g

2、连接形式：直接式，四孔、具有水路防回吸功能，防止交叉感染。

3、采用德国进口钢球轴承

4、工作气压：四孔，025-0.27 MPa 。

5、耗气量：30-36L/min

6、机芯动平衡≤180μg ，径向跳动量：≤0.01mm

7、冷却形式：四点喷雾

8、转速：310，000-360，000转/分钟

9、切削力：径向≥1.1Kg   轴向≥2.0Kg

10、噪音：≤65dB

11、扭矩：0.12～0.13N.cm

12、在水压为200kPa时, 冷却水流量＞50mL/min

13、可进行135度高温高压消毒

二、牙科低速手机技术参数

性能参数： 1）马达具有正反转的功能；

2）马达采用卡环结构，与外喷水直弯机连接方便，便于医生操作；

3）离心滑片式结构设计，滑片采用全新自润滑材料，可在润滑不充分的情况下正常运转，高温高压蒸汽消毒不影响滑片性能；

4）工作压力：0224（四孔）0.3MPa，0222（两孔）0.25MPa；

5）耗气量：45-51L/min；

6）转速20000±10%rpm；

7）马达在0.05MPa的气压下，即可启动，运转平稳；

8）噪音：≤68dB；

9）在额定工作气压下，马达扭矩≥3N.cm；

10）冷却形式：四孔马达，外部雾化冷却，

两孔马达，外部水冷却，

用软管与外喷水直、弯机连接使用；

11）水压为0.2MPa时, 冷却水流量＞50mL/min；

12）可以与符合国际标准制作的直、弯机相连接；

13）四孔马达可进行135度高温高压蒸汽消毒；