牙科高速手机性能参数介绍

西北医疗器械（集团）有限公司生产的牙科高速机头，是引进奥地利WH生产线生产的，具有材料精细、加工精密等特点，机头采用进口精密微型轴承，具有噪音低、转速高、无振动、不发热等优点；压盖式机头换取车针，配有快换接头，与连通管配合能够360度自由旋转，润滑消毒方便，牙医能自如工作；手机接头与连通管的连接采用ISO9168国际标准，可与相应的国际标准手机连通管相连接。此产品适用于牙科治疗中的开髓、修磨、制备牙科孔洞等工作。

性能参数：1、45°角机头，治疗阻生齿。

2、头壳大小：尺寸为φ12.2×13.7。

重量：ADZ：73.5g   BDZ-4：44.5g

3、快换接头式，四孔、二孔均可，具有水路防回吸功能，防止交叉感染。（可选配非快换式，型号为BDZ-4或BDZ-2）

4、采用德国进口陶瓷球轴承

5、一体镀钛机身，防滑花纹设计，机身减重设计，头部前端喷气大幅减小设计，有效防止治疗“血肿”现象。

6、工作气压：四孔：025-0.27 Mpa，二孔：0.2-0.22MPa

7、气流量：30-36L/min

8、机芯动平衡≤180μg ，径向跳动量：≤0.01mm

9、冷却形式：单点喷水

10、转速：310，000-360，000转/分钟

11、切削力：径向≥1.1Kg   轴向≥2.0Kg

12 、噪音：≤65dB

13、扭矩：0.12～0.13N.cm

14、在水压为200kPa时, 冷却水流量＞50mL/min

15、可进行135度高温高压消毒