医用臭氧治疗仪参数

- 产品适用缓解腰椎间盘突出引起的腰腿痛；需常压设备，可开展常压大自血疗法

- ▲2、臭氧浓度范围：0-80 µg/ml

▲3、臭氧浓度误差：≤±4%.

- 4、臭氧浓度调节方式：步长1ug/ml连续可调

5、臭氧流速：臭氧流速：1L/min

6、工作温度： 5℃～40℃

7、工作湿度：小于 90 % RH，不凝固

8、储存温度：5℃～40℃

9、电源220V±10%AC  50-60Hz

10、臭氧取气操作方式

- 图标显示注射器取气模式

- 图标显定量取气模式

- 图标显示负压套袋模式

- ★图标显示制备臭氧水模式，拓展临床治疗

11、臭氧浓度显示方式：液晶触屏控制显示

12、取气口：需大于等于2个取气口。

- 13、国内有明确优良实力的售后服务机构，该售后服务机构最好为上市公司或高新技术企业

★14、设备需保证制备出成品臭氧气体中有害气体氧化亚氮含量在安全范围内，并能在标书中提供国家权威机构出示的检测报告

▲15、产品使用的血袋等耗材需能证明经过抗氧化剂处理，并且该耗材必须在浙江省阳光采购平台有收费编码

★16、仪器正常工作后，室内空气中臭氧浓度不能超过0.16mg/m³，避免对医务人员造成伤害。（标书中应提供检测报告）

17、产品性能结构组成须包括压力校正器（以注册证为准），保证治疗浓度的精确性

18、设备制备臭氧气体至少需满足注射器定量气体功能、定时大于10分钟连续自动供气功能、定量自动供气功能。

★19、需具有臭氧净化装置（以注册证为准），将剩余臭氧气体净化后还原成氧气，通过设备排风扇排出，避免造成环境污染,(本装置不能用臭氧回收装置代替）

20、需具有气路压力校正及控制装置，本装置不能用气路压力流量校正及控制装置代替

21、需具有电路及稳压装置，不需外配置稳压器