医疗设备组合（含全自动清洗机等6项）需求

**设备要求：**

1. **全自动清洗机 数量1台 最高限价9.50万元**

主设备品牌型号：宁波海曙 KS-S1200DY单槽医用数控超声波清洗机

（一）参数要求：

1. 清洗机内尺寸：（mm） 600\*400\*288 容量： 69L

2、供电电源： 220V/50Hz，频率：（kHz） 40，功率：（w） 1200、加热功率：5000W

3、进水/排水方式： 电控进水、排水

4、配置水位自动补偿功能、脱气功能

5、开关降音盖方式： 手动开启和关闭降音盖

6、加热器配置： 采用铝合金加热器

7、温度可调： 常温-69℃，时间可调：1-99min，均数字显示

14、清洗网篮、槽内、外壳体材料采用304不锈钢网孔板氩焊而成

（二）其他要求：

1、全自动清洗机质保时间至少5年；

2、加配华澜高压清洗水枪、气枪（8喷头）、常州华澜HL-25L无油低音气泵各一套；

3、加配60升RO反渗透纯净水机（质保5年，质保期内净水机要求定期免费更换净水机相应的耗材，每年至少一次），安装后保证能与清洗机一起正常运行。

4、设备出现故障，30分钟内响应，6小时内到现场检修指导。

**二、高压灭菌器 数量1台 最高限价6.50万元**

主要设备品牌型号：上海申安 LDZH-100KBS立式压力蒸汽灭菌器

（一）参数要求：

1. 自控型 容积100L，不锈钢材质
2. 电压/功率：380V/6KW
3. 灭菌温度：50-134℃ ，灭菌时间：1-99h 工作压力：0.217MPa

外形尺寸：630×700×1200mm、容器容积：500×550mm 、网篮尺寸：470×230mm（2个）

1. 其他要求：1、质保时间至少5年，除了常规维保，质保期内另包含每年灭菌器的免费检修更换原厂配件服务（按厂家每年的更换标准执行）；灭菌器每年的关键配件按规定送特种设备检测院安全校验的送检服务（每年至少一次）。
2. 灭菌器加配容量6L的蒸馏水机(质保5年，质保期内每年免费更换净水机相应的耗材，每年至少一次）；
3. 加配弹簧开启式安全阀，弹簧式放气阀，压力表，密封圈一套（上海申安配套专用，原厂产品）。
4. 包含灭菌器配套用亘泽BD测试包400个；

5、设备出现故障，30分钟内响应，6小时内到现场检修指导。

**三、全自动封切割打印一体机 数量1台 最高限价4.80 万元**

品牌型号： 斯立普（上海） SLP121-A

（一）参数要求：

基本功能：切割、封口、打印于一体，能单独切割或者单独封口打印

技术参数：

1. 控制系统：7寸液晶电容触控屏，图形化操作界面，内置时钟/日历和工作参数的调整和设置、计数功能，全中文显示，安卓操作系统。 2、交流电源：220V±10% 50Hz、功率：600W、最大电流：3.2A 、保 险 丝：5A X 2 。

3、切割长度：≥50mm ，切割速度：18±0.5m/min ，切割精度：≤1% ，切割宽度：≤400mm（可多卷同时切割封口）。

4、采用光控技术实现封口，封口速度：10±0.5m/min， 打印自动检测，压痕宽度：12mm，封口留边：0-35mm（可调 ）、封口压力：85±30N 等，需标符合标准 《YY/T 0698.5-2009》 的要求。

5、工作温度：60~220℃可调11、控温精度：≤1% ，自带过热保护功能。

6、打印方式：针式打印机（需要配备）

7、设备尺寸：1090×290×200mm 20、滚轴尺寸：1100\*286\*52mm21、外壳材质：304不锈钢

（二）其他要求：

1、质保时间至少5年 ；

2、封口机测试卡质保期内免费提供（约3000份）；

3、设备出现故障，30分钟内响应，6小时内到现场检修指导。

**四、快速生物阅读器 数量1台 最高限价3.00万元**

品牌型号：湖州一控 一控YK-K20M

参数要求：

1、最大培养孔：8支

2、外形尺寸：255mm\*220mm\*108mm， 显示屏：7寸TFT触摸屏

3、20分钟快速检测出结果

1. 其他要求：

1、质保时间至少5年；

2、配湖州一控阅读器配套使用的快速检测生物试剂100套；

3、设备出现故障，30分钟内响应，6小时内到现场检修指导。

**五、 医用多功能打包台 数量1台 最高限价1.5万元**

品牌：常州华澜，打包台需配紫外线灭菌设置，尺寸现场勘验时可测量。

**六、烘干机 数量1台 最高限价0.45万元**

品牌型号：上海跃进 HGZF-9123电热恒温鼓风干燥箱

（一）参数要求：

1、温控范围：50-200摄氏度

2、容积：136L

3、功率：1600w

（二）其他要求：质保时间至少5年 2、设备出现故障，30分钟内响应，6小时内到现场检修指导。

**商务要求**

1、投标人应具备医疗设备销售相关资质（营业执照、医疗器械许可证、第二类医疗器械备案凭证，须提供有效的证书复印件，原件备查）。

2、投标前2024年6月25日下午14:30供应商统一完成现场查勘（查勘地址：上塘路599号-23），未实地查勘进行投标做无效竞价处理。

3、报价单需对应填报金额，并盖章上传，设备质保期限应根据采购需求清单要求为准，提供原厂质保承诺函盖章上传。

4、合同签订后15天内安装并交付使用，如无法履约需支付报价金额的1%的违约金。

5、成交价格包括项目实施所需的直接费、间接费、人工、设备、安全措施、劳动意外险、运输、税金、管理、风险费等完成本项目涉及的所有费用。

6、合同签订后支付50%合同款，验收通过后支付剩余款项。

**需上传文件：**

1、营业执照
2、医疗器械许可证
3、第二类医疗器械备案凭证
4、采购报价单
5、质保承诺函
6、现场踏勘证明