## 需求
医疗设备组合（除颤监护仪、抢救床）报价单
序号 | 项目 | 品牌 | 型号 | 数量 | 报价（元） | 备注
1 | 监护除颤仪 | 迈瑞 | BeneHeart D2 | 1
2 | 抢救床 | 匠心 | JX-QJTC002 | 1
|  |  |  | 合计 | 0
报价单位（公章）：

## 报价清单
医疗设备组合一（全自动清洗机等供应室设备类）需求
序号 | 项目 | 品牌 | 型号 | 基本参数、功能及商务要求 | 数量 | 金额 | 备注
1 | 全自动清洗机 | 宁波海曙 | KS-S1200DY单槽医用数控超声波清洗机 | 一、基本参数要求：1、清洗机内尺寸：（mm） 600*400*288 2、频率：（kHz） 40 3、功率：（w） 1200 4、容量：（L） 69 5、进水/排水方式： 电控进水、排水 6、配置水位自动补偿功能 7、配置脱气功能 8、开关降音盖方式： 手动开启和关闭降音盖 9、加热功率： 5000W 10、加热器配置： 采用铝合金加热器 11、温度可调： 常温-69℃，数字显示 12、时间可调： 1-99min，数字显示 13、供电电源： 220V/50Hz 14、清洗网篮、槽内、外壳体材料： 采用304不锈钢网孔板氩焊而成 二、商务要求： 1、原厂质保质5年；2、加配高压清洗水枪、气枪（8喷头）各一套；3、加配纯水机。4、设备出现故障，30分钟内响应，6小时内到现场检修指导。 | 1 |  | 1、原厂质保5年；2、成交供应商需提供销售医疗设备相关资质；3、成交供应商需提供厂家授权书或者厂家售后服务承诺书等证明该设备为原厂原装新设备的相关证明材料；4、提供原厂主要配件维修清单（含报价）。
2 | 高压灭菌器 | 上海申安 | LDZH-100KBS立式压力蒸汽灭菌器 | 一、基本参数要求：1、自控型 容积/材质：100L/不锈钢 2、灭菌温度：50-134℃ ，灭菌时间：1-99h 3、工作压力：0.217MPa 4、电压/功率：380V/6KW 5、外形尺寸：630×700×1200mm 6、容器容积：φ500×550mm 7、网篮尺寸：φ470×230mm（×2） 8、包装尺寸：760×800×1340mm 二、商务要求：1、原厂质保质5年 ； 2、单独加配纯水机；3、加配弹簧开启式安全阀，弹簧式放气阀，压力表，密封圈一套；4、包含配套用BD测试包400个；5、配套用快速检测生物试剂时间100套；6、设备出现故障，30分钟内响应，6小时内到现场检修指导。 | 1
3 | 全自动封切割打印一体机 | 斯立普（上海） | SLP121-A | 一、基本参数及功能要求： 基本功能：切割、封口、打印于一体，能单独切割或者单独封口打印 技术参数：1、控制系统：7寸液晶电容触控屏，图形化操作界面，内置时钟/日历和工作参数的调整和设置、计数功能，全中文显示，安卓操作系统。 2、切割长度：≥50mm 3、切割速度：18±0.5m/min 4、切割精度：≤1% 5、切割宽度：≤400mm（可多卷同时切割封口） 6、封口速度：10±0.5m/min 采用光控技术实现封口和打印自动检测。7、封口留边：0—35mm可调 8、压痕宽度：12mm，封口指标符合标准 《YY/T 0698.5-2009》 的要求 9、工作温度：60~220℃可调10、封口压力：85±30N 11、控温精度：≤1% ，自带过热保护功能。 12、打印方式：针式打印机13、工作环境：10~40℃ 14、交流电源：220V±10% 50Hz 15、功率：600W 16、最大电流：3.2A 17、保 险 丝：5A X 2 18、重量：整机≤50kg 19、设备尺寸：1090×290×200mm 20、滚轴尺寸：1100*286*52mm21、外壳材质：304不锈钢 二、商务要求：1、原厂质保质5年。 2、开机测试包1000份 3、高压水枪、气枪各一把；4、封口机测试卡质保期内免费提供；5、设备出现故障，30分钟内响应，6小时内到现场检修指导。 | 1
4 | 快速生物阅读器 | 湖州一控 | 一控YK-K20M | 一、基本参数要求 1.最大培养孔：8支 2.外形尺寸：255mm*220mm*108mm 3.显示屏：7寸TFT触摸屏 4.重量 920g 5.20分钟快速检测出结果 二、商务要求：1、原厂质保质5年；2、设备出现故障，30分钟内响应，6小时内到现场检修指导。 | 1
5 | 医用多功能打包台 | 定制 | 按要求定制 | 请实地测量 | 1
6 | 烘干机 | 上海跃进 | HGZF-9123电热恒温鼓风干燥箱 | 一、基本参数要求 1、温控范围：50-200摄氏度 2、容积：136L 3、功率：1600w 二、商务要求：原厂质保质5年。2、设备出现故障，30分钟内响应，6小时内到现场检修指导。 | 1
合计