**医疗设备组合（监护除颤仪、抢救床）需求**

**设备要求：**

1. **监护除颤仪 数量1台 最高限价4.50万元**

设备品牌型号：迈瑞 BeneHeart D2

功能及参数需求：

1、 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）、起博功能。

2、除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

3、手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。

4、最高除颤能量可达360J,能量选择范围1-360J，以上除颤充电迅速，充电至200J≤5s。

5、配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。

6、CPR辅助功能，可指导CPR操作。

7、心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。

8、可选配血氧饱和度、无创血压监护功能。

9、可充电锂电池，支持100次以上360J除颤。

10、具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。

11、成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。

12、支持中文操作界面、AED中文语音提示。

13、彩色TFT显示屏>6”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

14、50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。

15、可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

16、关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。

17、可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。

18、符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。

19、符合欧盟救护车标准EN1789:2007。

20、具备良好的防尘防水性能，防水级别IP44。

21、具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。

**二、抢救床 数量1台 最高限价1.00万元**

设备品牌型号：匠心 JX-QJTC002

功能及参数需求：

1、液压式抢救车，通过踩踏两侧的脚踏操作基本功能

2、有明确的箭头标记指示使用者进行操作

3、中控轮，直接150mm，配中央导向轮，方便使用者控制车体行进方向。

4、尺寸：外形尺寸：1905\*750mm(L\*W),高低调节（床面到地面）：815-580mm，背面角度：0-60°±5°，正、反倾斜角度：0-13°

5、可升降欧式护栏，PP一体吹塑成型床面板。

6、配件：床垫，盐水架

**商务要求**

1、质保期三年。

2、投标人应具备医疗设备销售相关资质（营业执照、第三类医疗器械经营许可证，须提供有效的证书复印件，原件备查）。

3、单件物品不得超过最高限价，报价单需对应填报金额，并盖章上传，设备质保期限应根据采购需求清单要求为准，提供原厂质保承诺函盖章上传。

4、竞价结果确认后，中标供应商在3天内完成合同拟定，合同签订后15天内安装并交付使用，如无法履约需支付报价金额的1%的违约金。

5、成交价格包括项目实施所需的直接费、间接费、人工、设备、安全措施、劳动意外险、运输、税金、管理、风险费等完成本项目涉及的所有费用。

6、验收通过后一次性支付款项。

**需上传文件：**

1、营业执照

2、医疗器械经营许可证（第三类医疗器械）

3、采购报价单

4、质保承诺函