## Sheet1
医疗设备组合2 超声治疗仪、熏蒸仪等6项医疗设备 需求
序号 | 项目 | 数量 | 预算 （万元） | 品牌 | 型号 | 参数及售后要求 | 商务要求
1 | 熏蒸仪 | 3 | 9 | 立鑫 | LXZ-200V | 一、技术参数 1、定时时间：1-99min任意可调，连续工作时间≥8h 2、温度显示范围：0℃-150℃，显示精度±1℃。 3、压力调节范围：20-35KPa 4、输入功率：2000VA 5、熏蒸锅容积：5L 6、正常工作加药量V：2.2L≤V≤3L 二、性能描述 1.双路输出中药蒸汽,既可为一个患者提供两个部位治疗,也可同时治疗两个患者,互不影响、效益倍增。 2.两种工作模式可任意设定（即常规模式、强弱模式）。 3.采用广视角液晶屏显示仪器的工作参数，并具有实时状态提示功能。如“液体缺少，请加液体”、“正在预热”、“正在治疗”、“压力超高，正在减压”等。 4.熏蒸容器具有六重安全防护装置，如达到压力自动泄压、限压阀失效后安全阀自动泄气等多重安全保护装置。 5.具有超温、超压、缺水保护并具有声响提示，多重保护措施，使仪器工作过程更加安全。 6.★设有两个独立的熏蒸容器，并在熏蒸容器内设置具有过滤功能的蒸汽输出装置，防止药渣进入，堵塞蒸汽管道；蒸汽输出装置可拆卸，方便清洗药垢。 7.配备冷凝水收集系统，熏蒸过程中产生的冷凝水自动汇集至冷凝水收集器，保证喷出的蒸汽中没有凝聚的水珠，从而避免烫伤患者。 8.翻盖0～90°范围内任意悬停 9.★喷头配有嵌入式吸水海绵隔离罩，吸附多余水珠，使病人和喷嘴之间保持安全距离，防止烫伤。 10.配置自动、手动两种排废液方式，互不干扰，方便医护人员使用。 11.熏蒸容器采用外置式一体成型加热器，有效防止药液对加热装置的腐蚀，延长使用寿命。 12.仪器采用大功率加热盘，能快速的将药液提升到沸点。出蒸汽的时间为9分钟（初始水温25℃，水量2.2L），缩短病人的守候时间，大大的提高了设备的工作效率。 13.多角度治疗：三维万向旋转臂杆，360°旋转喷头，针对于某个部位的熏蒸灵活性大，无须患者脱衣治疗，只须露出熏蒸部位熏蒸治疗，方便灵活。 14.★具有浓度检测功能，通过数值大小指示运行时药物的浓度，清晰直观。 三、售后质保：整机保修三年。 | 1、投标人应具备医疗设备销售相关资质(营业执照、医疗器械许可证、第二类医疗器械备案凭证，须提供有效的证书复印件，原件备查)并上传。 2、投标前2025年6月24日下午14:30供应商统一完成现场查勘(查勘地址:杭州市第三社会福利院)，并上传勘验证明，未实地查勘进行投标做无效竞价处理。 3、报价单需对应填报金额，并盖章上传，设备质保期限应根据采购需求清单要求为准，提供原厂质保承诺函盖章上传。 4、合同签订后15天内安装并交付使用。 5、成交价格包括项目实施所需的直接费、间接费、人工、设备、安全措施、劳动意外险、运输、税金、管理、风险费等完成本项目涉及的所有费用。 6、合同生效以及具备实施条件后10个工作日内，支付合同总价70%的预付款；合同履行完毕并经采购人验收合格，由采购人在15个工作日内付清剩余合同款项。 7、售后要求：设备出现故障，30分钟内响应，6小时内到现场检修指导。
2 | 数字多道心电图机 | 2 | 6 | 纳龙 | RAGE-12P | 1.数字式心电图机，支持12导心电图同步采集； 2.支持12导心电+心向量同步采集 3.★心电图机一体化平板设计，采集仪模块内置；主机全触控操作，无物理硬按键。 4.显示屏幕≥10英寸 5.支持智能操作系统，可远程更新升级 6.★心电图主机支持内置4G功能，不接受外置模块。心电图主机支持2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi 7.输入阻抗：≥100MΩ 8.内部噪声：≤10μVP-P 9.定标电压：1mV±1% 10.共模抑制比：＞125dB（默认交流滤波关闭） 11.耐极化电压：±600mV 12.频响范围：0.01-350Hz全频滤波 13.时间常数：≥5s 14.内置热敏打印机，支持报告自动打印 15.QTc参数测量：内置6种以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置 16.心电图机支持批量下载预约记录功能，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。 17.具备全导联起搏检测，准确识别起搏信号 18.★对于危急值检查数据，支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。 19.内置可充电锂离子电池，电池容量不低于5000mAh 20.支持持续工作时间≥8小时 21.存储量：支持最高100000份心电数据存储 22.支持在采集端将心电图原始数据生成二维码，并通过手机端微信分享形式将心电图原始波形从内网传输至外网，物理隔离保障网络安全，可应对因网络异常、系统异常导致心电图无法上传至心电诊断中心等情况。 23.任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能 24.每台均需配置放置设备的推车； 25.售后质保：整机保修三年。 ★包含与现有心电信息管理系统接口，所需的费用包含在投标总价中。
3 | 超声治疗仪（手持式） | 2 | 5 | 当代 | UT1041 | 1.尺寸:350（L）×185（W）×80（H）mm 2.*工作频率：1MHz±10%，3MHz±10%，两个治疗头均有1MHz和3MHz两种工作频率 3.输出功率：0.5W-10W±20%，当占空比≥80%，使用5cm2治疗头。 0.5W-15W±20%，当占空比≤70%，使用5cm2治疗头。 0.1W-2.0W±20%，当占空比≥80%，使用1cm2治疗头。 0.1W-3.0W±20%，当占空比≤70%，使用1cm2治疗头。 4.脉冲持续时间：1ms-56ms、脉冲重复周期：63ms，21ms，10ms、脉冲重复频率：16Hz，48Hz，100Hz 5.占空比：10%-100%，每步调节10% 6.治疗时间：1-30分钟可调 7.有效辐射面积：1cm²±20%；5cm²±20% 8.*最大输出强度：占空比≥80%：2W/cm²；占空比≤70%：3W/cm2 9.有效声强：不大于3.0W/cm²，每档调节0.1W/cm² 10.波束不均匀系数：≤8.0 11.波束类型：准直型 12.防水等级：IPX7（可用于水下操作） 13.*波形类型：连续波、脉冲波 14.波束最大声强：24W/cm² 15.*负载检测：超声探头可自动检测负载，无负载时指示灯闪烁，自动暂停输出；有负载时指示灯常亮，自动开始输出 16.超温保护：超声探头具备超温保护功能，防止过热 17.*旋钮操作：便捷旋钮控制，旋钮有输出强度调节、暂停治疗、开始治疗等功能； 18.每台均需配置放置设备的推车； 19.售后质保：整机保修三年。
4 | 负压吸引机 | 1 | 1.2 | 宏润 | HVS-1 | 1、功能要求：提供2台牙椅负压抽吸牙科口内抽吸的动力源及处理设备，与牙科椅位上的抽吸装置通过管道相连接，对牙科治疗区域内的喷雾、唾液、血液等进行抽吸，并自动进行水气分离和排放，达到去除全部喷雾；有效保护医生护士和患者，防止交叉感染；提高治疗区域可视度；避免病人的吞咽反射，从而使治疗过程无须中断。 2、环境温度：5 ℃～40℃、相对湿度：≤70%、大气压力：86～106kpa 通风流量≥0.1m³/s、电压：220V、频率：50Hz、电源消耗：0.75KW、工作时间 ：100%连续工作 3、结构形式：真空负压机组采用的动力源为优质高效的气环真空泵，整套牙科抽吸机组由负压泵、分离部分等组成； 4、负压泵机组： 负压泵机组由1台抽吸机泵头组成； 整套机组的抽吸流量：最大300L/min；机组的抽吸负压：最大-12Kpa； 5、分离部分，带有自动分水器，可实现自动排污 6、保修2年
5 | 双头红外线灯 | 6 | 0.36 | 中芝双头 | CQ-BS7 | 1、立式双头；2、功率： 250VA；3、支臂伸缩范围：0-78cm； 4、电源盒升降范围：0-50cm；5、头部调节范围：仰角：0-90°；方位角：360°；6、定时范围：0-60分钟；7、工作寿命：＞2000小时，安全使用期限：≥6年；8、保修二年。
6 | 电热鼓风干燥箱 | 2 | 0.1 | 精宏 | DHG-9011A | 1.工作室尺寸:250*250*250mm 2.外形尺寸：370*405*515mm 3.功率330W 4.温控范围+10～200 5.保修二年。