**技术参数表**

|  |
| --- |
| **采购单位：**宁波市海曙区横街镇卫生院 |
| **项目名称：**海曙区横街镇卫生院内镜维保服务项目 |
| ID |  **项目** | **详细描述** |
| **1.设备基本概况** |
| 1.1 | 设备品牌 | 日本富士 |
| 1.2 | 设备型号 | 胃肠镜EC-760R-V/M.1C727G120，2C727G148,EG-760R.2G402G333。EG-760Z，1G403G168 |
| 1.3 | 维保内容 | 整机全保 |
| **2.技术服务要求** |
| \*2.1 | 维保范围 | 富士胃肠镜3根，1年全保服务，富士肠镜1根EC-760R-V/M(2C727G148)半年全保服务.在保修服务期内免费更换保修需要的所有备件及需要定期更换的耗品 |
| 2.1.1 | 备件库 | 须在江浙沪设有备件库 |
| \*2.1.2 | 配件品质 | 更换的配件须为富士原装的全新配件 |
| 2.2 | 质控指标 | 确保维修后的设备质量达到出厂质量标准，应符合国家相关技术标准。 |
| 2.3 | 维修效率 | 在零件齐备的情况下，保证10个工作日内完成小维修，保证 15 个工作日内完成大维修，维修过程中，根据医院要求提供备用品。 |
| 2.4 | PM保养 | 厂方工程师提供定期叁月壹次巡回点检，壹年壹次的配套主机与光源免费除尘清洁服务，并提交点检报告 |
| 2.5 | 响应时间 | 工程师保证24小时内提供现场技术支持，并提供每周24小时×7天的电话支持服务。 |
| 2.6 | 开机率保证 | 开机率须达成95%，单次维修不超过15天  |
| 2.7 | 技术培训 | 根据院方要求，对设备的使用、清洗和保养方法等内容提供院内培训。 |
| 2.8 | 付款方式 | 合同签订后一月内付清。 |